## Fornitura
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E SERVIZI ACCESSORI
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | COD | DESCRIZIONE | Q.TA' | SI/NO | NOTE
1 | ADG | Sistema per angiografia digitale diretta comprensivo di: | 1
1.1 |  | Generatore RX e tavolo di comando, complesso radiogeno con tubo RX, un tavolo paziente angiografico ed un sistema ad arco pensile con relative consolle di comando, Rilevatore DR, monitor di visualizzazione in sala esame (con relativi supporti) e sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini, componenti hardware e software necessari a collegare il sistema ad un sistema RIS-PACS ed a sistemi di stampa con protocollo DICOM 3.0, | 1
1.2 |  | Dispositivo con camera a ionizzazione ed elettrometro ad integrazione per la visualizzazione e rilevazione della dose al paziente, possibilità di stampa dei dati con sistema di misura- registrazione e stampa dose paziente ai sensi del D.Lgs 187/2000. | 1
1.3 |  | Protezioni anti-X di tipo pensile con schermatura in vetro al piombo e tenda piombifera mobile sotto il letto . | 1
1.4 |  | Gruppo di continuità che garantisca la funzionalità del sistema nel caso di interruzioni di fornitura di FEM (rif.to CEI 64-8 v7) consentendo continuità di erogazione radiante in scopia. | 1
1.5 |  | Lampada scialitica pensile da almeno 50000 Lux. | 1
1.6 |  | Workstation di elaborazione per la visualizzazione, elaborazione e refertazione di esami di angiografici-emodinamici. | 1
1.7 |  | Iniettore angiografico/cardiovascolare per mezzi di contrasto | 1
2 | POG | Sistema poligrafico per studi elettrofisiologici/emodinamici | 2
3 | FFR | Sistema per la misura della pressione intracoronarica - Riserva Frazionale di Flusso - FFR Fractional Flow Reserve | 2
4 | IVUS | Sistema di imaging diagnostico intravascolare ad ultrasuoni digitale - IVUS Intra Vascular UltraSound | 2
5 | RAI02 | Ablatore (generatore radiofrequenza) | 1
6 | PRG | ProgrammatorI/lettorI PM/ICD | secondo necessità
7 | PPE | Pompa infusionale peristaltica cool flow integrabile con ablatore RF | 1
8 | TLA | Trave testaletto pensile | 14-16
9 | SAH | Sistema sollevamalati fisso a soffitto/binario | 1
La fornitura dovrà essere comprensiva di:
10 | SER | Servizio di disinstallazione conservativa e reinstallazione presso il nuovo laboratorio di emodinamica delle tecnologie installate presso l'attuale laboratorio di emodinamica (sala A/Diagnostica 1, sala tecnica, sala consolle) inclusi tutti gli adeguamenti strutturali, impiantistici e funzionali eventualmente necessari.
11 | SER | Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore tecnico e medico della UOC Cardiologia e Laboratorio di Emodinamica, del personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA e della Fisica Medica per tutta la durata del contratto.
12 | SER | Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto. (include servizi a partire dal primo anno anche per sistema angiografico, WS, iniettore ed accessori attualmente di proprietà AORMN ed elencati nella tabella AB PRO. A questi si applicano gli stessi livelli di servizio di cui alle tecnologie ai punti 1-1.7)
13 | SER | Fornitura di materiali soggetti ad usura (usurabile)/ materiali a vita breve, componenti generici, kit per la manutenzione preventiva (vedi TABELLA A ) per tutta la durata del contratto.
14 | SER | Servizi di supporto per installazione, configurazione a sistema, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo contrattuale.

## NOTA BENE
NOTA BENE
Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera almeno equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche. Il Concorrente potrà inoltre proporre in offerta soluzioni con tecnologie integrate ed architetture di sistema multifunzionali in grado di soddisfare necessariamente le esigenze espresse dal Committente.
Fatto salvo quanto sopra, si intendono:
- obbligatorie le specifiche di ‘minima’
- auspicabili le specifiche ‘preferenziali’
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima.
Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.
Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.
Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (PRE)
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali.
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
NOTA PER LA COMPILAZIONE
La Ditta dovrà dichiarare i valori nominali rispettando le medesima unità di misura e facendo riferimento alle condizioni di misura previste dalla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

## 1-ADG
1-ADG:Sistema per angiografia digitale diretta
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | Caratteristiche di sistema.
2 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Il sistema di digitalizzazione deve consentire di acquisire immagini adeguate alla destinazione d’uso richiesta (dimensione della matrice di almeno 1024x1024), la loro memorizzazione in modalità temporanea sul sistema, il loro trasferimento/invio per la memorizzazione definitiva su sistema PACS. | MIN
3 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Comandi del sistema (movimentazioni, esposizione RX, elaborazioni) sia in sala consolle che in sala diagnostica. | MIN
4 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Conformità allo standard DICOM con particolare riferimento agli IOD caratteristici per modalità angiografiche (immagini statiche, sequenze dinamiche,…). | MIN
5 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Fornitura inclusiva di tutti i servizi DICOM disponibili (es. store, query/retrieve, worklist, MPPS, storage committment,…) | MIN
6 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dispositivo di registrazione automatica della dose conforme alle disposizioni legislative vigenti. | MIN
7 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Il fornitore dovrà: | MIN
8 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | - illustrare su documento a parte i metodi per la riduzione della dose utilizzati. | MIN
9 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | - specificare il funzionamento del sistema di registrazione automatica della dose. | MIN
10 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | - dichiarare su documento dedicato la dose al paziente ed all’operatore specificando condizioni e metodo di misura. | MIN
11 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Tutta la manualistica d’uso in lingua italiana in duplice copia (una copia può essere fornita su supporto digitale CD/DVD). | MIN
12 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di memorizzare immagini su supporto informatico (CD/DVD) da consolle. | MIN
13 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di software di post-processing: filtri, rinforzo dei bordi, zoom, valutazione delle stenosi, calibrazione automatica, misure, etc | MIN
14 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di telecomando per poter eseguire dalla sala esami le principali funzioni: memorizzare e richiamare immagini, rivedere sequenze, ingrandire, etcc. | MIN
15 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Almeno quattro display LCD/LED pensili da 19”-21” ad elevato contrasto ed alta luminosità, elevata dinamica, ampi angoli di visualizzazione verticale/orizzontale, installati su supporto pensile scorrevole in sala esame, dotati di cablaggio wireless certificato medicale, per consentire la visualizzazione di immagini dirette e/o memorizzate ovvero visualizzare altre fonti dati ed imaging disponibili (parametri fisiologici, IVUS, ..). | MIN
16 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Soluzioni su supporto pensile con large display LCD/LED (singolo o doppio display multi-head, 50”-56”) ad elevata configurabilità e personalizzazione dotati di cablaggio wireless certificato medicale. | PRE
17 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Un display LCD/LED per le immagini in sala comandi (almeno 17”) | MIN
18 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di installare ulteriori display per la visualizzazione di altre informazioni clinico-diagnostiche. | MIN
19 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di visualizzare sui display di sala anche immagini da altre modalità o segnali provenienti da poligrafi e apparecchiature simili. | MIN
20 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Funzioni di registrazione immediata del paziente anonimo (funzione emergency) per l’avvio immediato delle procedure. | MIN
21 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Funzioni semplificate per l’accesso alle immagini dalla sala esame. | MIN
22 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ridotto tempo di warm-up. | MIN
23 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Consolle comandi (di sala controllo ed a bordo tavolo) di utilizzo facile ed intuitivo. | MIN
24 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Lettura facilitata del dose-display. | MIN
25 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Superfici delle componenti di sala esame facilmente detergibili/disinfettabili. | MIN
26 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
27 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Generatore e tavolo di comando.
28 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Il generatore dovrà essere con rettificazione ad alta frequenza con adeguata potenza e con esecuzione computerizzata delle operazioni di manutenzione e taratura. | MIN
29 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Collegabile e interfacciabile con la luce di segnalazione RX | MIN
30 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Con possibilità di regolazione manuale ed automatica di tutti i parametri. | MIN
31 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Disponibilità di tecniche anatomiche programmabili dall’operatore con la più ampia possibilità di programmazione. | MIN
32 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Scelta automatica della macchia focale ottimale in funzione dei parametri impostati. | MIN
33 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Il generatore dovrà essere con potenza massima utile indicativa di 80-100KW, tensione massima 125-150KV e corrente massima circa 800-1000 mA. | MIN
34 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Esposimetro automatico con regolazione automatica dei parametri sia in scopia che in grafia. | MIN
35 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Controllo elettronico con la visualizzazione del carico termico del tubo RX. | MIN
36 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di protocolli di acquisizione predefiniti in funzione del tipo di esame. | MIN
37 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di scopia digitale pulsata per la riduzione della dose, con diversi livelli impostabili dall’operatore. Scopia pulsata con frequenza di almeno 25 impulsi/sec. | MIN
38 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Complesso radiogeno.
39 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Tubo ad anodo rotante ad alta dissipazione per elevati carichi di lavoro. | MIN
40 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Tubo radiogeno ad anodo rotante 9000 giri/min ad alta dissipazione con doppie macchie focali di adeguata potenza. | MIN
41 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Triplo fuoco. | PRE
42 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dimensioni fuochi indicativamente mm. 0.3-0.5 (fuoco piccolo), mm.0.8-1.0 (fuoco grande) | MIN
43 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata capacità termica del complesso radiogeno: non inferiore a 5.000.000 HU ed altissima capacità di dissipazione >250 kHU/min. | MIN
44 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Controllo dell’emissione X con tecnica di interruzione a griglia per la riduzione della dose (o sistema equivalente). | PRE
45 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Collimatore: collimazione del fascio RX a variazione automatica con riferimento al campo selezionato. | PRE
46 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di filtri anatomici di contorno motorizzati. | MIN
47 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di filtri automatici per la riduzione delle radiazioni a bassa energia. | MIN
48 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Controllo automatico dei parametri radiologici e di filtrazione del fascio, ottimizzando il rapporto contrasto/rumore in funzione della dose; | MIN
49 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Tavolo paziente angiografico.
50 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Il tavolo portapaziente dovrà consentire facile a accesso al paziente possibilmente da tutti i lati. | MIN
51 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | In materiale radiotrasparente. | MIN
52 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Tavolo di esame con piano portapaziente indicativamente in fibra di carbonio a basso assorbimento, di adeguata lunghezza, elevata resistenza ed ampio sbalzo. | MIN
53 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ampie possibilità di movimenti del piano portapaziente nelle direzioni longitudinale e trasversale. Possibilità di rotazione per agevolare l’accesso al paziente e consentire l’esplorazione longitudinale “total body”. | MIN
54 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dovrà nella sua movimentazione coordinata con l’arco potere lasciare spazio per procedure di emergenza sul paziente. | MIN
55 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Comandi di funzione di stativo e tavolo disponibili da modulo di comando a bordo tavolo liberamente posizionabile. | MIN
56 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di integrare/personalizzare ulteriori funzioni sulla consolle comandi a bordo tavolo. | MIN
57 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Altezza del piano regolabile con movimento motorizzato con altezza minima da terra indicativamente non superiore a 80 cm. | MIN
58 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di movimento trendeleburg +/- del piano. | PRE
59 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Il tavolo dovrà essere corredato di: materassino, supporto braccio, asta flebo, fasce di contenimento e di quant’altro necessario. | MIN
60 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sistema ad arco: stativo angiografico.
61 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Stativo monoplanare con geometria a C, a soffitto, con arco isocentrico, con ampia possibilità di movimentazione a velocità variabile e che consenta un facile accesso al paziente. | MIN
62 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Massima sicurezza per il paziente. | MIN
63 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di un dispositivo di sicurezza di anticollisione. | MIN
64 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Funzioni di angiografia rotazionale. | MIN
65 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Alta manovrabilità | MIN
66 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dovrà consentire ampie proiezioni LAO/RAO e cranio-caudali con adeguata velocità di angolazione variabile da parte dell’operatore. | MIN
67 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di memorizzare più proiezioni, a scelta dell’operatore, anche in corso di esame. | MIN
68 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ampia profondità dell’arco. | MIN
69 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione della tecnica di angiografia rotazionale per la ricostruzione 3D. | MIN
70 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Tecnica rotazionale dual axis | MIN
71 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | di tipo a pensile | MIN
72 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotato di sistemi anticollisione di tipo attivo. | MIN
73 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Rilevatore DR.
74 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Risoluzione e formato adeguati (indicativamente un’area attiva non inferiore a 18÷20 x 18÷20 cm), bassi tempi tra una esposizione e l’altra, bassa latenza, alta affidabilità e durata nel tempo. | MIN
75 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata risoluzione spaziale, minima dimensione del pixel, alti valori per DQE (Detetective Quantum Efficency), MTF (Modulation Transfer Function), NPS (Noise Power Spectrum). | MIN
76 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Il rilevatore/detettore digitale deve essere di adeguate dimensioni, in grado di eseguire tutte le procedure diagnostiche e interventistiche di ambito cardiovascolare. | MIN
77 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ridotto ingombro (ad es.ridotti bordi non attivi sul piano del detettore, ridotto spessore, ridotto volume comprensivo del sistema di anticollisione) | MIN
78 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Matrice di acquisizione almeno 1024 x1024. | MIN
79 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Adeguato numero di campi di ingrandimento nativi. | MIN
80 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotato di software di ottimizzazione delle immagini. | MIN
81 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Bassa deriva termica. | MIN
82 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini.
83 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Devono essere fornite le funzionalità per l’utilizzo clinico richiesto. | MIN
84 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Programmi per “sottrazione immagine” e “roadmapping”. | MIN
85 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Funzioni di angiografia rotazionale 3D di ambito cardiovascolare. | MIN
86 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | LIH | MIN
87 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sistema digitale per l’acquisizione, l’elaborazione ed il trattamento delle immagini con matrice di 1024x1024 con 12-14 bit di profondità. | MIN
88 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Cadenza di acquisizione sottrattiva diretta di almeno 30 imm./sec. in matrice massima e 60 imm/sec in matrice ridotta. | min
89 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Acquisizione sequenza emodinamica cardiaca.
90 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Funzioni di:
91 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | o stent enhancement | MIN
92 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | o cateterismo guidato da immagine 3D segmentata | PRE
93 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | o 3D/volume imaging | PRE
94 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | o visualizzazione CT-like | PRE
95 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Cadenza di acquisizione dinamica di almeno 25-30 imm./sec. | MIN
96 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Memoria di massa di ampia capacità, in grado di memorizzare almeno 30.000 immagini in 1024x1024 | MIN
97 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Revisione automatica delle sequenze acquisite e conservazione dell’ultima immagine fluoroscopia (LIH) | MIN
98 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di conservare immagini di riferimento per ciascun esame. | MIN
99 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione dell’acquisizione scopica in forma sottrattiva (tecnica road-map). | MIN
100 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Acquisizione in angiografia rotazionale su almeno 180° in non più di 3-5 secondi. | MIN
101 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sincronizzazione acquisizione con complesso QRS dell’onda elettrocardiografica. | PRE
102 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Software per analisi cardiaca e vascolare comprendente: | MIN
103 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | o calibrazione automatica e manuale; | MIN
104 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | o misurazione della stenosi sulle coronarie e sui distretti vascolari periferici; | MIN
105 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | o misurazioni delle lunghezze; | MIN
106 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | o misurazioni di angoli; | MIN
107 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | o analisi ventricolare. | MIN
108 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sistemi per la riduzione della dose.
109 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Il sistema dovrà essere caratterizzato da adeguate soluzioni per una drastica riduzione della dose sia al paziente che all’operatore. | MIN
110 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sistema per la filtrazione delle radiazioni a bassa energia | MN
111 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Scopia digitale pulsata a più cadenze di acquisizione con registrazione/archiviazione delle clip | MIN
112 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sistema per la misura della dose erogata (tipo DAP : Dose x Area Product) | MIN
113 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Documentazione della dose assorbita | MIN
114 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Protezione anti-x per gli operatori di tipo pensile. | MIN
115 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Protezione da agganciare al tavolo per le parti inferiori. | MIN
116 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di sistema per la movimentazione dei collimatori in assenza di radiazione. | MIN
117 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Workstation di elaborazione.
118 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Finalizzata a ricevere le immagini dal sistema angiografico e di adeguata potenza per elaborazioni 2D,3D e dinamiche. | MIN
119 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Display medicale b/n LCD/LED di almeno 19” con matrice 1024x1024 pixels. | MIN
120 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Compatibilità DICOM con ampia dotazione di classi di servizi SCU/SCP (store, q/r, print, media CD) | MIN
121 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di tools di post-processing | MIN
122 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di visualizzare immagini provenienti da altre modalità (TC, RM,..); | MIN
123 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Integrazione DICOM con i sistemi RIS/PACS esistenti (GE – Centricity, EXPRIVIA – Dicomware); | MIN
124 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di doppio display LCD/LED medicale da almeno 19-21” ovvero dual-head | PRE
125 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di software applicativi e tecniche di ricostruzione del vaso in 3D proveniente da acquisizione rotazionale. | PRE
126 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Funzioni di: | MIN
127 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · stent enhancement | MIN
128 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · 3D/volume imaging | PRE
129 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · visualizzazione CT-like | PRE
130 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Software per analisi cardiaca e vascolare comprendente: | MIN
131 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · edge enhancement | MIN
132 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · zoom | MIN
133 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · W/L | MIN
134 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · inversione dei grigi | MIN
135 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · calibrazione automatica e manuale; | MIN
136 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · misurazione della stenosi sulle coronarie e sui distretti vascolari periferici; | MIN
137 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · misurazioni delle lunghezze; | MIN
138 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · misurazioni di angoli; | MIN
139 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · analisi ventricolare. | MIN
140 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Possibilità di esportare immagini in formato AVI, JPEG, .... | MIN
141 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Gestione dati anagrafici ed anamnestici: | MIN
142 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Nome e cognome | MIN
143 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Data di nascita | MIN
144 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Priorità di esecuzione delle procedure | MIN
145 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Quesito clinico/indicazioni clinica per la procedura | MIN
146 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Gestione degli “SCORE”: | MIN
147 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · valutazione degli score più comuni di rischio coronarico (TIMI Risk Score per NSTEMI ed UA, TIMI Risk Score per STEMI, etc.) e cardio-chirurgico (Euroscore, etc). | MIN
148 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · possibilità di implementare nel programma il calcolo di altri score a scelta dell’utente; | MIN
149 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Gestione della refertazione comprendente le seguenti funzionalità: | MIN
150 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · schede di refertazione dedicate e specifiche per le procedure eseguite; | MIN
151 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · refertazione di un numero illimitato di lesioni e/o distretti trattate nei referti di PCI e PTA; | MIN
152 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · inserimento di più di un segmento coronarico trattato nella scheda relativa alla singola lesione della PTCA; | MIN
153 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · assegnazione del materiale utilizzato alla singola lesione trattata; | MIN
154 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · inserimento di immagini significative; | MIN
155 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · inserimento dell’atlante coronarico (con dimensione di stampa personalizzabile) | MIN
156 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · ampia configurabilità del referto: | MIN
157 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · refertazione assistita: il software deve possedere strumenti idonei per la Refertazione assistita, come ad es. elenchi di frasi o referti standardizzati per semplificare la stesura del referto, consentendone agli utenti la personalizzazione e la successiva modifica. | MIN
158 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · utilizzo dell’atlante coronarico 2D o 3D | MIN
159 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · possibilità di integrazione con sistemi CIS (Cardiology Information Systems) per la visualizzazione di altri dati clinici (snapshot del poligrafo, tracciati ECG, etc. ); | MIN
160 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · possibilità di firma digitale; | MIN
161 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · esportazione referto in DICOM SR; | PRE
162 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · esportazione/stampa dei referti in formato PDF/A 1-b. | MIN
163 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
164 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Iniettore angiografico/cardiovascolare
165 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Utilizzo in ambito cardiovascolare/emodinamico con possibilità di iniezione di bassi ed alti flussi e bassi ed alti volumi per imaging cardiaco, coronarico, ventricolare, aortico | MIN
166 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotazione di adeguati sistemi di sicurezza per il paziente e relativi allarmi (ad es. sovra/sottopressioni, rilevazione bolle d’aria, rilevazione fluido, etc…); | MIN
167 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Operatività e funzionalità in grado di ridurre i livelli di radio esposizione per gli operatori; | MIN
168 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Facile programmazione ed utilizzo; | MIN
169 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevato controllo e precisione della iniezione a controllo manuale; | MIN
170 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Di veloce predisposizione del consumabile e messa in operatività per le attività in regime di urgenza; | MIN
171 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Utilizzo di consumabile latex-free; | MIN
172 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di sincronizzazione con il generatore e l’emissione radiante; | MIN
173 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di controllo accurato di pressione, volumi e flussi di iniezione; | MIN
174 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Progettato per l’ottimizzazione/riduzione del consumabile e dei mezzi di contrasto; | MIN
175 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ampio display a colori con controlli di tipo touch screen; | MIN
176 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Opzioni per montaggio su piedistallo, supporto lato lettino, pensile a soffitto; | MIN
177 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotato di riscaldatore fluidi; | MIN
178 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ampio range di pressioni, volumi e flussi selezionabili per un elevato numero di step; | MIN
179 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Tempo di salita selezionabile; | MIN
180 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Profilo di bolo selezionabile; | MIN
181 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotato di sistema per controllo/pilotaggio manuale per iniezione ad alta sensibilità | MIN
182 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di registrazione di protocolli specifici/personalizzati; | MIN
183 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
184 | SERVIZI ACCESSORI | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
185 | SERVIZI ACCESSORI | garanzia di tipo FULL-RISK per la durata contrattuale | MIN
186 | SERVIZI ACCESSORI | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
187 | SERVIZI ACCESSORI | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
188 | SERVIZI ACCESSORI | copertura 24hx7gg: NO | MIN
189 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
190 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
191 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
192 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
193 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 24h | MIN
194 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 72h | MIN
195 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
196 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 48h | MIN
197 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
198 | SERVIZI ACCESSORI | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: NO | MIN
199 | SERVIZI ACCESSORI | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
200 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
201 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
202 | SERVIZI ACCESSORI | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
203 | SERVIZI ACCESSORI | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 8gg | MIN
204 | SERVIZI ACCESSORI | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
205 | SERVIZI ACCESSORI | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
206 | SERVIZI ACCESSORI | manutenzione remota, teleassistenza: SI | MIN
207 | SERVIZI ACCESSORI | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | MIN
208 | SERVIZI ACCESSORI | fornitura HW per manutenzione remota (se necessario): SI | MIN
209 | SERVIZI ACCESSORI | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8% | MIN
210 | SERVIZI ACCESSORI | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
211 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 24h | MIN
212 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 8h | MIN
213 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Fisica Medica ≥ 6h | MIN
214 | SERVIZI ACCESSORI | esaustività dei piani formativi | MIN
215 | SERVIZI ACCESSORI | follow up formativo/applicativo per il personale tecnico/medico ≥ 2 gg/anno | MIN

## 2-POG
2-POG:Sistema poligrafico per studi elettrofisiologici/emodinamici
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | Caratteristiche di sistema.
2 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sistema integrato in grado di assolevere sia alle necessità del laboratorio di emodinamica/cateterismo (CathLab) che del laboratorio di elettrofisiologia (EPLab). | PRE
3 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sistema PC-based | MIN
4 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sistema remoto di acquisizione segnali vitali del paziente, da posizionarsi in sala angiografica in prossimità del letto paziente, completo di supporto di fissaggio | MIN
5 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di studi in EPLab per l'acquisizione, il monitoraggio, l'analisi, la comparazione e l'archiviazione di segnali elettrocardiografici sia di superficie che intracardiaci nonchè di segnali di pressione; | MIN
6 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | N. 2 display alta risoluzione (indicativamente 1600 X 1280), ad immagini indipendenti, per la contemporanea visualizzazione sia dei segnali in tempo reale che dei segnali di analisi e comparazione; | MIN
7 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | N.1 display alta risoluzione (indicativamente 1600 x 1280) per ripetizione informazioni in sala esame.
8 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Amplificatore modulare in grado di gestire 40 canali bipolari endocavitari, piu’ 12 Canali ECG di superfice, visualizzabili contemporaneamente; | MIN
9 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di interfacciamento a stimolatore cardidaco esterno (da includere eventualmente in fornitura) | MIN
10 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Stimolatore cardiaco incorporato predisposto per stimolo elettrico a due canali, capace di generare impulsi elettrici di stimolazione di caratteristiche elettriche regolabili dall’utente mediante interfacce di controllo dedicate. | PRE
11 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di regolazione dell’ ampiezza della corrente di stimolazione, dell’ampiezza dell’impulso di stimolazione, dello smistamento al canale 1 o al canale 2 o ad entrambi, della inclusione del numero e della sequenza di trasmissione, la durata e la possibilità di arrivare fino a 3 extra stimoli; | PRE
12 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Protocolli di stimolazione pre-programmati, attivabili secondo le preferenze dell’operatore; | PRE
13 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di modifica di tutti i parametri in ogni momento (anche con stimolazione è attiva). | PRE
14 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Canali per: 12 ECG, SpO2, fino a 4 IBP, NIBO, TDCO, ETCO2, uscite di sincronizzazione analogica sul modulo trasportabile. Amplificatore fino a 128 canali con almeno 200 ingressi | PRE
15 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di studio/interfacciamento dispositivi di misura FFR | PRE
16 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Visualizzazione di 16 tracce in modalità CathLab e fino a 64 tracce in modalità EPLab | PRE
17 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Velocità scorrimento tracce impostabile dall'operatore con range 5-400 mm/sec | MIN
18 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di stampa dati (almeno 12 curve selezionabili da display) su stampante laser | PRE
19 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Analisi online con misure automatiche di intervallo | PRE
20 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Utilizzo in ambito pediatrico | PRE
21 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Calcoli emodinamici | MIN
22 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Integrabile a sistema informativo CIS-HIS | PRE
23 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di gestione del materiale utilizzato | PRE
24 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Analisi statistiche con elaborazione interattiva | PRE
25 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Gestione anagrafica paziente | MIN
26 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di refertazione con form personalizzate | PRE
27 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ampio archivio dati con tecnologia RAID | PRE
28 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Full disclosure | PRE
29 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Integrazione imaging angiografico via protocollo DICOM | PRE
30 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Interfaccia bidirezionale Modality Worklist e MPPS | PRE
31 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di automazione dei processi tramite macro | PRE
32 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Diagrammi dell'albero coronarico | PRE
33 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Allarmi acustici e visivi per parametri critici | MIN
34 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Archivio delle forme d'onda in fromato RAW con accesso in tempo quasi reale da client remoti | PRE
35 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di interfacciamento con sistemi di mapping 3D | PRE
36 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Facilità di utilizzo | MIN
37 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di upgrade sw/hw | PRE
38 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Stampante laser colore | MIN
39 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
40 | SERVIZI ACCESSORI | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
41 | SERVIZI ACCESSORI | garanzia di tipo FULL-RISK per la durata contrattuale | MIN
42 | SERVIZI ACCESSORI | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
43 | SERVIZI ACCESSORI | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
44 | SERVIZI ACCESSORI | copertura 24hx7gg: NO | MIN
45 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
46 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
47 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
48 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
49 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 24h | MIN
50 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
51 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
52 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 48h | MIN
53 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
54 | SERVIZI ACCESSORI | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: SI | MIN
55 | SERVIZI ACCESSORI | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
56 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
57 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
58 | SERVIZI ACCESSORI | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
59 | SERVIZI ACCESSORI | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 8gg | MIN
60 | SERVIZI ACCESSORI | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
61 | SERVIZI ACCESSORI | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
62 | SERVIZI ACCESSORI | manutenzione remota, teleassistenza: SI | MIN
63 | SERVIZI ACCESSORI | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | MIN
64 | SERVIZI ACCESSORI | fornitura HW per manutenzione remota (se necessario): SI | MIN
65 | SERVIZI ACCESSORI | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 5,5% | MIN
66 | SERVIZI ACCESSORI | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
67 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 24h | MIN
68 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 8h | MIN
69 | SERVIZI ACCESSORI | esaustività dei piani formativi | MIN
70 | SERVIZI ACCESSORI | follow up formativo/applicativo per il personale tecnico/medico ≥ 1 gg/anno | MIN

## 3-FFR
3-FFR:Sistema per la misura della pressione intracoronarica - Riserva Frazionale di Flusso - FFR Fractional Flow Reserve
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | Caratteristiche di sistema.
2 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | destinazione d’uso: supporto diagnostico in procedure di cateterismo cardiaco per la misura di parametri fisiologici di supporto alla diagnosi ed alla terapia di ambito emodinamico; | MIN
3 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | compatibilità certificata con le guide di pressione intracoronariche offerte; | MIN
4 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | misura dei seguenti parametri fisiologici: | MIN
5 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | pressione sistolica, diastolica e media del sangue; | MIN
6 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | frequenza cardiaca; | MIN
7 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Riserva Frazionale di Flusso (FFR); | MIN
8 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | ECG; | MIN
9 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | range operativo di pressione: - 30 a +300 mmHg ; | PRE
10 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | elevate accuratezza e risoluzione; | MIN
11 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | display di controllo touch screen; | PRE
12 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | facilità di setup; | MIN
13 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | rapida disponibilità dei dati misurati; | MIN
14 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | esportazione dei dati misurati; | MIN
15 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | possibilità di aggiungere annotazioni; | PRE
16 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | connessione wireless con guide di pressione intracoronariche offerte; | PRE
17 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | piena integrazione e massima funzionalità, connettività ed interoperabilità con gli altri sistemi ed apparecchiature biomediche in dotazione presente o futura quali ad esempio: poligrafo, worklist DICOM, repository clinico, display di sala, etc. I costi di tali integrazioni sono da intendersi a carico dell’aggiudicatario e pertanto previsti ed inclusi nell’importo di offerta; | PRE
18 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | ampia possibilità di integrazione con i principali sistemi ed apparecchiature biomediche di sala emodinamica del mercato; | PRE
19 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | adeguate ed ergonomiche soluzioni di fissaggio/supporto dei vari componenti del sistema. | MIN
20 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
21 | SERVIZI ACCESSORI | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
22 | SERVIZI ACCESSORI | garanzia di tipo FULL-RISK per la durata contrattuale | MIN
23 | SERVIZI ACCESSORI | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
24 | SERVIZI ACCESSORI | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
25 | SERVIZI ACCESSORI | copertura 24hx7gg: NO | MIN
26 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura consumabile: SI | MIN
27 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
28 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
29 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | MIN
30 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 48h
31 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
32 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | MIN
33 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 72h
34 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
35 | SERVIZI ACCESSORI | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: SI | MIN
36 | SERVIZI ACCESSORI | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
37 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
38 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
39 | SERVIZI ACCESSORI | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
40 | SERVIZI ACCESSORI | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 8gg | MIN
41 | SERVIZI ACCESSORI | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
42 | SERVIZI ACCESSORI | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
43 | SERVIZI ACCESSORI | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
44 | SERVIZI ACCESSORI | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | MIN
45 | SERVIZI ACCESSORI | fornitura HW per manutenzione remota (se necessario): NO | MIN
46 | SERVIZI ACCESSORI | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 5,5% | MIN
47 | SERVIZI ACCESSORI | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
48 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 24h | MIN
49 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 4h | MIN
51 | SERVIZI ACCESSORI | esaustività dei piani formativi | MIN
52 | SERVIZI ACCESSORI | follow up formativo/applicativo per il personale tecnico/medico ≥ 1 gg/anno | MIN

## 4-IVUS
4-IVUS:Sistema di imaging diagnostico intravascolare ad ultrasuoni digitale - IVUS Intra Vascular UltraSound
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | Caratteristiche di sistema.
2 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | destinazione d’uso: Visualizzazioni delle immagini intraluminali per analisi quali/quantitativa. Diagnosi e supporto alle procedure interventistiche di ambito emodinamico. | MIN
3 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | compatibilità certificata con i cateteri offerti; | MIN
4 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | sistema mobile su carrello con ruote frenabili; | PRE
5 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | sistema e tecnologia ultrasonografica endoluminale digitale; | MIN
6 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | in grado di gestire sonde con le seguenti caratteristiche: | PRE
7 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | trasduttore a cristalli piezoelettrici radiali in numero elevato (≥64) gestiti singolarmente in trasmissione/ricezione in tecnologia phased-array; | PRE
8 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | frequenza ≥ 20 Mhz | PRE
9 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | ampia banda passante (≥ 16-26 Mhz) | PRE
10 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | frame/sec ≥ 30 | PRE
11 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di visualizzare contemporaneamente immagini multiple in modalità live e reference | PRE
12 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Frequenza frame rate f variabile | PRE
13 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Matrice immagine (≥ 512 x 512) | MIN
14 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | possibilità di misurazioni anatomiche manuali ed automatiche | PRE
15 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | possibilità di aggiungere annotazioni; | PRE
16 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | gestione dati esame/paziente; | MIN
17 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | possibilità opzionale di implementare ulteriori tecniche diagnostiche quantitative (es.FFR, NIRS,…); | PRE
18 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | possibilità opzionale di implementare tool diagnostici avanzati (mappa flusso ematico, caratterizzazione della placca) | PRE
19 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | facilità di setup; | MIN
20 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | piena integrazione e massima funzionalità, connettività ed interoperabilità con gli altri sistemi ed apparecchiature biomediche in dotazione presente o futura quali ad esempio: poligrafo, worklist DICOM, repository clinico, display di sala, etc. I costi di tali integrazioni sono da intendersi a carico dell’aggiudicatario e pertanto previsti ed inclusi nell’importo di offerta; | PRE
21 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | ampia possibilità di integrazione con i principali sistemi ed apparecchiature biomediche di sala emodinamica del mercato. | MIN
22 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
23 | SERVIZI ACCESSORI | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
24 | SERVIZI ACCESSORI | garanzia di tipo FULL-RISK per la durata contrattuale | MIN
25 | SERVIZI ACCESSORI | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
26 | SERVIZI ACCESSORI | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
27 | SERVIZI ACCESSORI | copertura 24hx7gg: NO | MIN
28 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura consumabile: SI | MIN
29 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
30 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
31 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | MIN
32 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 48h
33 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
34 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | MIN
35 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 72h
36 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
37 | SERVIZI ACCESSORI | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: SI | MIN
38 | SERVIZI ACCESSORI | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
39 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
40 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
41 | SERVIZI ACCESSORI | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
42 | SERVIZI ACCESSORI | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 8gg | MIN
43 | SERVIZI ACCESSORI | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
44 | SERVIZI ACCESSORI | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
45 | SERVIZI ACCESSORI | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
46 | SERVIZI ACCESSORI | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | MIN
47 | SERVIZI ACCESSORI | fornitura HW per manutenzione remota (se necessario): NO | MIN
48 | SERVIZI ACCESSORI | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 3,0% | MIN
49 | SERVIZI ACCESSORI | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
50 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 24h | MIN
51 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 4h | MIN
52 | SERVIZI ACCESSORI | esaustività dei piani formativi | MIN
53 | SERVIZI ACCESSORI | follow up formativo/applicativo per il personale tecnico/medico ≥ 1 gg/anno | MIN

## 5-RAI02
5-RAI02:Ablatore (generatore radiofrequenza)
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | Caratteristiche di sistema.
2 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Generatore per ablazione transcatetere in radio-frequenza. | MIN
3 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Potenza massima di erogazione 100Watt; | PRE
4 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Adattabile su qualsiasi marca e modello di elettrocatetere fornito; | MIN
5 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Controllo automatico della temperatura sia con termistore che con termocoppia; | PRE
6 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Variabilita’ della temperatura, del tempo e della potenza; | PRE
7 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Controllo automatico dell’impedenza di contatto e della temperatura; | PRE
8 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Controllo automatico verso la pompa di infusione/raffredamento dell’elettrocatetere; | PRE
9 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Uscita segnali endocavitari integrati con il poligrafo fornito; | PRE
10 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Console a distanza per la gestione e visualizzazione dei parametri sopra riportati. | PRE
11 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Facilità d'uso e di setup | MIN
12 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
13 | SERVIZI ACCESSORI | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
14 | SERVIZI ACCESSORI | garanzia di tipo FULL-RISK per la durata contrattuale | MIN
15 | SERVIZI ACCESSORI | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
16 | SERVIZI ACCESSORI | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
17 | SERVIZI ACCESSORI | copertura 24hx7gg: NO | MIN
18 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura consumabile: SI | MIN
19 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
20 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
21 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | MIN
22 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 48h
23 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
24 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | MIN
25 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 72h
26 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
27 | SERVIZI ACCESSORI | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: SI | MIN
28 | SERVIZI ACCESSORI | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
29 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
30 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
31 | SERVIZI ACCESSORI | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
32 | SERVIZI ACCESSORI | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 8gg | MIN
33 | SERVIZI ACCESSORI | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
34 | SERVIZI ACCESSORI | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
35 | SERVIZI ACCESSORI | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
36 | SERVIZI ACCESSORI | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | MIN
37 | SERVIZI ACCESSORI | fornitura HW per manutenzione remota (se necessario): NO | MIN
38 | SERVIZI ACCESSORI | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 4,0% | MIN
39 | SERVIZI ACCESSORI | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
40 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 24h | MIN
41 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 4h | MIN
42 | SERVIZI ACCESSORI | esaustività dei piani formativi | MIN
43 | SERVIZI ACCESSORI | follow up formativo/applicativo per il personale tecnico/medico ≥ 1 gg/anno | MIN

## 6-PRG
6-PRG:ProgrammatorI/lettorI PM-ICD e sistemi di telecontrollo domiciliare
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | Caratteristiche di sistema.
2 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di programmare le principali funzioni del device (PM/ICD) impiantabile (es: pacing mode, pacing rate, rate hysteresis, refractory periods, pulse amplitude, pulse width, sensitivity, AV delay, terapia, algoritmo di detezione, soglie programmabili di intervento, energia di shock, tempo di shock,...) | MIN
3 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Piena compatibilità con i device forniti | MIN
4 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di testing del device | PRE
5 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di verifica tramite feedback della avvenuta programmazione con esito positivo del device | PRE
6 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Trasmissione dati codificata a controllo di errore | PRE
7 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Codifica mirata alla riduzione dei rischi di misprogramming e cross-programming | PRE
8 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Semplicita di utilizzo | MIN
9 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Antenna TX/RX compatta e maneggevole | MIN
10 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di archiviare ed esportare i dati rilevati dal device | PRE
11 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Allarmi e messaggi di errata lettura/programmazione | MIN
12 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Funzioni di telemetria per la lettura dei principali dati del device (es. carica della batteria, correnti di pacing, impedenza elettrodi, ultima programmazione, codice device, nome paziente,..) | PRE
13 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Visualizzazione dei cut-off dei parametri rilevati | PRE
14 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Lettura dati/tracciati ECG/EGM ed eventi | PRE
15 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di programmazione transitoria di test | PRE
16 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di telecontrollo domiciliare (ad es.via internet) del device (PM/ICD) | PRE
17 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Il produttore/fornitore/gestore del sistema di telecontrollo remoto domiciliare è tenuto a garantire i servizi di telecontrollo sino alla cessazione della loro utilità clinica. Detti servizi sono da intendersi come messi a disposizione a titolo gratuito a corredo della fornitura dei dispositivi impiantabili e non potranno essere mai oggetto di successivo compenso. | MIN
18 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Requisiti di riferimento dei sistemi per il telecontrollo remoto domiciliare
19 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Laddove è prevista in fornitura la possibilità di integrare i dispositivi impiantabili con un sistema di telecontrollo remoto domiciliare, detto sistema dovrà essere quanto più conforme ai seguenti requisiti di riferimento. | MIN
20 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | In ambito Business Continuity:
21 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il sistema deve garantire tempi di uptime elevati; | MIN
22 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · E’ auspicabile che in caso di fault della linea trasmissiva ovvero del terminale domiciliare o del server remoto, il sistema possa memorizzare transitoriamente dati/eventi riallineandoli alla ripresa della completa funzionalità minimizzando la perdita di dati/eventi. | PRE
23 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | In ambito Sicurezza:
24 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il sistema deve essere sottoposto ad appropriate policy e procedure di backup dei dati; | MIN
25 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il sistema deve fornire adeguate garanzie in modo da inibire l’accesso agli utenti non autorizzati; | MIN
26 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il sistema deve tener traccia di tutte le operazioni effettuate dal singolo utente e deve ottemperare alle direttive contenute nel DL 196/2003, in materia di protezione dei dati personali e sensibili. | MIN
27 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · L’accesso al sistema deve essere possibile previa identificazione dell’utente tramite digitazione di utente e password o lettura di smartcard personale dell’utente con richiesta del relativo PIN. | MIN
28 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il login deve identificare l’utente ad esso associato e quindi non può essere associato che ad una sola persona; | MIN
29 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Qualora previsto deve essere possibile definire differenti profili utenti che permettano di personalizzare le funzionalità dell’applicativo abilitate; la variazione di tali permessi deve essere demandata ad un utente di livello superiore; | PRE
30 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Ogni utente, e solo lui, deve avere la possibilità di modificare la propria password; inoltre la lunghezza della password deve essere di almeno otto caratteri. | PRE
31 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · L’applicativo deve consentire la parametrizzazione del periodo temporale di validità della password. Alla scadenza di tale periodo l’utente verrà obbligato a modificare la propria password previa re-digitazione di quella vecchia; in caso contrario la password, con il relativo utente, verrà disabilitata; | PRE
32 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Dopo un periodo di tempo (parametrizzabile) di non utilizzo, gli utenti non di sistema devono poter essere disabilitati automaticamente; | PRE
33 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · L’architettura della base dati del sistema deve prevedere una separazione fisica dei dati personali dai dati sensibili, ricollegabili esclusivamente attraverso la decodifica di opportuni codici. L’archivio dei dati non deve contenere alcun dato anagrafico relativo al paziente; | PRE
34 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Un utente deve poter essere loggato solo su un client alla volta (non sono permessi collegamenti contemporanei su più client per un medesimo utente/password ); | MIN
35 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il sistema deve consentire la corretta identificazione degli operatori, dei permessi e dei privilegi; | MIN
36 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il sistema deve essere fornito di adeguate protezioni di tipo antivirus, antimalaware, antyspyware, firewall, etc. | PRE
37 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il sistema deve garantire massima sicurezza come integrità, accessibilità e riservatezza dei dati con eventuale gestione della firma digitale per la firma dei documenti elettronici prodotti; | MIN
38 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · I punti di attraversamento dei confini aziendali dovranno essere protetti con opportuni firewall configurati secondo politiche di sicurezza da convenire con il committente; | PRE
39 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il sistema dovrà adottare meccanismi di comunicazione per la trasmissione di dati sensibili. L'interfaccia di comunicazione dovrà essere adeguatamente certificata secondo quanto previsto dalla normativa in vigore; | PRE
40 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il sistema deve consentire la definizione di una lista dei ruoli professionali a cui associare i diritti e le modalità di accesso ai dati; | PRE
41 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | · Il sistema dovrà far uso di specifiche soluzioni per la riduzione del rischio clinico associato all'errata identificazione del paziente e/o all'errata assegnazione dei dati clinici. | MIN
42 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
43 | SERVIZI ACCESSORI | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
44 | SERVIZI ACCESSORI | garanzia di tipo FULL-RISK per la durata contrattuale | MIN
45 | SERVIZI ACCESSORI | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
46 | SERVIZI ACCESSORI | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
47 | SERVIZI ACCESSORI | copertura 24hx7gg: NO | MIN
48 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
49 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
50 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
51 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
52 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 48h | MIN
53 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
54 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
55 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 72h | MIN
56 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
57 | SERVIZI ACCESSORI | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: SI | MIN
58 | SERVIZI ACCESSORI | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
59 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
60 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
61 | SERVIZI ACCESSORI | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
62 | SERVIZI ACCESSORI | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 8gg | MIN
63 | SERVIZI ACCESSORI | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
64 | SERVIZI ACCESSORI | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
65 | SERVIZI ACCESSORI | manutenzione remota, teleassistenza: SI | MIN
66 | SERVIZI ACCESSORI | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | MIN
67 | SERVIZI ACCESSORI | fornitura HW per manutenzione remota (se necessario): SI | MIN
68 | SERVIZI ACCESSORI | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 2,5% | MIN
69 | SERVIZI ACCESSORI | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
70 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 8h | MIN
71 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 2h | MIN
72 | SERVIZI ACCESSORI | esaustività dei piani formativi | MIN
73 | SERVIZI ACCESSORI | follow up formativo/applicativo per il personale tecnico/medico ≥ 8h/anno | MIN

## 7-PPE
7-PPE:Pompa infusionale peristaltica cool flow integrabile con ablatore RF
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | Caratteristiche di sistema.
2 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Utilizzabile con i cateteri per ablazione forniti; | MIN
3 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Di tipo peristaltico con un flusso massimo di almeno 60ml/min; | PRE
4 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Collegabile al generatore di RF per variare automaticamente i flussi durante la procedura, (Watt / ml di infusione) | MIN
5 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Facilità di setup; | MIN
6 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di cambio automatico tra alto e basso flusso | PRE
7 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ampio display di visualizzazione del flusso | MIN
8 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Con adeguato sistema di sicurezza per evitare il rischio di errori di infusione | PRE
9 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
10 | SERVIZI ACCESSORI | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
11 | SERVIZI ACCESSORI | garanzia di tipo FULL-RISK per la durata contrattuale | MIN
12 | SERVIZI ACCESSORI | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
13 | SERVIZI ACCESSORI | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
14 | SERVIZI ACCESSORI | copertura 24hx7gg: NO | MIN
15 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
16 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
17 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
18 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
19 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 48h | MIN
20 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
21 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
22 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 72h | MIN
23 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
24 | SERVIZI ACCESSORI | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: NO | MIN
25 | SERVIZI ACCESSORI | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
26 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
27 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
28 | SERVIZI ACCESSORI | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
29 | SERVIZI ACCESSORI | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 8gg | MIN
30 | SERVIZI ACCESSORI | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
31 | SERVIZI ACCESSORI | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
32 | SERVIZI ACCESSORI | manutenzione remota, teleassistenza: SI | MIN
33 | SERVIZI ACCESSORI | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | MIN
34 | SERVIZI ACCESSORI | fornitura HW per manutenzione remota (se necessario): SI | MIN
35 | SERVIZI ACCESSORI | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 4,5% | MIN
36 | SERVIZI ACCESSORI | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
37 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 24h | MIN
38 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 8h | MIN
39 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Fisica Medica ≥ 6h | MIN
40 | SERVIZI ACCESSORI | esaustività dei piani formativi | MIN
41 | SERVIZI ACCESSORI | follow up formativo/applicativo per il personale tecnico/medico ≥ 1 gg/anno | MIN

## 8-TLA
8-TLA:Trave/colonne testaletto pensili
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | Caratteristiche di sistema.
2 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Trave/colonne testaletto per terapia intensiva complete di prese elettriche, gas medicali per l'alimentazione delle apparecchiature, prese dati/fonia, chiamata assistenza. | MIN
3 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Struttura pensile autoportante ancorata a soffitto in grado di supportare due colonne | PRE
4 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Completa dell'illuminazione indiretta e diretta per visita. | MIN
6 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Copertura su diametro indicativo di 2 m per il servizio di n.1 posto letto di intensiva;le utenze dovranno essere di facile accessibilità | MIN
7 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Utenze ripartite tra colonne ed eventuale testata | MIN
8 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Colonne movimentabili e munite di freno pneumatico dotato di valvola di non ritorno,comandato tramite pulsante atto ad evitare qualsiasi spostamento involontario delle apparecchiature. | PRE
9 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ia colonna per le infusioni deve essere dotato di braccio con ampi rotazione e lunghezza per un ottimale posizionamento delle apparecchiature. | PRE
10 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ogni posto dovrà essere corredato di almeno n.12 prese elettriche tipo Schuko con doppio fusibile di protezione distribuite in due gruppi; n 8 prese sulla parte infusioni e n. 6 prese lato monitoraggio, n 3 prese di Ossigeno, n 3 prese di Aria compressa, n 3 prese per Vuoto distribuite in due gruppi,e cioè 6 prese lato ventilazione e 3 lato infusioni. N 3 prese dati/telefonia, N.3 predisposizioni per presa ausiliarie. | MIN
11 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Le colonne porta strumenti dovranno avere inoltre: | PRE
12 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Accessori lato ventilazione-monitor:
13 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _capacità complessiva di carico di circa 120 Kg. | PRE
14 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _2 ripiani porta apparecchiature di larghezza minima pari a 600 mm,portata di circa 40 kg.,barre laterali di supporto per accessori | PRE
15 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _1 cassetto | PRE
16 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _1 lampada da visita alogena a doppia intensità completa di morsetto per barra normalizzata | MIN
17 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _1 braccio porta monitor snodato e basculante,della lunghezza di almeno 600mm e completo di piastra VESA. | MIN
18 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Accessori lato infusioni:
19 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _capacità complessiva di carico di circa 100 kg. | PRE
20 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _colonna pensile completa di barre frontali su tutta la lunghezza della stessa | PRE
21 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _2 aste porta pompe/sacche a 4 ganci | MIN
22 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _1 braccio snodato lunghezza circa 30 cm completo di asta in acciaio porta pompe della lunghezza di 1000 mm circa | PRE
23 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _1 ripiano porta apparecchiature con dimensioni di circa 54X45 cm,portata di circa 40Kg,completo di barre laterali,1 cassetto e 1 modulo porta tastiera estraibile | PRE
24 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | _1 braccio porta monitor snodato e basculante della lunghezza di almeno 600 mm. | PRE
25 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
26 | SERVIZI ACCESSORI | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
27 | SERVIZI ACCESSORI | garanzia di tipo FULL-RISK per la durata contrattuale | MIN
28 | SERVIZI ACCESSORI | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
29 | SERVIZI ACCESSORI | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
30 | SERVIZI ACCESSORI | copertura 24hx7gg: NO | MIN
31 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
32 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
33 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
34 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
35 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 48h | MIN
36 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
37 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
38 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 72h | MIN
39 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
40 | SERVIZI ACCESSORI | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: NO | MIN
41 | SERVIZI ACCESSORI | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
42 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
43 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
44 | SERVIZI ACCESSORI | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
45 | SERVIZI ACCESSORI | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 4gg | MIN
46 | SERVIZI ACCESSORI | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
47 | SERVIZI ACCESSORI | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
48 | SERVIZI ACCESSORI | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
49 | SERVIZI ACCESSORI | supporto tecnico remoto: NO | MIN
50 | SERVIZI ACCESSORI | fornitura HW per manutenzione remota (se necessario): NO | MIN
51 | SERVIZI ACCESSORI | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 2% | MIN
52 | SERVIZI ACCESSORI | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
53 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 2h | MIN
54 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 4h | MIN
55 | SERVIZI ACCESSORI | esaustività dei piani formativi | MIN
56 | SERVIZI ACCESSORI | follow up formativo/applicativo per il personale tecnico/medico ≥ 0 gg/anno | MIN

## 9-SAH
9-SAH:Sistema sollevamalati fisso a soffitto
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | Caratteristiche di sistema.
2 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Sistema sollevamalati motorizzato a binario a servizio dei posti letto della degenza UTIC | MIN
3 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Ampia copertura spaziale per la massima fruibilità e maneggevolezza di utilizzo | MIN
4 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Dotati di deguato numero di motori di sollevamento a soffitto su binario con portata massima di almeno 250 kg | MIN
5 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Adeguato numero e tipologia di accessori per il sollevamento (imbragature, barelle, fasce, barre di sollevamento,…) | MIN
6 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Integrabile con sistema di pesatura del paziente calibrabile | PRE
7 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Possibilità di memorizzazione dei principali dati operativi sull'utilizzo | PRE
8 | CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI | Elevata compatibilità tecnica e funzionale con le tecnologie già in utilizzo | PRE
9 | SERVIZI ACCESSORI | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
10 | SERVIZI ACCESSORI | garanzia di tipo FULL-RISK per la durata contrattuale | MIN
11 | SERVIZI ACCESSORI | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
12 | SERVIZI ACCESSORI | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
13 | SERVIZI ACCESSORI | copertura 24hx7gg: NO | MIN
14 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
15 | SERVIZI ACCESSORI | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
16 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
17 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
18 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 48h | MIN
19 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
20 | SERVIZI ACCESSORI | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
21 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto bloccante ≤ 72h | MIN
22 | SERVIZI ACCESSORI | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
23 | SERVIZI ACCESSORI | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: SI | MIN
24 | SERVIZI ACCESSORI | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
25 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
26 | SERVIZI ACCESSORI | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
27 | SERVIZI ACCESSORI | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
28 | SERVIZI ACCESSORI | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 4gg | MIN
29 | SERVIZI ACCESSORI | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
30 | SERVIZI ACCESSORI | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
31 | SERVIZI ACCESSORI | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
32 | SERVIZI ACCESSORI | supporto tecnico remoto: NO | MIN
33 | SERVIZI ACCESSORI | fornitura HW per manutenzione remota (se necessario): NO | MIN
34 | SERVIZI ACCESSORI | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 3,5% | MIN
35 | SERVIZI ACCESSORI | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
36 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 2h | MIN
37 | SERVIZI ACCESSORI | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 43h | MIN
38 | SERVIZI ACCESSORI | esaustività dei piani formativi | MIN
39 | SERVIZI ACCESSORI | follow up formativo/applicativo per il personale tecnico/medico ≥ 0 gg/anno | MIN

## TABELLA A
TABELLA A
Materiali soggetti ad usura (usurabile)/ materiali a vita breve: materiali la cui usura è legata all’utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchiatura e la stessa può variare in funzione dell’utilizzo dell’apparecchiatura e delle relative modalità.
Componenti generici: materiali ad uso generico e non specifico utilizzati nell’ambito delle attività manutentive. Si distinguono ad esempio in componenti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, idraulici, pneumatici, di informatica, etc.
Kit per la manutenzione preventiva: materiale soggetto ad usura (usurabile) per cui il fabbricante prescrive la sostituzione ad intervalli prestabiliti nell’ambito della manutenzione preventiva.
Ad esempio:
Elementi di connessione paziente
Cavi ECG, EEG e altri monitoraggi simili
(parte iniziale lato apparecchiatura)
Bracciali per sfigmomanometri
Tubi laser
Fonti luce laser per uso microoperatorio
(oculistica, microchirurgia, ecc.)
Fonti luce laser per apparecchi analitici
(contaglobuli differenziali citometri a flusso, ecc..)
Fonti luce laser per lettori / riproduttori di immagini
Elettrodi /Sensori/Trasduttori
Elettrodi per ph-metri
Elettrodi per ossimetri
Sonde per conducimetri
Sensori di pressione
Sensori a dito per pulsossimetri
Sensori PCO2/O2
Trasduttori di Pressione
Schermi a fosfori per radiologia digitale
Parti in vetro
Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento, ad es.: cuvetta a flusso in vetro speciale per spettrofotometri, camere per distillatori, ecc.
Cristalli gamma camera
Lampade
Lampada gas per UV
Lampada al tungsteno o simile
Fonte infrarossi per analizzatori chimici
Lampade per fotometria e chimica clinica
Lampade per microscopia ed endoscopia
Batterie
Accumulatori ricaricabili
Tubi a vuoto
Tubi da ripresa
Intensificatore di immagine
Tubi radiogeni
Tetrodi
Fototubi / Fotomultiplicatori
Detettori
Klaystron
Magnetron
Camera di accelerazione
Cinescopi
Sonde / Sorgentí radioattive
Detector per Raggi Gamma in vitro e in vivo
Detector per Raggi Beta
Detector per banda larga (Geiger)
Detector per ECD
Sorgenti radioattive per Beta counter
Sorgenti cobalto ecc.
Materiali per la stampa
Testine termiche
Pennini per ECG, EEG ecc.
Materiali per posizionamento/trasferimento supporto paziente
Fasce supporti in genere
Compressori per mammografia
Piani sostegno supporto paziente
Teli per Passamalati
Reggitesta Reggi braccio
Materassini per letti operatori
Cuscini
Rivestimenti in genere (poltrone di riuniti odontoiatrici, oculistici, poltrone prelievi, poltrone operatorie, ecc.)
Sensori
Sensori a vita limitata (es. Celle O2 per ventilatori polmonari, ecc..)
Elettrodi per elettroliti / ionoselettivì
Elettrodi per emogasanalisi

## AB PRO
TABELLA AB PRO
Inventario | Struttura | Reparto | Stanza | Matricola | Descrizione | Costruttore | Modello
0000246 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 5278 | TAVOLO PER ANGIOGRAFIA | SIEMENS AG | 4784505
0000247 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Sala macchina Sala A | 4298 | ARMADIO DELL_ELETTRONICA | SIEMENS AG | /
0000248 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 5788 1019300916 | CONSOLLE DI COMANDO | SIEMENS AG | /
0000249 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 1410 | COLLIMATORE | SIEMENS AG | /
0000250 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 675321172 | COMPLESSO RADIOGENO | SIEMENS AG | /
0000251 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 681331173 | COMPLESSO RADIOGENO | SIEMENS AG | MEGALIX 125/15/40/82C 120GL
0000252 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 11/04458 136271 | LAMPADA SCIALITICA | SIEMENS AG | /
0000253 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | HXB8014025 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | /
0000257 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 1110/20288 | PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA | SIEMENS AG | /
0000258 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | HXB5007042 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | /
0000259 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 2080 1019300916 | PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO | SIEMENS AG | /
0000260 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | HXB8011325 | MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO NANAO CORP | /
0000261 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 136271 1019300916 | ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER | SIEMENS AG | AXIOM ARTIS ZEE FLOOR
0000262 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | YL7H006707 | PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO | FUJITSU SIEMENS | /
0000263 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 03749 | CONSOLLE DI COMANDO | SIEMENS AG | /
0000264 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 6415 1019300916 | ELABORATORE PER BIOIMMAGINI | FUJITSU SIEMENS | /
0000265 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Sala macchina Sala A | 8552 | ARMADIO DELL_ELETTRONICA | SIEMENS AG | /
0000266 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 07628 | MICROFONO DA LABORATORIO | / | /
0000353 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Angiografia 1 | P134730001 1019300916 | GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE | SIEMENS AG | /
0000354 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | YL9P242840 1019300916 | PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO | FUJITSU SIEMENS | A 530
0074443 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 1 | 301612520193 | INIETTORE ANGIOGRAFICO | MEDRAD INC | AVANTA
0074444 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 2 | 301612220188 | MONITOR | MEDRAD INC | 9500
0074445 | Presidio San Salvatore Centro | Dip. DEA - Emodinamica | Diagnostica 3 | 300726620162 | APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER | MEDRAD INC | 3007039