## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | Progetto di aggiornamento tecnologico con relative forniture di beni hw/sw e servizi: • N.1 aggiornamento linac Elekta Synergy s/n 151198 per implementazione tecnica VMAT • N.1 aggiornamento sistema OIS (Oncology Information System) / R&V (Record & Verify) Elekta MOSAIQ
2 | Fornitura di:
3 | N° 1 licenza “PreciseBEAMVMAT” per l’attuale consolle di comando del LINAC (Elekta Integrity R1.2)
4 | N° 1 licenza CVDR (Continuously Variable Dose Rate) per l’attuale consolle di comando del LINAC (Elekta Integrity R1.2)
5 | N° 2 moduli Network Security Solution (NSS) per le attuali consolle di comando dei LINAC Elekta in dotazione al reparto
6 | N° 1 aggiornamento software del sistema IGRT CBCT Elekta XVI, alla versione clinica attuale XVI R5.0 UPGRADE KIT, XVI R5.0 , SOFTWARE ENABLE LICENSE, U/G S/W LICENSE COLLATION, XVI R4.5.1 TO R5.0
7 | N° 1 licenza Intuity per il sistema IGRT CBCT Elekta XVI R5.0
8 | N° 1 licenza Symmetry per il sistema IGRT CBCT Elekta XVI R5.0
9 | N° 1 server fisico in configurazione rack, dedicato ai ruoli server “MOSAIQ APP” e “MOSAIQ SQL”, specifici per l’applicativo MOSAIQ ed il proprio database Microsoft SQL
10 | N° 1 UPS tower/rack da 3.000 VA
11 | N° 1 Microsoft SQL Server 2008 R2 con n.15 USER CAL
12 | N° 1 NAS di backup per MOSAIQ con nuovo software professionale di backup provvisto di agent per backup a caldo SQL
13 | N° 12 nuove postazioni client MOSAIQ delle quali 2 dedicate alla funzione R&V
14 | Licenza VMAT per MOSAIQ Interfaccia VMAT per l’acceleratore lineare Elekta Synergy S/N 151198 (n° 1 licenza sito, per unità di trattamento)
15 | N° 1 fantoccio antropomorfo 4D, per la effettuazione dei controlli di accettazione della modalità 4D di XVI (Symmetry)
16 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
17 | Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore tecnico e medico della UOC Radioterapia e personale della Fisica Medica e della UOC Ingegneria Clinica e HTA e per tutta la durata del contratto.
18 | Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
19 | Servizi di supporto per installazione, configurazione a sistema, personalizzazione, fine tuning, importazione dati storici da precedenti sistemi , eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri , formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia.
20 | Fornitura di materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto.

## Specifiche
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE SERVER | Processore: n° 2 Intel Xeon E5-2609 (2,40 GHz / 4C) | MIN
2 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE SERVER | Memoria RAM: 32 GB | MIN
3 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE SERVER | Memoria su disco rigido: n° 2 dischi SAS 15K da 450 GB (volume RAID 1 per sistema operativo ed applicativo MOSAIQ®), n° 4 dischi SAS 15K da 450 GB (volume RAID 5 per dati e DB di MOSAIQ®) gestiti da controller con funzionalità RAID | MIN
4 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE SERVER | Interfaccia di rete: n° 4 porte Gigabit Ethernet | MIN
5 | FUNZIONALITA' | CARATTERISTICHE TECNICHE SERVER | Sistema operativo: n° 1 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) con n° 15 USER CAL | MIN
6 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA BACK-UP | Memoria su disco rigido: capacità totale raw 12 TB (n° 4 dischi da 3 TB ciascuno), controller con funzionalità RAID (0, 1, 10, 5, 6 ed “hot spare”). | MIN
7 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA BACK-UP | Interfaccia di rete: Gigabit Ethernet (x2) | MIN
8 | CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE CLIENT | Processore: n° 1 Intel Core i5 3,20 GHz | MIN
9 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICHE TECNICHE CLIENT | Memoria RAM: 8 GB | MIN
10 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICHE TECNICHE CLIENT | Memoria su disco rigido: n° 1 SATA 7.2K da 500 GB | MIN
11 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICHE TECNICHE CLIENT | Interfaccia di rete: Gigabit Ethernet | MIN
12 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICHE TECNICHE CLIENT | Sistema grafico: PCI-E 2.0 x16, 1 GB DDR3 di memoria dedicata | MIN
13 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICHE TECNICHE CLIENT | Monitor: LCD 20’’ | MIN
14 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICHE TECNICHE CLIENT | Sistema operativo: Windows 7 Professional 64-bit, versione italiana | MIN
15 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia): | MIN
16 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | garanzia di tipo FULL-RISK: 24 mesi | MIN
17 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
18 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
19 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | copertura 24hx7gg: NO | MIN
20 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
21 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
22 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
23 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | MIN
24 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto bloccante ≤ 48h | MIN
25 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
26 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | MIN
27 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto bloccante ≤ 72h | MIN
28 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto non bloccante ≤ 120h | MIN
29 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: NO | MIN
30 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
31 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
32 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
33 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
34 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg | MIN
35 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
36 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
37 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | manutenzione remota, teleassistenza: SI | MIN
38 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | MIN
39 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | fornitura HW per manutenzione remota: NO | MIN
40 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8,0% | MIN
41 | SERVIZI | FORMAZIONE | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
42 | SERVIZI | FORMAZIONE | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 16h | MIN
43 | SERVIZI | FORMAZIONE | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h | MIN
44 | SERVIZI | FORMAZIONE | durata del corso per il personale Fisica Medica ≥ 16h | MIN
45 | SERVIZI | FORMAZIONE | esaustività dei piani formativi | MIN
46 | SERVIZI | FORMAZIONE | supporto formativo ed applicativo ≥ 2 gg | MIN
47 | SERVIZI | FORMAZIONE | follow up formativo ≥ 1 gg | MIN