## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.1 Acceleratore lineare (LINAC) per uso medicale di ultima generazione, ad elevate prestazioni ed affidabilità, con almeno tre energie di fotoni (6 MV - 10 MV e 18 MV), per il trattamento in modalità convenzionale (con Flattening Filter), almeno due energie (6 MV e 10 MV) per il trattamento in modalità Flattening Filter Free (FFF) e almeno 3 energie di elettroni comprese tra 4 MeV e 12 MeV. Sistema dotato di tutto l'occorrente per il suo corretto e completo utilizzo clinico
2 | Collimatore Multilamellare (MLC) di ultima generazione, ad elevate prestazioni ed affidabilità
3 | Sistema per l’imaging portale (EPID) e sistema radiologico per l’Image Guided Radiation Therapy (IGRT) integrato
4 | Lettino di trattamento a 6 gradi di libertà
5 | N.2 sistemi per LINAC Daily QA
6 | Sistema per tracking ottico - posizionamento paziente, gating respiratorio ed eventuale simulazione 4D
7 | Sistemi di immobilizzazione per stereotassi
8 | Servizio "chiavi in mano" di smontaggio non conservativo e smaltimento vecchio acceleratore e relativi accessori
9 | Servizi di consegna, installazione, integrazioni ai sistemi informatici esistenti (OIS, ecc…), supporto acceptance, verifica di conformità (collaudo) e messa in funzione della TS fornita presso l’UO di destinazione
10 | Lavori adeguamento locali per installazione nuova tecnologia
11 | Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata della garanzia (almeno 60 mesi)
12 | Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (TSRM, medici, fisici, ecc...) su tutte le apparecchiature ed accessori forniti, per tutta la durata della garanzia
13 | Fornitura di materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata della garanzia - se applicabile

## Caratteristiche CM-CP
Acceleratore lineare (LINAC) per uso medicale di ultima generazione |  |  | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore
Fornitore
Modello
Codice CIVAB
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
Conformità norme CEI (allegare certificazione)
Marchio CE (allegare certificazione)
Altri marchi (allegare certificazione)
Numero Repertorio Dispositivi Medici
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CM/CP | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | UNITA' DI TRATTAMENTO
2 | CM | Apparecchiatura di ultima generazione con prestazioni di alto livello
3 | CM | Elevati livelli di produttività ed affidabilità
4 | CM | Indicare dimensioni, peso e principali caratteristiche di ingombro del sistema proposto
5 | CM | Indicare eventuale predisposizione a possibili espansioni future del sistema
6 |  | Gantry
7 | CM | Dotato di telemetro per indicazione SSD con accuratezza pari almeno a 0,5 cm e front pointer meccanico
8 | CM | Dotato di sistema di posizionamento laser ad alta precisione (almeno 3 laser)
9 | CM | Dotato di sistema di rilevamento dell’inclinazione digitale e meccanico
10 | CM | Dotato di sistema di illuminazione per il controllo del campo radiante dotato di croce di campo
11 | CM | Dotato di sistema anticollisione solidale con il gantry dell’acceleratore
12 | CM | La distanza sorgente – isocentro deve essere pari a 100 cm (SAD)
13 | CM | Distanza tra la parte inferiore del collimatore e isocentro ottimale per l’esecuzione di trattamenti radioterapici
14 | CM | Altezza dell’isocentro rispetto al pavimento ottimale per l’esecuzione di trattamenti radioterapici
15 | CM | Elevata accuratezza combinata del posizionamento dell’isocentro nel sistema gantry, collimatore e lettino (non superiore a 2,5 mm)
16 | CM | Velocità del gantry variabile almeno tra 0 e 1 rotazione completa per minuto
17 | CM | Possibilità di completa rotazione del gantry per l’esecuzione di trattamenti ad arco
18 | CM | Elevata accuratezza nel posizionamento angolare
19 | CM | Possibilità di movimentazione e gestione della testata e del linac tramite almeno due telecomandi posti ai lati dell'acceleratore
20 | CM | Dotazione di Monitor in sala trattamento da almeno 21'', in quantità e caratteristiche adeguate alla gestione ergonomica del sistema (almeno N°2 Monitor). I monitor devono essere in grado di riportare le coordinate di gantry, collimatore e lettino di trattamento
21 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
22 |  | Sistema di collimazione
23 | CM | Il sistema di collimazione deve poter essere ruotato sia in verso orario che in verso antiorario, l’indicazione dell’’angolo di rotazione deve essere digitale e meccanica, l’accuratezza della rotazione deve essere almeno pari ad 1°
24 | CM | Elevata velocità di rotazione
25 | CM | Ampio range di rotazione
26 | CM | Il collimatore deve poter alloggiare gli applicatori per elettroni
27 | CM | Il sistema di collimazione deve permettere l’utilizzo di filtri motorizzati/virtuali variabili almeno da 10° a 60°
28 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
29 |  | Modalità di emissione fotonica
30 | CM | Almeno tre energie di fotoni: 6 MV - 10 MV e 18 MV
31 | CM | Ampio Range del rateo (UM/min) di emissione per le diverse energie di fotoni. Specificare minimo e massimo dose rate
32 | CM | Almeno due energie (6-10 MV) per il trattamento in modalità Flattening Filter Free (FFF) ad alta intensità di dose
33 | CM | Rateo massimo non inferiore a 1400 UM/min per l’energia più bassa (6MV - FFF) e non inferiore a 2200 UM/min per l’energia più elevata (10 MV - FFF)
34 | CM | Dose rate regolabile a più step nelle tecniche fisse
35 | CM | Dose rate variabile con continuità nelle tecniche dinamiche
36 |  | Modalità di emissione elettronica
37 | CM | Almeno 3 energie di elettroni comprese tra 4 MeV e 12 MeV con dose rate variabile e selezionabile. Eventuali ulteriori energie offerte non dovranno in nessun caso essere superiori a 18 MeV.
38 | CM | Ampio Range del rateo (UM/min) di emissione per le diverse energie di elettroni. Specificare minimo e massimo dose rate
39 | CM | Applicatori per elettroni (forniti a corredo della macchina) per campi variabili tra almeno 6x6 cm2 e 20x20 cm2
40 | CM | Dose rate regolabile a più step nelle tecniche fisse
41 |  | Camere Monitor
42 | CM | Almeno due camere monitor atte a garantire un accurato controllo sull'emissione della radiazione fotonica ed elettronica caratterizzate da elevata accuratezza, affidabilità e indipendenza dalle condizioni ambientali (descrivere)
43 |  | Tecniche di trattamento
44 |  | L’acceleratore deve essere in grado di effettuare le seguenti tecniche di irradiazione:
45 | CM | 3DCRT (3-Dimensional Conformal radiation Therapy) statica (descrivere)
46 | CM | Rotazionale con MLC (descrivere)
47 | CM | IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) sia statica che dinamica (descrivere)
48 | CM | VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) con variazione del dose rate e della velocità del gantry (descrivere)
49 | CM | Elettroni campi fissi e terapie ad arco (descrivere)
50 | CM | Stereotassi head e body (descrivere)
51 | CM | TBI (descrivere)
52 | CP | Altre tecniche di trattamento
53 | CM | Deve essere garantita la possibilità di erogare tutte le tecniche sopra descritte, che prevedono l’uso di fotoni, con tutte le energie richieste
54 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
55 |  | Consolle di comando
56 | CM | Consolle di comando computerizzata con tastiera alfanumerica, tale da consentire la predisposizione dei parametri di trattamento, la registrazione dei dati dei piani di cura e l’effettuazione dei controlli di sicurezza
57 | CM | Possibilità di gestire le diverse funzioni dell’acceleratore e gestire il posizionamento automatico del lettino di trattamento (controllo remoto)
58 | CM | Piena compatibilità ed interfacciabilità con il sistema di Oncology Information System (OIS) in uso (Mosaiq vers. 2.50.05D7) per la trasmissione automatica dei parametri di trattamento e degli oggetti DICOM necessari al posizionamento (DRR e immagini TC) e per la registrazione della seduta erogata al paziente e il salvataggio delle immagini acquisite in bunker per le correzioni di set-up. In caso di impossibilità di integrazione della consolle di comando direttamente con il sistema OIS in uso la Ditta aggiudicataria dovrà prevedere la fornitura di un nuovo sistema OIS
59 | CM | HW e SW eventualmente necessari a garantire la completa compatibilità e funzionamento con gli attuali sistemi in uso presso la UOC Radioterapia (OIS, ecc…)
60 | CM | La consolle dovrà essere dotata di due o più monitor a colori, con ampio schermo piatto, in cui siano ben visibili sia i parametri di trattamento impostati sulla consolle, sia quelli inseriti nel sistema di controllo e verifica, sia la visualizzazione in tempo reale della posizione delle lamelle, che le immagini del paziente acquisite con le diverse modalità di imaging presenti sull'unità
61 | CM | Sistema di sicurezza (incluso di UPS dedicato) che in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica consenta la memorizzazione e il successivo recupero dei dati di erogazione per il completamento del trattamento interrotto
62 | CM | Accessibilità al personale autorizzato con possibilità di implementazione di differenti permessi sia in modalità clinica che service
63 | CM | Software di gestione immediato ed intuitivo
64 | CP | Possibilità di registrare, elaborare e scaricare i "log-files" per la verifica (posizione lamelle, gantry, collimatore etc.) dei parametri di trattamento
65 | CM | Implementazione di assistenza remota per diagnostica guasti e primo intervento
66 | CM | Possibilità e interfaccia adeguata alla gestione di trattamenti gated anche controllati da sistemi terze parti
67 | CM | Predisposizione e fornitura di impianto di filodiffusione stereo, controllato dalla sala comandi del LINAC, atto alla umanizzazione della sala di trattamento. Il sistema deve essere dotato di radio AM/FM, lettore CD e supporto USB per riproduzione file audio
68 | CM | Interfono a doppia via
69 | CM | Sistema di monitoraggio pazienti in sala trattamento con catena TV colori a circuito chiuso con almeno 2 telecamere dotate di zoom e brandeggio, motorizzate e comandabili da consolle
70 | CM | L'acceleratore deve essere in grado di gestire, anche mediante software terze parti, eventuali trattamenti tenendo in considerazione il movimento respiratorio sia con tecniche "gated" che "breath hold". Deve essere possibile monitorare il sinogramma respiratorio del paziente e impostare soglie automatiche per l'erogazione\interruzione del trattamento anche mediante consolle di terze parti.
71 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
72 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
73 |  | MLC
74 | CM | Il sistema deve essere dotato di collimatore multilamellare in grado di eseguire tutte le tecniche di trattamento richieste (3DCRT, IMRT statica e Dinamica e tecniche ad arco modulate e non)
75 | CM | Collimatore di ultima generazione, ad elevate prestazioni ed affidabilità
76 | CM | Elevato numero di lamelle (non inferiore a 120)
77 | CM | Massimo campo conformabile all'isocentro di elevate dimensioni e comunque non inferiore a 40x22 cm2. Minimo campo conformabile non superiore a 1 x 1 cm2. Descrivere nel dettaglio le dimensioni per tutte le tecniche di trattamento ammesse
78 | CM | Spessore, materiale, tipo di focalizzazione e controllo del posizionamento e movimentazione delle lamelle ottimale all’esecuzione di trattamenti modulati ad alta complessità (indicare le varie specifiche)
79 | CM | Ridotta dimensione lamella proiettata all'isocentro: non superiore a 5 mm almeno nella parte centrale del campo radiante (20 cm centrali)
80 | CM | Elevata velocità di movimentazione delle lamelle
81 | CM | Elevata accuratezza e precisione nel posizionamento delle lamelle
82 | CM | Bassa trasmissione
83 | CM | Possibilità di posizionamento asimmetrico di Jaw e Lamelle
84 | CM | Interdigitazione delle lamelle
85 | CM | Possibilità di overtravel
86 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
87 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
88 |  | LETTINO DI TRATTAMENTO
89 | CM | Letto isocentrico in materiale radiotrasparente (bassa attenuazione)
90 | CM | Tavola porta paziente adeguatamente indicizzata per permettere il posizionamento corretto dei sistemi di immobilizzazione attualmente in uso o forniti a corredo
91 | CM | Compatibile con i sistemi di immobilizzazione attualmente in dotazione al reparto. In caso questo non fosse compatibile con i sistemi di immobilizzazione in dotazione al reparto dovranno essere forniti, dalla Ditta aggiudicataria e senza alcun onere per questa Azienda Ospedaliera, tutti gli adattatori necessari al loro corretto utilizzo. Sistemi attualmente utilizzati presso questa Azienda Ospedaliera: QUEST ArmShuttle™ (Q FIX), AXION 01™ Carbon Fiber Breast Board (AKTINA MEDICAL), COMBIFIX™ (CIVCO), Carbon Fiber BELLYBOARD (CIVCO), Fixator™ Shoulder Suppression System (CIVCO), Type-S™ Overlay Board (CIVCO), Variable Axis Baseplate - Type-S™ (CIVCO)
92 | CM | Movimentazione del letto su 6 gradi di libertà (3 gradi traslazionali x, y, z e tre gradi rotazionali: pitch, roll, yaw)
93 | CM | Controllo movimenti del tavolo da entrambi i lati e meccanismi di blocco atti a prevenire azionamenti involontari
94 | CM | Completa integrazione con i sistemi EPID e IGRT radiologico
95 | CM | Il sistema deve essere in grado di utilizzare i parametri provenienti dai sistemi IGRT per il riposizionamento da consolle del lettino
96 | CM | Movimentazione permessa sia da consolle che da pendant interno al bunker
97 | CM | Elevata accuratezza e range di escursione laterale, longitudinale, verticale e rotazionale per ottimizzare l’esecuzione di trattamenti modulati ad alta complessità anche in caso di archi non planari
98 | CP | Possibilità di abbassamento tavolo in caso di interruzione elettrica
99 | CM | Carico massimo supportabile non inferiore a 180 kg
100 | CM | Possibilità di irradiazione a grandi distanze senza interposizione del lettino
101 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
102 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
103 |  | EPID e IGRT
104 |  | Imaging portale (EPID)
105 | CM | EPID integrato per l’imaging portale. Costituito da un flat panel di tipo retrattile ad alta efficienza e risoluzione e di elevate dimensioni (descrivere)
106 | CM | Pannello retrattile al silicio amorfo ad alta sensibilità per minimizzare la dose al paziente
107 | CM | Ridotta dimensione del pixel ed elevata risoluzione
108 | CP | Risoluzione non inferiore a 1024x1024 pixel
109 | CM | Elevata qualità dell'immagine (specificare)
110 | CM | Movimentazione sia da pendant interno al bunker che da consolle di comando
111 | CM | L’EPID deve permettere l’acquisizione immagini nelle seguenti modalità: a)Immagine statica prima del trattamento b)Immagine statica dopo trattamento c)Immagine dinamica durante il trattamento d)Modalità integrata
112 | CM | Deve includere hardware e software necessari per l'elaborazione delle immagini digitalizzate e modifica delle stesse in termini di contrasto, zoom, traslazione, rotazione, confronto e fusione con altre precedentemente archiviate
113 | CM | Il sistema deve permettere di effettuare il match tra immagini portali e le DRR generate dal TPS e applicare in maniera automatica le correzioni del set-up rilevate
114 | CM | L’EPID deve permettere la dosimetria portale (anche mediante SW di terze parti)
115 | CM | Dotato di apposito fantoccio per controlli di qualità
116 | CP | Software per l'analisi automatica dei controlli di qualità
117 | CM | Connettività DICOM RT e totale compatibilità con il sistema di pianificazione dei trattamenti radianti attualmente in dotazione (Monaco v. 5.11)
118 | CM | HW per il controllo, elaborazione e gestione delle immagini portali ad elevate prestazioni (descrivere)
119 | CM | SW per il controllo, elaborazione e gestione delle immagini portali ad elevate prestazioni (descrivere)
120 | CM | Inclusi eventuali fantocci, SW o tool necessari per la calibrazione e/o QA periodici del sistema
121 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
122 |  | Tecniche IGRT 3D
123 | CM | Sistema CBCT composto da sorgente radiogena e pannello digitale di rivelazione con braccia retrattili per l’imaging 3D in sala trattamento
124 | CM | Generatore ad elevata potenza, non inferiore a 40 kW, con elevata tensione massima applicabile al tubo RX e comunque non inferiore a 140 kV
125 | CM | Tubo RX ad elevate prestazioni (descrivere)
126 | CM | Sistema di raffreddamento ad elevate prestazioni (descrivere)
127 | CM | Elevata qualità dell'immagine (specificare)
128 | CM | Possibilità di tecniche di acquisizione radiografiche, fluoroscopiche, Cone Beam CT (CBCT) e CBCT-4D
129 | CM | Possibilità di utilizzo di protocolli di acquisizione predefiniti in CBCT e possibilità di modifica degli stessi
130 | CM | WS di elaborazione e visualizzazione delle immagini ad alte prestazioni con monitor di elevate dimensioni e risoluzione
131 | CM | Possibilità di matching manuale ed automatico per le tecniche 2D (kV-kV e kV-MV) e 3D con spostamento automatico del lettino di trattamento dopo applicazione delle correzioni
132 | CM | Elevato campo di vista (FOV). Elencare le possibili configurazioni e dimensioni massime dei campi di vista
133 | CM | Dotato di appositi fantocci per controlli di qualità e calibrazione
134 | CP | Software per l'analisi automatica dei controlli di qualità
135 | CM | Piena compatibilità con il protocollo DICOM 3.0 e DICOM RT
136 | CM | Piena compatibilità per la gestione delle immagini 3D con il sistema di pianificazione attualmente in dotazione (Monaco v. 5.11)
137 | CP | Software per l'ottimizzazione dosimetrica e della qualità dell'immagine durante l'acquisizione
138 | CM | Piena compatibilità con il sistema OIS attualmente in dotazione (Mosaiq 2.50.05D7)
139 | CP | Tutti i sistemi di imaging (portale e IGRT) forniti devono prevedere dei sistemi supplementari di archiviazione e backup che consentano la gestione in sicurezza delle immagini acquisite (descrivere le soluzioni tecniche proposte)
140 | CM | Inclusi eventuali fantocci, SW o tool necessari per la calibrazione e/o QA periodici del sistema
141 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
142 |  | Opzioni ulteriori
143 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
144 |  | ACCESSORI
145 |  | LINAC Daily QA
146 | CM | N°2 Sistemi (N°1 strumento principale e N°1 strumento di backup) per misure quotidiane di controllo della costanza del LINAC di tipo wireless e “standalone”
147 | CM | Ciascun sistema deve essere dotato: • degli eventuali compensatori per la misura dei fasci di fotoni (inclusi fasci FFF) ed elettroni ed energie specifiche del LINAC oggetto della procedura; • dell’eventuale sistema di ricarica/docking station; • sistema semplice e immediato per il download dei dati; • SW per l’archiviazione e l’analisi dei dati acquisiti; • tutto quanto necessario al suo completo funzionamento.
148 | CM | I sistemi devono permettere: • l’esecuzione delle misurazioni necessarie in modalità wireless oltre che la sua configurazione e lettura diretta su display integrato nel dispositivo; • la verifica dei principali parametri del fascio radiante (simmetria, omogeneità, dose sull’asse centrale, rateo di dose, stabilità energetica, tempo d’irraggiamento, ecc…); • la correzione automatica per la densità dell’aria (se necessaria) tramite rilevazione della temperatura e pressione con sensori integrati • la possibilità di impostare delle soglie di tolleranza tali da comunicare all’utente, in maniera immediata, possibili malfunzionamenti
149 | CM | Sistemi leggeri, ergonomici e di facile utilizzo
150 | CP | Rivelazione basata su camera a ionizzazione
151 | CP | Dotati di sistemi per il facile e sicuro trasporto (es. maniglia, valigia da trasporto, ecc)
152 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
153 |  | Sistema per tracking ottico - posizionamento paziente, gating respiratorio ed eventuale simulazione 4D
154 | CM | Sistema di scansione ottica ad alta risoluzione (in grado di ricostruire la superficie esterna 3D del paziente) per controllo del corretto posizionamento ed immobilizzazione del paziente intrafrazione, intratrattamento e per gating respiratorio da installare all'interno della sala di trattamento
155 | CM | Sistema compatibile e certificato per poter lavorare con l'acceleratore e relativi accessori forniti e con la TC in dotazione alla UOC Radioterapia (Toshiba Aquilion LB)
156 | CM | Sistema ad elevata accuratezza
157 | CM | SW per verifica posizionamento e set-up paziente
158 | CM | Algoritmi di registrazione ad elevata efficienza ed affidabilità
159 | CM | SW per gating respiratorio in free breathing e breath-hold
160 | CM | Completo di ogni componente HW e SW necessaria al suo corretto funzionamento
161 | CM | Sistema composto da almeno 3 telecamere
162 | CM | Il sistema deve automaticamente arrestare l'erogazione dell'acceleratore se il paziente si muove oltre i limiti impostati
163 | CM | Deve supportare la movimentazione del lettino fornito secondo 6 gradi di libertà
164 | CP | Possibilità di introdurre soglie di tolleranza indipendenti per ogni grado di libertà (6 gradi di libertà)
165 | CM | Deve poter essere utilizzato nel trattamento del maggior numero di distretti (specificare)
166 | CM | Non deve avere limitazioni con la configurazione dell'acceleratore e relativi accessori offerti
167 | CM | Deve potersi integrare con i sistemi di immobilizzazione per stereotassi richiesti
168 | CP | Funzionante senza nessun marker esterno posto sul paziente
169 | CP | Possibilità di avere una immagine di riferimento per il corretto posizionamento del paziente in sala trattamento
170 | CP | Il sistema deve permettere la simulazione 4D del trattamento radioterapico
171 | CP | Il sistema deve permettere la simulazione 4D del trattamento radioterapico permettendo la divisione del sinogramma respiratorio del paziente sia in "fase" che in "ampiezza"
172 | CM | Il sistema deve consentire di guidare la respirazione del paziente in sala trattamento tramite appositi segnali (descrivere)
173 | CP | Il sistema deve consentire di guidare la respirazione del paziente in sala trattamento tramite appositi segnali visivi
174 | CP | Il sistema fornito deve essere compatibile con il sistema di gating attualmente in uso presso la UOC Medicina Nucleare (RPM, Varian, PET/CT GE - Discovery D710)
175 | CP | Fornitura di un ulteriore sistema di scansione ottica (con almeno una telecamera) per acquisizione del paziente in CT 4D dedicato alla sala simulazione (TC Toshiba Aquilion LB). Il sistema deve essere perfettamente integrato con quello da installare nella sala trattamento e perfettamente compatibile con tutte le apparecchiature fornite. Incluse tutte le opere di installazione e adeguamento locali necessarie per la sala simulazione
176 | CM | L'intero sistema fornito deve essere completo, ad elevate prestazioni, dal workflow ottimale e di facile utilizzo. Tutte le eventuali necessità per il corretto utilizzo clinico delle funzionalità dichiarate del sistema sono a carico della Ditta aggiudicataria
177 | CM | Incluse tutte le opere di installazione e adeguamento locali necessarie per la sala di trattamento
178 | CM | Inclusi eventuali fantocci, SW o tool necessari per la calibrazione e/o QA periodici del sistema
179 | CP | Ulteriori funzionalità o accessori inclusi
180 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
181 |  | Sistema di immobilizzazione per Stereotassi Brain
182 | CM | N.ro 1 sistema di fissaggio frameless (compatibile con TC Simulatore, Linac Elekta Synergy in dotazione e nuovo Linac oggetto di fornitura) in materiale RM compatibile progettato per trattamenti avanzati in radioterapia per il distretto intracranico. Il sistema deve prevedere l'utilizzo di diverse maschere termoplastiche di elevata qualità abbinate a poggiatesta conformabili all'anatomia della testa del paziente. In caso di incompatibilità del sistema con i lettini ed i poggiatesta attualmente in dotazione, dovranno essere forniti gli adattatori del caso
183 | CP | Possibilità di abbinare sistemi indicizzati tipo fermaglabella o bite block
184 | CP | Possibilità di dislocare componenti del sistema in modo da non avere attenuazione per i fasci di radiazioni in corso di trattamento
185 | CP | Possibilità di effettuare trattamenti con la testa a "sbalzo" del lettino
186 | CP | Ulteriori componenti per immobilizzare il paziente
187 |  | Sistema di immobilizzazione per Stereotassi Body
188 | CM | N.ro 1 Sistema di fissaggio (unico per TC Simulatore, Linac Elekta Synergy in dotazione e per nuovo Linac oggetto di fornitura) in materiale RM compatibile progettato per trattamenti avanzati in radioterapia per il distretto toraco-addominale. Il dispositivo dovrà prevedere la presenza di un singolo arco per l'applicazione di un sistema indicizzabile per la compressione addominale, progettato per la riduzione dei movimenti respiratori. In caso di incompatibilità del sistema con i lettini attualmente in dotazione e con il lettino del nuovo Linac, dovranno essere forniti tutti gli adattatori del caso.
189 | CP | Il sistema dovrà prevedere la presenza di fasce pneumatiche per la compressione addominale.
190 | CP | L'arco per il compressore addominale dovrebbero garantire la possibilità di angolare il compressore, al fine di dislocare lateralmente gli organi intraaddominali.
191 | CP | Possibilità di aggancio direttamente (o con piccoli adattatori) ai lettini di trattamento senza necessità di basi/overlay dedicate
192 | CP | Ulteriori componenti per immobilizzare il paziente
193 |  | Monitoraggio condizioni ambientali
194 | CM | Sistema di controllo condizioni ambientali (igrometro, termometro, barometro) sia analogico che digitale
195 |  | Arredi
196 | CM | Elementi di arredo dedicati all'adeguamento della sala comandi (ad es. armadi, tavoli, sedie, ecc…)
197 | CP | Elementi di arredo dedicati all'eventuale adeguamento della sala trattamento (ad es. armadi tecnici e tutto quanto necessario per l'alloggiamento dei sistemi di immobilizzazione del paziente e degli accessori per i trattamenti)
198 |  | Opzioni ulteriori
199 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
200 |  | LAVORI DI RIADATTAMENTO DEI LOCALI E TEMPISTICHE
201 |  | Smontaggio non conservativo e smaltimento vecchio acceleratore e relativi accessori
202 | CM | Smontaggio non conservativo e successivo smaltimento finale dell'acceleratore lineare ELEKTA Precise (energia massima pari a 18 MeV) e relativi accessori attualmente presenti all'interno della sala in cui dovrà essere effettuata la nuova installazione
203 | CM | L’attività dovrà essere di tipo “chiavi in mano” e quindi comprensiva di caratterizzazione delle varie componenti dell’acceleratore, fatta da personale qualificato, e smaltimento anche delle eventuali parti attivate della macchina
204 | CM | Tutte le operazione dovranno essere effettuate da Ditta autorizzata e nel pieno rispetto della vigente legislazione (D.Lgs. 230/95 e s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ecc...) in accordo con l'esperto Qualificato Aziendale
205 | CM | Produrre un cronoprogramma dettagliato delle varie operazioni unitamente ad una esaustiva descrizione delle attività previste
206 |  | Lavori adeguamento
207 | CM | Progettazione ed esecuzione delle opere accessorie edili, strutturali, architettoniche, impiantistiche, di sicurezza, radioprotezionistiche ed affini di predisposizione e ripristino dei locali coinvolti nell’ingresso e installazione della apparecchiatura nella struttura aziendale e alla relativa installazione a regola d’arte fino al “pronto all’uso”
208 | CM | La sala trattamento in cui verrà alloggiato l'acceleratore, la sala comandi e gli eventuali altri locali coinvolti dovranno essere completati con tutto quanto necessario per l'installazione ed il corretto funzionamento dell'acceleratore stesso
209 | CM | Fornitura ed installazione di impianto di climatizzazione dedicato, al fine di mantenere quanto più costanti possibili (nel range di ottimale lavoro della apparecchiatura) i parametri microclimatici all'interno della sala di trattamento, indipendentemente dalle condizioni esterne
210 | CM | I lavori sull'impianto di climatizzazione dedicato dovranno essere almeno comprensivi di UTA, gruppo frigo e collegamenti idraulici (completo di pompa di calore), canalizzazioni, linee e quadri elettrici, sistema di regolazione e assistenza alle opere murarie. Nell'Allegato 4 "Lavori U.T.A. e Gruppo Frigo" sono presenti ulteriori dettagli sulle opere e la fornitura richiesta.
211 | CM | Progetto di radioprotezione che tenga in considerazione tutti i presidi radioprotezionistici (pareti, porte, ricambi d'aria, ecc…) attualmente presenti al fine di minimizzare gli interventi necessari
212 | CM | Inclusi tutti gli eventuali adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'utilizzo della nuova apparecchiatura
213 | CM | Tutti i lavori necessari all'installazione dovranno essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti normative
214 | CM | Limitato impatto o interferenza con il regolare svolgimento delle attività attività sanitarie del presidio che dovranno essere garantite anche nei reparti e nelle aree adiacenti la zona di intervento. Le residue interferenze previste dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate, anche nel rispetto del D.Lgs.81/08
215 | CM | Dovrà essere garantita la continuità di erogazione di tutti gli impianti (elettrici, impiantistici, gas medicali, ecc…) durante l'esecuzione degli interventi al fine di non arrecare disagi alle attività svolte nei locali attigui a quelli interessati. Nel caso in cui si renda necessario interrompere la regolare esecuzione di qualsiasi tipo di impianto, questo dovrà essere tempestivamente comunicato e concordato con la stazione appaltante al fine di verificare le utenze coinvolte e l'assenza di disagi e/o disservizi
216 | CM | Fornitura ed installazione di sistemi di sicurezza, monitoraggio e quant'altro occorrente per ottemperare alla vigente legislazione radioprotezionistica (D.Lgs. 230/95 e s.m.i., ecc…)
217 | CM | Elevata cura del planning delle attività e delle interferenze residue con le normali attività del reparto evidenziando le soluzioni previste (compresa l'eventuale attività in giorni festivi e/o orari notturni)
218 | CP | Massimizzazione del comfort del paziente mediante umanizzazione della sala di trattamento con soluzioni innovative (luci/proiezioni, ecc…)
219 | CP | Opere accessorie previste ed offerte al fine di una miglior fruibilità dei locali di trattamento e consolle comandi
220 | CP | Il progetto dovrà minimizzare gli interventi strutturali e impiantistici ed il layout dovrà prevedere la possibilità di effettuazione anche di trattamenti TBI a grande distanza
221 | CM | Allegare progetto, progetto di radioprotezione, cronoprogramma dettagliato e planimetrie (anche in .dwg) e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
222 |  | Tempi di consegna ed installazione
223 | CM | Tempi di fornitura (dall'ordine) ≤ 90 gg. solari consecutivi
224 | CP | Tempi di fornitura (dall'ordine) ≤ 75 gg. solari consecutivi
225 | CM | Tempi di installazione (dalla consegna locali) comprensivi di smontaggio e smaltimento vecchia apparecchiatura, lavori adeguamento, installazione tecnologie e loro caratterizzazione ≤ 45 gg. solari consecutivi
226 | CP | Tempi di installazione (dalla consegna locali) comprensivi di smontaggio e smaltimento vecchia apparecchiatura, lavori adeguamento e installazione tecnologie e loro caratterizzazione ≤ 35 gg. solari consecutivi
227 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato di tutte le varie fasi oltre a tutto il materiale utile a una corretta valutazione e programmazione delle attività
228 |  | ASSISTENZA TECNICA
229 |  | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO estesa all'intera fornitura del lotto nessuna componente esclusa (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
230 | CM | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori
231 | CM | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : 60 mesi
232 | CP | Garanzia di tipo FULL-RISK estesa all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), incluso materiale usurabile : > 60 mesi
233 |  | Forniture accessorie (parti/ricambi/…)
234 | CM | Inclusa fornitura usurabile
235 | CM | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
236 | CM | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
237 | CM | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW
238 |  | Tempi
239 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
240 | CM | o contatto service remoto: entro 30 minuti
241 | CM | o eventuale connessione remota: entro 1h
242 | CM | o presenza fisica del Tecnico ≤ 24h
243 |  | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
244 | CM | o per guasto bloccante ≤ 72h
245 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 120h
246 |  | Servizi aggiuntivi
247 | CM | Sistema completo di tutto quanto necessario al corretto funzionamento e quant'altro ritenuto opportuno
248 | CM | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e loro durata)
249 | CM | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
250 | CM | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
251 | CM | N.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema ≤ 10gg
252 | CM | Numero illimitato di interventi su chiamata (in vigenza contrattuale)
253 | CM | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata almeno dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì
254 | CM | Range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) almeno dalle ore 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì
255 | CM | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera
256 | CM | Accesso remoto per diagnostica guasti e primo intervento
257 | CM | Aggiornamenti obbligatori (FMI) inclusi in contratto
258 | CP | Aggiornamenti NON obbligatori inclusi in contratto (specificare)
259 | CM | Disponibilità di tutte le parti di ricambio originali
260 | CM | Incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie
261 | CM | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 10%
262 | CP | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8%
263 | CM | Costo annuo contratto FULL RISK di durata TRIENNALE esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8%
264 | CP | Costo annuo contratto FULL RISK di durata TRIENNALE esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 7%
265 | CM | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa)
266 | CM | Allegare una relazione dettagliata sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
267 | CP | Altri servizi offerti
268 |  | Qualifiche su personale tecnico che interverrà sulle componenti del sistema a contratto (allegare documentazione comprovante)
269 | CM | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site
270 | CM | Indicare sede assistenza tecnica
271 | CM | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia
272 | CM | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi
273 |  | FORMAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO
274 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto (TSRM, medici, fisici, ecc...) comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo
275 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per il personale della UOC Servizio Tecnico e manutenzioni per la componenti impiantistica/strutturale della fornitura. Nell'Allegato 4 "Lavori U.T.A. e Gruppo Frigo" sono presenti ulteriori dettagli sulla formazione richiesta.
276 | CM | Allegare dettagliato programma di formazione del personale utilizzatore. Specificare anche lo schema dei corsi previsti con relativa suddivisione per le diverse figure professionali (TSRM, medici, fisici, ecc...). Per ciascuna figura professionale indicare il n° di ore e le modalità di addestramento previste
277 | CM | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico)
278 | CP | Oltre alla formazione in loco, proposta di progetto formativo fuori sede a carico della ditta aggiudicataria (per un team composto da 1 TSRM e 1 medico della Radioterapia, 1 tecnico e 1 fisico della Fisica Medica), in centri di riferimento dotati di apparecchiature e tecnologie similari a quella offerta in cui siano effettuati trattamenti stereotassici
279 | CM | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti
280 | CM | Supporto scientifico del personale utilizzatore
281 | CM | Esaustività piani formativi