## Criterio A
PROGETTO
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | DIMENSIONAMENTO | Potezialità massima teorica = Trattamento di 16.000 interventi chirurgici/anno | MIN
2 | DIMENSIONAMENTO | Condizioni operative realistiche = Trattamento di 11.200 interventi chirurgici/anno | MIN
3 | DIMENSIONAMENTO | Dimensionamento complessivo valutato sulla continuità di funzionamento di ogni settore | MIN
4 | DIMENSIONAMENTO | Garanzia dei trattamenti richiesti in base alle varie ipotesi di guasto | MIN
5 | DIMENSIONAMENTO | Tutte le opere di installazione fino al collaudo dell’intera fornitura sono da ritenersi a carico della Ditta offerente | MIN
6 | DIMENSIONAMENTO | La Ditta si impegna ad adattarsi alle opere strutturali esistenti ed effettuare le necessarie modifiche per l’installazione a regola d’arte delle apparecchiature | MIN
7 | DIMENSIONAMENTO | La Ditta si impegna, con oneri completamente a suo carico, a completare le predisposizioni fino all’allacciamento | MIN
8 | DIMENSIONAMENTO | La Ditta dovrà fornire dettagliata documentazione degli allacci impiantistici necessari per ogni apparecchiatura installata | MIN
9 | DIMENSIONAMENTO | Le apparecchiature e/o gli eventuali accessori dovranno essere fornite con spine di alimentazione compatibili con le prese in dotazione all’AORMN | MIN
10 | DIMENSIONAMENTO | Nella progettazione dell’allestimento, la Ditta in seguito a verifica delle portate statiche esistenti, dovrà indicare come collocare le proprie attrezzature. | MIN
11 | ALIMENTAZIONI | Il Concorrente nella redazione del progetto definitivo dovrà offrire apparecchiature alimentate esclusivamente a vapore e/o miste e tutti gli oneri necessari per la realizzazione dell’impianto di generazione di vapore pulito centralizzato saranno completamente a suo carico. | MIN
12 | ALIMENTAZIONI | Il Concorrente dovrà prevedere soluzioni di backup del generatore di vapore e relazionare dettagliatamente sulle modalità di passaggio dalla soluzione routinaria alla soluzione alternativa, indicando quante macchine saranno utilizzabili e quindi quale potrà essere la capacità produttiva effettiva residua. | MIN
13 | ALIMENTAZIONI | La Ditta offerente dovrà indicare nel dettaglio, attraverso l’Allegato n. 7 – Consumi Centrale Sterilizzazione, quali saranno i fabbisogni delle singole macchine offerte, in termini elettrici, idrici e di vapore. | MIN
14 | CARATT. GENERALI | Tutte le apparecchiature, tutti gli elementi di arredo, pannellature e tutti gli accessori devono essere realizzati con materiali e struttura facilmente lavabili e disinfettabili. | MIN
15 | CARATT. GENERALI | La conformazione arrotondata delle piegature e degli spigoli deve essere rispondente ai requisiti prescritti per la sicurezza degli operatori. | MIN
16 | CARATT. GENERALI | Tutti gli arredi devono essere conformi a quanto definito dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al D.lgs 81/2008. | MIN
17 | RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO | 50 fogli singoli complessivi (esclusi eventuali allegati tecnici, datasheet, depliant, certificati, etc ) | MIN
18 | RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO | Capacità produttiva: (a regime, in risposta ai picchi di lavoro, in caso di guasto), anche in relazione all’utilizzo di sistemi di lavaggio rapidi, cicli ottimizzati per il trattamento di materiale particolare, etc | MIN
19 | RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO | Ergonomia degli ambienti: (spazi di lavoro, percorsi funzionali, logistica operativa) | MIN
20 | RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO | Consumi: (energetici, idrici, materiale) | MIN
21 | RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO | Consumi: Allegare: “consumi centrale sterilizzazione.xlsx” correttamente compilata | MIN
22 | RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO | Grado di Automazione: Sistemi di carico e scarico, riconoscimento dei carrelli e più in generale tutte le soluzioni che semplificano l’intervento delle risorse umane nell’attività. | MIN

## Criterio B
CRITERIO B
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | N. 3 LAVASTRUMENTI | MIN
2 | CAR. GENERALI | Trattamento tramite Termodisinfezione | MIN
3 | CAR. GENERALI | Passante | MIN
4 | CAR. GENERALI | Capacità di carico della singola macchina pari ad almeno 15 DIN | MIN
5 | CAR. GENERALI | Capacità di carico complessiva pari a 60 DIN/orarie trattabili contemporaneamente (dettagliare soluzione, tenendo conto della lavastrumenti a disposizione di AORMN) | MIN
6 | CAR. GENERALI | Sistemi di carico automatico dei carrelli | PRE
7 | CAR. GENERALI | Sistema di scarico automatico dei carrelli | PRE
8 | SICUREZZA | Sistemi di riconoscimento automatico dei carrelli per l'esecuzione del processo desiderato | PRE
9 | SICUREZZA | Soluzione per l'abbattimento della temperatura di scarico al di sotto dei 50°C | MIN
10 | CAR. GENERALI | Struttura portante in Acciaio INOX | MIN
11 | CAR. GENERALI | Facilmente lavabile e sanificabile internamente ed esternamente | MIN
12 | CAR. GENERALI | Vasca per la raccoltà dei liquidi | MIN
13 | CAR. GENERALI | Camera di lavaggio in Acciaio INOX AISI 316L | MIN
14 | CAR. GENERALI | Camera di lavaggio autodrenante | PRE
15 | CAR. GENERALI | Sistema per il risparmio energetico e dei consumi di acqua | PRE
16 | CAR. GENERALI | Sistema di preriscaldamento dell'acqua | PRE
17 | CAR. GENERALI | Caricamento della camera frontale | MIN
18 | CAR. GENERALI | Durata del ciclo di trattamento standard inferiore ai 70 minuti | PRE
19 | CAR. GENERALI | Sistema di asciugatura ad aria calda | MIN
20 | CAR. GENERALI | Lampada per l'illuminazione della camera | MIN
21 | CAR. GENERALI | Porte in Acciaio INOX con vetro di ispezione del carico | MIN
22 | CAR. GENERALI | Porte con movimentazione a scorrimento verticale | MIN
23 | SICUREZZA | Interblocco delle porte | MIN
24 | SICUREZZA | Dispositivo di sicurezza per blocco apertura delle porte durante lavaggio | MIN
25 | SICUREZZA | Porte ad azionamento automatico, con annessi sistemi di sicurezza | PRE
26 | CAR. GENERALI | Vano per la manutenzione facilmente accessibile | MIN
27 | CAR. GENERALI | Stampante integrata che permetta almeno la stampa di: | MIN
28 | CAR. GENERALI | giorno/ora | MIN
29 | CAR. GENERALI | parametro A0 | MIN
30 | CAR. GENERALI | inizio/fine ciclo | MIN
31 | CAR. GENERALI | diagramma temperatura | MIN
32 | CAR. GENERALI | tutti i parametri fondamentali del lavaggio e della disinfezione | MIN
33 | FUNZIONALITA' | Ciclo di lavoro composto da almeno le fasi seguenti: | MIN
34 | FUNZIONALITA' | Prelavaggio | MIN
35 | FUNZIONALITA' | Lavaggio | MIN
36 | FUNZIONALITA' | Risciacquo | MIN
37 | FUNZIONALITA' | Asciugatura | MIN
38 | FUNZIONALITA' | Possibilità di intervento sui tempi di: | MIN
39 | FUNZIONALITA' | Prelavaggio | MIN
40 | FUNZIONALITA' | Lavaggio | MIN
41 | FUNZIONALITA' | Risciacquo | MIN
42 | FUNZIONALITA' | Asciugatura | MIN
43 | FUNZIONALITA' | Gestione attraverso microprocessore | MIN
44 | SICUREZZA | Sistema di allarmi che indichi almeno: | MIN
45 | SICUREZZA | Temperatura fuori range impostato | MIN
46 | SICUREZZA | Porta/e non chiusa/e | MIN
47 | SICUREZZA | Guasto componente | MIN
48 | CAR. GENERALI | Monitor che permetta di visualizzare almeno: | MIN
49 | CAR. GENERALI | Stato del Ciclo | MIN
50 | CAR. GENERALI | Allarmi | MIN
51 | CAR. GENERALI | Parametri Impostati | MIN
52 | CAR. GENERALI | Temperatura | MIN
53 | CAR. GENERALI | Sistema Touchscreen | PRE
54 | FUNZIONALITA' | Tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento | MIN
55 | CONNETTIVITA' | Possibilità di eseguire controllo remoto | PRE
56 | FUNZIONALITA' | Personalizzazione dei cicli di trattamento del materiale | MIN
57 | FUNZIONALITA' | Preset per il trattamento di: | MIN
58 | FUNZIONALITA' | Strumentario chirurgico | MIN
59 | FUNZIONALITA' | Microstrumentario | MIN
60 | FUNZIONALITA' | Container | MIN
61 | FUNZIONALITA' | Selezione automatica dei cicli di trattamento con lettura automatica dei carrelli | PRE
62 | CONNETTIVITA' | Porte di connessione Seriale/Ethernet al sistema di Rintracciabilità | MIN
63 | CERTIFICAZIONI | Rispondenza alla Norma ISO 15883-1 | MIN
64 | CERTIFICAZIONI | Rispondenza alla Norma ISO 15883-2 | MIN
65 | CERTIFICAZIONI | Marcatura “CE” secondo la Direttiva CEE 93/42 per i Dispositivi Medici | MIN
66 | COMPATIBILITA' | Utilizzo di detergenti/disinfettanti non esclusivi. Allegare documentazione informativa tecnico/scientifica e dichiarazione di compatibilità con i detergenti/disinfettanti utilizzabili con l’apparecchiatura offerta, indicando la classe di rischio (secondo D.lgs. 46/97) | PRE
67 | ACCESSORI | Dotazione di Carrelli Esterni con le seguenti caratteristiche: | MIN
68 | ACCESSORI | Numero ≥ 3 | MIN
69 | ACCESSORI | Completamente in acciaio INOX | MIN
70 | ACCESSORI | Consentire la movimentazione dei carrelli interni delle lavastrumenti | MIN
71 | ACCESSORI | Dotato di n. 4 ruote antistatiche di cui almeno 2 piroettanti | MIN
72 | ACCESSORI | Dispositivo di aggancio alla lavastrumenti | MIN
73 | ACCESSORI | Dispositivo di aggancio al carrello interno | MIN
74 | ACCESSORI | Carrello motorizzato ad altezza regolabile per carico e scarico manuale (indicare il numero di carrelli motorizzati compresi in offerta) = 1 | MIN
75 | ACCESSORI | Carrello motorizzato ad altezza regolabile per carico e scarico manuale (indicare il numero di carrelli motorizzati compresi in offerta) > 1 | PRE
76 | ACCESSORI | Dotazione di Carrelli Interni per Strumentario Chirurgico con le seguenti caratteristiche: | MIN
77 | ACCESSORI | Numero ≥ 3 | MIN
78 | ACCESSORI | Completamente in acciaio INOX | MIN
79 | ACCESSORI | Predisposto per il carico del massimo numero di cestelli DIN chela macchina può trattare (Esempio: Macchina 15 DIN - 15 cestelli) | MIN
80 | ACCESSORI | Dotato di bracci irroratori | MIN
81 | ACCESSORI | Sistema per il riconoscimento automatico del carrello | PRE
82 | ACCESSORI | N. 1 Carrello Interno per Microchirurgia con le seguenti caratteristiche: | MIN
83 | ACCESSORI | Completamente in acciaio INOX | MIN
84 | ACCESSORI | Carico di strumenti cavi di massimo 550 mm | MIN
85 | ACCESSORI | Dotato di bracci irroratori | MIN
86 | ACCESSORI | Sistema per il riconoscimento automatico del carrello | PRE
87 |  | N. 1 TUNNEL DI LAVAGGIO PER CARRELLI | MIN
88 | CAR. GENERALI | Installazione in fossa che permetta il carico livellato a pavimento | MIN
89 | CAR. GENERALI | Trattamento tramite Termodisinfezione | MIN
90 | CAR. GENERALI | Passante | MIN
91 |  | Sistema per lo scarico rapido degli accumuli d'acqua sul carrello | PRE
92 | CAR. GENERALI | Ridotto Ingombro | PRE
93 | SICUREZZA | Soluzione per l'abbattimento della temperatura di scarico al di sotto dei 50°C | MIN
94 | CAR. GENERALI | Struttura portante in Acciaio INOX | MIN
95 | CAR. GENERALI | Facilmente lavabile e sanificabile internamente ed esternamente | MIN
96 | CAR. GENERALI | Camera di lavaggio in Acciaio INOX AISI 316L | MIN
97 | CAR. GENERALI | Camera di lavaggio autodrenante | PRE
98 | CAR. GENERALI | Sistema per il risparmio energetico e dei consumi di acqua | PRE
99 | CAR. GENERALI | Sistema di preriscaldamento dell'acqua | PRE
100 | CAR. GENERALI | Durata del ciclo di trattamento standard inferiore ai 70 minuti | PRE
101 | CAR. GENERALI | Sistema di condensazione dei vapori | PRE
102 | CAR. GENERALI | Sistema di asciugatura ad aria calda | MIN
103 | CAR. GENERALI | Lampada per l'illuminazione della camera | MIN
104 | CAR. GENERALI | Porte con vetro di ispezione del carico | MIN
105 | SICUREZZA | Interblocco delle porte | MIN
106 | SICUREZZA | Dispositivo di sicurezza per blocco apertura delle porte durante lavaggio | MIN
107 | SICUREZZA | Porte ad azionamento automatico, con annessi sistemi di sicurezza | PRE
108 | CAR. GENERALI | Vano per la manutenzione facilmente accessibile | MIN
109 | CAR. GENERALI | Stampante integrata che permetta almeno la stampa di: | MIN
110 | CAR. GENERALI | giorno/ora | MIN
111 | CAR. GENERALI | parametro A0 | MIN
112 | CAR. GENERALI | inizio/fine ciclo | MIN
113 | CAR. GENERALI | diagramma temperatura | MIN
114 | CAR. GENERALI | tutti i parametri fondamentali del lavaggio e della disinfezione | MIN
115 | FUNZIONALITA' | Ciclo di lavoro composto da almeno le fasi seguenti: | MIN
116 | FUNZIONALITA' | Prelavaggio | MIN
117 | FUNZIONALITA' | Lavaggio | MIN
118 | FUNZIONALITA' | Risciacquo | MIN
119 | FUNZIONALITA' | Asciugatura | MIN
120 | FUNZIONALITA' | Possibilità di intervento sui tempi di: | MIN
121 | FUNZIONALITA' | Prelavaggio | MIN
122 | FUNZIONALITA' | Lavaggio | MIN
123 | FUNZIONALITA' | Risciacquo | MIN
124 | FUNZIONALITA' | Asciugatura | MIN
125 | FUNZIONALITA' | Gestione attraverso microprocessore | MIN
126 | SICUREZZA | Sistema di allarmi che indichi almeno: | MIN
127 | SICUREZZA | Temperatura fuori range impostato | MIN
128 | SICUREZZA | Porta/e non chiusa/e | MIN
129 | SICUREZZA | Guasto componente | MIN
130 | CAR. GENERALI | Monitor che permetta di visualizzare almeno: | MIN
131 | CAR. GENERALI | Tipologia Ciclo | MIN
132 | CAR. GENERALI | Stato del Ciclo | MIN
133 | CAR. GENERALI | Allarmi | MIN
134 | CAR. GENERALI | Parametri Impostati | MIN
135 | CAR. GENERALI | Temperatura | MIN
136 | CAR. GENERALI | Sistema Touchscreen | PRE
137 | FUNZIONALITA' | Tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento | MIN
138 | CONNETTIVITA' | Possibilità di eseguire controllo remoto | PRE
139 | FUNZIONALITA' | Personalizzazione dei cicli di trattamento del materiale | MIN
140 | FUNZIONALITA' | Preset per il trattamento di: | MIN
141 | FUNZIONALITA' | Carrelli | MIN
142 | FUNZIONALITA' | Zoccoli | MIN
143 | FUNZIONALITA' | Container | MIN
144 | CONNETTIVITA' | Porte di connessione Seriale/Ethernet al sistema di Rintracciabilità | MIN
145 | CERTIFICAZIONI | Rispondenza alla Norma ISO 15883-1 | MIN
146 | CERTIFICAZIONI | Rispondenza alla Norma ISO 15883-2 | MIN
147 | CERTIFICAZIONI | Marcatura “CE” secondo la Direttiva CEE 93/42 per i Dispositivi Medici | MIN
148 | COMPATIBILITA' | Utilizzo di detergenti/disinfettanti non esclusivi. Allegare documentazione informativa tecnico/scientifica e dichiarazione di compatibilità con i detergenti/disinfettanti utilizzabili con l’apparecchiatura offerta, indicando la classe di rischio (secondo D.lgs. 46/97) | PRE
149 | ACCESSORI | Dotazione di n.1 Carrello per gli zoccoli con le seguenti caratteristiche: | MIN
150 | ACCESSORI | Completamente in acciaio INOX | MIN
151 | ACCESSORI | Predisposto per il carico degli zoccoli | MIN
152 | ACCESSORI | Sistema per il riconoscimento automatico del carrello | PRE
153 | ACCESSORI | Dotazione di n.1 Carrello per i container con le seguenti caratteristiche: | MIN
154 | ACCESSORI | Completamente in acciaio INOX | MIN
155 | ACCESSORI | Predisposto per il carico dei container | MIN
156 | ACCESSORI | Sistema per il riconoscimento automatico del carrello | PRE
157 | CAR. GENERALI | N. 2 PASSBOX di cui: | MIN
n. 1 dedicato alla zona donominata "Decontaminazione e Lavaggio"
n. 1 dedicato alla zona donominata "Ricondizionamento e Confezionamento"
158 | CAR. GENERALI | Completamente in acciaio INOX | MIN
159 | CAR. GENERALI | Dispositivo di Interblocco | MIN
160 | CAR. GENERALI | 2 Porte a scorrimento verticale | MIN
161 | CAR. GENERALI | Porte Vetrate | MIN
162 | CAR. GENERALI | Vano interno in grado di ospitare n. 1 vaschetta DIN | MIN
163 | CAR. GENERALI | Facilmente lavabile e sanificabile internamente ed esternamente | MIN
164 | CAR. GENERALI | Sistema di apertura/chiusura tramite pulsante elettrico | PRE
165 | CAR. GENERALI | Installabile ad 1 metro circa di altezza | MIN
166 | CAR. GENERALI | N. 1 PASSBOX PORTA SINGOLA | MIN
dedicato alla zona denominata "Deposito del Materiale Sterile"
167 | CAR. GENERALI | Completamente in acciaio INOX | MIN
168 | CAR. GENERALI | 1 Porta a scorrimento verticale | MIN
169 | CAR. GENERALI | Porta Vetrata | MIN
170 | CAR. GENERALI | Sistema di chiusura a chiave | MIN
171 | CAR. GENERALI | Facilmente lavabile e sanificabile internamente ed esternamente | MIN
172 | CAR. GENERALI | Sistema di apertura/chiusura tramite pulsante elettrico | MIN
173 | CAR. GENERALI | Installabile ad 1 metro circa di altezza | MIN

## Criterio C
CRITERIO C
NOTA BENE: Il Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | N. 3 TAVOLI DI CONFEZIONAMENTO | MIN
2 | CAR. GENERALI | Struttura completamente in Acciaio INOX | MIN
3 | CAR. GENERALI | Facilmente sanificabile | MIN
4 | CAR. GENERALI | Dimensioni del Piano di Lavoro pari a 180 x 70(Largh x Prof in cm) | MIN
5 | CAR. GENERALI | Piano di Lavoro din Accaio INOX 18/10 | MIN
6 | CAR. GENERALI | Piano di Lavoro con trattamento antigraffio | MIN
7 | CAR. GENERALI | Piano regolabile elettricamente in altezza con escursione di +/- 30 cm | MIN
8 | CAR. GENERALI | Angoli Raggiati senza spigoli vivi | MIN
9 | CAR. GENERALI | Almeno n. 2 Ruote piroettabili | MIN
10 | CAR. GENERALI | Taglierina portarotoli | MIN
11 | CAR. GENERALI | Dispenser Nastro | MIN
12 | CAR. GENERALI | Cassettiera con 2 cassetti | MIN
13 | CAR. GENERALI | Supporto PC | MIN
14 | CAR. GENERALI | Braccio supporto monitor PC | MIN
15 | CAR. GENERALI | Supporto tastiera e mouse | MIN
16 | CAR. GENERALI | n. 2 Mensola Laterali | MIN
17 | CAR. GENERALI | n. 4 Contenitori Porta Minuterie | MIN
18 | CAR. GENERALI | n. 1 Lampada al neon della lunghezza del tavolo | MIN
19 | CAR. GENERALI | n. 1 Lampada con lente d'ingrandimento per l'ispezione | MIN
20 | CAR. GENERALI | n. 1 Pistola aria compressa | MIN
21 | CAR. GENERALI | Interruttore differenziale | MIN
22 | CAR. GENERALI | Gruppo n. 3 prese elettriche 220 V | MIN
23 | CAR. GENERALI | Gruppo n. 2 prese dati | MIN
24 |  | N. 3 SGABELLI OPERATORE | MIN
25 | CAR. GENERALI | Struttura in acciaio INOX | MIN
26 | CAR. GENERALI | Sedile e schienale in supporto PVC imbottitura in schiuma poliuretanica | MIN
27 | CAR. GENERALI | Rivestimento in tessuto traspirante e lavabile | MIN
28 | CAR. GENERALI | Sedile con inclinazione regolabile | MIN
29 | CAR. GENERALI | Basamento a 5 razze antiribaltamento | MIN
30 | CAR. GENERALI | Movimento di regolazione in altezza ad azionamento con pompa a gas | MIN
31 |  | N. 3 TERMOSALDATRICI | MIN
32 | CAR. GENERALI | Saldatura Rotativa | MIN
33 | CAR. GENERALI | Piano di Lavoro | MIN
34 | CAR. GENERALI | Rulliera | MIN
35 | CAR. GENERALI | Connessione Seriale per interfacciamento con sistema di tracciabilità | MIN
36 |  | Connessione Ethernet per interfacciamento con sistema di tracciabilità | PRE
37 | CAR. GENERALI | Certificazione Norma EN ISO 11607-2 | MIN
38 | CAR. GENERALI | Tracciabilità completa dei parametri di saldatura | MIN
39 | CAR. GENERALI | Calibrazione dei parametri di saldatura | MIN
40 | CAR. GENERALI | Semplicità di utilizzo | MIN
41 | CAR. GENERALI | Velocità di saldatura pari a 10 m/min | MIN
42 | CAR. GENERALI | Display luminoso | MIN
43 | CAR. GENERALI | Tastiera facilmente sanificabile | MIN
44 | CAR. GENERALI | Stampante integrata | MIN
45 | MATERIALI | Materiali saldabili: | MIN
46 | MATERIALI | Buste e rotoli EN 868-5 | MIN
47 | MATERIALI | Buste Tyvek | MIN
48 | MATERIALI | Buste Carta/Carta EN 868-4 | MIN
49 | MATERIALI | Buste con soffietti | MIN
50 | MATERIALI | Buste in Alluminio laminato | MIN
51 | MATERIALI | Buste in PP | MIN
52 | CAR. GENERALI | Larghezza della saldatura pari ad almeno 12 mm | MIN
53 | CAR. GENERALI | Controllo surriscaldamento | MIN
54 | CAR. GENERALI | Lettore codice a barre | MIN
55 | SICUREZZA | Allarme forza saldatura | MIN
56 | SICUREZZA | Allarme tempo o velocità saldatura | MIN

## Criterio D
CRITERIO D
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | CAR. GENERALI | N. 3 AUTOCLAVI | MIN
2 | CAR. GENERALI | Passante | MIN
3 | CAR. GENERALI | Capacità di produzione complessiva = 24 unità di sterilizzazione US | MIN
4 | CAR. GENERALI | Sistemi di carico automatico dei carrelli | PRE
5 | CAR. GENERALI | Sistema di scarico automatico dei carrelli | PRE
6 | CAR. GENERALI | Sistema di avvio automatico | PRE
7 | CAR. GENERALI | Durata ridotta del ciclo | PRE
8 | SICUREZZA | Soluzione per l'abbattimento della temperatura di scarico al di sotto dei 50°C | MIN
9 | CAR. GENERALI | Struttura portante in Acciaio INOX | MIN
10 | CAR. GENERALI | Piedini regolabili per il corretto posizionamento e drenaggio | MIN
11 | CAR. GENERALI | Silenziosità (indicare dB nel progetto) | PRE
12 | CAR. GENERALI | Facilmente lavabile e sanificabile internamente ed esternamente | MIN
13 | CAR. GENERALI | Camera di sterilizzazione in Acciaio INOX AISI 316L | MIN
14 | CAR. GENERALI | Sistema per il risparmio energetico e dei consumi di acqua | PRE
15 | CAR. GENERALI | Caricamento della camera frontale | MIN
16 | CAR. GENERALI | Tenuta ermetica delle porte | MIN
17 | SICUREZZA | Pulsante d'arresto per emergenza | MIN
18 | CAR. GENERALI | Porte in Acciaio INOX | MIN
19 | CAR. GENERALI | Porte con movimentazione a scorrimento orizzontale o verticale | MIN
20 | SICUREZZA | Interblocco delle porte | MIN
21 | SICUREZZA | Dispositivo di sicurezza per blocco apertura delle porte durante ciclo sterilizzazione | MIN
22 | SICUREZZA | Sistema di apertura manuale delle porte in caso di blocco | MIN
23 | SICUREZZA | Porte ad azionamento automatico, con annessi sistemi di sicurezza | PRE
24 | CAR. GENERALI | Vano per la manutenzione facilmente accessibile | MIN
25 | CAR. GENERALI | Stampante integrata che permetta almeno la stampa di: | MIN
26 | CAR. GENERALI | Operatore
27 | CAR. GENERALI | giorno/ora | MIN
28 | CAR. GENERALI | parametro F0 | MIN
29 | CAR. GENERALI | inizio/fine ciclo | MIN
30 | CAR. GENERALI | Pressione - Temperatura | MIN
31 | CAR. GENERALI | tutti i parametri fondamentali del ciclo di sterilizzazione | MIN
32 | CAR. GENERALI | Pompa ad alto vuoto | MIN
33 | FUNZIONALITA' | Programmi di lavoro che permettono i seguenti trattamenti: | MIN
34 | FUNZIONALITA' | 134°C per materiali porosi e strumentario chirurgico | MIN
35 | FUNZIONALITA' | 121°C per materiali in gomma | MIN
36 | FUNZIONALITA' | Programmi di test che permettono i seguenti trattamenti: | MIN
37 | FUNZIONALITA' | Prova di tenuta della camera | MIN
38 | FUNZIONALITA' | Prova di Bowie & Dick | MIN
39 | FUNZIONALITA' | Personalizzazione dei cicli di trattamento del materiale | MIN
40 | FUNZIONALITA' | Memorizzazione di cicli programmabili dall’utente con codici di accesso riservati | MIN
41 | FUNZIONALITA' | Gestione attraverso doppio microprocessore | MIN
42 | SICUREZZA | Sistema di allarmi che indichi almeno: | MIN
43 | SICUREZZA | Temperatura | MIN
44 | SICUREZZA | Porta/e non chiusa/e | MIN
45 | SICUREZZA | Pressione | MIN
46 | SICUREZZA | Mancanza Acqua | MIN
47 | SICUREZZA | Altro (specificare) | PRE
48 | CAR. GENERALI | Monitor che permetta di visualizzare almeno: | MIN
49 | CAR. GENERALI | Parametro F0 | MIN
50 | CAR. GENERALI | Identificativo Apparecchiatura | MIN
51 | CAR. GENERALI | Tipologia Ciclo | MIN
52 | CAR. GENERALI | Ora Avvio Ciclo | MIN
53 | CAR. GENERALI | Stato di avanzamento del Ciclo | MIN
54 | CAR. GENERALI | Allarmi | MIN
55 | CAR. GENERALI | Pressione-Temperatura | MIN
56 | CAR. GENERALI | Sistema Touchscreen | PRE
57 | FUNZIONALITA' | Tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento | MIN
58 | CONNETTIVITA' | Possibilità di eseguire controllo remoto | PRE
59 | CAR. GENERALI | Memorizzazione di tutti i dati/parametri almeno degli ultimi 20 cicli | MIN
60 | CONNETTIVITA' | Porte di connessione Seriale/Ethernet al sistema di Rintracciabilità | MIN
61 | CERTIFICAZIONI | Rispondenza alla Norma ISO 17665-1 | MIN
62 | CERTIFICAZIONI | Marcatura “CE” secondo la Direttiva CEE 93/42 per i Dispositivi Medici | MIN
63 | ACCESSORI | Dotazione di Carrelli Esterni con le seguenti caratteristiche: | MIN
64 | ACCESSORI | Numero ≥ 3 | MIN
65 | ACCESSORI | Completamente in acciaio INOX | MIN
66 | ACCESSORI | Altezza variabile | MIN
67 | ACCESSORI | Consentire la movimentazione dei carrelli interni delle autoclavi | MIN
68 | ACCESSORI | Dotato di n. 4 ruote antistatiche di cui almeno 2 piroettanti | MIN
69 | ACCESSORI | Dispositivo di aggancio al carrello interno | MIN
70 | ACCESSORI | Carrello motorizzato ad altezza regolabile per carico e scarico manuale (indicare il numero di carrelli motorizzati compresi in offerta) = 1 | MIN
71 | ACCESSORI | Carrello motorizzato ad altezza regolabile per carico e scarico manuale (indicare il numero di carrelli motorizzati compresi in offerta) > 1 | PRE
72 | ACCESSORI | Dotazione di Carrelli Interni per Strumentario Chirurgico con le seguenti caratteristiche: | MIN
73 | ACCESSORI | Numero ≥ 3 | MIN
74 | ACCESSORI | Completamente in acciaio INOX | MIN
75 | ACCESSORI | Predisposto per il carico del massimo numero di unità US che la macchina può trattare | MIN

## Criterio E
CRITERIO E
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | FORMAZIONE | FORMAZIONE ALL'USO
2 | FORMAZIONE | Redazione del piano di formazione | MIN
3 | FORMAZIONE | Esaustivita del piano | MIN
4 | FORMAZIONE | Corso dedicato per il personale tecnico della UO Ingegneria Clinica & HTA | MIN
5 | FORMAZIONE | Durata del Corso per il personale tecnico (ore) ≥ 4 | MIN
6 | FORMAZIONE | Corso dedicato per il personale sanitario della Centrale di Sterilizzazione | MIN
7 | FORMAZIONE | Durata del Corso per il personale sanirario (ore) ≥ 8 | MIN
8 | FORMAZIONE | Supporto scientifico ed applicativo (gg/anno) ≥ 5 | MIN
9 | ASS. TECNICA | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK (TUTTO COMPRESO)
10 | ASS. TECNICA | A.T. Full Risk TUTTO INCLUSO durante il periodo di garanzia offerto | MIN
11 | ASS. TECNICA | SLA - Guasti Bloccanti
12 | ASS. TECNICA | Tempo di intervento (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 5 ore | MIN
13 | ASS. TECNICA | Tempo di risoluzione del guasto (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 8 ore | MIN
14 | ASS. TECNICA | SLA - Guasti Non Bloccanti
15 | ASS. TECNICA | Tempo di intervento (ore consecutive - festivi esclusi) ≤ 24 ore | MIN
16 | ASS. TECNICA | Tempo di risoluzione del guasto (ore consecutive - festivi esclusi) ≤ 72 ore | MIN
17 | ASS. TECNICA | Condizioni
18 | ASS. TECNICA | Numero di manutenzioni preventive annuali ≥ 2 | MIN
19 | ASS. TECNICA | Fornitura di medesime tecnologie ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori (ove possibile, specificare) | PRE
20 | ASS. TECNICA | Fax attivo H24, 7 giorni su 7 | PRE
21 | ASS. TECNICA | Indirizzo di posta elettronica presidiato H24, 7 giorni su 7 | PRE
22 | ASS. TECNICA | Controlli di sicurezza in vigenza contrattuale | MIN
23 | ASS. TECNICA | Controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale | MIN
24 | ASS. TECNICA | Tutti i ricambi compresi | MIN
25 | ASS. TECNICA | Range orario ricevimento chiamate (ore) ≥ 9 | MIN
26 | ASS. TECNICA | Range orario attività lavorativa (ore) ≥ 9 | MIN
27 | ASS. TECNICA | N° massimo di giorni di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 14 gg. | MIN
28 | ASS. TECNICA | Costo annuo contratto FULL RISK (post contratto) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 10% | MIN

## Criterio F
CRITERIO F
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | GARANZIA
2 | GARANZIA | Durata garanzia (mesi) ≥ 12 | MIN