## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.1 Irradiatore per emoderivati a raggi X caratterizzato da affidabilità, stabilità e omogeneità dell’irradiazione ad elevata schermatura in grado di ottimizzare la radioprotezione degli operatori.
2 | N.1 sistema per l’identificazione e l’irradiazione in sicurezza delle sacche di emoderivati con relativo software per la gestione e la registrazione delle procedure.
3 | N.1 sistema per la distribuzione del carico (se necessario) per soddisfare i requisiti strutturali dei locali individuati per l’installazione
4 | Garanzia di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi di durata 60 mesi esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (se applicabile)
5 | Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore su tutte le apparecchiature ed accessori forniti, per tutta la durata del contratto
6 | Fornitura di materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto - se applicabile

## Caratteristiche CM-CP
Irradiatore per Emoderivati di ultima generazione |  |  | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore
Fornitore
Modello
Codice CIVAB
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
Conformità norme CEI (allegare certificazione)
Marchio CE (allegare certificazione)
Altri marchi (allegare certificazione)
Numero Repertorio Dispositivi Medici
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CM/CP | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | CARATTERISTECHE TECNICHE IRRAGGIATORE EMODERIVATI
2 | CM | Dimensioni e ingombri ridotti - Specificare
3 | CM | Peso ridotto - Specificare
4 | CM | Indicare requisiti impiantistici riguardanti la rete elettrica
5 | CM | Sorgente radiogena a raggi X
6 | CM | Generatore\i ad elevata potenza ed affidabilità
| CM | Tensione massima non superiore a 200 kVp
7 | CM | Tensione massima non inferiore a 150 kVp
8 | CM | Sistema di raffreddamento ad alta efficienza - Descrivere indicando eventuali requisiti impiantistici
9 | CM | Tempi di irraggiamento per forninre 25 Gy minimo ai campioni da irradiare non superiori a 5 minuti
10 | CP | Tempi di irraggiamento per forninre 25 Gy minimo ai campioni da irradiare non superiori a 4 minuti
11 | CM | Dose rate elevato - Specificare in Gy/min a 40 cm
12 | CP | Possibilità effettuare verifiche dosimetriche all'interno della camera di irradiazione - Descrivere
13 | CP | Presenza di un sistema per la verifica dell'output dosimetrico
14 | CP | Fornitura di indicatori (etichette) colorimetrici per la verifica della corretta esposizione dei campioni - indicare quantità
15 | CM | Geometria di irradiazione in grado di garantire elevato grado di ripetibilià - Specificare
16 | CM | Geometria di irradiazione in grado di garantire elevato grado di uniformità- Specificare
17 | CP | Certificazioni dell'output dosimetrico a livello volumetrico
18 | CM | Geometria della camera di irraggiamento
19 | CP | Fornitura di cestelli supplementari - Indicare numero
20 | CM | Numero di sacche irraggiabili contemporaneamente - Specificare dimensioni sacche
21 | CM | Facilità di utilizzo - Specificare procedura irraggiamento campioni
22 | CM | Software di riconoscimento e traciabilità campioni
23 | CM | Tracciabilità completa e registrazione della singola sacca - Specificare
24 | CM | Registrazione dei dati relativi ai singoli irraggiamenti con possibilità di esportazione ed elaborazione dei dati su memoria digitale
25 | CM | Controllo e allarme software sulla potenziale doppia irradiazione del campione
26 | CM | Memorizzazione del tempo di irraggiamento anche in caso di interruzione della procedura
27 | CP | Soluzioni offerte per l'alimentazione in caso di interruzione della fornitura di corrente (UPS)
28 | CM | Possibilità di riprendere la procedura interrotta
29 | CM | Presenze allarmi in caso di malfunzionamento
30 | CM | Ridotto rateo di dose in condizioni di lavoro ad elevata tensione e corrente a contatto dell'irradiatore - Fornire mappatura esposizione a contatto dell'irraggiatore
31 | CM | Segnaletica luminosa che indichi lo stato di irraggiamento
32 | CM | Sistemi di sicurezza ad elevata affidabilità e di semplice utilizzo
33 | CM | Allegare scheda tecnica e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
34 |  | Tempi di consegna, installazione
35 | CM | Tempi di fornitura (dall'ordine) ≤ 75 gg. solari consecutivi
36 | CP | Tempi di fornitura (dall'ordine) ≤ 60 gg. solari consecutivi
37 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato di tutte le varie fasi oltre a tutto il materiale utile a una corretta valutazione e programmazione delle attività
38 | CM | Fornitura ed installazione di un sistema (piastra o altro apparato equivalente) per la distribuzione del carico per l'installazione dell'irraggiatore in un locale dotato di solai caratterizzati da: • portata massima pari a 300 kg/m2 • valore di carico concentrato massimo pari a 200 daN su un'impronta 50x50 cm (cfr. Tabella 3.1.II NTC 2008) • pavimento in pvc da 3 mm di spessore posato a collante
39 | CM | Soluzioni offerte per limitare il carico per m2 sui solai e per ottimizzare la distribuzione del peso
40 | CM | La tecnologia dovrà esser installata ed utilizzata all'interno dei locali individuati (v.allegato 4) nelle sue piene potenzialità
41 |  | Garanzia, manutenzione e formazione
42 |  | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
43 | CM | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori
44 | CM | Garanzia di tipo FULL-RISK: 60 mesi
45 | CP | Garanzia di tipo FULL-RISK: >60 mesi
46 |  | Forniture accessorie (parti/ricambi/…)
47 | CM | Inclusa fornitura usurabile
48 | CM | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
49 | CM | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
50 | CM | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW
51 |  | Tempi
52 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
53 | CM | o contatto service remoto: entro 60 minuti
54 | CM | o presenza fisica del Tecnico ≤ 24h
55 |  | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
56 | CM | o per guasto bloccante ≤ 48h
57 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 120h
58 |  | Servizi aggiuntivi
59 | CM | Sistema completo di tutto quanto necessario al corretto funzionamento e quant'altro ritenuto opportuno
60 | CM | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e loro durata)
61 | CM | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
62 | CM | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
63 | CM | N.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema ≤ 8gg
64 | CM | Numero illimitato di interventi su chiamata (in vigenza contrattuale)
65 | CM | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata almeno dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì
66 | CM | Range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) almeno dalle ore 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì
67 | CM | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera
68 | CM | Aggiornamenti obbligatori (FMI) inclusi in contratto
69 | CP | Aggiornamenti NON obbligatori inclusi in contratto (specificare)
70 | CM | Disponibilità di tutte le parti di ricambio originali
71 | CM | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta della sola apparecchiatura ≤ 13%
72 | CP | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta della sola apparecchiatura ≤ 10%
73 | CM | Costo annuo contratto FULL RISK di durata 60 mesi esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta della sola apparecchiatura ≤ 12%
74 | CP | Costo annuo contratto FULL RISK di durata 60 mesi esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta della sola apparecchiatura ≤ 9%
75 | CM | Costo annuo contratto solo MANUTENZIONI PREVENTIVE (2 annue) esteso all'intera fornitura del lotto in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 5%
76 | CP | Costo annuo contratto solo MANUTENZIONI PREVENTIVE (2 annue) esteso all'intera fornitura del lotto in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 3%
77 | CM | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa)
78 | CM | Allegare una relazione dettagliata sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
79 | CP | Altri servizi offerti
80 |  | Qualifiche su personale tecnico che interverrà sulle componenti del sistema a contratto (allegare documentazione comprovante)
81 | CM | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site
82 | CM | Indicare sede assistenza tecnica
83 | CM | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia
84 | CM | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi
85 |  | FORMAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO
86 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo
87 | CM | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico)
88 | CM | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti
89 | CM | Supporto scientifico del personale utilizzatore
90 | CM | Esaustività piani formativi