## FORNITURA
FORNITURA (pag. 1 di 4)
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | MIN / PRE | SI/NO | NOTE
1 | APPARECCHI PER ANESTESIA
2 | N.10 Apparecchi per anestesia completi di: | MIN
3 | • N.10 (+6) Monitor Multiparametrici per monitoraggio emodinamico | MIN
4 | • N.10 (+6) Ventilatori per anestesia | MIN
5 | • Tutti gli accessori usurabili (non monouso) necessari per il corretto funzionamento dei moduli e degli accessori di minima richiesti. | MIN
6 | • Fornitura di backup di tutti gli accessori usurabili (non monouso) necessari per il corretto funzionamento dei moduli e degli accessori di minima richiesti. | MIN
7 | • Tutti gli accessori usurabili di base (non monouso) per permettere il corretto funzionamento di tutti i moduli o degli accessori richiesti preferenziali | MIN
8 | La fornitura deve essere comprensiva di:
9 | • Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Anestesia e Rianimazione e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto. | MIN
10 | • Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto. | MIN
11 | • installazione, configurazione a sistema, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia | MIN
12 | • materiale usurabile (cavi, connettori, bracciali, sonde, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto. | MIN

## ANS
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) e PREFERENZIALI (PRE) (pag. 2 di 4)
ATTENZIONE !!!! La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima pena l'esclusione. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima (MIN) è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE). Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CATEGORIA | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA | MIN / PRE | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | APPARECCHI PER ANESTESIA
2 | Caratteristiche Tecniche Generali | Sistema di ultima generazione completamente elettronico di tipo modulare | MIN
3 | Facilità di utilizzo | Possibilità di configurare il monitoraggio tramite moduli di tipo mono e multi paramentrico senza la necessità di alcuna preconfigurazione o intervento tecnico dedicato | MIN
4 | Caratteristiche Tecniche Generali | Elevata integrazione tra il sottosistema di ventilazione/anestesia ed il sistema di monitoraggio | MIN
5 | Sicurezza e allarmi | Elevati requisiti di sicurezza per pazienti ed operatori | MIN
6 | Sicurezza e allarmi | Autotest completamente automatico senza interazione degli operatori ed eventualmente programmabile | PRE
7 | Sicurezza e allarmi | Sistema di sicurezza che garantisca la ventilazione in ogni situazione (assenza di elettricità e/o assenza di gas utilizzando aria ambiente o equivalente) | PRE
8 | Caratteristiche Tecniche Generali | Ampia disponibilità di accessori | MIN
9 | Sicurezza e allarmi | Ampia autonomia di funzionamento con alimentazione eletttrica e a batteria | MIN
10 | Facilità di utilizzo | Facile manovrabilità del sistema | MIN
11 | Caratteristiche Tecniche Generali | Sensore ossigeno di tipo paramagnetico (esente da manutenzione) | PRE
12 | Caratteristiche Tecniche Generali | Possibilità di configurare liberamente le schermate | PRE
13 | Caratteristiche fisiche del sistema | Resistente agli urti, ermetico e resistente alle vibrazioni | MIN
14 | Caratteristiche fisiche del sistema | Facilmente trasportabile | MIN
15 | Caratteristiche fisiche del sistema | Materiale antiurto facilmente detergibile/disinfettabile | MIN
16 | Caratteristiche fisiche del sistema | Caratterizzato da ridotta rumorosità | MIN
17 | Caratteristiche Tecniche Generali | Completa integrazione ed interfacciabilità del respiratore con il sistema di monitoraggio | PRE
18 | Caratteristiche Tecniche Generali | Possibilità di integrare e/o interfacciare sistemi di valutazione dell'anestesia gassosa ed endovenosa | PRE
19 |  | VENTILATORE PER ANESTESIA
20 | Caratteristiche Tecniche Generali | Apparecchio per anestesia con possibilità di ventilazione a circuito aperto, semi-chiuso e chiuso a bassi flussi | MIN
21 | Caratteristiche Tecniche Generali | Idoneo per applicazioni su pazienti adulti, pediatrici e neonatali | MIN
22 | Caratteristiche Tecniche Generali | Sistema di ventilazione di tipo pneumatico a controllo elettronico | MIN
23 | Caratteristiche Tecniche Generali | PEEP regolabile elettronicamente | MIN
24 | Caratteristiche Tecniche Generali | Volume corrente indicativamente da 20ml a 1500ml | MIN
25 | Caratteristiche Tecniche Generali | Frequenza respiratoria regolabile fino a 100 cicli/minuto | MIN
26 | Caratteristiche Tecniche Generali | Miscelatore 3 gas elettronico Aria/O2/N20 controllato da microprocessore per una accurata regolazione dei flussi | MIN
27 | Sicurezza e allarmi | Sistema di sicurezza cutt-off del protossido | MIN
28 | Caratteristiche Tecniche Generali | Dotato di tecniche di ventilazione a volume controllato, a pressione controllata, manuale e spontanea, SIMV, pressometrica con volume garantito e pressione di supporto | MIN
29 | Caratteristiche Tecniche Generali | Passaggio da automatico a manuale di facile utilizzo | MIN
30 | Caratteristiche Tecniche Generali | Dotato di uscita per “va e vieni” | MIN
31 | Caratteristiche Tecniche Generali | Ampio display touch screen da almeno 15” orientabile | MIN
32 | Caratteristiche Tecniche Generali | Visualizzazione su monitor di almeno 3 curve | MIN
33 | Sicurezza e allarmi | Sistema di autodiagnosi per il controllo del buon funzionamento dell’apparecchio | MIN
34 | Caratteristiche Tecniche Generali | Calcolo della compliance del sistema e relativa compensazione | MIN
35 | Caratteristiche Tecniche Generali | Circuito paziente compatto con minimo spazio morto realizzato in maniera da offrire tempi risposta minimi alle modifiche della miscela respiratoria con canestro di calce sodata estraibile senza interruzione della ventilazione | MIN
36 | Facilità di utilizzo | Cassetta paziente universale e facilmente sterilizzabile | MIN
37 | Caratteristiche Tecniche Generali | Monitoraggio gas respiratori integrato con visualizzazione di concentrazione gas anestetici, concentrazione N2O e O2 inspirato ed espirato a camera paramagnetica, concentrazione CO2 inspirata ed espirata, frequenza respiratoria a curva capnografica, identificazione automatica del gas alogenato in uso con misurazione agenti alogenati inspirati ed espirati e rilevazione del mac e macage | MIN
38 | Caratteristiche Tecniche Generali | Possibilità di calcolo e valutazione del consumo dei gas anestetici | PRE
39 | Caratteristiche Tecniche Generali | Sistema con predisposizione per il vaporizzatore a gestione elettronica. Indicare specifiche dei vaporizzatori utilizzabili. | MIN
40 | Facilità di utilizzo | Ergonomico, ampio piano di lavoro con luce di lettura | MIN
41 | Caratteristiche Tecniche Generali | Sistema evacuazione gas attivo | MIN
42 | Sicurezza e allarmi | Ossigeno di emergenza | MIN
43 | Sicurezza e allarmi | Carrello dotato di prese elettriche supplementari e blocco ruote | MIN
44 | Caratteristiche Tecniche Generali | Modalità ventilatorie che non contrastino eventuali interventi spontanei del paziente | PRE
45 | Connettività ed interoperabilità | Possibilità di aggiornamento ed implementabile via software | MIN
46 | Sicurezza e allarmi | Batteria di backup con autonomia di funzionamento di almeno 30 min | MIN
47 | Sicurezza e allarmi | Gruppo prese gas ausiliarie integrate nel carrello | PRE
48 | Connettività ed interoperabilità | Dotato di porta USB, uscita Video e connessione ethernet per controllo tecnico remoto | PRE
49 | Connettività ed interoperabilità | Possibilità di interfacciamento e compatibilità con la rete dati aziendale | PRE
50 | Sicurezza e allarmi | Sistemi di allarme impostabili dall’utente | MIN
51 | Sicurezza e allarmi | Flussometro addizionale di ossigeno funzionante anche a ventilatore spento | PRE
52 | Facilità di utilizzo | Strumenti automatici per manovre di reclutamento | PRE
53 | Caratteristiche Tecniche Generali | Sistema di gestione quantitativa dell'anestesia a circuito chiuso | PRE
54 | Caratteristiche Tecniche Generali | Dotato di sistema automatico di gestione dell’anestesia a bassi flussi basato sul controllo dell’espirato di anestetico e ossigeno | PRE
55 | Caratteristiche Tecniche Generali | Range pressione controllata regolabile superiore o uguale a 70 cmH2O | PRE
56 |  | MONITOR MULTIPARAMETRICO PER MONITORAGGIO EMODINAMICO
57 | Caratteristiche Tecniche Generali | n.1 ECG (almeno 3 tracce; cavi 5 poli) NIBP Respiro SpO2 n.2 IBP n.1 Temperatura | MIN
58 | Caratteristiche Tecniche Generali | Display a colori LCD touch screen, di dimensioni non inferiori a 15” di tipo asportabile | MIN
59 | Caratteristiche Tecniche Generali | Configurazione personalizzabile del display | MIN
60 | Caratteristiche Tecniche Generali | Alimentazione a rete | MIN
61 | Caratteristiche Tecniche Generali | Batteria tampone (specificare tipologia e autonomia) | MIN
62 | Caratteristiche Tecniche Generali | Visualizzazione di un numero di tracce non inferiore a 8 | MIN
63 | Sicurezza e allarmi | Memorizzazione e gestione dei trend grafici e tabellari per almeno 24h | MIN
64 | Caratteristiche Tecniche Generali | Dotato di software per adulti e pediatrico (specificare la disponibilità del software neonatali) | MIN
65 | Caratteristiche Tecniche Generali | Monitoraggio del tratto ST dal posto letto: specificare su quante derivazioni | MIN
66 | Connettività ed interoperabilità | Espansione / Aggiornamenti software futuri a configurazioni superiori mediante scheda e/o mediante collegamento in rete | MIN
67 | Sicurezza e allarmi | Allarmi acustici e visivi reinpostabili con diversi livelli di priorità | MIN
68 | Sicurezza e allarmi | Interfaccia utente in lingua italiana | MIN
69 | Caratteristiche Tecniche Generali | Valutazione dello stress chirurgico | PRE
70 | Caratteristiche Tecniche Generali | Descrivere ulteriori moduli disponibili (es. EEG, Gittata cardiaca, SvO2, Picco ecc) | PRE
71 | Connettività ed interoperabilità | Possibilità di interfacciamento e compatibilità con la rete dati aziendale | PRE
72 | Sicurezza e allarmi | Monitor protetto da disturbi al alta frequenza (es. elettrobisturi) e da defibrillatore | PRE
73 | Caratteristiche Tecniche Generali | Monitoraggio della sedazione del paziente (entropia o equivalente) almeno su n.6 apparecchiature | MIN
74 | Caratteristiche Tecniche Generali | Monitoraggio della sedazione del paziente (entropia o equivalente) su tutte le apparecchiature | PRE
75 | Caratteristiche Tecniche Generali | Modulo neuromuscolare o equivalente almeno su n.6 apparecchiature | MIN
76 | Caratteristiche Tecniche Generali | Modulo neuromuscolare o equivalente su tutte le apparecchiature | PRE
77 | Caratteristiche Tecniche Generali | Possibilità di espansione della temperatura | PRE

## SERVIZI
CARATTERISTICHE DI MINIMA (pag. 3 di 4)
ATTENZIONE !!!! La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima pena l'esclusione. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima (MIN) è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CATEGORIA | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 | Servizi | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 24 mesi) ≥ 0 mesi | MIN
2 | Servizi | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
3 | Servizi | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
4 | Servizi | copertura 24hx7gg: NO | MIN
5 | Servizi | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
6 | Servizi | inclusa fornitura usurabile: SI (incluse celle ossigeno, ecc) | MIN
7 | Servizi | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
8 | Servizi | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | MIN
9 | Servizi | o per guasto bloccante ≤ 8h | MIN
10 | Servizi | o per guasto non bloccante ≤ 48h | MIN
11 | Servizi | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | MIN
12 | Servizi | o per guasto bloccante ≤ 24h | MIN
13 | Servizi | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
14 | Servizi | o obbligo fornitura muletto per tempi superiori: SI | MIN
15 | Servizi | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
16 | Servizi | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
17 | Servizi | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
18 | Servizi | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
19 | Servizi | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 10gg | MIN
20 | Servizi | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
21 | Servizi | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
22 | Servizi | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
23 | Servizi | fornitura HW per manutenzione remota: NO | MIN
24 | Servizi | costo annuo contratto FULL RISK esclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 7% | MIN
25 | Servizi | Servizi di Formazione e supporto scientifico | MIN
26 | Servizi | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 6h | MIN
27 | Servizi | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h | MIN
28 | Servizi | esaustività dei piani formativi | MIN
29 | Servizi | Servizi di formazione e supporto scientifico: | MIN
30 | Servizi | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 4h | MIN
31 | Servizi | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 8h | MIN

## RDM
INFORMAZIONI SU REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI (pag. 4 di 4)
Da compilare a cura della ditta offerente per tutti i dispositivi inseriti in offerta che hanno obbligo di inscrizione alla Banca Dati Repertorio Dispositivi Medici come da DM del 21/12/2009 per i dispositivi medici e del 23/12/2013 per i dispositivi diagnostici in vitro
Codice del prodotto indicato in offerta | Codice del prodotto del fabbricante | Descrizione del prodotto | Fabbricante | Codice CIVAB | Codice CND | Numero identificativo RDM * | Data di immissione in commercio
* Se non disponibile numero identificativo RDM la ditta DEVE fornire attestazione in cui dichiara di aver provveduto alla registrazione secondo quanto previsto dal DM del 21/12/2009 per i dispositivi medici e del 23/12/2013 per i dispositivi diagnostici in vitro
Da compilare a cura della ditta offerente per tutti i dispositivi inseriti in offerta e che NON hanno obbligo di inscrizione alla Banca Dati Repertorio Dispositivi Medici
Codice del prodotto indicato in offerta | Descrizione prodotto | Fabbricante | Modivazione a sostegno della non obbligatorietà di inscrizione alla Banca Dati