## FORNITURA
FORNITURA (pag. 1 di 6)
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | MIN / PRE | SI/NO | NOTE
1 | Configurazione Cardiologia UTIC PESARO (C1)
2 | N.1 (+1) sistema di monitoraggio multiparametrico dei parametri vitali comprensivo di: | MIN
3 | · N.1 (+1) Centrale di monitoraggio dotata di stampanti | MIN
4 | · N.8 (+8) Monitor multiparametrici | MIN
5 | · N.8 (+8) Sistemi di fissaggio su pensile presente | MIN
6 | · Attività di integrazione nella infrastruttura di sistema | MIN
7 | · Se il sistema offerto non è esente dal rischio di blocco (crash di sistema) a seguito di interruzione di erogazione di energia elettrica, il Concorrente deve prevedere nell’offerta economica, quale componente essenziale dell’offerta economica stessa, ove non presenti nella struttura di destinazione, la fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), adeguati alle necessità di continuità del servizio. | MIN
8 | Configurazione MURG PESARO (C2)
9 | N.1 sistema di monitoraggio multiparametrico dei parametri vitali comprensivo di: | MIN
10 | · N.1 Centrale di monitoraggio dotata di stampanti | MIN
11 | · N.10 Monitor multiparametrici | MIN
12 | · N.10 (+10) Supporti a muro ripiegabili | MIN
13 | · N.2 Monitor multiparametrici dotati di tecnologia wireless per la trasissione dei segnali | MIN
14 | · N.2 (+2) Stand per monitor multiparametrici con ruote pivottanti | MIN
15 | · N.2 Unità trasmittente telemetrica ECG | MIN
16 | · N.4 Monitor per misurazione a spot dei parametri vitali | MIN
17 | · N.4 stand per monitor per misurazione a spot dei parametri vitali con ruote pivottanti | MIN
18 | · Attività di integrazione nella infrastruttura di sistema | MIN
19 | · Integrazione dell'infrastruttura di rete wireless per la comunicazione dati tra monitor, telemetrie, centrale e rete dati aziendale | MIN
20 | · Se il sistema offerto non è esente dal rischio di blocco (crash di sistema) a seguito di interruzione di erogazione di energia elettrica, il Concorrente deve prevedere nell’offerta economica, quale componente essenziale dell’offerta economica stessa, ove non presenti nella struttura di destinazione, la fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), adeguati alle necessità di continuità del servizio. | MIN
21 | Configurazione POLO ENDOSCOPICO FANO (C3)
22 | · N.6 (+6) Monitor multiparametrici | MIN
23 | · N.6 (+7) Stand per monitor con ruote pivottanti | MIN
24 | Configurazione PEDIATRIA PESARO (C4)
25 | · N.6 (+1) Monitor multiparametrici a posto letto | MIN
26 | · N.1 Monitor da trasporto + dispositivo di fissaggio ad incubatrice | MIN
27 | · N.6 Supporti a muro ripiegabili | MIN
28 | La fornitura deve essere comprensiva di:
29 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC UTIC/Cardiologia e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto. | MIN
30 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto. | MIN
31 | · installazione, configurazione a sistema, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia | MIN
32 | · materiale usurabile (cavi, connettori, bracciali, sonde, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto. | MIN
33
34 | Da quotare separatamente:
35 | · Monitor multiparametrico con display da 15" con configurazione Cardiologia UTIC Pesaro | OPZ

## MON
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) e PREFERENZIALI (PRE) (pag. 2 di 6)
ATTENZIONE !!!! La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima pena l'esclusione. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima (MIN) è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE). Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CATEGORIA | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA | MIN / PRE | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | PROFILO 1 MON CARDIOLOGIA UTIC
2 | Caratteristiche generali | Monitor paziente configurabile, ad alte prestazioni | MIN
3 | Caratteristiche generali | Monitor paziente ad architettura modulare | PRE
4 | Caratteristiche generali | Monitor privi di ventole a garanzia di una maggiore pulizia e ridotta rumorosità | MIN
5 | Caratteristiche generali | Display da almeno 17" touchscreen a colori pulibili con normali detergenti di sala | MIN
6 | Caratteristiche generali | Protezione da scariche di defibrillatore | MIN
7 | Caratteristiche generali | Riconoscimento pace-maker disattivabile (On/Off) | MIN
8 | Caratteristiche generali | Riconoscimento pace-maker disattivabile (On/Off), a soglie di ampiezza e durata regolabili. | PRE
9 | Connettività | Modalità di utilizzo stand alone e centralizzata | MIN
10 | Gestione dati | Software per adulti e pediatrici con accessori dedicati | MIN
11 | Gestione dati | Analisi tratto ST su tutte le derivazioni | MIN
12 | Gestione dati | Aggiornamento software di facile esecuzione | MIN
13 | Gestione dati | Classificazione allarmi articolata in almeno 3 livelli a gravità crescente, con politiche di silenziamento e priorità configurabili solo sugli allarmi non vitali, con possibilità di visione a grande distanza | MIN
14 | Gestione dati | Funzione di aumento automatico di livello di gravità allarme in caso di persistenza o ulteriore variazione della condizione di allarme | PRE
15 | Caratteristiche generali | Connettori cavi paziente protetti contro errori di inserimento. | MIN
16 | Caratteristiche generali | Connettori cavi paziente contraddistinti da diversi colori | PRE
17 | Caratteristiche generali | Dispositivo di fissaggio su pensile | MIN
18 | Caratteristiche generali | Espandibilità del sistema, con particolare riferimento all’acquisizione e analisi di ulteriori parametri vitali | MIN
19 | Caratteristiche generali | Ottimizzazione della gestione/ funzionalità del posto letto (minimizzazione degli ingombri, delle ridondanze, ergonomia dell’intero sistema e delle connessioni, etc.) | MIN
20 | Caratteristiche generali | Possibilità di utilizzo sul singolo posto letto di tutti i moduli previsti sullo stesso nella massima configurazione | MIN
21 | Connettività | Bed to bed o equivalente | MIN
22 | Caratteristiche generali | Possibilità di rilevazione dei parametri emodinamici (es: gittata cardiaca) a partire da segnali non invasivi come ECG e NIBP | PRE
23 | Gestione dati | Trends delle ultime 24 ore almeno, su tutti i parametri. | MIN
24 | Gestione dati | Trends delle ultime 24 ore almeno, su tutti i parametri, in formato grafico e tabellare. | PRE
25 | Gestione dati | Analisi aritmie avanzata | MIN
26 | Gestione dati | Presenza di software per eseguire misure sulle curve | PRE
27 | Gestione dati | Software per calcoli emodinamici | MIN
28 | Gestione dati | Software per il calcolo del dosaggio dei farmaci | PRE
29 | Gestione dati | Configurazione automatica della presentazione delle curve e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro | MIN
30 | Caratteristiche generali | Possibilità di visualizzazione completa delle 12 derivazioni elettrocardiografiche in un'unica schermata oppure in schermate successive. | MIN
31 | Gestione dati | Interfaccia grafica altamente personalizzabile tramite meccanismi protetti | PRE
32 | Caratteristiche generali | Supporto guidato in linea per l'utilizzo dell'apparecchiatura (Help on line) | PRE
33 | Caratteristiche generali | Simulatore esterno o preferibilmente interno per la formazione del personale | MIN
34 | Caratteristiche generali | Indicatore per la visualizzazione rapida del posto letto in allarme | MIN
35 | Caratteristiche generali | Monitor multiparametrico dotato di batteria di backup a posto letto | PRE
36 | Caratteristiche generali | Display integrato da 19" touchscreen a colori | PRE
37 | Gestione dati | Interfaccia software semplice ed intuitiva in italiano | MIN
38 | Caratteristiche generali | Facile ed immediata comunicazione e visualizzazione degli allarmi | MIN
39 | Gestione dati | Elevato numero di tracce visualizzabili simultaneamente | MIN
40 | Caratteristiche generali | Minimo set di parametri richiesti per ogni monitor, tutti visualizzabili simultaneamente e completi dei relativi accessori d'uso: | MIN
41 | Caratteristiche generali | • ECG 3/5/10 elettrodi. Devono essere inclusi tutti i cavi | MIN
42 | Caratteristiche generali | • Respiro con tecnica impedenziometrica rilevata tramite cavo ECG | MIN
43 | Caratteristiche generali | • SpO2 con rilevazione e visualizzazione dell'indice di perfusione | MIN
44 | Caratteristiche generali | • Pressione non invasiva (NIBP) con tecnica oscillometrica di ultima generazione | MIN
45 | Caratteristiche generali | • Almeno n.2 canali simultanei di pressione invasiva | MIN
46 | Caratteristiche generali | • n.1 canale simultaneo di temperatura | MIN
47 | Caratteristiche generali | Almeno n.2 Monitor Multiparametrici dotati di Modulo ETCO2 | MIN
48 | Caratteristiche generali | n. 4 Monitor Multiparamentrici dotati di ETCO2 | PRE
49 | Caratteristiche generali | Almeno n.4 Monitor Multiparametrici dotati di modulo gittata cardiaca | MIN
50 | Caratteristiche generali | N.8 Monitor Multiparametrici dotati di modulo gittata cardiaca | PRE
51 | Caratteristiche generali | Almeno n.2 Monitor o moduli per la misurazione della CO per transpolmonare | MIN
52 | Caratteristiche generali | Qualora venisse offerto un monitor per la misurazione della CO per transpolmonare deve potersi interfacciare con monitor multiparametrico | PRE
53 | Caratteristiche generali | n.4 Monitor o moduli per la misurazione della CO per transpolmonare | PRE
54 | Caratteristiche generali | Ogni monitor deve essere dotato di modulo multiparametrico di acquisizione estraibile per la gestione dei trasporti e trasferimenti con continuità dei dati (off-line) che garantisca la rilevazione dei principali parametri vitali (almeno ECG, Respiro, SpO2, Temperatura), di peso ridotto | MIN
55 | Caratteristiche generali | Modulo di acquisizione estraibile agganciabile alla barella e dotato di batteria ad elevata autonomia di funzionamento | PRE
56 | Caratteristiche generali | Il modulo di acquisizione estraibile deve poter essere utilizzato anche in modalità stand-alone, qualora fosse necessario monitorare un paziente in un posto letto aggiuntivo, tramite opportuna docking station per l'alimentazione che permetta anche la connessione del modulo alla centrale | PRE
57 | Caratteristiche generali | Su modulo trasportabile estraibile presenza del circuito di ricarica, con attivazione automatica e notifica a display del livello di carica. Indicatori luminosi e visivi dell'imminente scarica attivi in tempo utile per attuare la ricarica senza malfunzionamenti o perdite di dati. | PRE
58 | Caratteristiche generali | Su monitor trasportabile estraibile batterie con elevata autonomia con tutti i parametri in uso, senza effetto memoria, senza bisogno di manutenzione. | PRE
59 | Gestione dati | Compatibilità e interscambiabilità dati con il sistema di monitoraggio Philips installato presso il PO di Pesaro - UOC Anestesia e Rianimazione | PRE
60 | Connettività | Predisposizione per un futuro interfacciamento con cartella clinica tramite protocollo HL7 | MIN
61 | Connettività | Elevata integrazione con rete di monitoraggio AORMN | PRE
62 | Caratteristiche generali | Compatibilità con Flow Track Edwards o similari | PRE
63 | Caratteristiche generali | Compatibilità con cateteri Edwars SCVO2 Presep | PRE
64 | Caratteristiche generali | Materiale consumabile e usurabile (cavi, connettori, bracciali, sonde, etc, ad esclusione del materiale consumabile) non di tipo esclusivo | PRE
65 |  | PROFILO 2 MON MURG
66 |  | MONITOR MULTIPARAMETRICO
67 | Caratteristiche generali | Monitor paziente configurabile, ad alte prestazioni | MIN
68 | Caratteristiche generali | Parametri base ECG,SpO2,Nibp.PA e T | MIN
69 | Caratteristiche generali | Monitor paziente ad architettura modulare | PRE
70 | Caratteristiche generali | Monitor privi di ventole a garanzia di una maggiore pulizia e ridotta rumorosità | MIN
71 | Caratteristiche generali | Ogni monitor deve essere dotato di modulo multiparametrico di acquisizione estraibile per la gestione dei trasporti e trasferimenti con continuità dei dati (off-line) che garantisca la rilevazione dei principali parametri vitali (ECG, Respiro, SpO2, Temperatura ecc), di peso ridotto | MIN
72 | Caratteristiche generali | Modulo di acquisizione estraibile agganciabile alla barella e dotato di batteria ad elevata autonomia di funzionamento | PRE
73 | Caratteristiche generali | Espandibilità del sistema, con particolare riferimento all’acquisizione e analisi di ulteriori parametri vitali | MIN
74 | Caratteristiche generali | Ottimizzazione della gestione/ funzionalità del posto letto (minimizzazione degli ingombri, delle ridondanze, ergonomia dell’intero sistema e delle connessioni, etc). | MIN
75 | Caratteristiche generali | Su monitor trasportabile estraibile presenza del circuito di ricarica, con attivazione automatica e notifica a display del livello di carica. Indicatori luminosi e visivi dell'imminente scarica attivi in tempo utile per attuare la ricarica senza malfunzionamenti o perdite di dati. | PRE
76 | Caratteristiche generali | Su monitor trasportabile estraibile batterie con elevata autonomia con tutti i parametri in uso, senza effetto memoria, senza bisogno di manutenzione. | PRE
77 | Connettività | Possibilità di integrazione con sistema di monitoraggio installato presso il presidio Santa Croce di Fano - Dip. DEA – UOC Pronto Soccorso/MURG | PRE
78 | Gestione dati | Compatibilità e interscambiabilità dati con il sistema di monitoraggio Philips installato presso il PO di Pesaro - UOC Anestesia e Rianimazione | PRE
79 | Connettività | Elevata integrazione con rete di monitoraggio esistente in AORMN | PRE
80 | Gestione dati | Interfaccia software semplice ed intuitiva in italiano | MIN
81 | Caratteristiche generali | Connettori cavi paziente protetti contro errori di inserimento. | MIN
82 | Caratteristiche generali | Connettori cavi paziente contraddistinti da diversi colori | PRE
83 | Caratteristiche generali | Protezione da scariche di defibrillatore | MIN
84 | Caratteristiche generali | Riconoscimento pace-maker disattivabile (On/Off) | MIN
85 | Caratteristiche generali | Riconoscimento pace-maker disattivabile (On/Off), a soglie di ampiezza e durata regolabili. | PRE
86 | Caratteristiche generali | Minimo set di parametri richiesti per ogni monitor (almeno 6) visualizzabili simultaneamente, completi dei relativi accessori d'uso: | MIN
87 | Caratteristiche generali | • ECG 3/5/10 elettrodi. Devono essere inclusi tutti i cavi | MIN
88 | Caratteristiche generali | • Respiro con tecnica impedenziometrica rilevata tramite cavo ECG | MIN
89 | Caratteristiche generali | • SpO2 con rilevazione e visualizzazione dell'indice di perfusione | MIN
90 | Caratteristiche generali | • Pressione non invasiva (NIBP) con tecnica oscillometrica di ultima generazione | MIN
91 | Caratteristiche generali | • n.1 canale simultaneo di temperatura | MIN
92 | Caratteristiche generali | Possibilità di effettuare capnografia su almeno n.2 monitor multiparametrici | MIN
93 | Caratteristiche generali | Capnografia di tipo modulare | PRE
94 | Caratteristiche generali | n.2 Monitor Multiparametrici dotati di Modulo ETCO2 | MIN
95 | Caratteristiche generali | Compatibilità con i bracciali più comuni reperibili sul mercato | PRE
96 | Caratteristiche generali | Pressione non invasiva. Rilevazione su adulti e pediatrici (corredato di n. 3 bracciali a scelta) | PRE
97 | Connettività | Connettività in sottorete fisicamente/logicamente separata | MIN
98 | Connettività | Integrazione uplink dell'intero sistema alla rete dati aziendale | PRE
99 | Connettività | Funzione bed to bed o equivalente | MIN
100 | Connettività | Modi di impiego centralizzato e stand-alone | MIN
101 | Connettività | Centralizzazione wireless certificato (specificare le frequenze di trasmissione) per n.2 monitor multiparametrici dotati di tramissione dati e segnali di tipo wireless | MIN
102 | Connettività | Possibilità di trasmissione dati e segnali di tipo wireless sia nei locali della MURG che nei locali del Pronto Soccorso di Pesaro | MIN
103 | Gestione dati | Configurazione automatica della presentazione delle curve e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro. | MIN
104 | Gestione dati | Trends delle ultime 24 ore almeno, su tutti i parametri. | MIN
105 | Gestione dati | Trends delle ultime 24 ore almeno, su tutti i parametri, in formato grafico e tabellare. | PRE
106 | Gestione dati | Analisi aritmie | MIN
107 | Gestione dati | Analisi tratto ST su tutte le derivazioni | MIN
108 | Gestione dati | Software per adulti e pediatrico con relativi accessori dedicati | MIN
109 | Gestione dati | Software per il calcolo del dosaggio farmaci | PRE
110 | Connettività | Predisposizione per un futuro interfacciamento con cartella clinica tramite protocollo HL7 | MIN
111 | Gestione dati | Classificazione allarmi articolata in almeno 3 livelli a gravità crescente, con politiche di silenziamento e priorità configurabili solo sugli allarmi non vitali, con possibilità di visione a grande distanza . | MIN
112 | Gestione dati | Funzione di aumento automatico di livello di gravità allarme in caso di persistenza o ulteriore variazione della condizione di allarme | PRE
113 | Gestione dati | Aggiornamento software di semplice esecuzione. | MIN
114 | Caratteristiche generali | Display da almeno 10”, LCD TFT a colori, pulibili con normali detergenti di sala | MIN
115 | Caratteristiche generali | Display da 12" | PRE
116 | Caratteristiche generali | Display di tipo touchscreen | PRE
117 | Gestione dati | Interfaccia grafica altamente personalizzabile tramite meccanismi protetti | PRE
118 | Gestione dati | Numero tracce visualizzabili contemporaneamente: almeno 6 tracce. Possibilità di visualizzazione completa delle 12 derivazioni elettrocardiografiche in un'unica schermata oppure in schermate successive. | MIN
119 | Caratteristiche generali | Ergonomia dei collegamenti alle connessioni paziente | PRE
120 | Caratteristiche generali | Trasferimento in modalità automatica dei principali dati acquisiti tra monitor e monitor ovvero centrale di monitoraggio , al fine di garantire la continuità di tracciabilità dei dati acquisiti. La comunicazione dei dati è preferibile che avvenga attraverso il trasferimento del modulo/i dei parametri vitali, oppure in modalità telemetrica e/o wireless, comunque senza disconnessione dei cavi dal paziente. | PRE
121 | Caratteristiche generali | Supporto guidato in linea per l'utilizzo dell'apparecchiatura (Help on line) in italiano. | PRE
122 | Caratteristiche generali | Simulatore, esterno o preferibilmente interno,per la formazione del personale. | MIN
123 | Caratteristiche generali | Indicatore per la visualizzazione rapida del posto letto in allarme | MIN
124 | Caratteristiche generali | Possibilità di visualizzazione grafica agevolata di trend e parametri | PRE
125 | Caratteristiche generali | Materiale consumabile e usurabile (cavi, connettori, bracciali, sonde, etc, ad esclusione del materiale consumabile) non di tipo esclusivo | PRE
126 |  | PROFILO 2 MON MURG
127 |  | MONITOR PER LA MISURAZIONE A SPOT DEI PARAMETRI VITALI
128 | Caratteristiche generali | Minimo set di parametri richiesti per ogni monitor spotcheck, completi dei relativi accessori d'uso: | MIN
129 | Caratteristiche generali | • NIBP | MIN
130 | Caratteristiche generali | • NIBP ad intervalli programmati | PRE
131 | Caratteristiche generali | • SpO2 | MIN
132 | Caratteristiche generali | • SpO2 con onda pletismografica | PRE
133 | Caratteristiche generali | • Polso | MIN
134 | Caratteristiche generali | • Temperatura | MIN
135 | Caratteristiche generali | Elevata capacità di memorizzazione dei record paziente | PRE
136 | Caratteristiche generali | Lettore di codice a barre | PRE
137 | Caratteristiche generali | Possibilità di utilizzo degli stessi accessori dei monitor multiparametrici | PRE
138 | Caratteristiche generali | Display LCD ben visibile | MIN
139 | Caratteristiche generali | Display a colori retroilluminato | PRE
140 | Caratteristiche generali | Display da circa 9” pulibile con normali detergenti di sala | PRE
141 | Connettività | Predisposizione su monitor spotcheck per un futuro interfacciamento con cartella clinica tramite protocollo HL7 | PRE
142 | Caratteristiche generali | Dotato di adattatore wireless | PRE
143 | Caratteristiche generali | Batteria ad elevata autonomia | MIN
144 | Caratteristiche generali | Involucro resistente ad urti | MIN
145 | Caratteristiche generali | Ridotto peso ed ingombro | MIN
146 | Caratteristiche generali | Facilmente trasportabile | MIN
147 | Caratteristiche generali | Possibilità di utilizzo su pazienti adulti, pediatrici e neonatali | PRE
148 |  | PROFILO 3 MON POLO ENDOSCOPICO
149 | Caratteristiche generali | Monitor paziente configurabile, ad alte prestazioni | MIN
150 | Caratteristiche generali | Parametri base ECG,SpO2,Nibp.PA e T | MIN
151 | Caratteristiche generali | Monitor paziente ad architettura modulare | PRE
152 | Caratteristiche generali | Ogni monitor deve essere dotato di modulo multiparametrico di acquisizione estraibile per la gestione dei trasporti e trasferimenti con continuità dei dati (off-line) che garantisca la rilevazione dei principali parametri vitali (ECG, Respiro, SpO2, Temperatura ecc), di peso ridotto, agganciabile alla barella e dotato di batteria ad elevata autonomia di funzionamento | PRE
153 | Caratteristiche generali | Modulo di acquisizione estraibile agganciabile alla barella e dotato di batteria ad elevata autonomia di funzionamento | PRE
154 | Caratteristiche generali | Monitor privi di ventole a garanzia di una maggiore pulizia e ridotta rumorosità | MIN
155 | Caratteristiche generali | Espandibilità del sistema, con particolare riferimento all’acquisizione e analisi di ulteriori parametri vitali | MIN
156 | Caratteristiche generali | Ottimizzazione della gestione/ funzionalità del posto letto (minimizzazione degli ingombri, delle ridondanze, ergonomia dell’intero sistema e delle connessioni, etc). | MIN
157 | Caratteristiche generali | Su monitor trasportabile estraibile presenza del circuito di ricarica, con attivazione automatica e notifica a display del livello di carica. Indicatori luminosi e visivi dell'imminente scarica attivi in tempo utile per attuare la ricarica senza malfunzionamenti o perdite di dati. | PRE
158 | Caratteristiche generali | Su monitor trasportabile estraibile batterie con elevata autonomia con tutti i parametri in uso, senza effetto memoria, senza bisogno di manutenzione. | PRE
159 | Connettività | Possibilità di integrazione con sistema di monitoraggio installato presso il presidio Santa Croce di Fano - Dip. DEA | PRE
160 | Connettività | Elevata integrazione con rete di monitoraggio esistente in AORMN | PRE
161 | Connettività | Centralizzabili in caso di necessità sulle centrali di monitoraggio dell'UTIC e della MURG, con utilizzo di accessori compatibili | PRE
162 | Gestione dati | Interfaccia software semplice ed intuitiva in italiano | MIN
163 | Caratteristiche generali | Connettori cavi paziente protetti contro errori di inserimento. | MIN
164 | Caratteristiche generali | Connettori cavi paziente contraddistinti da diversi colori | PRE
165 | Caratteristiche generali | Protezione da scariche di defibrillatore | MIN
166 | Caratteristiche generali | Riconoscimento pace-maker disattivabile (On/Off) | MIN
167 | Caratteristiche generali | Riconoscimento pace-maker disattivabile (On/Off), a soglie di ampiezza e durata regolabili. | PRE
168 | Caratteristiche generali | Minimo set di parametri richiesti per ogni monitor (almeno 6) visualizzabili simultaneamente, completi dei relativi accessori d'uso: | MIN
169 | Caratteristiche generali | • ECG 3/5/10 elettrodi. Devono essere inclusi tutti i cavi | MIN
170 | Caratteristiche generali | • Respiro con tecnica impedenziometrica rilevata tramite cavo ECG | MIN
171 | Caratteristiche generali | • SpO2 con rilevazione e visualizzazione dell'indice di perfusione | MIN
172 | Caratteristiche generali | • Pressione non invasiva (NIBP) con tecnica oscillometrica di ultima generazione | MIN
173 | Caratteristiche generali | • n.1 canale simultaneo di temperatura | MIN
174 | Caratteristiche generali | Almeno n.1 Monitor Multiparametrici dotati di Modulo ETCO2 | MIN
175 | Caratteristiche generali | Pressione non invasiva. Rilevazione su adulti e pediatrici (corredato di n. 3 bracciali a scelta) | PRE
176 | Connettività | Predisposizione per funzione bed to bed o equivalente | MIN
177 | Connettività | Modi di impiego centralizzato e stand-alone | MIN
178 | Gestione dati | Configurazione automatica della presentazione delle curve e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro. | MIN
179 | Gestione dati | Trends delle ultime 24 ore almeno, su tutti i parametri. | MIN
180 | Gestione dati | Trends delle ultime 24 ore almeno, su tutti i parametri, in formato grafico e tabellare. | PRE
181 | Gestione dati | Analisi aritmie | MIN
182 | Gestione dati | Analisi tratto ST su tutte le derivazioni | MIN
183 | Gestione dati | Software per adulti e pediatrico con relativi accessori dedicati | MIN
184 | Gestione dati | Software per il calcolo del dosaggio farmaci | PRE
185 | Gestione dati | Classificazione allarmi articolata in almeno 3 livelli a gravità crescente, con politiche di silenziamento e priorità configurabili solo sugli allarmi non vitali, con possibilità di visione a grande distanza . | MIN
186 | Gestione dati | Aggiornamento software di semplice esecuzione. | MIN
187 | Connettività | Predisposizione per un futuro interfacciamento con cartella clinica tramite protocollo HL7 | MIN
188 | Caratteristiche generali | Display da almeno 10”, LCD TFT a colori, pulibili con normali detergenti di sala | MIN
189 | Caratteristiche generali | Display da 12" | PRE
190 | Caratteristiche generali | Deve essere garantita la possibilità di stampa da ogni monitor | MIN
191 | Caratteristiche generali | Display di tipo touchscreen | PRE
192 | Gestione dati | Interfaccia grafica altamente personalizzabile tramite meccanismi protetti | MIN
193 | Gestione dati | Numero tracce visualizzabili contemporaneamente: almeno 6 tracce. Possibilità di visualizzazione completa delle 12 derivazioni elettrocardiografiche in un'unica schermata oppure in schermate successive. | MIN
194 | Caratteristiche generali | Ergonomia dei collegamenti alle connessioni paziente | PRE
195 | Caratteristiche generali | Supporto guidato in linea per l'utilizzo dell'apparecchiatura (Help on line) in italiano. | PRE
196 | Caratteristiche generali | Simulatore, esterno o preferibilmente interno,per la formazione del personale. | MIN
197 | Caratteristiche generali | Visualizzazione rapida ed intuitiva degli allarmi | MIN
198 | Caratteristiche generali | Possibilità di visualizzazione grafica agevolata di trend e parametri | PRE
199 | Caratteristiche generali | Materiale consumabile e usurabile (cavi, connettori, bracciali, sonde, etc, ad esclusione del materiale consumabile) non di tipo esclusivo | PRE
200 |  | PROFILO 4 MON PEDIATRIA
201 | Caratteristiche generali | N. 6 monitor multiparametrici a posto letto + n. 1 monitor multiparametrico da trasporto | MIN
202 |  | TUTTI I MONITOR
203 | Caratteristiche generali | Destinazione d'uso: monitoraggio parametri vitali su pazienti neonatali | MIN
204 | Caratteristiche generali | Configurabili e ad alte prestazioni | MIN
205 | Caratteristiche generali | Protezione da scariche di defibrillatore | MIN
206 | Caratteristiche generali | Connettori cavi paziente protetti contro errori di inserimento | MIN
207 | Caratteristiche generali | Connettori cavi paziente contraddistinti da diversi colori | PRE
208 | Caratteristiche generali | Materiale consumabile e usurabile (cavi, connettori, bracciali, sonde, etc, ad esclusione del materiale consumabile) non di tipo esclusivo | PRE
209 | Caratteristiche generali | Ergonomia dei collegamenti alle connessioni paziente con soluzioni che semplifichino l’operatività | PRE
210 | Gestione dati | Interfaccia software semplice ed intuitiva in italiano | MIN
211 | Gestione dati | Configurazione automatica della presentazione delle curve e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro | MIN
212 | Connettività | Elevato grado di integrabilità con rete di monitoraggio esistente in AORMN | PRE
213 |  | MONITOR A POSTO LETTO
214 | Caratteristiche generali | Monitor paziente ad architettura modulare | PRE
215 | Caratteristiche generali | Ciascuno monitor dovrà essere dotato di modulo multiparametrico di acquisizione estraibile per la gestione dei trasporti e trasferimenti con continuità dei dati (off-line) e di peso ridotto | PRE
216 | Caratteristiche generali | Il modulo di acquisizione estraibile deve poter essere utilizzato anche in modalità stand-alone, qualora fosse necessario monitorare un paziente in un posto letto aggiuntivo, tramite opportuna docking station per l'alimentazione | PRE
217 | Caratteristiche generali | Nel caso in cui vengano offerti tutti moduli estraibili dotati di display integrato, la ditta partecipante avrà facoltà di NON offrire il modulo da trasporto | PRE
218 | Caratteristiche generali | Se offerto, il modulo di acquisizione estraibile deve garantire la rilevazione dei seguenti parametri vitali:
219 | Caratteristiche generali | • ECG 3/5 elettrodi, inclusi tutti i cavi | MIN
220 | Caratteristiche generali | • Respiro con tecnica impedenziometrica rilevata tramite cavo ECG | MIN
221 | Caratteristiche generali | • SpO2 con tecnologia Masimo | MIN
222 | Caratteristiche generali | • Pressione non invasiva (NIBP) con tecnica oscillometrica per bracciali standard neonatali | MIN
223 | Caratteristiche generali | • Pressione invasiva (IBP) | MIN
224 | Caratteristiche generali | • temperatura centrale | MIN
225 | Caratteristiche generali | Minimo set di parametri per tutti i monitor a posto letto richiesti, tutti visualizzabili simultaneamente e completi dei relativi accessori d'uso: | MIN
226 | Caratteristiche generali | • ECG 3/5 elettrodi, inclusi tutti i cavi | MIN
227 | Caratteristiche generali | • Respiro con tecnica impedenziometrica rilevata tramite cavo ECG | MIN
228 | Caratteristiche generali | • SpO2 con tecnologia Masimo | MIN
229 | Caratteristiche generali | • Indice di Perfusione | MIN
230 | Caratteristiche generali | • Pressione non invasiva (NIBP) con tecnica oscillometrica per bracciali standard neonatali | MIN
231 | Caratteristiche generali | • Pressione invasiva (IBP) | MIN
232 | Caratteristiche generali | • temperatura periferica | MIN
233 | Caratteristiche generali | • temperatura centrale | MIN
234 | Caratteristiche generali | Rilevazione di etCO2 per intubati e non intubati su n. 2 monitor multiparametrici a posto letto | MIN
235 | Caratteristiche generali | Rilevazione di etCO2 di tipo microstream | PRE
236 | Caratteristiche generali | etCO2 di tipo modulare | PRE
237 | Caratteristiche generali | Possibilità di acquisire ed analizzare ulteriori parametri vitali rispetto a quelli richiesti (elencare) | MIN
238 | Caratteristiche generali | Display da almeno 10”, LCD TFT a colori, pulibili con normali detergenti | MIN
239 | Caratteristiche generali | Display da 12” | PRE
240 | Caratteristiche generali | Display touchscreen | PRE
241 | Caratteristiche generali | Simulatore, esterno o preferibilmente interno, per la formazione del personale | MIN
242 | Caratteristiche generali | Indicatore luminoso per la visualizzazione rapida del posto letto in allarme | MIN
243 | Caratteristiche generali | Tecnologia senza ventole a garanzia di maggior pulizia e ridotta rumorosità | MIN
244 | Caratteristiche generali | Dispositivo di fissaggio a muro | MIN
245 | Caratteristiche generali | Stampante per tracciati o referti con tecnologia laser | MIN
246 | Caratteristiche generali | Fornitura ed installazione del supporto di rete fisica (cablaggio ove previsto, punti rete, etc.) per la connessione a livello locale dei monitor a posto letto alla stampante di rete, in funzione delle necessità riscontrate nelle localizzazioni indicate | MIN
247 | Caratteristiche generali | Supporto guidato in linea per l'utilizzo dell'apparecchiatura (Help on line) in italiano | PRE
248 | Gestione dati | Interfaccia grafica altamente personalizzabile tramite meccanismi protetti | MIN
249 | Gestione dati | Aggiornamento software di semplice esecuzione | MIN
250 | Gestione dati | Trends delle ultime 24 ore almeno, su tutti i parametri, in formato grafico e tabellare | MIN
251 | Gestione dati | Istogrammi almeno per il parametro SpO2 | PRE
252 | Gestione dati | Numero tracce visualizzabili contemporaneamente: almeno 4 | MIN
253 | Gestione dati | Visualizzazione completa delle 7 derivazioni elettrocardiografiche (5 elettrodi) in un'unica schermata oppure in schermate successive | MIN
254 | Gestione dati | Analisi aritmie con algoritmo validato per il neonatale | MIN
255 | Gestione dati | Analisi aritmie con algoritmo specifico per il neonatale | PRE
256 | Gestione dati | Classificazione allarmi articolata in almeno 3 livelli a gravità crescente, con politiche di silenziamento e priorità configurabili solo sugli allarmi non vitali, con possibilità di visione a grande distanza | MIN
257 | Gestione dati | Funzione di aumento automatico di livello di gravità allarme in caso di persistenza o ulteriore variazione della condizione di allarme | PRE
258 | Gestione dati | Visualizzazione grafica di trend brevi in schermata principale | PRE
259 | Gestione dati | Cardiossirespirogramma (descrivere) | PRE
260 | Connettività | Modi di impiego stand-alone | MIN
261 | Connettività | Centralizzabili in caso di necessità sulle centrali offerte nelle altre configurazioni di gara (UTIC, MURG, ecc) e con accessori compatibili con tutti i monitor offerti nelle suddette configurazioni | MIN
262 | Connettività | Predisposizione per utilizzo in modalità centralizzata | MIN
263 | Connettività | Uscita analogica della traccia ECG per collegamento ad ecografo | PRE
264 | Connettività | Cavo di collegamento ad ecografo con connettori da definire in fase di ordine | PRE
265 | Connettività | Predisposizione per un futuro interfacciamento con cartella clinica tramite protocollo HL7 | MIN
266 |  | MONITOR DA TRASPORTO
267 | Caratteristiche generali | Peso non superiore ai 2kg | PRE
268 | Caratteristiche generali | Dispositivo di fissaggio ad incubatrice da trasporto | MIN
269 | Caratteristiche generali | Minimo set di parametri per il monitor da trasporto, tutti visualizzabili simultaneamente e completi dei relativi accessori d'uso: | MIN
270 | Caratteristiche generali | • ECG 3/5 elettrodi, inclusi tutti i cavi | MIN
271 | Caratteristiche generali | • Respiro con tecnica impedenziometrica rilevata tramite cavo ECG | MIN
272 | Caratteristiche generali | • SpO2 con tecnologia Masimo | MIN
273 | Caratteristiche generali | • Pressione non invasiva (NIBP) con tecnica oscillometrica per bracciali standard neonatali | MIN
274 | Caratteristiche generali | • Pressione invasiva (IBP) | MIN
275 | Caratteristiche generali | • temperatura centrale | MIN
276 | Caratteristiche generali | Circuito di ricarica presente, con attivazione automatica e notifica a display del livello di carica. Indicatori luminosi e visivi dell'imminente scarica attivi in tempo utile per attuare la ricarica senza malfunzionamenti o perdite di dati | MIN
277 | Caratteristiche generali | Batteria con autonomia di almeno 2 ore per monitoraggio base (ECG a 3 elettrodi, SpO2, NIBP) | MIN

## CMO
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) e PREFERENZIALI (PRE) (pag. 3 di 6)
ATTENZIONE !!!! La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima pena l'esclusione. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima (MIN) è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE). Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CATEGORIA | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | CENTRALE DI MONITORAGGIO
2 | Connettività | Full Disclosure Unificata | MIN
3 | Gestione dati | Classificazione allarmi articolata in almeno 3 livelli a gravità crescente, con politiche di silenziamento e priorità configurabili solo sugli allarmi non vitali. | MIN
4 | Gestione dati | Stampante per tracciati o referti con tecnologia laser. | MIN
5 | Gestione dati | Stampante termica per report rapido di eventi connessa, dedicata, ad almeno 2 canali, con stampa report manuale o automatica, con stack interno per gestione della contemporaneità degli allarmi. | PRE
6 | Gestione dati | Funzionalità di revisione allarmi, forme d'onda, eventi, trends grafici e tabellari, ST delle ultime 24 ore almeno, con possibilità di inserire marker e note. Risoluzione temporale di revisione configurabile. | MIN
7 | Gestione dati | Full Disclosure di almeno 48 ore su almeno 5 parametri | MIN
8 | Gestione dati | Full Disclosure di almeno 48 ore su tutti i parametri incluse 12 derivazioni | PRE
9 | Gestione dati | Full Disclosure di almeno 48 ore su tutti i parametri, compresi quelli eventualmente acquisibili da altre apparecchiature a posto letto | PRE
10 | Gestione dati | Full Disclosure di 72 ore su tutti i parametri, compresi quelli eventualmente acquisibili da altre apparecchiature a posto letto | PRE
11 | Caratteristiche generali | Funzione di visualizzazione completa parametri singolo paziente | MIN
12 | Caratteristiche generali | Forme d'onda visualizzabili contemporaneamente per paziente almeno 2, selezionabili tra tutte le forme d'onda trasmesse dal monitor a posto letto o da dispositivi ad esso collegati. | PRE
13 | Caratteristiche generali | Ottimizzazione del lay-out dello schermo automatica, tale da consentire sempre il controllo su ogni paziente monitorato, indipendentemente dal tipo di funzione svolta dalla centrale. | MIN
14 | Caratteristiche generali | Pazienti visualizzabili contemporaneamente almeno pari al numero di posti letto monitorati della localizzazione prevista | MIN
15 | Caratteristiche generali | Numero pazienti visualizzabili contemporaneamente uguale o superiore a 16 | PRE
16 | Caratteristiche generali | Display almeno 19" LCD a colori. Possibilità di aggiungere display aggiuntivi. | MIN
17 | Caratteristiche generali | Dotata di almeno n.1 display da almeno 24" a colori | PRE
18 | Connettività | Ripetizione remota del monitor posto letto e accessibilità presso qualsiasi centrale e PC connesso alla rete aziendale | PRE
19 | Connettività | Possibilità di selezione dati dalla full disclosure da inserire nella cartella clinica | PRE
20 | Connettività | Possibilità di selezione dati e tracce dalla full disclosure da inserire nella cartella clinica | PRE
21 | Gestione dati | Possibilità di integrazione con altri applicativi ospedalieri (Comunicazione su messaggistica HL7, cartella clinica informatizzata, anagrafica ospedaliera, CUP, etc.) Descrivere. | MIN
22 | Caratteristiche generali | Presente protezione dall' attacco di virus informatici, realizzata in maniera da protrarre la propria efficacia nel tempo, anche in considerazione del continuo evolversi della tecnologia. | MIN
23 | Caratteristiche generali | Fornitura ed installazione del supporto di rete fisica (cablaggio-ove previsto, punti rete, hub, antenne riceventi e ripetitori, etc) per la connessione a livello locale dei monitor posto letto alle centrali di monitoraggio di reparto, in funzione delle necessità riscontrate nelle localizzazioni indicate. | MIN
24 | Caratteristiche generali | Gestione inserimento dati intuitiva ed ergonomica, sia tramite touch-screen che tastiera e mouse. | PRE
25 | Caratteristiche generali | Possibilità di richiamo di posto letto monitorati dalle centrali di monitoraggio dello stesso network | MIN
26 | Caratteristiche generali | Possibilità di collegare ulteriori monitor per future espansioni | MIN
27 | Gestione dati | Deve essere garantito in automatico il pieno recupero dei dati acquisiti durante i trasporti e trasferimenti nei quali vengono impiegati i moduli/monitor multiparametrici | MIN
28 | Gestione dati | Deve essere garantita la continuità dei dati nel passaggio del paziente da un posto letto ad un altro | PRE
29 | Caratteristiche generali | Utilizzo semplice e intuitivo, software in italiano | MIN
30 | Gestione dati | Possibilità di consultazione, direttamente dalla centrale di monitoraggio, dei dati dei pazienti recentemente dimessi, con possibilità di riammissione con recupero totale dei dati, anche per pazienti provenienti da altri reparti appartenenti alla stessa rete di monitoraggio | PRE
31 | Caratteristiche generali | Stampante laser di rete formato A4 | PRE
32 | Caratteristiche generali | Se necessario dotare gruppo di continuità | MIN
33 | Connettività | Possibilità di integrazione con rete di monitoraggio unificata composta da differenti subnet/VLAN al fine di collegare i presidi ospedalieri di Pesaro e Fano minimizzando gli interventi necessari all'infrastruttura attuale della rete ospedaliera | PRE
34 | Connettività | Possibilità di Interfacciamento funzionale con i sistemi di monitoraggio Philips presenti nei presidi ospedalieri di Pesaro e Fano. | PRE

## UTC
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) e PREFERENZIALI (PRE) (pag. 4 di 6)
ATTENZIONE !!!! La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima pena l'esclusione. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima (MIN) è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE). Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CATEGORIA | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA | MIN / PRE | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | UNITA TRASMITTENTE TELEMETRICA ECG
2 | Caratteristiche generali | Sistema digitale bidirezionale che consente la localizzazione del paziente deambulante | PRE
3 | Caratteristiche generali | Presenza di tecnologia che consenta di evitare cadute e mancanza di segnale | PRE
4 | Caratteristiche generali | Comando di attivazione manuale registrazione/memorizzazione | PRE
5 | Caratteristiche generali | Comando di attivazione manuale registrazione disattivabile da centrale | PRE
6 | Caratteristiche generali | Protezione da scariche del defibrillatore | MIN
7 | Caratteristiche generali | Numero elettrodi pari almeno a 6 | MIN
8 | Caratteristiche generali | Numero elettrodi superiore a 6 | PRE
9 | Caratteristiche generali | Tascabile e leggero, alta resistenza ad urti, abrasioni, uso intensivo. Protetto contro l'intrusione di liquidi | MIN
10 | Caratteristiche generali | Autonomia almeno 24h | MIN
11 | Caratteristiche generali | Autonomia superiore a 24h | PRE
12 | Caratteristiche generali | Indicazione dello stato di carica della batteria, disconnessione elettrodi / contatto non sufficiente | PRE
13 | Caratteristiche generali | Possibilità silenziamento allarmi | PRE
14 | Caratteristiche generali | Custodia per il supporto e alloggio su paziente | MIN
15 | Caratteristiche generali | Trasmissione ECG con commutazione automatica o analisi in contemporanea su più derivazioni in caso di lead fail di una delle derivazioni trasmesse. | MIN
16 | Caratteristiche generali | Rilevazione saturazione periferica di ossigeno | MIN
17 | Caratteristiche generali | Possibilità di misurazione di respiro e NIBP | PRE
18 | Caratteristiche generali | Materiale consumabile e usurabile (cavi, connettori, bracciali, sonde, etc) non di tipo esclusivo | PRE
19 | Gestione dati | Possibilità di gestione dei dati e degli allarmi dalla centrale di monitoraggio | MIN
20 | Connettività | Possibilità di visualizzazione di tracce e dati real time dalla centrale di monitoraggio | MIN
21 | Connettività | Centralizzazione wireless certificato (specificare le frequenze di trasmissione) | MIN
22 | Connettività | Possibilità di trasmissione dati e segnali di tipo wireless sia nei locali della MURG che nei locali del Pronto Soccorso di Pesaro | MIN

## SERVIZI
CARATTERISTICHE DI MINIMA (pag. 5 di 6)
ATTENZIONE !!!! La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima pena l'esclusione. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima (MIN) è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CATEGORIA | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 | Servizi | Garanzia:
2 | Servizi | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 24 mesi) ≥ 0 mesi | MIN
3 | Servizi | assistenza tecnica durante periodo di garanzia: FULL-RISK INCLUSO USURABILI | MIN
4 | Servizi | Prestazioni del servizio di Assistenza Tecnica in vigenza contrattuale FULL-RISK (valide per eventuale contratto post-garanzia e per tutto il periodo di garanzia): | MIN
5 | Servizi | nessuna esclusione di parti/ricambi: SI | MIN
6 | Servizi | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
7 | Servizi | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: SI | PRE
8 | Servizi | copertura h24: NO | MIN
9 | Servizi | copertura h24: SI | PRE
10 | Servizi | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
11 | Servizi | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
12 | Servizi | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
13 | Servizi | tempo massimo di intervento dalla chiamata (durante garanzia ed in vigenza contrattuale post-garanzia, ore SOLARI consecutive): | MIN
14 | Servizi | o per guasto bloccante ≤ 8h | MIN
15 | Servizi | o per guasto non bloccante ≤ 48h | MIN
16 | Servizi | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (durante garanzia ed in vigenza contrattuale post-garanzia, ore SOLARI consecutive): | MIN
17 | Servizi | o per guasto bloccante ≤ 24h | MIN
18 | Servizi | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
19 | Servizi | messa a disposizione di muletto per guasti bloccanti il cui tempo di risoluzione superi il limite indicato: SI | MIN
20 | Servizi | attività manutenzione preventiva: SI (dichiarare numero di interventi/anno) | MIN
21 | Servizi | attività controlli di sicurezza: SI (dichiarare numero di interventi/anno) | MIN
22 | Servizi | attività controlli funzionali/qualità/tarature: SI (dichiarare numero di interventi/anno) | MIN
23 | Servizi | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg | MIN
24 | Servizi | range orario ricevimento chiamate = 8h | MIN
25 | Servizi | range orario attività lavorativa = 8h | MIN
26 | Servizi | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
27 | Servizi | fornitura HW per manutenzione remota: NO | MIN
28 | Servizi | costo annuo contratto post garanzia FULL RISK INCLUSO USURABILE in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 6% | MIN
29 | Servizi | Servizi di formazione e supporto scientifico: | MIN
30 | Servizi | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 4h | MIN
31 | Servizi | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 8h | MIN

## RDM
INFORMAZIONI SU REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI (pag. 6 di 6)
Da compilare a cura della ditta offerente per tutti i dispositivi inseriti in offerta che hanno obbligo di inscrizione alla Banca Dati Repertorio Dispositivi Medici come da DM del 21/12/2009 per i dispositivi medici e del 23/12/2013 per i dispositivi diagnostici in vitro
Codice del prodotto indicato in offerta | Codice del prodotto del fabbricante | Descrizione del prodotto | Fabbricante | Codice CIVAB | Codice CND | Numero identificativo RDM * | Data di immissione in commercio
* Se non disponibile numero identificativo RDM la ditta DEVE fornire attestazione in cui dichiara di aver provveduto alla registrazione secondo quanto previsto dal DM del 21/12/2009 per i dispositivi medici e del 23/12/2013 per i dispositivi diagnostici in vitro
Da compilare a cura della ditta offerente per tutti i dispositivi inseriti in offerta e che NON hanno obbligo di inscrizione alla Banca Dati Repertorio Dispositivi Medici
Codice del prodotto indicato in offerta | Descrizione prodotto | Fabbricante | Modivazione a sostegno della non obbligatorietà di inscrizione alla Banca Dati