## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | Fornitura di aggiornamento HW/SW del sistema TC GENERAL ELECTRIC, VCT 64 di Fano con implementazione di:
2 | _sistema di ricostruzione iterativo ASIR (incluso di adeguamento ad ASIR READY);
3 | _sistema per il miglioramento della risoluzione temporale nell’ambito di esami cardio-TC Snapshot Freeze
4 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
5 | Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore tecnico e medico della UOC Diagnostica per Immagini e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA e della Fisica Medica per tutta la durata del contratto.
6 | Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
7 | Servizi di supporto - Altri servizi di supporto (servizi accessori per l’installazione e la messa in utilizzo, formazione del personale operatore e del personale tecnico, supporto ai controlli di qualità e verifiche di prima misure e di costanza da parte della Fisica Medica, etc)
8 | Fornitura di materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto.

## Specifiche
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | CARATTERISTICHE DI MINIMA | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | CARATTERISTICHE GENERALI | AGGIORNAMENTO TAC VCT ALLA VERSIONE VCT ASIR READY
2 | CARATTERISTICHE GENERALI | _nuova consolle di comando “Xtream HD” con il nuovo hardware di ricostruzione a 64 bit con riduzione del rumore ambientale di 10db e predispone per eventuali ulteriori sviluppi futuri.
3 | CARATTERISTICHE GENERALI | _sistema di ricostruzione immagini GRE con doppio processore Quad Core Xeon Intel 2.33 GHz con RAM 16 GB, con velocità di ricostruzione fino a 35 immagini al secondo in matrice 512x512. Possibilità di visualizzazione delle immagini in matrice: 512x512 - 768x768 - 1024x1024.
4 | CARATTERISTICHE GENERALI | _memoria disco complessiva da 803 GB per memorizzazione dei dati grezzi e delle immagini; in grado di archiviare 290.000 immagini in matrice 512x512.
5 | CARATTERISTICHE GENERALI | _unità DVD - CD ROM drive per Immagini DICOM, caricamento software sistema e programma di training operativo on-line.
6 | CARATTERISTICHE GENERALI | SISTEMA ASIR
7 | FUNZIONALITA' | _sistema di ricostruzione dell’immagine che superando il back projection, consente di ottenere una riduzione di dose del 50%, un aumento della risoluzione di contrasto del 40% e una riduzione degli artefatti
8 | CARATTERISTICHE GENERALI | SISTEMA SNAPSHOT FREEZE
9 |  | _riduzione degli artefatti da movimento fino a sei volte, con una velocità di rotazione del gantry equivalente di 0.058s e con una risoluzione temporale equivalente di 29 msec*.
10 |  | _aggiornamento HW workstation a versione AW Volume Share 7
11 |  | _Volume Viewer 7
12 |  | _Volume Analysis
13 |  | _Volume Rendering
14 |  | _Software Navigator
15 |  | _Software Filmer
16 |  | _Direct Connect
17 |  | TRASFERIMENTO LICENZE PRESENTI
18 |  | CARDIQ XPRESS REVEAL
19 | CARATTERISTICHE GENERALI | _sistema per la riduzione degli artefatti da movimento in un unico ciclo cardiaco con miglioramento della risoluzione temporale equivalente
20 | SERVIZI | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
21 | SERVIZI | garanzia di tipo FULL-RISK: 12 mesi
22 | SERVIZI | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO
23 | SERVIZI | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO
24 | SERVIZI | copertura 24hx7gg: NO
25 | SERVIZI | inclusa fornitura consumabile: NO
26 | SERVIZI | inclusa fornitura usurabile: SI, se presente
27 | SERVIZI | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
28 | SERVIZI | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
29 | SERVIZI | o per guasto bloccante ≤ 24h
30 | SERVIZI | o per guasto non bloccante ≤ 96h
31 | SERVIZI | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
32 | SERVIZI | o per guasto bloccante ≤ 60h
33 | SERVIZI | o per guasto non bloccante ≤ 120h
34 | SERVIZI | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: NO
35 | SERVIZI | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI
36 | SERVIZI | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI
37 | SERVIZI | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI
38 | SERVIZI | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI
39 | SERVIZI | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 10gg
40 | SERVIZI | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h
41 | SERVIZI | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h
42 | SERVIZI | manutenzione remota, teleassistenza: SI
43 | SERVIZI | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti
44 | SERVIZI | fornitura HW per manutenzione remota: NO
45 | SERVIZI | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 7,0%
46 | SERVIZI | servizi di formazione e supporto scientifico
47 | SERVIZI | durata del corso per il personale tecnico e medico (application) ≥ 32h
48 | SERVIZI | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica (service) ≥ 6h
49 | SERVIZI | durata del corso per il personale Fisica Medica ≥ 8h
50 | SERVIZI | esaustività dei piani formativi
51 | SERVIZI | follow up formativo ≥ 8 h