## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | Un sistema client/server per la elaborazione di piani di radioterapia con tecniche 3D-CRT, IMRT, IGRT, VMAT,…, composto da almeno:
2 | - n. 2 postazioni di lavoro dedicate prevalentemente al personale esperto in Fisica Medica per la pianificazione dei trattamenti;
3 | - n. 2 postazioni di lavoro dedicate soprattutto al personale medico esperto in Radioterapia per la simulazione e la contornazione;
4 | - database unico centralizzato dei “record paziente”
5 | - configurazione ed integrazione delle postazioni di cui sopra come clients nei confronti del database unico dei “record paziente”;
6 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
7 | - Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore tecnico e medico della UOC Radioterapia, personale della Fisica Medica e della UOC Ingegneria Clinica e HTA per tutta la durata del contratto.
8 | - Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
9 | - Servizi di supporto per installazione, configurazione a sistema, commissioning (modellizzazione di tutte le energie di fotoni ed elettroni in uso sui LINAC Elekta installati presso la UOC Radioterapia di Pesaro in dotazione al reparto, per tutte le tecniche di trattamento previste per entrambe le postazioni di pianificazione fornite), integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia
10 | - Fornitura di eventuale materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto.

## Specifiche
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | architettura di sistema client/server | MIN
2 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | elevata scalabilità in termini di numero utenti, archivio dati, prestazioni e funzionalità | MIN
3 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | database patient-record unico centralizzato | MIN
4 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | architettura applicativa multi-tier | PRE
5 |  | CARATTERISTICHE GENERALI | numero di licenze client applicativi concorrenti ≥ 4 (almeno 2 per medici e 2 per fisici) | MIN
6 |  | CARATTERISTICHE GENERALI | adeguato numero di licenze database server | MIN
7 |  | CARATTERISTICHE GENERALI | database di tipo relazionale | MIN
8 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | database server residente su sistema hw autonomo ad elevate performance ed affidabilità | PRE
9 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | elevata percentuale di logica elaborativa lato server | PRE
10 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | adeguate soluzioni di businness continuity dell'intero sistema client/server (descrivere) | MIN
11 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | adeguate soluzioni di disaster recovery dell'intero sistema client/server (descrivere) | MIN
12 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | elevato consolidamento della base dati (senza necessità di replicazione dei dati DICOM) | MIN
13 |  | CARATTERISTICHE GENERALI | possibilità di riuso dei PC client di reparto senza evidenti rallentamenti di sistema (descrivere le caratteristiche minime dei PC compatibili con il riuso) | PRE
14 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | possibilità di virtualizzazione del server centralizzato | PRE
15 |  | CARATTERISTICHE GENERALI | conformità alla normativa sulla privacy | MIN
16 |  | ARCHITETTURA DI SISTEMA, AFFIDABILITA' E SICUREZZA | Compatibilità con il sistema dosimetrico PTW Mephysto-MP3 in dotazione alla UOC Fisica Medica per l’acquisizione dei dati di dosimetria clinica necessari al commissioning del TPS | MIN
17 |  |  | HW server (se applicabile):
18 |  | HARDWARE SERVER | sistema multiprocessore/multicore | MIN
19 |  | HARDWARE SERVER | elevata memoria RAM | MIN
20 |  | HARDWARE SERVER | system HD in configurazione RAID | MIN
21 |  | HARDWARE SERVER | archivio dati su NAS in configurazione RAID con controller HW | MIN
22 |  | HARDWARE SERVER | archivio dati dimensionato per almento 4 anni di attività | MIN
23 |  | HARDWARE SERVER | archivio dati facilmente espandibile | MIN
24 |  | HARDWARE SERVER | HD hot plug | PRE
25 |  | HARDWARE SERVER | doppia alimentazione | PRE
26 |  | HARDWARE SERVER | doppia scheda di rete 10/1000/10000 | PRE
27 |  | HARDWARE SERVER | HW per system back-up (LTO,…) | PRE
28 | CARATTERISTICHE GENERALI | CONNETTIVITA' | interfaccia e compatibilità dei client fisici e medico per sistemi laser mobili in dotazione al reparto e comunque DIACOR, LAP, Gammex; | MIN
29 |  | CARATTERISTICHE GENERALI | almeno N. 2 postazioni (workstations) dedicate ai medici dotate di: | MIN
30 |  | HARDWARE CLIENT MEDICO | sistema multiprocessore/multicore | MIN
31 |  | HARDWARE CLIENT MEDICO | elevata memoria RAM | MIN
32 |  | HARDWARE CLIENT MEDICO | scheda grafica ad elevate performance | MIN
33 |  | HARDWARE CLIENT MEDICO | system/data HD in configurazione RAID con controller HW | PRE
34 |  | HARDWARE CLIENT MEDICO | scheda di rete 10/1000/10000 | MIN
35 |  | HARDWARE CLIENT MEDICO | display LCD/LED ≥ 21" medical grade | MIN
36 |  | HARDWARE CLIENT MEDICO | display multipli | PRE
37 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | tutte le licenze necessarie per l’utilizzo concorrente delle funzionalità e caratteristiche qui sotto elencate; | MIN
38 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | interfaccia utente dell’applicativo intuitiva ed efficiente; | MIN
39 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | semplici ed accurate modalità per la simulazione virtuale | MIN
40 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | facili modalità per l'acquisizione dati e immagini | MIN
41 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | semplici e accurate modalità di posizionamento dell'isocentro | MIN
42 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | semplici ed accurate modalità per il contornamento | MIN
43 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | tools di segmentazione | MIN
44 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | tools di ricostruzione | MIN
45 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | tools di visualizzazione 3D | MIN
46 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | elevate efficienza e accuratezza dei tools di segmentazione, ricostruzione e visualizzazione 3D | MIN
47 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | strumenti per il contornamento manuale | MIN
48 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | strumenti per il contornamento automatico/semiautomatico | PRE
49 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | visualizzazione in modalità piano multiplo e confronto tra distribuzioni di dose fino almeno tre piani alternativi simultaneamente; | MIN
50 | FUNZIONALITA' | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | strumenti di analisi quantitativa dei DVH con confronto tra piani rivali; | MIN
51 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | visualizzazione della disposizione finale dei campi; | MIN
52 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | possibilità di ricostruzioni dei volumi su piani sagittali e frontali | MIN
53 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | possibilità di DRR | MIN
54 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | griglia di valutazione del movimento d'organo | PRE
55 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | modalità “cine view” 4D con controlli interattivi e possibilità di contornamento e l'editing dell'ITV | PRE
56 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | integrazione multimodale di immagini | MIN
57 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | registrazione automatica rigida di immagini multimodali TC/RM/PET | MIN
58 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | efficienti e accurati algoritmi di registrazione | PRE
59 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | efficaci strumenti di valutazione e confronto della distribuzione di dose | MIN
60 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | modelli radiobiologici TCP/NTCP | PRE
61 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | possibilità di confronto piani rivalI | MIN
62 |  | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | possibilità di revisione dei piani di trattamento calcolati dal TPS | MIN
63 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | controlli interattivi Window / Level, zoom sincrono ed asincrono, traslazione immagini con visualizzazione indipendente sezioni trasversali, sagittali e coronali, navigazione in 3D, ruler; | MIN
64 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | simulazione virtuale, anche attraverso fluoroscopia virtuale real-time tramite DRR (Digitally Reconstructed Radiographs); | MIN
65 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | controlli visuali interattivi per posizionamento isocentro, gantry e collimatore, inserimento campi, conformazione blocchi e MLC; | MIN
66 | SICUREZZA | FUNZIONALITA' CLIENT MEDICO | visualizzazione BEV (Beams Eye View) con DRR; | MIN
67 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | importazione DICOM image sets 4D e Structure Set associati di tipo RCCT (Respiratory Correlated CT), derivati quali CBCT (Cone Beam CT); | MIN
68 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM CT / MR / PET Import / Export; | MIN
69 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM RT Structure Set Import / Export; | MIN
70 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM RT Plan Import / Export; | MIN
71 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM RT Image (DRR) Export; | MIN
72 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM RT Dose Import. | MIN
73 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICHE GENERALI | almeno N. 2 postazioni (workstations) dedicate ai fisici dotate di: | MIN
74 |  | HARDWARE CLIENT FISICO | sistema multiprocessore/multicore | MIN
75 |  | HARDWARE CLIENT FISICO | elevata memoria RAM | MIN
76 |  | HARDWARE CLIENT FISICO | scheda grafica ad elevate performance | MIN
77 |  | HARDWARE CLIENT FISICO | system/data HD in configurazione RAID con controller HW | PRE
78 |  | HARDWARE CLIENT FISICO | scheda di rete 10/1000/10000 | MIN
79 |  | HARDWARE CLIENT FISICO | display LCD/LED ≥ 21" medical grade | MIN
80 |  | HARDWARE CLIENT FISICO | display multipli | PRE
81 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | tutte le licenze necessarie per l’utilizzo concorrente delle funzionalità e caratteristiche qui sotto elencate; | MIN
82 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | interfaccia utente dell’applicativo intuitiva ed efficiente; | MIN
83 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | modalità di modellizzazione dei fasci di elettroni e fotoni per tutti gli algoritmi di calcolo della dose disponibili (3DCRT, IMRT, VMAT) | MIN
84 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | protocolli ottimizzati per le misure dosimetriche necessarie alla caratterizzazione delle due unità di trattamento in uso (elencare e descrivere) | MIN
85 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | tecniche 3DCRT: performanti tools per pianificazione, ottimizzazione, calcolo della dose per tecniche di trattamento 3D-CRT con algoritmi di calcolo, per fasci di fotoni e fasci di elettroni, idonei al calcolo delle distribuzioni di dose in presenza di disomogeneità tissutali (descrivere specificando gli algoritmi di calcolo della dose) | MIN
86 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | tecniche IMRT: performanti tools per pianificazione, ottimizzazione, calcolo della dose e plan QA per tecniche di trattamento IMRT con gantry statico, sia MSF-MLC (Multiple Static Field MLC) statica, sia DMLC (Dynamic MLC) dinamica, con algoritmo di calcolo solo per fasci di fotoni, idoneo al calcolo delle distribuzioni di dose in presenza di disomogeneità tissutali e modulazione d’intensità (descrivere indicando gli algoritmi di calcolo della dose finale) | MIN
87 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | tecniche VMAT: performanti tools per pianificazione, ottimizzazione, calcolo della dose e plan QA per tecniche di trattamento VMAT con gantry dinamico VMAT CDR (Costant Dose Rate) e VMAT VDR (Variable Dose Rate), con algoritmo di calcolo solo per fasci di fotoni idoneo al calcolo delle distribuzioni di dose in presenza di disomogeneità tissutali e modulazione d’intensità (descrivere indicando gli algoritmi di calcolo della dose finale) | MIN
88 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | Efficienti strumenti di valutazioni e confronto della distribuzione di dose (descrivere in dettaglio): | MIN
89 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _confronto piani rivali | MIN
90 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _revisione dei piani di trattamento calcolati dal TPS | MIN
91 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _visualizzazione in modalità piano singolo/multiplo | MIN
92 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _confronto simultaneo tra distribuzioni di dose e DVH (specificare il numero di piani alternativi che possono essere valutati/visualizzati simultaneamente) | MIN
93 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _BEV e DRR | MIN
94 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _modelli radiobiologici TCP/NTCP (descrivere) | PRE
95 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | Modulo di pianificazione: | MIN
96 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _possibilità di libreria di modelli di piani di trattamento standard | MIN
97 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _funzioni di ottimizzazione “inverse planning” di tipo radiobiologico e multicriteriale (descrivere) | PRE
98 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _visualizzazione interattiva 3D di tipo “Room’s Eye View” | PRE
99 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _ ampia scelta di funzioni per inverse planning (descrivere) | MIN
100 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _accurate ed efficienti modalità QA dei piani di trattamento (descrivere) | MIN
101 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | _gestione MLC | MIN
102 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | strumenti per il contornamento manuale | MIN
103 |  | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | strumenti per il contornamento automatico/semiautomatico | PRE
104 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | controlli interattivi Window / Level, zoom sincrono ed asincrono, traslazione immagini con visualizzazione indipendente sezioni trasversali, sagittali e coronali, navigazione in 3D, ruler; | MIN
105 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | visualizzazione in modalità piano multiplo e confronto tra distribuzioni di dose di piani alternativi simultaneamente; | MIN
106 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | strumenti di analisi quantitativa dei DVH con confronto tra piani rivali; | MIN
107 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | visualizzazione della disposizione finale dei campi; | MIN
108 | CARATTERISTICHE TECNICHE | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | simulazione virtuale, anche attraverso fluoroscopia virtuale real-time tramite DRR (Digitally Reconstructed Radiographs); | MIN
109 | CARATTERISTICHE GENERALI | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | controlli visuali interattivi per posizionamento isocentro, gantry e collimatore, inserimento campi, conformazione blocchi e MLC; | MIN
110 | FUNZIONALITA' | FUNZIONALITA' CLIENT FISICO | visualizzazione BEV (Beams Eye View) con DRR; | MIN
111 | FUNZIONALITA' | CONNETTIVITA' | importazione DICOM image sets 4D e Structure Set associati di tipo RCCT (Respiratory Correlated CT), derivati quali CBCT (Cone Beam CT); | MIN
112 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM CT / MR / PET Import / Export; | MIN
113 | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONNETTIVITA' | DICOM RT Structure Set Import / Export; | MIN
114 | SICUREZZA | CONNETTIVITA' | DICOM RT Plan Import / Export; | MIN
115 | SICUREZZA | CONNETTIVITA' | DICOM RT Image (DRR) Export; | MIN
116 | FUNZIONALITA' | CONNETTIVITA' | DICOM RT Dose Import / Export. | MIN
117 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
118 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | garanzia di tipo FULL-RISK: 18 mesi | MIN
119 |  | ASSISTENZA TECNICA | inclusi aggiornamenti di major release e/o nuovo prodotto nel periodo di garanzia: SI | MIN
120 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
121 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
122 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | copertura 24hx7gg: NO | MIN
123 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
124 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
125 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
126 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive nei giorni lavorativi):
127 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto bloccante (crash complessivo di sistema) ≤ 24h - next businnes day | MIN
128 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto non bloccante (crash parziale di sistema) ≤ 72h | MIN
129 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
130 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto bloccante (crash complessivo di sistema) ≤ 48h - next 2 business day | MIN
131 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto non bloccante (crash parziale di sistema) ≤ 120h | MIN
132 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: NO | MIN
133 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
134 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
135 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
136 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
137 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 8gg | MIN
138 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
139 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
140 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | manutenzione remota, teleassistenza: SI | MIN
141 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | supporto tecnico remoto: SI, entro 60 minuti | PRE
142 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | fornitura HW per manutenzione remota: SI | MIN
143 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | costo annuo contratto FULL RISK inclusi aggiornamenti di minor release e fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 5% | MIN
144 |  | ASSISTENZA TECNICA | costo annuo contratto FULL RISK inclusi aggiornamenti di major release e fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 10% | PRE
145 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
146 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 24h + 8h (follow up) | MIN
147 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 8h | MIN
148 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | durata del corso per il personale Fisica Medica ≥ 24h + 8h (follow up) | MIN
149 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | esaustività dei piani formativi | MIN
150 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | attività di supporto al personale fisico nella modellizzazione dei linac sui TPS al fine di ridurre i tempi per l'utilizzo clinico (indicare il numero di ore di attività stimate per la modellizzazione complessiva dei sistemi forniti) | MIN