## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | Un sistema composto da:
2 | n.1 matrice di rivelatori
3 | n.1 fantoccio per VMAT
4 | SW e HW di acquisizione ed elaborazione dati
5 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
6 | - Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore della UOC Fisica Medica e della UOC Ingegneria Clinica e HTA per tutta la durata del contratto.
7 | - Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
8 | - Servizi di supporto per installazione, configurazione a sistema, integrazione con i dispositivi esistenti, assistenza al collaudo.
9 | - Fornitura di eventuale materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto.

## Specifiche
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | Categoria | PARAMETRI | CARATTERISTICHE | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 |  |  | SW e HW di acquisizione ed elaborazione dati: | MIN
2 |  | HARDWARE | PC notebook di gestione avente caratteristiche HW adeguate al SW offerto | MIN
3 |  | HARDWARE | processore multi core (almeno i5 o equivalente) | MIN
4 |  | HARDWARE | 8 GB memoria RAM | MIN
5 |  | HARDWARE | SO Windows 8 64bit o superiore | MIN
6 |  | HARDWARE | HDD solid state | MIN
7 |  | HARDWARE | display LCD/LED ≥ 15" | MIN
8 |  | HARDWARE | scheda grafica dedicata ad elevate prestazioni | MIN
9 |  | SOFTWARE | sistema di gestione, analisi e confronto di dati dosimetrici, adeguato sia per il commissioning della tecnica VMAT sul TPS, sia per le verifiche dei piani di cura IMRT/IGRT/VMAT; | MIN
10 |  | SOFTWARE | efficace elaborazione di report e archiviazione dati | PRE
11 |  | SOFTWARE | Tools completi per analisi matematica dei dati | PRE
12 |  | SOFTWARE | Tool per il controllo/verifica della taratura della matrice | PRE
13 |  | SOFTWARE | totale compatibilità del formato dati con l’applicativo PTW Mephysto mc2 per esportazione ed analisi quantitative per linac QA (in caso contrario dovrà essere fornito applicativo ad esso equivalente da utilizzare in sua sostituzione) | MIN
14 |  |  | Matrice di rivelatori: | MIN
15 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FISICHE | rivelatori costituiti da camere a ionizzazione | MIN
16 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FISICHE | forma di parallelepipedo regolare | MIN
17 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FISICHE | area attiva ≥ 20x20 cm2 | MIN
18 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FISICHE | camere distribuite in modo uniforme sulla superficie attiva | MIN
19 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FISICHE | camere a ionizzazione ad aria ventilate | MIN
20 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI | camere a ionizzazione idonee anche per dosimetria assoluta | PRE
21 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FISICHE | numero di camere > 600 | MIN
22 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FISICHE | Adeguate caratteristiche delle camere in termini di forma, dimensioni, volume | PRE
23 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI | Limitata dipendenza dall'energia e dalle condizioni ambientali | MIN
24 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI | Adeguato range di utilizzo nominale | MIN
25 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI | elevata risoluzione energetica (dose e dose rate) | PRE
26 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI | Elevata accuratezza nella risposta angolare | PRE
27 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI | Adeguato sistema di correlazione tra dose assoluta, tempo, angolo del gantry | MIN
28 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI | Possibilità di utilizzo del sistema anche per il controllo dei parametri principali del LINAC (LINAC QA): coincidenza campo luminoso / campo radiante, omogeneità e simmetria, dose sull’asse centrale, angolo del cuneo (statico o dinamico), MLC, ecc | PRE
29 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI | elettronica di controllo utilizzabile anche con elevati spessori di build up | PRE
30 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI | Certificato di taratura: sì | MIN
31 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FISICHE | forma di parallelepipedo regolare della matrice per consentirne l’eventuale utilizzo all’interno di lastre di materiale solido; | PRE
32 |  | MATRICE DI RILEVATORI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI | registrazione di dosi planari per campi dinamici e/o statici | MIN
33 |  |  | Fantoccio per VMAT: | MIN
34 |  | CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL FANTOCCIO | compatibile con tutte le altre componenti HW e SW in dotazione | MIN
35 |  | CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL FANTOCCIO | specifico per l’alloggiamento e l’utilizzo della matrice di rivelatori fornita | MIN
36 |  | CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL FANTOCCIO | acquisizione dei dati sincronizzata al movimento del gantry | MIN
37 |  | CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL FANTOCCIO | modalità di sincronizzazione con la rotazione del gantry che consenta la correlazione dei dati con i control points di riferimento | PRE
38 |  | CARATTERISTICHE FISICHE DEL FANTOCCIO E ACCESSORI | Ridotte dimensioni(cm) e peso contenuto (kg) | PRE
39 |  | CARATTERISTICHE FISICHE DEL FANTOCCIO E ACCESSORI | Materiale acqua equivalente (g/cm3) | MIN
40 |  | CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL FANTOCCIO | Ampio range energetico di utilizzo, compatibile con le energie impiegate con i linac in dotazione all'Azienda | PRE
41 |  | CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL FANTOCCIO | Efficace metodo di indipendenza o compensazione della risposta angolare delle camere | PRE
42 |  | CARATTERISTICHE FISICHE DEL FANTOCCIO E ACCESSORI | Carrello di supporto per il fantoccio | MIN
43 |  | CARATTERISTICHE FISICHE DEL FANTOCCIO E ACCESSORI | Adeguate caratteristiche del carrello per un facile posizionamento del fantoccio e degli eventuali accessori a corredo | PRE
44 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
45 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | garanzia di tipo FULL-RISK: 24 mesi | MIN
46 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO | MIN
47 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
48 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | copertura 24hx7gg: NO | MIN
49 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
50 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
51 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
52 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive nei giorni lavorativi):
53 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto bloccante ≤ 24h | MIN
54 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
55 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
56 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto bloccante ≤ 24h | MIN
57 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | o per guasto non bloccante (crash parziale di sistema) ≤ 120h | MIN
58 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | messa a disposizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato ovvero nei periodi di indisponibilità per tarature/calibrazioni: SI | MIN
59 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività manutenzione preventiva, taratura, calibrazione in vigenza contrattuale: SI | MIN
60 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
61 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
62 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
63 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg | MIN
64 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
65 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
66 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
67 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | supporto tecnico remoto: SI, entro 180 minuti | PRE
68 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | fornitura HW per manutenzione remota: NO | MIN
69 | SERVIZI | ASSISTENZA TECNICA | costo annuo contratto FULL RISK post contratto/garanzia inclusi servizi di taratura/calibrazione, fornitura materiale usurabile in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 3% | MIN
70 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | servizi di formazione e supporto scientifico | MIN
71 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 2h | MIN
72 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | durata del corso per il personale Fisica Medica ≥ 16h + 8h (follow up) | MIN
73 | SERVIZI | FORMAZIONE E SUPPORTO | esaustività dei piani formativi | MIN