## FORNITURA
FORNITURA (pag. 1 di 4)
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | MIN / PRE | SI/NO | NOTE
1 | Sistema di neuronavigazione completo di tutti gli accessori e dello strumentario necessari per il corretto funzionamento sia cranico che spinale | MIN
2 | Starter kit per neuronavigatore | MIN
3 | Sistema motorizzato elettrico ad alta velocità completo di starter kit | PRE
La fornitura deve essere comprensiva di:
4 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Neurochirurgia, per tutta la durata del contratto. | MIN
5 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto. | MIN
6 | · installazione, configurazione a sistema, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia | MIN
7 | · materiale usurabile (cavi, connettori, bracciali, sonde, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto. | MIN
8 | · listino prezzi materiale usurabile e consumabile dedicato con % di sconto applicato | MIN

## SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) e PREFERENZIALI (PRE) (pag. 2 di 4)
ATTENZIONE !!!! La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima pena l'esclusione. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima (MIN) è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE). Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CATEGORIA | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA | MIN / PRE | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE
1 | Caratteristiche generali | Sistema di neuronavigazione completo, multidisciplinare e modulare indicato per utilizzo in interventi neurochirurgici cerebrali con posizionamento supino o prono dei pazienti | MIN
2 | Caratteristiche generali | Dotato di doppio monitor di visualizzazione | PRE
3 | Caratteristiche generali | Facilmente manovrabile e trasportabile | MIN
4 | Caratteristiche generali | Completo di monitor di backup in caso di malfunzionamento del monitor principale | MIN
5 | Caratteristiche generali | Telecamera ad alte prestazioni dotata di laser per allineamento del campo di visualizzazione | MIN
6 | Caratteristiche generali | Telecamera in grado di supportare sia elementi passivi che attivi | MIN
7 | Caratteristiche generali | Sistema dotato di monitor ad elevate qualità touchscreen da almeno 20" in grado di visualizzare le immagini con una risoluzione pari ad almeno 1920x1200 pixel con elevata luminosità | MIN
8 | Caratteristiche generali | Monitor completo di stand progettato per poter essere facilmente unito all'unità principale mendiante sistema di aggancio automatico | MIN
9 | Caratteristiche generali | Dotato di sistema elettromagnetico per la rilevazione e il tracciamento degli strumenti utilizzabile in alternativa al sistema ottico | MIN
10 | Caratteristiche generali | Possibilità di scelta di utilizzo da parte degli operatori del sistema ottico o elettromagnetico a secondo delle tipologie di intervento | MIN
11 | Caratteristiche generali | Sistema elettromagnetico facilmente trasportabile, di peso ed ingombro ridotto | MIN
12 | Caratteristiche generali | Sistemi di riferimento di dimensioni contenute fissabili direttamente al cranio del paziente tramite utilizzo di adesivi o viti a secondo della scelta dell'operatore | MIN
13 | Caratteristiche generali | Possibilità di seguire la posizione di strumenti flessibili con appositi filetti flessibili compresi nella fornintura | PRE
14 | Caratteristiche generali | Software in grado di calcolare automaticamente le coordinate del target prescelto di scegliere la migliore traiettoria dell'elettrodo e di simularne il tragitto | PRE
15 | Caratteristiche generali | Software in grado di visualizzare l'attività elettrica rilevata in fase intraoperatoria e correlarla con la localizzazione anatomica dell'elettrodo | PRE
16 | Caratteristiche generali | Software personalizzabile a seconda delle esigenze degli operatori, in grado di annotare punti e microregistrazioni intraoperatorie | MIN
17 | Caratteristiche generali | Software utilizzabile senza ausilio di casco stereotassico | PRE
18 | Caratteristiche generali | Software dedicato per approcci trasfenoidali/otorino con possibilità di navigazione di strumenti come aspiratori e puntatori mediante tecnologia elettromagnetica flessibile | PRE
19 | Caratteristiche generali | Modulo per dotato di una completa strumentazione per la chirurgia endoscopica che consentano la navigazione in tutte le procedure con approccio transnasale | MIN
20 | Caratteristiche generali | Software in grado di permettere una fusione automatica di più esami dello stesso paziente (RMN+TC, RM+PET ecc) | MIN
21 | Caratteristiche generali | Software in grado di permettere la ricostruzione del modello 3D autonomamente o manualmente | MIN
22 | Caratteristiche generali | Software dotati di sistemi di sicurezza che consentano in fase intraoperatoria, nel caso di spostamento accidentale del paziente, di aggiornare autonomamente la nuova posizione | MIN
23 | Caratteristiche generali | Incluso modulo per biopsie | MIN
24 | Caratteristiche generali | Possibilità di interfaccia con software radioterapia e trasferimento dati del paziente | PRE
SISTEMA MOTORIZZATO ELETTRICO AD ALTA VELOCITA'
25 | Caratteristiche generali | Sistema motorizzato alimentato elettricamente e collegabile a diverse interfacce che consentano utilizzo di svariate frese, lame, trapani ecc | PRE
26 | Caratteristiche generali | Indicato per l'incisione e il taglio, la rimozione, la perforazione e la dissezione di tessuto molle e duro e di osso di testa e collo | PRE
27 | Caratteristiche generali | Comprensivo di almeno n.2 pompe peristaltiche per l'irrigazione integrata delle lame, delle frese e per il raffreddamento del motore otologico. | PRE
28 | Caratteristiche generali | Display con regolazione dei parametri di velocità di taglio, di rotazione e di irrigazione | PRE
29 | Caratteristiche generali | Compreso di pedaliera di comando | PRE
30 | Caratteristiche generali | n.2 motori completi inclusi in fornitura | PRE
31 | Caratteristiche generali | Almeno n.1 motore navigato completo in fornitura | PRE
32 | Caratteristiche generali | Dotato di manipoli retti e angolati | PRE
33 | Caratteristiche generali | Frese transnasali dedicate | PRE
34 | Caratteristiche generali | Frese dedicate per la chirurgia della colonna | PRE
35 | Caratteristiche generali | Possibilità di navigare senza necessità di una calibrazione il sistema | PRE
36 | Caratteristiche generali | Possibilità di utilizzo non alternato di puntatore/trapano per navigazione | PRE
37 | Caratteristiche generali | Possibilità di estendere l’applicazione di navigazione a tutte le procedure vertebrali che prevedono utilizzo del trapano | PRE

## SERVIZI
CARATTERISTICHE DI MINIMA (pag. 3 di 4)
ATTENZIONE !!!! La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima pena l'esclusione. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima (MIN) è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CATEGORIA | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 | Servizi | Garanzia:
2 | Servizi | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 24 mesi) ≥ 0 mesi | MIN
3 | Servizi | assistenza tecnica durante periodo di garanzia: FULL-RISK INCLUSO USURABILI | MIN
4 | Servizi | Prestazioni del servizio di Assistenza Tecnica in vigenza contrattuale FULL-RISK (valide per eventuale contratto post-garanzia e per tutto il periodo di garanzia): | MIN
5 | Servizi | nessuna esclusione di parti/ricambi: SI | MIN
6 | Servizi | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
7 | Servizi | copertura h24: NO | MIN
8 | Servizi | inclusa fornitura usurabile: SI | MIN
9 | Servizi | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
10 | Servizi | tempo massimo di intervento dalla chiamata (durante garanzia ed in vigenza contrattuale post-garanzia, ore SOLARI consecutive): | MIN
11 | Servizi | o per guasto bloccante ≤ 8h | MIN
12 | Servizi | o per guasto non bloccante ≤ 48h | MIN
13 | Servizi | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (durante garanzia ed in vigenza contrattuale post-garanzia, ore SOLARI consecutive): | MIN
14 | Servizi | o per guasto bloccante ≤ 24h | MIN
15 | Servizi | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
16 | Servizi | messa a disposizione di muletto per guasti bloccanti il cui tempo di risoluzione superi il limite indicato: SI | MIN
17 | Servizi | attività manutenzione preventiva: SI (dichiarare numero di interventi/anno) | MIN
18 | Servizi | attività controlli di sicurezza: SI (dichiarare numero di interventi/anno) | MIN
19 | Servizi | attività controlli funzionali/qualità/tarature: SI (dichiarare numero di interventi/anno) | MIN
20 | Servizi | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg | MIN
21 | Servizi | range orario ricevimento chiamate = 8h | MIN
22 | Servizi | range orario attività lavorativa = 8h | MIN
23 | Servizi | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
24 | Servizi | fornitura HW per manutenzione remota: NO | MIN
25 | Servizi | costo annuo contratto post garanzia FULL RISK INCLUSO USURABILE in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 7% | MIN
26 | Servizi | Servizi di formazione e supporto scientifico: | MIN
27 | Servizi | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 4h | MIN
28 | Servizi | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 4h | MIN

## RDM
INFORMAZIONI SU REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI (pag. 4 di 4)
Da compilare a cura della ditta offerente per tutti i dispositivi inseriti in offerta che hanno obbligo di inscrizione alla Banca Dati Repertorio Dispositivi Medici come da DM del 21/12/2009 per i dispositivi medici e del 23/12/2013 per i dispositivi diagnostici in vitro
Codice del prodotto indicato in offerta | Codice del prodotto del fabbricante | Descrizione del prodotto | Fabbricante | Codice CIVAB | Codice CND | Numero identificativo RDM * | Data di immissione in commercio
* Se non disponibile numero identificativo RDM la ditta DEVE fornire attestazione in cui dichiara di aver provveduto alla registrazione secondo quanto previsto dal DM del 21/12/2009 per i dispositivi medici e del 23/12/2013 per i dispositivi diagnostici in vitro
Da compilare a cura della ditta offerente per tutti i dispositivi inseriti in offerta e che NON hanno obbligo di inscrizione alla Banca Dati Repertorio Dispositivi Medici
Codice del prodotto indicato in offerta | Descrizione prodotto | Fabbricante | Modivazione a sostegno della non obbligatorietà di inscrizione alla Banca Dati