## Fornitura LOTTO 2
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.1 letto operatoro a piani trasferibili così composto:
2 | · N.1 colonna mobile;
3 | · N.2 piani trasferibili;
4 | · N.2 carrelli
5 | · Accessori A (in elenco)
6 | n.2 appoggia braccio
7 | n.2 reggitelo
8 | n.1 supporti laterali con cuscini per addome e schiena
9 | n.2 cuscini aggiuntivi per addome schiena da adattare ai supporti laterali
10 | n.2 pezzi (1 coppia) reggispalle
11 | n.1 carrello porta accessori con relativi contenitori di supporto
12 | n.2 fascie fissa-corpo
13 | n.2 fascie fissa-polso
14 | n.2 fascie fissa-gambe separate
15 | n.2 pezzi (1 coppia) reggipolpacci (tipo a stivaletto)
16 | n.2 pezzi (1 coppie) tipo GOEPEL
17 | n.2 pezzi (1 coppia) ALLEN
18 | n.1 tavolino portastrumenti da posizionare vicino al piano pelvico
19 | n.1 placca acrilica per la protezione del braccio
20 | Tutti gli accessori che ne necessiteranno dovranno essere corredati dei relativi morsetti di fissaggio e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza
21 | N.2 letti operatori mobili così composti:
22 | · Accessori B (in elenco)
n.1 cuscino gel poggia testa
23 | n.2 appoggia braccio
24 | n.2 reggitelo
25 | n.2 supporti laterali con cuscini per addome e schiena
26 | n.2 cuscini aggiuntivi per addome schiena da adattare ai supporti laterali
27 | n.4 pezzi (2 coppie) reggispalle
28 | n.2 carrello porta accessori con relativi contenitori di supporto
29 | n.4 fascie fissa-corpo
30 | n.4 fascie fissa-polso
31 | n.4 fascie fissa-gambe separate
32 | n.2 pezzi (1 coppie) tipo GOEPEL
33 | n.2 pezzi (1 coppia) reggipolpacci (tipo a stivaletto)
34 | n.2 placca acrilica per la protezione del braccio
n.2 teli di protezione RX da aggancare alle barre del letto per l'esecuzione di esami radiologici corredato degli accessori
35 | n. 4 sponde protezione caduta paziente removibili/abbattibili
36 | Tutti gli accessori che ne necessiteranno dovranno essere corredati dei relativi morsetti di fissaggio e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza
37 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
38 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore ( tecnico e medico): sala operatoria della UOC Ginecologia e Ostetricia, delle UOC afferenti al Polo Endoscopico e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di assistenza tecnica.
39 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
40 | · installazione, configurazione a sistema, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia

## Caratteristiche TOP FISSO
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (Ci) | CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CM/CP | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | TAVOLO OPERATORIO MOBILE di tipo ELETTROIDRAULICO | CM
2 |  | GENERALITA’: | CM
3 | CRITERIO C | movimentazione alto/basso con escursione minima almeno di 25cm ( specificare) | CM
4 | CRITERIO C | movimentazione trendelemburg/antitrendelemburg (specificare) | CM
5 | CRITERIO C | movimentazione tilt bilaterale (specificare) | CM
6 | CRITERIO C | movimentazione traslazione lungitudinale (specificare) | CM
7 | CRITERIO A | materiale di realizzazione della colonna resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi e rivestimento in acciaio inox | CM
8 | CRITERIO C | pulsantiera integrata per la movimentazione del tavolo | CM
9 | CRITERIO A | presenza unico comando per riportare tutti i movimenti in posizione "zero" | CM
10 | CRITERIO A | alimentatore esterno per la ricarica delle batterie del letto/funzionamento tramite rete elettrica | CM
11 | CRITERIO C | durata delle batterie (specificare) | CM
12 | CRITERIO C | telecomando con cavo | CM
13 | CRITERIO C | telecomando IR | CM
14 | CRITERIO E | di facile pulizia per l’operatore | CM
15 | CRITERIO A | materiale di realizzazione della colonna IPX8 resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi | CP
16 | CRITERIO E | Sistema per movimentazione di emergenza | CM
17 | CRITERIO E | Sistema anticollisione | CM
18 | CRITERIO E | Inversione testa-piedi (reverse) | CM
19 | CRITERIO B | Piano suddiviso in almeno 6 sezioni (testa, 2 per schiena, 1 bacino, 2 per gambe) | CM | *
20 | CRITERIO B | prolunga bacino ( specificare misure) | CM
| CRITERIO B | realizzato in acciaio inox di elevata qualità con movimentazioni elettromeccaniche
21 | CRITERIO A | movimentazioni elettromeccaniche | CM
22 | CRITERIO B | funzionalità garantita nel lungo tempo | CM
23 | CRITERIO E | realizzato con garanzia di sicurezza per il posizionamento del paziente, buona ergonomicità e massima versatilità d’uso | CM
24 | CRITERIO D | sezioni di movimento con traslazione longitudinale automatica del piano al fine di garantire massima accessibilità alle apparecchiature di diagnostica radiologica | CM
25 | CRITERIO D | radiotrasparenza del piano | CM
26 | CRITERIO B | sezione testa regolabile | CM
27 | CRITERIO B | sezione gambe a due elementi per posizionamento ad arti inferiori divaricati a regolazione elettrica, estraibile. | CP
28 | CRITERIO B | accesso perineale (chirurgia proctologica, urologica e ginecologica) | CM
29 | CRITERIO E | portata minima del sistema in condizione dinamica non inferiore a 250Kg di peso corporeo | CM
30 | CRITERIO E | cuscini di copertura del piano antistatici, antidecubito e autoportanti | CM
31 | CRITERIO E | di facile pulizia per l’operatore | CP
32 | CRITERIO B | sezione testa regolabile in posizioni alto-basso e inclinazione laterale | CP
33 | CRITERIO B | sezione gambe a due elementi per posizionamento ad arti inferiori divaricati | CM
34 | CRITERIO E | cuscini di copertura del piano asportabili | CP
35 | CRITERIO E | con portata fino 350Kg di peso corporeo | CP
36 | CRITERIO E | facilmente manovrabile per l’operatore | CM
37 | CRITERIO E | garanzia di massima sicurezza per il paziente | CM
38 | CRITERIO A | dotato di dispositivi di bloccaggio delle ruote | CM
39 | CRITERIO E | di facile pulizia per l’operatore | CM
40 | CRITERIO E | con portata fino 350Kg di peso corporeo | CP
41 | CRITERIO E | Elevata qualità costruttiva e funzionale degli Accessori | CP
42 | CRITERIO E | Tutti gli accessori dovranno essere corredati dei relativi morsetti di fissaggio con aggancio di tipo universale e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza | CM
43 | CRITERIO G | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO | CM
44 | CRITERIO G | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi | CM
45 | CRITERIO F | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk) | CM
46 | CRITERIO F | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | CM
47 | CRITERIO F | copertura 24hx7gg: NO | CM
48 | CRITERIO F | inclusa fornitura consumabile: NO | CM
49 | CRITERIO F | inclusa fornitura usurabile: NO | CM
50 | CRITERIO F | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | CM
51 | CRITERIO F | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | CM
52 | CRITERIO F | o per guasto bloccante ≤ 12h | CM
53 | CRITERIO F | o per guasto non bloccante ≤ 48h | CM
54 | CRITERIO F | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | CM
55 | CRITERIO F | o per guasto bloccante ≤ 48h | CM
56 | CRITERIO F | o per guasto non bloccante ≤ 96h | CM
57 | CRITERIO F | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | CM
58 | CRITERIO F | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | CM
59 | CRITERIO F | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | CM
60 | CRITERIO F | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | CM
61 | CRITERIO F | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg | CM
62 | CRITERIO F | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | CM
63 | CRITERIO F | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | CM
64 | CRITERIO F | manutenzione remota, teleassistenza: NO | CM
65 | CRITERIO F | fornitura HW per manutenzione remota: NO | CM
66 | CRITERIO F | costo annuo contratto FULL RISK (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8% | CM
67 | CRITERIO F | Servizi di Formazione e supporto scientifico | CM
68 | CRITERIO F | durata del corso per il personale tecnico e medico su più giornate ( copertura di almeno 3 turni lavorativi) ≥ 8h | CM
69 | CRITERIO F | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h | CM
70 | CRITERIO F | esaustività dei piani formativi | CM

## Caratteristiche TOP PIANI TRAS
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (Ci) | CRITERI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CM/CP | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | TAVOLI OPERATORI A PIANI TRASFERIBILI | CM
2 |  | GENERALITA’: | CM
3 |  | Destinazione d'uso prevista: interventi di ostetricia e ginecologia | CM
4 |  | Colonna mobile: | CM
5 | CRITERIO C | movimentazione alto/basso con escursione minima almeno di 25cm ( specificare) | CM
6 | CRITERIO C | movimentazione trendelemburg/antitrendelemburg minima di 20°/20° ( specificare) | CM
7 | CRITERIO C | movimentazione tilt bilaterale minima 10°/10° ( specificare) | CM
8 | CRITERIO C | movimentazione traslazione lungitudinale ( specificare) | CM
9 | CRITERIO A | materiale di realizzazione della colonna resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi e rivestimento in acciaio inox | CM
10 | CRITERIO C | pulsantiera integrata per la movimentazione della colonna e dei piani trasferibili | CM
11 | CRITERIO A | presenza unico comando per riportare tutti i movimenti in posizione "zero" | CM
12 | CRITERIO C | alimentatore esterno per la ricarica delle batterie del letto/funzionamento tramite rete elettrica | CM
13 | CRITERIO C | durata delle batterie (specificare) | CM
14 | CRITERIO C | telecomando con cavo | CM
15 | CRITERIO C | telecomando IR | CM
16 | CRITERIO E | di facile pulizia per l’operatore | CM
17 | CRITERIO A | materiale di realizzazione della colonna IPX8 resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi | CP
18 | CRITERIO C | Sistema per movimentazione di emergenza | CM
19 | CRITERIO A | Sistema anticollisione | CM
20 | CRITERIO A | Inversione testa-piedi (reverse) | CM
21 |  | Piano trasferibile: | CM
22 | CRITERIO B | Piano suddiviso in almeno 6 sezioni (testa, 2 per schiena, 1 bacino, 2 per gambe) | CM
23 | CRITERIO B | prolunga bacino ( specificare misure) | CM
24 | CRITERIO B | realizzato in acciaio inox di elevata qualità con movimentazioni elettromeccaniche | CM
25 | CRITERIO E | funzionalità garantita nel lungo tempo | CM
26 | CRITERIO E | realizzato con garanzia di sicurezza per il posizionamento del paziente, buona ergonomicità e massima versatilità d’uso | CM
27 | CRITERIO C | sezioni di movimento con traslazione longitudinale automatica del piano al fine di garantire massima accessibilità alle apparecchiature di diagnostica radiologica | CM
28 | CRITERIO D | radiotrasparenza del piano | CM
29 | CRITERIO B | piano suddiviso in almeno 6 sezioni | CM
30 | CRITERIO B | sezione testa regolabile | CM
31 | CRITERIO B | sezione gambe a due elementi per posizionamento ad arti inferiori divaricati a regolazione elettrica, estraibile. | CP
32 | CRITERIO B | accesso perineale (chirurgia proctologica, urologica e ginecologica) | CM
33 | CRITERIO B | portata minima del sistema in condizione dinamica non inferiore a 250Kg di peso corporeo | CM
34 | CRITERIO E | cuscini di copertura del piano antistatici, antidecubito e autoportanti | CM
35 | CRITERIO E | di facile pulizia per l’operatore | CP
36 | CRITERIO B | sezione testa regolabile in posizioni alto-basso e inclinazione laterale | CP
37 | CRITERIO B | sezione gambe a due elementi per posizionamento ad arti inferiori divaricati | CM
38 | CRITERIO E | cuscini di copertura del piano asportabili | CP
39 | CRITERIO B | con portata fino 350Kg di peso corporeo | CP
40 |  | Carrello: | CM
41 | CRITERIO C | robusto per il trasporto del singolo piano operatorio e contemporaneamente del piano operatorio e della colonna | CM
42 | CRITERIO C | buona qualità costruttiva | CM
43 | CRITERIO C | dotato di movimentazione trendelemburg/antitrendelemburg | CM
44 | CRITERIO C | sia consentito il trasporto del piano con il paziente almeno indicativamente per 250Kg di peso corporeo | CM
45 | CRITERIO C | carrello con variazione in altezza del piano operatorio | CM
46 | CRITERIO E | facilmente manovrabile per l’operatore | CM
47 | CRITERIO E | garanzia di massima sicurezza per il paziente | CM
48 | CRITERIO E | dotato di dispositivi di bloccaggio delle ruote | CM
49 | CRITERIO E | dotato di sponde anticaduta per il paziente | CM
50 | CRITERIO E | di facile pulizia per l’operatore | CM
51 | CRITERIO C | con portata fino 350Kg di peso corporeo | CP
52 | CRITERIO E | Elevata qualità costruttiva e funzionale degli Accessori | CP
53 | CRITERIO G | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO | CM
54 | CRITERIO G | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi | CM
55 | CRITERIO F | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk) | CM
56 | CRITERIO F | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | CM
57 | CRITERIO F | copertura 24hx7gg: NO | CM
58 | CRITERIO F | inclusa fornitura consumabile: NO | CM
59 | CRITERIO F | inclusa fornitura usurabile: NO | CM
60 | CRITERIO F | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | CM
61 | CRITERIO F | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | CM
62 | CRITERIO F | o per guasto bloccante ≤ 12h | CM
63 | CRITERIO F | o per guasto non bloccante ≤ 48h | CM
64 | CRITERIO F | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | CM
65 | CRITERIO F | o per guasto bloccante ≤ 48h | CM
66 | CRITERIO F | o per guasto non bloccante ≤ 96h | CM
67 | CRITERIO F | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | CM
68 | CRITERIO F | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | CM
69 | CRITERIO F | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | CM
70 | CRITERIO F | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | CM
71 | CRITERIO F | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg | CM
72 | CRITERIO F | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | CM
73 | CRITERIO F | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | CM
74 | CRITERIO F | manutenzione remota, teleassistenza: NO | CM
75 | CRITERIO F | fornitura HW per manutenzione remota: NO | CM
76 | CRITERIO F | costo annuo contratto FULL RISK (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8% | CM
77 | CRITERIO F | Servizi di Formazione e supporto scientifico | CM
78 | CRITERIO F | durata del corso per il personale tecnico e medico su più giornate ( copertura di almeno 3 turni lavorativi) ≥ 8h | CM
79 | CRITERIO F | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h | CM
80 | CRITERIO F | esaustività dei piani formativi | CM