## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | MIN/OPZ | SI/NO | NOTE
1 | Fornitura di :
2 | n. 6 sonde di taglia unica o n. 6 sonde di taglia Media + 2 sonde di taglia Grande + 2 sonde di taglia Piccola in caso di disponibilità di sonde di taglie differenti, per un consumo stimato di 26.000 misurazioni necessarie per coprire il fabbisogno del Servizio Trasfusionale di Fano (20.000) e Pesaro (6.000) per un periodo complessivo di n. 12 mesi (un anno) | MIN
3 | n. 6 emoglobinometri in utilizzo gratuito per un periodo non inferiore a 12 mesi (un anno) e comunque sufficiente ad esaurire le scorte di test eventualmente ancora a disposizione della SA | MIN
4 | La fornitura include i servizi di supporto relativi a:
5 | consegna, installazione e messa in funzione della TS fornita presso i Servizi Trasfusionali dei P.P.O.O. di Pesaro e Fano | MIN
6 | assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto | MIN
7 | formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) del Servizio Trasfusionale dei P.P.O.O. di Pesaro e Fano e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto | MIN
8 | aggiornamento apparecchiature, sonde o release software che presentino migliorie di qualsiasi natura rispetto a quanto stabilito in sede di aggiudicazione per tutta la durata del contratto | MIN

## minime
CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE MINIME
CARATTERISTICHE DI MINIMA: La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita all’assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA MINIME (Di) | SI/NO | NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
Caratteristiche tecnico/costruttive del sistema emoglobinometro-sonda
CM1 | Conformità alla Direttiva Europea 93/42
CM2 | tecnologia non invasiva
CM3 | emoglobinometro portatile
CM4 | Sonda riutilizzabile
CM5 | Sonda facilmente sanificabile (dichiarare modalità)
CM6
CM7 | Caratteristiche funzionali del sistema emoglobinometro-sonda
CM8 | parametri misurabili: emoglobina e frequenza cardiaca
CM9 | accuratezza minima concentrazione emoglobina = 1,5 g/dl
CM10 | range di misura per emoglobina 6-18 g/dl
CM11 | possibilità di trasferimento dati acquisiti su PC (descrivere)
CM12 | rilevazioni interferenze luminose
CM13
CM14 | Sicurezza del sistema emoglobinometro-sonda
CM15 | allarmi visivi ed acustici tacitabili per batteria scarica
CM16 | rilevazione test fallito
CM17
CM18 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO
CM19 | copertura del servizio in giorni lavorativi
CM20 | inclusa fornitura usurabile
CM21 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari):
CM22 | o per guasto bloccante = 24h
CM23 | o per guasto non bloccante = 36h
CM24 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari)
CM25 | o per guasto bloccante = 48h
CM26 | o per guasto non bloccante = 72h
CM27 | risoluzione del guasto attraverso strumenti sostitutivi temporanei o definitivi
CM28 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale
CM29 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale
CM30 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale
CM31 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
CM32
CM33 | Servizi di Formazione e supporto scientifico
CM34 | esaustività dei piani formativi per personale sanitario e personale tecnico (allegare )
CM35 | durata minima supporto formativo ed applicativo per personale sanitario e tecnico in fase di collaudo = 1h
CM36 | supporto scientifico per l'intera durata del contratto

## pref
CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE PREFERENZIALI
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI: La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante all’assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA PREFERENZIALI (Di) | SI/NO | NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
Caratteristiche funzionali del sistema emoglobinometro-sonda
CP1 | ridotto tempo di risposta
CP2 | calibrazione automatica
CP3 | soluzioni tecniche per il miglioramento di affidabilità e precisione (descrivere)
CP4
CP5 | Ergonomia del sistema emoglobinometro-sonda
CP6 | semplicità ed immediatezza d'uso
CP7 | sonda unica indipendente dalle dimensioni del dito
CP8 | sonda posizionabile non sulla porzione distale del dito

## parametri
QUESTIONARIO PER FORNITURA SONDE PER EMOGLOBINOMETRI
Produttore
Modello
Fornitore
Anno inizio produzione
Codice CND
Codice CIVAB
NOTA: E’ importante che i valori nominali compilati dalla ditta rispettino le unità di misura indicate e che siano dettagliate le condizioni con cui si è operata la misura.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | PARAMETRI | VALORE (specificare voci offerte in opzione)
1 | CARATTERISTICHE DISPOSITIVO
2 | parametri misurabili (elencare)
3 | range di misurazione per ogni paramentro misurabile (elencare)
4 | accuratezza misurazione per ogni paramentro misurabile (elencare)
5 | risoluzione misurazione per ogni paramentro misurabile (elencare)
6 | Tipologia di display/monitor
7
8 | CARATTERISTICHE SENSORI/SONDE
9 | taglie disponibili per sonda
10 | numero misurazioni massime disponibili per sonda
11 | lunghezze d'onda LED (nm)
12
13 | CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE E DI INSTALLAZIONE
14 | Tempo medio di installazione (compreso il condotto di espulsione)
15 | Spazio minimo richiesto (lxpxh) in mm
16 | Peso (Kg)
17 | Tipologia di alimentazione
18 | Tipologia di batterie
19 | Numero di batterie necessarie
20 | Autonomia delle batterie (h)
21 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
22 | Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, ...)
23 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
24 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
25 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...); descrivere
26 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza (si,no se si descrivere)
27
28 | SICUREZZA
29 | Sistema di autodiagnosi strumentale (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
30 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
31 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
32 | Accessibilità fusibili di protezione
33 | Marchi qualità (elencare)
34 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5)
35 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere ed allegare certificazione)
36 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere ed allegare certificazione)
37 | Certificazione di conformità alle DIRETTIVE 89/336, 93/42, ... (descrivere ed allegare certificazione)
38 | Certificazione di qualità ISO 9001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
39 | Certificazione di qualità ISO 9001 della ditta fornitrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
40 | Certificazione FDA (si,no)
41 | Altre certificazioni (descrivere ed allegare certificazione)
42 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
43 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
44 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (si,no)
45
46 | ALTRE CARATTERISTICHE
47 | Numero delle installazioni nel mondo di sistemi analoghi
48 | Numero delle installazioni nel mondo del medesimo modello offerto
49 | Numero delle installazioni in Italia di sistemi analoghi
50 | Numero delle installazioni in Italia del medesimo modello offerto
51 | Indicare le installazioni in ambito regionale (specificare modello, reparto, ospedale, anno vendita)
52 | Numero di medesimi modelli venduti in Italia nello scorso anno
53
54 | Ulteriori informazioni a cura della ditta
54
Nota: Nel caso in cui alcuni puni del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.
Timbro e firma (leggibile) del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore della Ditta Proponente