## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | n.4 + 4 Ventilatori Polmonari comprensivi di:
2 | carrello con ruote e cassetti/cestelli porta accessori (opzionale)
3 | bracci reggitubo
4 | relativi adattatori e connettori
5 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
6 | Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Anestesia e Rianimazione e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto.
7 | Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
8 | Installazione, configurazione a sistema, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia
9 | Materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto.

## Caratteristiche tecniche
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) e PREFERENZIALI (PRE)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN / PRE | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
Caratteristiche Tecniche Generali
1 | Ventilatore performante pneumatico di alta fascia funzionanti ad aria ed ossigeno centralizzati | MIN
2 | Trattamento di pazienti adulti e pediatrici | MIN
3 | Display LCD da almeno 12” a colori con tecnologia touchscreen | MIN
4 | Visualizzazione contemporanea di tre forme d’onda o di soli valori numerici valutabili anche a distanza. | MIN
5 | Completo di braccio reggitubo | MIN
6 | Sensore ossigeno a lunga durata, facilmente sostituibile | MIN
7 | Facilità di utilizzo ( ridotto click-to-target) | MIN
8 | Display dotato di tasti touch in cui gli utenti possono caricare le funzioni più utili al trattamento del paziente | PRE
9 | Barra grafica dedicata per una rapida visualizzazione dell’attività spontanea del paziente | PRE
10 | Banda passante maggiore/uguale 300 Hz /canale | PRE
11 | Possibilità di upgrade, in particolare per trattamenti su pazienti neonatali | PRE
12 | Sensore ossigeno di tipo paramagnetico (esente da manutenzione) | PRE
13 | Display completamente ruotabile e separabile dall’attività pneumatica | PRE
14 | Possibilità di configurare liberamente le schermate | PRE
15 | Calibrazione di ossigeno e flusso senza interruzione della ventilazione | PRE
Modalità ventilatorie
16 | Ventilazioni a volume controllato, a pressione controllata, a pressione controllata a garanzia di volume, con possibilità di attivazione del trigger. | MIN
17 | SIMV a volume controllato e a pressione controllata con possibilità di pressione di supporto | MIN
18 | PSV con backup di apnea determinabile dall’utente, e con sistemi automatici di passaggio da ventilazione assistita a controllata e viceversa | MIN
19 | CPAP | MIN
20 | NIV con interfaccia dedicata, sistema di controllo per evitare auto-trigger e compensazione delle perdite fino ad almeno 50L/min | MIN
21 | Ventilazione a due livelli di pressione con possibilità di APRV | PRE
22 | Misurazione capacità vitale | PRE
23 | Procedura di aspirazione automatica indipendente dal livello di PEEP impostato | PRE
24 | Consumo di ossigeno e produzione di anidride carbonica specifici per unità di peso corporeo e di superficie corporea | PRE
25 | Software dedicato per alla determinazione automatica della best PEEP indipendente dalla modalità ventilatoria corrente, basato sul monitoraggio avanzato dei volumi polmonari (FRC) | PRE
26 | Assistenza ventilatoria regolata a livello neurale mediante tubo endotracheale o tracheostomia | PRE
27 | Ventilazione automatica di supporto allo svezzamento del paziente in funzione della meccanica respiratoria | PRE
28 | Procedura automatica di reclutamento alveolare per identificazione PEEP ottimale | PRE
29 | Presenza di diverse modalità di reclutamento | PRE
30 | Software dedicato per il calcolo e la visualizzazione della curva di ventilazione alveolare in tempo reale | PRE
31 | Possibilità di effettuare NIV in tutte le modalità ventilatorie ed elevata compensazione delle perdite | PRE
Ulteriori caratteristiche tecniche
32 | Presenza di un sistema (tipo valvola attiva) tale da permettere al ventilatore di non contrastare mai l’attività spontanea del paziente | MIN
33 | Trigger regolabile | MIN
34 | Trigger espiratorio regolabile sui respiri supportati in pressione | MIN
35 | Compensazione delle perdite | MIN
36 | Compensazione del trigger (per le perdite) | MIN
37 | Compensazione del tubo endotracheale/tracheostomico | MIN
38 | Misura della compliance statica | MIN
39 | Visualizzazione di almeno due loop di di spirometria (P-V, P-F, F-V) | MIN
40 | Tempo di apnea regolabile | MIN
41 | Nebulizzatore a micropompa elettronica di ultima generazione integrato, con possibilità di micronizzare ogni tipo di farmaco senza denaturarlo, e di programmazione dei cicli di nebulizzazione o equivalente | MIN
42 | Completa modularità sia hardware che software | MIN
43 | Stasi inspiratoria/espiratoria regolabile in durata | MIN
44 | Misurazione PEEP intrinseca | MIN
45 | Respiro manuale | MIN
46 | Misurazione di P0,1 | MIN
47 | Procedura di aspirazione automatica | MIN
48 | Prova di respiro spontaneo e barra di stato per il riconoscimento dell’attività spontanea,per un agevole svezzamento del paziente | MIN
49 | Durata della memoria di trend di almeno 24h | MIN
50 | Compatibilità con i principali umidificatori in commercio | MIN
51 | Circuito paziente non dedicato | MIN
52 | Trigger regolabile sia a pressione, sia a flusso con evidenza sullo schermo degli atti triggerati del paziente | PRE
53 | Flusso base regolabile in tutte le modalità ventilatorie | PRE
54 | Finestra di trigger regolabile in ampiezza | PRE
55 | Modulo per l’analisi dei gas respiratori per il monitoraggio delle concentrazioni e volumi dei gas respiratori e della spirometria della “Y” paziente con monitoraggio continuo della meccanica statica e della PEEP intrinseca | PRE
56 | Misura della compliance dinamica | PRE
57 | Durata della memoria di trend superiore a 24h | PRE
58 | Visualizzazione di tre loop di di spirometria (P-V, P-F, F-V) | PRE
59 | Nebulizzatore sincronizzato agli atti respiratori del paziente | PRE
Caratteristiche avanzate di monitoraggio
60 | Misurazione della CO2 e parametri associati | MIN
61 | Monitoraggio dell’attività spontanea del paziente: frequenza, tidal volume, volume minuto | MIN
62 | Monitoraggio continuo delle perdite percentuali sui volumi | MIN
63 | Presenza di una linea di pressione ausiliaria per la misura della pressione esofagea i cui dati possono essere visualizzati sia in forma numerica, sia come forme d’onda | PRE
64 | Calorimetria indiretta con consumo metabolico del paziente e quoziente respiratorio | PRE
65 | Gittata cardiaca non invasiva | PRE
66 | Misurazione della Forza Inspiratoria Negativa (NIF) nelle procedure di svezzamento | PRE
Sicurezza e allarmi
67 | Test di sistema totalmente automatico per la diagnosi degli errori | MIN
68 | Batteria interna per utilizzo in caso di mancanza di energia elettrica | MIN
69 | Limite di allarme delle perdite regolabile e anche disattivabile | MIN
70 | Limiti di allarme regolabili sui principali parametri monitorati, fra cui: pressione delle vie aeree, volume minuto, volume corrente, frequenza respiratoria, FiO2, PEEP | MIN
71 | Batteria interna con durata almeno di 90 min | PRE
72 | Possibilità di di help in linea possibilmente tratta da manuale d'uso | PRE
Caratteristiche fisiche del sistema
73 | Peso ed ingombro contenuto | MIN
74 | Resistente agli urti, ermetico e resistente alle vibrazioni | MIN
75 | Facilmente trasportabile | MIN
76 | Materiale antiurto facilmente detergibile/disinfettabile | MIN
Connettività ed interoperabilità
77 | Possibilità di esportazione dei dati/tracciati | MIN
78 | Predisposto per connessione a monitor posto letto generico (con interfaccia fornita)
79 | Predisposto per connessione a cartella clinica generica (con interfaccia fornita)
80 | Dotato di porte di comunicazione adeguate all’esportazione dati (USB, LAN, ...) o alternative | PRE
Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO
81 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 24 mesi) ≥ 0 mesi | MIN
Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)
82 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | MIN
83 | copertura 24hx7gg: NO | MIN
84 | inclusa fornitura consumabile: NO | MIN
85 | inclusa fornitura usurabile: NO | MIN
86 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | MIN
87 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | MIN
88 | o per guasto bloccante ≤ 24h | MIN
89 | o per guasto non bloccante ≤ 48h | MIN
90 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | MIN
91 | o per guasto bloccante ≤ 48h | MIN
92 | o per guasto non bloccante ≤ 96h | MIN
93 | o obbligo fornitura muletto per tempi superiori: SI
94 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | MIN
95 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | MIN
96 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI | MIN
97 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI | MIN
98 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 6gg | MIN
99 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
100 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h | MIN
101 | manutenzione remota, teleassistenza: NO | MIN
102 | fornitura HW per manutenzione remota: NO | MIN
103 | costo annuo contratto FULL RISK esclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 3% | MIN
Servizi di Formazione e supporto scientifico
104 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 3h | MIN
105 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 6h | MIN
106 | esaustività dei piani formativi | MIN

## VPO
VPO01 - Ulteriori informazioni VPO
Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione
N.ro di repertorio
| PARAMETRI | VALORE
VENTILATORI POLMONARI
1 | CARATTERISTICHE GENERALI
1.1 | Tipologie e modalità di ventilazione (elencare)
1.2 | Trattamento per pazienti adulti e pediatrici (si, no)
1.3 | Predisposizione trattamento pazienti neonatali (si, no)
1.4 | Durata della batteria di trend (ore)
1.5 | Sensore ossigino (galvanico, paramagnetico, descrivere)
1.6 | Manutenzione necesaria sensore ossigeno (descrivere)
1.7 | Periodicità sotituzione sensore ossigeno
1.8 | Durata batteria interna (ore)
1.9 | Nebulizzatore (descrizione)
1.10 | Misurazione CO2 (si, no)
1.11 | Parametri associati alla CO2 (elencare)
1.12 | Banda passante (Hz/canale)
1.13 | Allarmi presenti (elencare)
1.14 | Parametri e curve visualizzabili su monitor (elencare)
1.15 | NIV con interfaccia dedicata (si, no)
1.16 | Compensazione delle perdite (L/min)
2 | SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE
2.1 | Monitor LCD (si, no)
2.2 | touchscreen (si, no)
2.3 | altro (specificare)
2.4 | Dimensioni (pollici)
2.5 | Risoluzione (pixel)
3 | ALLARMI PRESENTI
3.1 | Elencare (...)
4 | CARRELLO
4.1 | Peso (kg)
4.2 | Ingombro(ALTxLARGxALT) [cm]
4.3 | Dotato di ruote (si/no, numero)
4.4 | Ripiani (si/no, numero)
4.5 | Altri accessori (specificare)
4.6 | Braccio reggitubo (si, no)
4.7 | Cassetto o cestello porta accessori (si, no)
5 | SICUREZZA
5.1 | Test di autodiagnosi (SI, NO se SI relativamente a quali funzioni)
5.2 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
5.3 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
5.4 | Accessibilità fusibili di protezione
5.5 | Marchi qualità (elencare)
5.6 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5 ed. 1990)
5.7 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
5.8 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
5.9 | Certificazione di qualità ISO 9001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
5.10 | Certificazione di qualità ISO 9002 della ditta manutentrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
5.11 | Marcatura CE (obbligatoria: specificare riferimento direttiva)
5.12 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
5.13 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
5.14 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva periodica (si,no)
6 | CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE
6.1 | Dimensioni (cm: ALTxLARGxLUNG)
6.2 | Spazio minimo richiesto per l'apparecchiatura (cm: ALTxLARGxLUNG)
6.3 | Trasportabilità (se SI descrivere)
6.4 | Impianto elettrico (monofase,trifase)
6.5 | Caratteristiche assorbimento elettrico in stand-by, funzionamento normale e in spunto ( A, V, VA)
6.6 | Caratteristiche impianto elettrico ( A, V, KW)
6.7 | Necessità di stabilizzatore di tensione (SI, NO se si descrivere)
6.8 | Presenza accumulatori interni (no, base, opzionale)
6.9 | Tipologia accumulatori interni (piombo, NiCd, ecc.)
6.10 | Autonomia massima (ore)
6.11 | Capacità complessiva (Ah)
6.12 | Tempo di ricarica (m)
6.13 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
6.14 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...); descrivere
6.15 | Peso totale (kg)
6.16 | Tempo medio di installazione
6.17 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
9 | ACCESSORI DISPONIBILI
9.1 | In dotazione di serie (elencare tipo e descrivere)
9.2 | Altri accessori (elencare tipo e descrivere)
10 | CARATTERISTICHE PARTICOLARI O ALTRE CARATTERISTICHE (descrivere a cura della ditta)
11 | Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.
12 | Garanzia (mesi)
ALTRI ACCESSORI (modello, tipo, produttore, caratteristiche, ecc.)