## Specifiche
ALLEGATO C SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (PRE)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (MIN) pena l'esclusione.
Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.
Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.
Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
PEN = violazione contrattuale (non conformità) che comporta la penale pecuniaria indicata; INA = violazione/inadempimento contrattuale che comporta recesso del contratto; u.d.m.= Unita di Misura utilizzata | Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti del piano documentale di offerta) | PEN/INA | PENALE
1 | TIPOLOGIA CONTRATTUALE
2 | Full - Risk Tutto Compreso - TCA USURABILE INCLUSO | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
3 | DURATA CONTRATTUALE
4 | 36 mesi | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
5 | COPERTURA GENERALE DEL SERVIZIO
6 | copertura = 7/7gg (inclusi sabato, domenica, prefestivi e festivi) | PRE |  |  | INA
7 | copertura ≥ 6/7gg (inclusi sabato e prefestivi) | PRE |  |  | INA
8 | copertura ≥ 5/7gg (esclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi) | MIN |  |  | INA
9 | range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura ≥ 8h/24h | MIN |  |  | INA
10 | range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura ≥ 12h/24h | MIN |  |  | INA
11 | Copertura interventi derivanti da morsicamento da parte del paziente | MIN |  |  | INA
12 | Copertura interventi derivanti da infiltrazione causata dall’errata gestione durante pulizia/disinfezione. | MIN |  |  | INA
13 | TEMPI (* vedasi definizioni Business Day in allegato A) . Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
14 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ next 3 business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
15 | tempo massimo di intervento dalla chiamata in vigenza contrattuale.
16 | o contatto telefonico diretto con tecnico (nel range orario attività lavorativa): ≤ 60 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 50 € per ogni 60 u.d.m.
17 | o connessione remota VPN (nel range orario attività lavorativa): ≤ 180 minuti nei business days | NO | NO | NON MODIFICABILE | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
18 | Presenza fisica del Tecnico
19 | o per guasto bloccante ≤ next 2 business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
20 | o per guasto non bloccante ≤ next 5 business days | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
21 | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata in vigenza contrattuale anche attraverso la fornitura di medesime tecnologie, ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori).
22 | o per guasto bloccante ≤ next 3 business days* (cfr Allegato A - Classe I) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) x 6 per ogni u.d.m. oltre la soglia
23 | o per guasto non bloccante ≤ next 5 business days* (cfr Allegato A - Classe I) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) per ogni u.d.m. oltre la soglia
24 | o per guasto bloccante ≤ next 5 business days* (cfr Allegato A - Classe II) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) x 6 per ogni u.d.m. oltre la soglia
25 | o per guasto non bloccante ≤ next 7 business days* (cfr Allegato A - Classe II) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) per ogni u.d.m. oltre la soglia
26 | ATTIVITA' PROGRAMMATE E UPTIME
27 | periodicità minima manutenzione preventiva (MP): ≥ 2 MP/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
28 | periodicità minima controlli di sicurezza (VS): ≥ 1 VS/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
29 | periodicità minima controlli funzionali/qualità (VF): ≥ 1 VF/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
30 | minimo time between failures per ciascuna apparecchiatura (tempo tra ciascun guasto ed il successivo) ≥ 30gg solari consecutivi (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura).** | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) per ogni u.d.m. sotto la soglia
**Esclusi gli interventi da danno causato da paziente e/o infiltrazione
31 | n.ro massimo di business days/anno di indisponibilità/failure bloccanti (inclusa l'indisponiblità per attività tecniche quali MP, VS, VF) di ciascuna apparecchiatura ≤ 25 business days/anno (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) x 10 per ogni u.d.m. oltre la soglia
**Esclusi gli interventi da danno causato da paziente e/o infiltrazione
32 | FORNITURE ACCESSORIE (parti/ricambi/…)
33 | inclusa fornitura consumabile | NO | NO | NON MODIFICABILE | INA
34 | inclusa fornitura usurabile | MIN |  |  | INA
35 | nessuna esclusione di parti/ricambi | MIN |  |  | INA
36 | utilizzo di parti/ricambi originali | PRE |  |  | INA
37 | utilizzo di parti/ricambi anche non originali ma compatibili a norma di legge (dettagliare) | MIN |  |  | INA
38 | opzione repair/exchange con modello avente prestazioni equivalenti o superiori (cfr Allegato A) | PRE |  |  | INA
39 | SERVIZI ACCESSORI
40 | Copertura full risk (lampade comprese) per elementi colonna endoscopia (cfr Allegato A - Tabella Hardware) | PRE |  |  | INA
41 | messa in disponibilità di apparecchiature sostitutive in caso di guasto prolungato (dettagliare elenco muletti disponibili) | PRE |  |  | INA
42 | manutenzione remota in teleassistenza VPN | NO | NO | NON MODIFICABILE
43 | fornitura HW di rete dati per manutenzione remota (l'accesso dovrà avvenire tramite infrastruttura fornita dal committente) | NO | NO | NON MODIFICABILE
44 | aggiornamenti ambito sicurezza inclusi in contratto | MIN |  |  | INA
45 | incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie | PRE |  |  | INA
46 | COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE
47 | accesso a cruscotto su stato di funzionalità in tempo reale delle apparecchiature manutenute | PRE |  |  | INA
48 | accesso a cruscotto su storico eventi delle apparecchiature manutenute | PRE |  |  | INA
49 | messaggistica real time (email, SMS) su stato intervento (apertura/chiusura/tempi previsti) | PRE |  |  | INA
50 | Certificato di conformità delle performance (secondo indicazioni produttore) al termine dell'Intervento Tecnico | PRE |  |  | INA
51 | rendicontazione bolle di lavoro via email: ≤ 7 gg solari consecutivi dalla esecuzione | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
52 | rendicontazione trimestrale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
53 | rendicontazione annuale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
54 | ATTIVITA' DI SUPPORTO
55 | formazione al personale tecnico di Ingegneria Clinica indicato da AORMN per attività di primo intervento | PRE |  |  | INA
56 | accesso al personale tecnico AORMN alla knowledge base di assistenza tecnica per attività di primo intervento | PRE |  |  | INA
57 | formazione al personale infermeristico per il corretto utilizzo dei sistemi ≥ 0 gg/anno complessivi | PRE |  |  | INA
58 | formazione al personale infermeristico per il corretto ricondizionamento dei sistemi ≥ 3 gg/anno complessivi | PRE |  |  | INA
59 | supporto on site alle attività programmate di controllo/misura da parte della Ingegneria Clinica ≥ 0gg/anno complessivi | PRE |  |  | INA
60 | disponibilità aggiuntiva di field service engineer per attività programmata di supporto/monitoraggio/controllo ≥ 0gg/anno complessivi | NO | NO | NON MODIFICABILE
61 | PERSONALE TECNICO IMPIEGATO NEL SERVIZIO
62 | il personale tecnico incaricato è costantemente istruito alla manutenzione on site e remota | MIN |  |  | INA
63 | il personale tecnico incaricato dispone di strumenti e tools per la manutenzione sia on site che remota | MIN |  |  | INA