## Specifiche
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (PRE)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (MIN) pena l'esclusione.
Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.
Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.
Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
PEN = violazione contrattuale (non conformità) che comporta la penale pecuniaria indicata; INA = violazione/inadempimento contrattuale che comporta recesso del contratto; u.d.m.= Unita di Misura utilizzata | Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti del piano documentale di offerta) | PEN/INA | PENALE
1 | TIPOLOGIA CONTRATTUALE
2 | Full - Risk Tutto Compreso - TCA USURABILE INCLUSO | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
3 | DURATA CONTRATTUALE
4 | 60 mesi | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
5 | COPERTURA GENERALE DEL SERVIZIO
6 | copertura = 5/7gg (dal lunedì al venerdì escusi sabato, domenica e festivi) | MIN |  |  | INA
| copertura = 7/7gg (inclusi sabato, domenica e festivi) | PRE |  |  | INA
| range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura ≥ 8h/24h | MIN |  |  | INA
| range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura 24h/24h | PRE |  |  | INA
| range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura ≥ 10h/24h | MIN |  |  | INA
| range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura ≥ 24h/24h | PRE |  |  | INA
TEMPI (* vedasi definizioni Business Day in allegato A) . Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
| tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ next 1 business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
tempo massimo di intervento dalla chiamata in vigenza contrattuale.
| o contatto telefonico diretto con tecnico (nel range orario attività lavorativa): ≤ 10 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
| o connessione remota VPN (nel range orario attività lavorativa): ≤ 15 minuti nei business days (la manutenzione remota dovrà essere garantita almeno per i sistemi IIDD 1,2,3,4,5,7 di cui al foglio Business day) | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
presenza fisica del Tecnico
| o per guasto bloccante ≤ next 3 houres of business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
| o per guasto non bloccante ≤ next 1 business days | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata in vigenza contrattuale anche attraverso la fornitura di medesime tecnologie, ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori).
| o per guasto bloccante ≤ next 1 business days* (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) x 6 per ogni u.d.m. oltre la soglia
| o per guasto non bloccante ≤ next 2 business days* (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) per ogni u.d.m. oltre la soglia
ATTIVITA' PROGRAMMATE E UPTIME
| periodicità minima manutenzione preventiva (MP): ≥ 1 MP/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
| periodicità minima controlli di sicurezza (VS): ≥ 1 VS/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
| periodicità minima controlli funzionali/qualità (VF): ≥ 1 VF/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
| minimo time between failures per ciascuna apparecchiatura (tempo tra ciascun guasto ed il successivo) ≥ 30gg solari consecutivi (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) per ogni u.d.m. sotto la soglia
| n.ro massimo di business days/anno di indisponibilità/failure bloccanti (inclusa l'indisponiblità per attività tecniche quali MP, VS, VF) di ciascuna apparecchiatura ≤ 18 business days/anno (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) x 10 per ogni u.d.m. oltre la soglia
FORNITURE ACCESSORIE (parti/ricambi/…)
| inclusa fornitura consumabile | NO | NO | NON MODIFICABILE | INA
| inclusa fornitura usurabile | MIN |  |  | INA
| nessuna esclusione di parti/ricambi | MIN |  |  | INA
| utilizzo di parti/ricambi originali | MIN |  |  | INA
| utilizzo di parti/ricambi anche non originali ma compatibili a norma di legge | MIN |  |  | INA
| fornitura di parti/ricambi in magazzino AORMN in conto utilizzo (dettagliare) | MIN |  |  | INA
SERVIZI ACCESSORI
| incluso full risk per fantocci/sistemi di controllo/misura/monitoraggio | MIN |  |  | INA
| messa in disponibilità di apparecchiature sostitutive in caso di guasto prolungato (dettagliare) | PRE |  |  | INA
| manutenzione remota in teleassistenza VPN | MIN |  |  | INA
| fornitura HW di rete dati per manutenzione remota (l'accesso dovrà avvenire tramite infrastruttura fornita dal committente) | NO | NO | NON MODIFICABILE
| aggiornamenti ambito sicurezza (FMI) inclusi in contratto | MIN |  |  | INA
| Dopo sostituzione dei filtri nelle Celle di manipolazione, verifica della classe dell'aria all'interno della cella stessa con controllo contaparticellare certificato. | PRE |  |  | INA
| Inclusi aggiornamenti sofware all'utlima versione disponibile | MIN |  |  | INA
| incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie | MIN |  |  | INA
COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE
| accesso a cruscotto su stato di funzionalità in tempo reale delle apparecchiature manutenute | PRE |  |  | INA
| accesso a cruscotto su storico eventi delle apparecchiature manutenute | PRE |  |  | INA
| messaggistica real time (email, SMS) su stato intervento (apertura/chiusura/tempi previsti) | PRE |  |  | INA
| rendicontazione bolle di lavoro via email: ≤ 7 gg solari consecutivi dalla esecuzione | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
| rendicontazione trimestrale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
| rendicontazione annuale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
ATTIVITA' DI SUPPORTO
| formazione al personale tecnico di Ingegneria Clinica indicato da AORMN per attività di primo intervento | PRE |  |  | INA
| accesso al personale tecnico AORMN alla knowledge base di assistenza tecnica per attività di primo intervento | PRE |  |  | INA
| formazione al personale TSRM per il corretto utilizzo dei sistemi ≥ 10gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
| formazione al personale di Fisica Medica per il corretto utilizzo dei sistemi ≥ 10gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
| supporto on site alle attività programmate di controllo/misura da parte della Fisica Medica ≥ 10gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
| supporto on site alle attività programmate di controllo/misura da parte della Ingegneria Clinica ≥ 10gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
| disponibilità aggiuntiva di field service engineer per attività programmata di supporto/monitoraggio/controllo ≥ 10gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
PERSONALE TECNICO IMPIEGATO NEL SERVIZIO
| il personale tecnico incaricato è costantemente istruito alla manutenzione on site e remota | MIN |  |  | INA
| il personale tecnico incaricato dispone di strumenti e tools per la manutenzione sia on site che remota | MIN |  |  | INA