LOTTO 3

INCUBATRICI NEONATALI

| Categoria principale:[Z] APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI |  |
| --- | --- |
| Gruppo: [Z12] STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI |  |
| Tipologia: : [Z1208] STRUMENTAZIONE PER GINECOLOGIA E MATERNO-INFANTILE [Z120804] STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA [Z12080403] INCUBATRICI NEONATALI |  |
| CODICE CND | DESCRIZIONE |
| Z1208040301 | INCUBATRICI NEONATALI FISSE |
| CODICE GMDN | DESCRIZIONE |
| 36025 | An incubator for newborn that is designed for stationary use, meaning it may have wheels but is generally kept within the ward/department to fulfill its purpose. |
| Q.TA’ RICHIESTA | N.6 |
| UBICAZIONE | U.O.C. PEDIATRIA |
| PRESIDIO OSPEDALIERO | P.O. SANTA CROCE DI FANO (PU) |
| AZIENDA | AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD |
| DESTINAZIONE D’USO | Osservazione neonatale in condizioni intensive / semi-intensiva |

### DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

## Apparecchiatura/e da fornire.

- N.6 Incubatrici neonatali da assistenza intensiva/semintensiva

La fornitura dovrà essere comprensiva di:

- Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Pediatria e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di assistenza tecnica.

- Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.

#### Esigenze cliniche

- Fornire supporto e controllo alle attività di terapia e monitoraggio neonatale.

#### CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE

### DI MINIMA E PREFERENZIALI DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura sono elencate nella seguente tabella.

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Fatto salvo quanto sopra, si intendono:

- obbligatorie le specifiche di ‘minima’.

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima.

Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.

Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.

Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

- auspicabili le specifiche ‘preferenziali’.

La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali.

Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

Ogni caratteristica i-esima è espressa in tabella indicandone:

- il codice identificativo univoco CMi (ad es. CM1, CM34,…) per le caratteristiche di minima

- il codice identificativo univoco CPi (ad es. CP1, CP34,…) per le caratteristiche preferenziali

- la descrizione Di (ad es. “Velocita rotazionale non inferiore a 18 gradi/sec”)

- la condizione di soddisfacimento (SI/NO) della caratteristica di minima CMi ovvero della caratteristica preferenziale CPi

- i valori e le note di riferimento rispetto al soddisfacimento della caratteristica ovvero l’esplicitazione delle eventuali condizioni migliorative.

NOTA BENE

La descrizione della fornitura, le caratteristiche di minima e le caratteristiche preferenziali devono essere esplicitamente dichiarate dalla Ditta concorrente tramite la compilazione dell’Allegato 6 al Capitolato Tecnico.

La mancata, errata o mendace dichiarazione da parte della Ditta concorrente di una condizione di soddisfacimento o di un valore nominale relativo alle caratteristiche di minima o preferenziali comporterà, a seconda dei casi, l’esclusione della offerta ovvero l’assegnazione di un punteggio nullo per la specifica caratteristica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere chiarimenti alla Ditta concorrente al fine di verificare e/o accertare l’attendibilità di quanto da essa dichiarato.

CARATTERISTICHE DI MINIMA

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima.
Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.
Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.
Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

| D (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) |
| --- | --- |
| CM1 | Caratteristiche di sistema. |
| CM2 |  incubatrice per terapia intensiva/semi-intensiva con servocontrollo a microprocessori su tutti i parametri (temperatura aria, temperatura cutanea, concentrazione ossigeno, umidità relativa, pulsossimetria). |
| CM3 |  completa di cassettiera; |
| CM4 |  regolazione del lettino in trendelenburg e fowler fino ad almeno 10° di inclinazione; |
| CM5 |  lettino con materassino antidecubito, estraibile dall’incubatrice; |
| CM6 |  doppia pedaliera per la regolazione elettrica dell’altezza del piano di lavoro; |
| CM7 |  capottina trasparente con almeno 6 aperture/oblò e con pannelli frontale e posteriore apribili e richiudibili; |
| CM8 |  schermo/display orientabile da entrambe i lati, per l’impostazione dei parametri, il loro monitoraggio numerico e la visualizzazione delle curve e dei trend di tutti i parametri misurati; |
| CM9 |  misurazione della doppia temperatura del neonato tramite sonde di temperatura; |
| CM10 |  regolazione elettronica della temperatura cutanea del neonato almeno fino a 39°C (override) con allarmi preimpostati; |
| CM11 |  impostazione della temperatura dell’aria almeno fino a 39°C (override) per la cura anche dei neonati di peso estremamente basso; |
| CM12 |  regolazione elettronica della temperatura dell'aria all'interno della culla con allarmi preimpostati; |
| CM13 |  regolazione elettronica della concentrazione di ossigeno (Oxygen Controller) almeno fino al 65% all'interno della campana della culla attraverso doppio sistema di ossimetro con allarmi preimpostati di minima e massima; |
| CM14 |  regolazione elettronica dell'umidità relativa almeno fino a valori di 95% RH all'interno della culla. Il sistema di umidificazione deve essere ad iniezione di vapore acqueo; |
| CM15 |  rumorosità interna alla culla non superiore a 47 dB; |
| CM16 |  bilancia elettronica integrata; |
| CM17 |  parti e componenti latex-free; |
| CM18 |  classe di protezione I, grado di protezione BF |
| CM19 |  Allarmi per: alta temperatura, set point, mancanza alimentazione, ventilatore, sonda temperatura cutanea, guasto di sistema, assenza umidificazione, basso livello dell’acqua, sensore ossigeno, concentrazione ossigeno |
| CM20 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO |
| CM21 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi |
| CM22 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk) |
| CM23 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO |
| CM24 | copertura 24hx7gg: NO |
| CM25 | inclusa fornitura consumabile: NO |
| CM26 | inclusa fornitura usurabile: NO |
| CM27 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h |
| CM28 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): |
| CM29 | o per guasto bloccante ≤ 12h |
| CM30 | o per guasto non bloccante ≤ 48h |
| CM31 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) |
| CM32 | o per guasto bloccante ≤ 48h |
| CM33 | o per guasto non bloccante ≤ 96h |
| CM34 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI |
| CM35 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI |
| CM36 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI |
| CM37 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI |
| CM38 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg |
| CM39 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h |
| CM40 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h |
| CM41 | manutenzione remota, teleassistenza: NO |
| CM42 | fornitura HW per manutenzione remota: NO |
| CM43 | costo annuo contratto FULL RISK (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 10% |
| CM44 | Servizi di Formazione e supporto scientifico |
| CM45 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 2h |
| CM46 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 8h |
| CM47 | esaustività dei piani formativi |

## CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali.
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.

La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

| ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) |
| --- | --- |
| CP1 | Caratteristiche di sistema. |
| CP2 |  doppia campana o caratteristiche di isolamento termico equivalenti |
| CP3 |  se in presenza di doppie pareti, quelle interne devono essere preferibilmente rimovibili dalla campana; |
| CP4 |  interfacce di collegamento (RS232) |
| CP5 |  connessione di rete RJ45 |
| CP6 |  sistema di umidificazione facilmente sanificabile; |
| CP7 |  sensori di temperatura tali da poter essere sistemati in modo sicuro in ogni repere anatomico senza causare alcun decubito al paziente; preferibilmente distinti con diverso colore; |
| CP8 |  display multifunzionale TFT-LCD a colori ad alto contrasto di almeno 6 pollici 640x480 |
| CP9 |  visualizzazione dei parametri e dei trend a display con codice colore che faciliti l’interpretazione dei dati; |
| CP10 |  doppio accesso da entrambe i lati che faciliti l’operatività del personale ed il trattamento del paziente; |
| CP11 |  sistema di chiusura di sicurezza contro aperture accidentali; |
| CP12 |  umidificatore completamente rimovibile e facilmente sanificabili; |
| CP13 |  sistema di agganci e binari standardizzati con carico massimo non inferiore ad 8 kg. |
| CP14 |  filtro aria elettrostatico ad alta efficienza; |
| CP15 |  camera di condizionamento in acciaio inox facilmente sanificabile; |
| CP16 |  basso livello di rumore per le movimentazioni previste; |
| CP17 |  ingombro del volume principale non superiore a 110 x 70 cm |
| CP18 |  possibilità di doppio utilizzo convertibile da incubatrice neonatale ad isola neonatale (funzione necessaria per uno solo dei dispositivi richiesti) dotata di: |
| CP19 | - riscaldamento uniforme del materassino tramite sistema di riscaldamento radiante |
| CP20 | - sistema di alimentazione per mantenere la continuità del trattamento in caso di brevi trasporti intraospedalieri |
| CP21 | - trasformazione da sistema chiuso ad aperto e viceversa rapido, silenzioso e automatizzato, dotato di sistema di sicurezza per il riconoscimento di eventuali ostacoli |
| CP22 | - sistema di protezione per prevenire le cadute del paziente in modalità isola neonatale con pareti abbattute |
| CP23 | Controllo temperatura. |
| CP24 |  settaggio standard temperatura cutanea 35.0 - 37.5°C |
| CP25 |  settaggio override temperatura cutanea: 37.6 - 39.0°C |
| CP26 |  settaggio temperatura aria manuale: 23.0 - 37.0°C |
| CP27 |  settaggio temperatura aria override: 37.1 - 39.0°C |
| CP28 |  incrementi non superiori a 0.1°C |
| CP29 |  range temperatura cutanea visualizzata 30.0 - 42.0°C |
| CP30 |  precisione non superiore a ± 0.3°C |
| CP31 |  range temperatura aria visualizzata 20.0 - 42.0°C |
| CP32 |  precisione non superiore: ± 0.3°C |
| CP33 | Controllo umidità. |
| CP34 |  controllo umidità a servocontrollo |
| CP35 |  range impostazione umidità: 40-95% RH (incrementi non superiori a 1%) |
| CP36 |  range visualizzazione umidità15-99% RH (precisione non superiore a 5%) |
| CP37 |  umidità massima: 90% (ad umidità ambiente 50% RH, temperatura ambiente 25°C, temperatura aria incubatrice 37°C) |
| CP38 | Pulsossimetro. |
| CP39 |  range visualizzato 1 - 100% SpO2 |
| CP40 |  accuratezza non superiore: ± 3% (a 70 - 100%) |
| CP41 |  frequenza aggiornamento display non superiore a:1 secondo |
| CP42 |  range allarmi: superiore 50 - 100%, OFF – inferiore 45 - 95%, OFF (incrementi non superiori a 1%) |
| CP43 |  visualizzazione frequenza cardiaca 25 - 240bpm, accuratezza non superiore a ± 3bpm |
| CP44 |  allarme frequenza cardiaca: superiore 80 - 240bpm, OFF – inferiore 35 - 180bpm, OFF (incrementi non superiori a 5bpm) |
| CP45 |  range |
| CP46 |  segnale acustici di frequenza |
| CP47 | Alimentazione ossigeno. |
| CP48 |  massima concentrazione di ossigeno 65% (con flusso O2 da 10L/min) |
| CP49 |  rampa 30 minuti (da 21% a 60% con flusso O2 da 10L/min) |
| CP50 | Controllo ossigeno. |
| CP51 |  modalità controllo servocontrollata |
| CP52 |  range impostazione concentrazione ossigeno 22 - 65% (incrementi non superiori a 1%) |
| CP53 |  range visualizzazione concentrazione ossigeno 15 - 105% |
| CP54 |  pressione fornitura O2: 294 - 490kPa (2 - 5gf/cm2) |
| CP55 |  accuratezza di misura della concentrazione: ±2% in 15 - 25%, ±3% in 25 - 100% |
| CP56 |  durata del sensore approssimativamente non inferiore a 24 mesi |
| CP57 | Bilancia elettronica. |
| CP58 |  range di misura non inferiore a 300~7000g |
| CP59 |  accuratezza ± 5g |
| CP60 |  tipologia di misura: manuale, automatica, differenziale |
| CP61 |  possibilità di memorizzazione del valore di misura |

## INSTALLAZIONE

l sistemi dovranno essere installati presso la UOC Pediatria dello Stabilimento Ospedaliero  Santa Croce di Fano - AORMN – nell’area Nido Neonatale ed in sostituzione delle attuali apparecchiature.

A tal fine il concorrente è tenuto ad effettuare il sopralluogo dei locali interessati in modo da  acquisire ogni aspetto utile alla valutazione del contesto di inserimento delle tecnologie.

## TEMPI DI CONSEGNA

- Il fornitore deve dichiarare il tempo di consegna massimo dei sistemi dal momento  dell’ordine. Il tempo di consegna è da intendersi come la consegna in disponibilità alla  AORMN del sistema ai fini del collaudo dello stesso.