## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA da 1,5T. Da installare nei locali del piano interrato – UOC Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero ‘San Salvatore’ di Pesaro – AORMN come di seguito configurato:
2 | · Gantry/magnete
3 | · N.1 lettino per gantry/magnete
4 | · Sistema generazione gradienti
5 | · Sistema generazione/ricezione radiofrequenza
6 | · Sistema generazione campo magnetico statico
7 | · Sistema raffreddamento
8 | · Consolle di controllo
9 | · N.1 Workstation per post-processing RM generico
10 | · N.2 Workstation per post.processing specifico RM cardio
11 | · Gabbia di Faraday e relativi filtri (ferme restando le massime garanzie di qualità è consentito adattare l’attuale gabbia di Faraday)
12 | · Dotazione di bobine per la copertura di ampio set di indagini clinico-funzionali, anche di diagnostica RM avanzata, sul più vasto numero di distretti corporei
13 | · N.1 monitor multiparametrico amagnetico con ripetitore in sala consolle
14 | · N.1 barella amagnetica
15 | · N.2 asta porta flebo amagnetiche
16 | · N.1 seggetta amagnetica
17 | · N.1 Armadio porta accessori amagnetico
18 | · N.1 Carrello porta dispositivi/accessori amagnetico
20 | · N.1 iniettore MDC amagnetico
19 | · N.1 ventilatore polmonare amagnetico (OPZIONALE)
21 | · N.1 pompa di infusione amagnetica (OPZIONALE)
22
23 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
24 | · N.1 sistema per il controllo e la manutenzione in remoto del funzionamento dels sistema offerto (ad esempio mediante sistema CLIENT o CLIENT / SERVER HW e SW dedicato) - da installare presso la sede operativa interessata all’appalto (fatta salva la eventuale presenza di analogo sistema di controllo presso la sede dell’impresa aggiudicataria e/o dell’impresa manutentrice).
25 | · N.1 gruppo di alimentazione tampone (UPS), adeguato alle necessità di continuità del servizio (da prevedere esclusivamente nel caso in cui il sistema offerto non sia esente da rischi di blocco prolungato del funzionamento e/o crash di sistema a seguito di interruzione di fornitura di energia elettrica e qualora non sia già disponibile in sede di installazione un UPS già destinato a tale funzione)
26 | · N.1 fantoccio riempibile a forma di parallelepipedo, di dimensioni pari a circa 33x33 x16 cm, per la verifica dei parametri uniformità e linearità spaziale.
27 | · N.1 fantoccio riempibile di forma sferica o cilindrica, di diametro circa 20 cm, per la verifica di tutti i principali parametri di qualità in Risonanza Magnetica.
28 | · N.1 sistema/cancello di sicurezza paziente/operatore per il controllo della presenza di protesi e materiali ferromagnetici con relativo allarme acustico/visivo da posizionare a parete all’ingresso del locale magnete;
29 | · N.1 sistema di video controllo del paziente con telecamera da posizionare in sala magnete e N. 1 display da posizionare nel locale consolle e nel locale preparazione.
30
31 | Sono inoltre da intendersi inclusi nella fornitura i costi relativi a:
32 | · Opere per la disinstallazione e smaltimento secondo legislazione vigente del sistema attualmente in uso incluse le opere propedeutiche e funzionali alla asportazione dai locali del sistema esistente ed alla posa in sede ed installazione del nuovo sistema (demolizioni, rinforzi solai, sollevamento di carichi, etc. e successivo ripristino delle condizioni precedenti);
33 | · Opere di adeguamento dei locali propedeutiche alla installazione dei suddetti sistemi incluse eventuali opere di adeguamento (civili, strutturali, impiantistiche,…) dell’area e dei locali interessati dalla installazione (se necessarie ed in conformità alle normative applicabili). Il costo delle opere, inclusi gli oneri ed i servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e realizzazione dei lavori e servizi di supporto alla installazione è da considerarsi compreso nella fornitura.
34 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Medicina Nucleare, personale della UOC Fisica Sanitaria e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto. E’ da intendersi inclusa nei servizi di supporto scientifico la realizzazione di articolato progetto formativo per il personale utilizzatore (tecnico, medico, fisico, ingegneria clinica) per lo sviluppo di protocolli di studio clinico avanzati per la durata di mesi 12 con presenza on site di specialist evoluti per almeno complessivi 30 gg./anno
35 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.

## Caratteristiche di minima
CARATTERISTICHE DI MINIMA
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CM1 | Magnete
CM2 | - Tipo superconduttivo con geometria tradizionale con campo orizzontale
CM3 | - Sistema di raffreddamento mediante gas criogeno o equivalente
CM4 | - Intensità del campo magnetico statico 1.5 Tesla
CM5 | - Magnete ad elevata omogeneità di campo con i seguenti valori massimi:
CM6 | · Campo sferico 40 cm:
CM7 | o tipico < 2,0 ppm
CM8 | o garantito < 1,5 ppm
CM9 | · Campo sferico 30 cm:
CM10 | o tipico < 0,5 ppm
CM11 | o garantito < 0,8 ppm
CM12 | · Campo sferico 20 cm:
CM13 | o tipico < 0,06 ppm
CM14 | o garantito < 0,08 ppm
CM15 | · Campo sferico 10 cm:
CM16 | o tipico < 0,02 ppm
CM17 | o garantito < 0,03 ppm
CM18 | - Elevata stabilità temporale del campo statico: < 0,2 ppm/h
CM19 | - Tecnologia zero boil-off con ridotto consumo di gas criogeni e ridotta periodicità nel riempimento
CM20 | - Presenza di sistema di compensazione automatica della omogeneità
CM21 | - Sistema di shimming, per la correzione del campo
CM22 | - Contenimento delle linee del campo magnetico disperso per garantire il rispetto dei valori indicati dalla normativa vigente (autoschermatura di tipo attivo, …) con linea dei 0,5mT (5 gauss) completamente contenuta nella stanza magnete
CM23 | - Tipologia wide bore con diametro minimo del gantry non inferiore a 70 cm
CM24 | Gradienti
CM25 | - Intensità massima simultanea dei gradienti non inferiore a 44 mT/m per ogni singolo asse dello spazio (xyz)
CM26 | - Tempo di salita (Slew Rate) non inferiore a 200 T/m/s per ogni singolo asse dello spazio (xyz)
CM27 | - Schermatura attiva dei gradienti per compensazione delle correnti parassite
CM28 | - Rumore acustico contenuto
CM29 | - Tempo di salita a 10 mT/m non superiore a 0,05 msec
CM30 | - Tempo di commutazione (valori max-min) non superiore a 230 usec
CM31 | Sistema Radiofrequenza
CM32 | Generatore/Ricevitore Radiofrequenza
CM33 | - Numero di canali indipendenti di acquisizione non inferiore a 32.
CM34 | - Presenza di dispositivo di rilevamento della Specific Absorbed Rate (SAR) conforme alle disposizioni legislative vigenti.
CM35 | - Tecniche di generazione della radiofrequenza con tecnologie completamente digitale.
CM36 | - Utilizzo di bobine in quadratura o con tecnologia multicanale (Phased Array)
CM37 | - Adeguati tempi minimi di ripetizione sequenze di impulsi(TR), tempo di echo (TE), inversion time (TI) per ogni sequenza:
CM38 | · Tempo minimo di ripetizione < 0,9 msec
CM39 | · Tempo minimo di echo < 0,25 msec
CM40 | · Tempo di inversione indicativamente < 35 msec
CM41 | - Potenza di emissione > 15 kW
CM42 | Bobine Radiofrequenza
CM43 | - Utilizzo con bobine di tipo rigido e flessibile
CM44 | - Richiesta dotazione di bobine per l’esame in condizioni ottimali dei seguenti distretti:
CM45 | · corpo intero integrata (in trasmissione)
CM46 | · encefalo
CM47 | · distretto testa-collo
CM48 | · rachide
CM49 | · encefalo e midollo
CM50 | · torace, addome, pelvi
CM51 | · cuore
CM52 | · mammella con accessori per biopsia
CM53 | · spalla
CM54 | · ginocchio
CM55 | · piccole articolazioni ed estremità
CM56 | · Utilizzo coordinato di più bobine per l’acquisizione contemporanea (in imaging parallelo) e/o sequenziale su più distretti anatomici
CM57 | Lettino paziente
CM58 | - Materiale amagnetico
CM59 | - Con caratteristiche di massimo comfort per il paziente.
CM60 | - Altezza minima nella posizione di riposo non superiore a 70 cm
CM61 | - Movimentazione in sede di esame motorizzata e manuale
CM62 | - Lettino o tavolo portapaziente sganciabile e movimentabile su ruote per il trasporto del paziente
CM63 | - Possibilità di sgancio rapido ed estrazione manuale del lettino o del piano portapaziente in condizioni di emergenza
CM64 | - Portata massima non inferiore a 200 kg.
CM65 | Sistema di Elaborazione
CM66 | Consolle di comando
CM67 | - Architettura multiprocessore per la gestione di più processi in contemporanea
CM68 | - Caratteristiche hardware e software allo stato dell’arte
CM69 | - Intuitiva ed ergonomica
CM70 | - Algoritmi di ricostruzione delle immagini in 3D, MIP, MinIP, MPR, MPVR
CM71 | - Ricostruzioni multiplanari in tempo reale con ridotti tempi di ricostruzione
CM72 | - Buona capacità di archiviazione temporanea in consolle degli esami indicativamente almeno 100.000 immagini matrice 256 x 256
CM73 | - Consolle con monitor di visualizzazione immagini indicativamente da almeno 19” a colori, alta risoluzione con matrice di visualizzazione non inferiore a 1024x1024
CM74 | - Dotata di unità di masterizzazione degli esami in formato DICOM su supporto ottico CD e/o DVD.
CM75 | - Completa aderenza delle immagini acquisite ed elaborate allo standard DICOM 3.0
CM76 | - Presenza di sistema di sincronizzazione del bolo del mezzo di contrasto.
CM77 | - Collegamento a rete informatica LAN standard Ethernet 10/100 Mbps
CM78 | - Completa di modulo DICOM per interfacciamento al sistema RIS-PACS aziendale (vedi DICOM conformante statement allegato M)
CM79 | - Classi di servizio DICOM: Image Storage, Query/Retrieve, Modality Worklist, Print, Storage Commitment, Modality Performed Procedure Step
CM80 | - Software a bordo macchina dedicato per l’elaborazione delle immagini di diffusione isotropica ed anisotropia, perfusione e spettroscopia
CM81 | - Possibilità di personalizzazione e di registrazione di protocolli di lavoro
CM82 | - Sistema di interfono in consolle
CM83 | Tecniche di Scansione e Acquisizione
CM84 | - Acquisizione di immagini con matrice almeno nei formati 256x256, 512x512 e 1024x1024(non interpolata) pixel
CM85 | - Possibilità di modifica di tutti i parametri di una sequenza
CM86 | - Campo di vista (FOV) massimo indicativamente non inferiore a 50 cm
CM87 | - Sincronizzazione o compensazione con onda ECG, respiro e SpO2
CM88 | - Tecniche di riduzione degli artefatti e rumore
CM89 | - Anteprima dell’immagine
CM90 | - Metodi di acquisizione almeno 2DFT e 3DFT.
CM91 | - Algoritmi per la sottrazione delle immagini con mezzo di contrasto
CM92 | - Tecniche di soppressione dell’acqua e del grasso (STIR, SPIR, soppressione spettrale ed eccitazione selettiva dell’acqua) o equivalenti;
CM93 | - Acquisizioni a respiro sospeso o a respiro tranquillo o con gating respiratorio;
CM94 | - Studio whole spine e whole body con sequenze spin echo e di diffusione
CM95 | - Esami pediatrici
CM96 | - Flow Compensation
CM97 | - Foldover Compensation
CM98 | - Tecniche di imaging parallelo applicabili su tutte le sequenze
CM99 | - Tecniche di riduzione degli artefatti da movimento per pazienti non collaboranti
CM100 | - Tecniche di riduzione dei tempi di acquisizione (half scan, matrici rettangolari o equivalenti)
CM101 | - Tecniche di Magnetization Transfer (MTC)
CM102 | - Tecniche per imaging mielografico.
CM103 | Sequenze base
CM104 | - Spin Echo
CM105 | - Fast Spin Echo 2D e 3D
CM106 | - Inversion Recovery imaging (STIR, T1 e T2 FLAIR anche come fast imaging e alta risoluzione)
CM107 | - Fast Gradient Echo 2D (con dettaglio delle tecniche) e 3D (incluso volume interpolated)
CM108 | - Gradient Echo 2D e 3D con tecnica coerente (refocused), incoerente (spoiled) e Steady State Free Precession (con dettaglio della tecnica)
CM109 | - Echoplanar Imaging
CM110 | - Tecniche in Single Shot
CM111 | - Software dedicato per sequenze addominali in apnea (colangiografia/urografia) con tecnica veloce in “Single Shot”
CM112 | - Susceptibility Weighted Imaging
CM113 | - Angio-RM con tecniche:
CM114 | · Time Of Flight (2D e 3D);
CM115 | · Phase Contrast (2D e 3D);
CM116 | · 3D Contrast Enhanced (CE)
CM117 | · Fluoro-triggered o con tecnica di bolus tracking
CM118 | · Arterial Spin Labeling
CM119 | - Sequenza di Imaging dinamico contrastografico
CM120 | - Sequenze e software automatico per controlli di qualità
CM121 | - Sequenze per studi sia di tipo morfologico che funzionale
CM122 | - Sequenze per studi cardiologici morfologici e dinamici
CM123 | Sequenze per imaging avanzato
CM124 | - Pacchetto completo avanzato per lo studio del cuore, inclusivo di sistema di sincronizzazione cardiaca e periferica avanzato.
CM125 | - Sequenze e tecniche dedicate allo studio morfologico del cuore inclusi studi della funzionalità valvolare.
CM126 | - Sequenze per lo studio della cinetica del cuore, con protocolli ad elevato contrasto sangue e miocardio, con sequenze multislice-multiphase.
CM127 | - Sequenze per lo studio della perfusione cardiaca e del enhancement tardivo su tutto il muscolo cardiaco.
CM128 | - Postelaborazione dedicata su seconda consolle per le funzionalità cardiache di perfusione, late enhancement, morfologiche e funzionali
CM129 | - Pacchetto con tecniche per l’acquisizione, visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di perfusione con gadolinio.
CM130 | - Pacchetto con tecniche per l’acquisizione, visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di diffusione isotropica (Diffusion Weighted Imaging - Trace) in ambito enecefalico, mammella, body con calcolo automatico delle mappe ADC e tecniche di riduzione degli artefatti.
CM131 | - Pacchetto con tecniche per l’acquisizione, visualizzazione ed elaborazione per eseguire studi di diffusione anisotropica (Diffusion Tensor Imaging - Trattography) con calcolo del tensore di Diffusione apparente (D) e fractional anisotropy (FA) e ricostruzione della trattografia (su consolle e prima WS)
CM132 | - Pacchetto Spettroscopia completo con tecniche single voxel, multi voxel, Chemical Shift Imaging, SENSE,
CM133 | - Spettroscopia, acquisizioni sia 2D che 3D, sequenze STEAM e PRESS; postelaborazione (su consolle e prima WS).
CM134 | - Sequenze per colangiografia in apnea respiratoria Sequenze dedicate allo studio dinamico del Fegato anche con tecniche di imaging parallelo.
CM135 | - Sequenze dedicate per fegato con possibilità di acquisire immagini con soppressione del grasso, dell’acqua e in-phase ed out-of-phase nella medesima sequenza.
CM136 | - Tecniche di acquisizione, visualizzazione e post-elaborazione dei dati acquisiti per eseguire studi di perfusione in ambito encefalico, mammella e body con e senza mezzo di contrasto.
CM137 | - Acquisizione total body con FOV da almeno 200cm.
CM138 | - Sequenze morfologiche ad alta risoluzione per lo studio mammella.
CM139 | - Sequenze dinamiche per lo studio della mammella.
CM140 | - Sequenze mammella con acquisizione diretta sagittale di entrambe le mammelle.
CM141 | - Pacchetto spettroscopia con protocolli di acquisizione per mammella e prostata
CM142 | - Metodo di acquisizione Tempo di volo in 2D e 3D
CM143 | - Metodo di acquisizione Contrasto di fase in 2D e 3D
CM144 | - Sequenze multislab in Tempo di volo
CM145 | - Tecnica TONE o equivalente
CM146 | - Acquisizioni angiografiche sia in tempo di volo (TOF) che in contrasto di fase con sincronizzazione cardiaca
CM147 | - Acquisizioni angiografiche, anche in apnea, con mezzo di contrasto
CM148 | - Software per studi angiografici automatizzati con mezzo di contrasto e con possibilità di visualizzare in tempo reale l’andamento del bolo
CM149 | - Tecnica per Angiografia periferica con movimento sincronizzato del lettino porta paziente
CM150 | - Possibilità di fusione in automatico delle diverse stazioni acquisite (su consolle e prima WS)
CM151 | - Tecniche per acquisizione angio RM ad alta risoluzione temporale e spaziale anche con tecniche di imaging parallelo.
CM152 | Sistema di post elaborazione
CM153 | Workstation aggiuntive di post elaborazione
CM154 | - Caratteristiche hardware e software allo stato dell’arte
CM155 | - Scheda video con doppio display medicale da indicativamente almeno 19” a colori o sistema equivalente, di elevata risoluzione con matrice di visualizzazione non inferiore a 1024x1024.
CM156 | - Completa aderenza delle immagini acquisite ed elaborate allo standard DICOM 3.0
CM157 | - Dotata di unità di masterizzazione degli esami in formato DICOM e altri formati leggibili su PC, su supporto ottico CD e DVD o equivalente
CM158 | - Possibilità di esportare immagini su supporti esterni quali flash memory e HD in formato leggibile da PC (JPEG, BMP ecc.)
CM159 | - Buona capacità di archiviazione temporanea degli esami post elaborati indicativamente pari ad almeno 100.000 immagini matrice 512 x512.
CM160 | - Collegamento a rete informatica LAN standard Ethernet 10/100 Mbps
CM161 | Moduli software specifici per la WS di post elaborazione generica all purpose
CM162 | - Visualizzazione in modo cine, ricostruzione multiplanare in tempo reale, ricostruzione di tipo MIP per Angio RM e ricostruzione 3D volumetrica
CM163 | - Programmi di post-elaborazione (MPR, MIP, MPVR, MinIP)
CM164 | - Software per studi funzionali (curve intensità-tempo)
CM165 | - Software per studi di diffusione isotropica, perfusione e spettroscopia in ambito cerebrale, mammella e body
CM166 | - Software per studi di diffusione anisotropica con calcolo del tensore di diffusione apparente, fractional anisotropy e post-processing per fiber tracking
CM167 | - Software per correzione degli artefatti e del rumore
CM168 | - Sofware per quali-quantitativi per cardio RM
CM169 | - Completa di modulo DICOM per interfacciamento ai sistemi RIS-PACS aziendali
CM170 | - Classi di servizio DICOM: Image Storage, Query/Retrieve
CM171 | Moduli software specifici per le WS di post elaborazione cardio RM
CM172 | - Visualizzazione 3D/4D
CM173 | - Analisi funzionale LV e RV
CM174 | - Volumetria atriale
CM175 | - Angiografia RM
CM176 | · Multiplanar Reformatting
CM177 | · Curved Planar Reformation
CM178 | - Perfusion Analysis
CM179 | - Flow Analysis
CM180 | Dispositivi per i controlli di qualità
CM181 | - N.1 fantoccio riempibile a forma di parallelepipedo, di dimensioni pari a circa 33x33 x16 cm, per la verifica dei parametri uniformità e linearità spaziale su ampie dimensioni in Risonanza Magnetica. Il fantoccio deve inoltre contenere markers di riferimento per l’orientazione e un inserto per la valutazione degli artefatti.
CM182 | - N.1 fantoccio riempibile di forma sferica o cilindrica, di diametro circa 20 cm, per la verifica di tutti i principali parametri di qualità in Risonanza Magnetica:
CM183 | · uniformità spaziale
CM184 | · rapporto segnale-rumore
CM185 | · linearità spaziale
CM186 | · dimensione del pixel
CM187 | · spessore e contiguità degli strati di scansione
CM188 | · verifica del sistema di allineamento del paziente
CM189 | · risoluzione spaziale
CM190 | · sensibilità a basso contrasto
CM191 | · misura dei tempi di rilassamento T1 e T2
CM192 | · valutazione della ricostruzione volumetrica tridimensionale
CM193
CM194 | Altre tecnologie sanitarie
CM195 | Monitor multiparametrico amagnetico per il controllo dei parametri vitali del paziente con ripetitore in sala consolle:
CM196 | adatto a pazienti adulti, pediatrici, neonatali
CM197 | display colore a bordo monitor di almeno 12”
CM198 | display colore ripetitore di almeno 12”
CM199 | su carrello mobile con ruote piroettanti
CM200 | alimentazione batteria/cc con alimentatore integrato
CM201 | possibilità di acquisizione segnali e parametri tramite tecnologie wireless e/o fibra ottica
CM202 | rinvio dati al display ripetitore in consolle tramite tecnologia wireless
CM203 | stampante/registratore
CM204 | acquisizione e visualizzazione dei seguenti parametri vitali: Sp02, ECG, NIBP, ETCO2, respiro, temperatura
CM205 | segnalazione e memorizzazione di allarmi e trends
CM206
CM207 | Barella amagnetica
CM208
CM209 | Aste porta flebo amagnetiche
CM210
CM211 | Seggetta amagnetica
CM212
CM213 | Armadio porta accessori amagnetico
CM214
CM215 | Carrello porta dispositivi/accessori amagnetico
CM216
CM217 | Iniettore MDC amagnetico
CM218 | sistema automatico controllato con microprocessori;
CM219 | testata iniettore dotata di doppia siringa/contenitore per permettere l'infusione del mezzo di contrasto e della soluzione fisiologica;
CM220 | utilizzo di siringhe con capacità di almeno 25 mL;
CM221 | iniezione a bassi flussi;
CM222 | sistema di mantenimento della vena pervia (KVO);
CM223 | possibilità di miscelare le percentuali di liquido di contrasto e soluzione fisiologica;
CM224 | possibilità di creare e impostare opportuni protocolli d’iniezione;
CM225 | presenza di allarmi per anomalie almeno nei valori della pressione;
CM226 | monitoraggio del buon funzionamento del dispositivo;
CM227 | testata iniettore montata su carrello;
CM228 | consolle di controllo e programmazione remota, dotata di tastiera a membrana o touch screen e display per la visualizzazione continua di tutti i parametri e le funzioni dell'iniettore (flussi, volumi, pressioni, durata dell'iniezione, allarmi, ect.);
CM229 | interfaccia utente caratterizzata da semplice ed intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù;
CM230 | completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo;
CM231 | parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili;
CM232 | facilità ed ergonomia d’uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutte le parti;
CM233 | peso e massime dimensioni di ingombro ridotte;
CM234 | dotato di maniglie incorporate (o altri dispositivi) per la comoda movimentazione, posizionamento e trasporto;
CM235
CM236 | Ventilatore polmonare amagnetico (OPZIONALE)
CM237 | destinato alla ventilazione artificiale di pazienti adulti/pediatrici in insufficienza respiratoria durante l’esecuzione di esami in risonanza magnetica
CM238 | dotato almeno delle modalità e tecniche ventilatorie:
CM239 | Controllata:
CM240 | · IPPV;
CM241 | · PEEP;
CM242 | Assistita:
CM243 | · CPAP
CM244 | Tidal Volume di range minimo da 0,5 a 1,5 litri;
CM245 | frequenza respiratoria di range minimo da 8 a 40 respiri/minuto;
CM246 | percentuale miscelazione O2 di range minimo dal 60% al 99%;
CM247 | range minimo pressione PEEP da 1 a 15 cm H2O;
CM248 | dotato di ampio display per la visualizzazione contemporanea almeno dei seguenti parametri :
CM249 | · pressione istantanea, media, di picco, PEEP;
CM250 | · frequenza respiro;
CM251 | · Tidal Volume;
CM252 | · dotato di allarmi per i principali parametri ventilatori fra i quali:
CM253 | · pressione vie respiratorie;
CM254 | · apnea;
CM255 | · mancanza gas;
CM256 | · autonomia batterie;
CM257 | compatibile all’uso in risonanza magnetica fino ad un campo magnetico statico non inferiore a 20 mT;
CM258 | dotato di batterie interne ricaricabili con ampia autonomia di durata;
CM259 | alimentazione gas da impianto fisso o mediante alimentazione a bombole;
CM260 | dotato di sistemi di aggancio compatibili con la destinazione dello strumento;
CM261 | interfaccia utente caratterizzata da semplice ed intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù;
CM262 | completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo;
CM263 | parti oggetto di manutenzione periodica e pulizia facilmente accessibili;
CM264 | facilità ed ergonomia d’uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia sanificazione di tutte le parti;
CM265 | peso e massime dimensioni di ingombro ridotte;
CM266 | dotato di maniglie incorporate (o altri dispositivi) per la comoda movimentazione, posizionamento e trasporto;
CM267
CM268 | Pompa di infusione amagnetica (OPZIONALE)
CM269 | o Pompa a siringa completamente amagnetica per somministrazioni in dosaggi estremamente precisi, compatibile con sistemi di Risonanza Magnetica ad alto campo.
CM270 | o Dimensione e peso contenuti, semplicità di impostazione e facilità d’uso.
CM271 | o Possibilità di somministrare tutti i fluidi, incluso il sangue.
CM272 | o Capacità di utilizzare un’ampia gamma di siringhe e riconoscimento automatico della dimensione della siringa.
CM273 | o Presenza di almeno due canali indipendenti controllabili dalla stessa interfaccia.
CM274 | o Ampio display LCD, per la completa visualizzazione di tutti i parametri necessari.
CM275 | o Funzionamento a rete oppure a batterie ricaricabili in dotazione all’apparecchio (il range della velocità di infusione non deve variare in funzione dell’utilizzo a rete o a batteria).
CM276 | o Allarmi acustici e visivi in
CM277 | Set di somministrazione del sistema di infusione compatibile con sistemi MRI.
CM278 | Possibilità di variazione dei parametri di infusione della sala di controllo
CM279 | Unità di controllo remoto con funzionalità identiche a quelle della pompa posizionata nella sala magnete; i due dispositivi devono comunicare attraverso un sistema privo di interferenze con la Risonanza Magnetica.
CM280 | Opere di adeguamento dei locali propedeutiche alla installazione dei sistemi
CM281 | sufficiente qualità documentazione
CM282 | sufficiente qualità architettonico/funzionale
CM283 | sufficiente qualità dei materiali
CM284 | sufficiente qualità impiantistica
CM285 | tempi di installazione (dalla consegna locali, gg. solari consecutivi) ≤ 90 gg
CM286 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO
CM287 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi
CM288 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)
CM289 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: SI
CM290 | copertura 24hx7gg: SI
CM291 | incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: SI (da quotare separatamente in offerta)
CM292 | inclusa fornitura consumabile: NO
CM293 | inclusa fornitura usurabile: NO
CM294 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
CM295 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
CM296 | o per guasto bloccante ≤ 4h (2h con Field Service Engineer)
CM297 | o per guasto non bloccante ≤ 24h (12h con Field Service Engineer)
CM298 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
CM299 | o per guasto bloccante ≤ 48h
CM300 | o per guasto non bloccante ≤ 96h
CM301 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI
CM302 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI
CM303 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI
CM304 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI
CM305 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg
CM306 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 24h
CM307 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 24h
CM308 | manutenzione remota, teleassistenza: SI
CM309 | fornitura HW per manutenzione remota: SI
CM310 | costo annuo contratto FULL RISK con FSE (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi (Totale T1 del modello offerta) ≤ 14%
CM311 | Servizi di Formazione e supporto scientifico
CM312 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 40h
CM313 | durata del corso per il personale Fisica Sanitaria ≥ 16h
CM314 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 16h
CM315 | esaustività dei piani formativi
CM316 | progetto formativo di un anno per supporto scientifico ed applicativo ≥ 30 gg

## Caratteristiche preferenziali
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CPi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica preferenziale e le eventuali condizioni migliorative)
CP1 | Magnete
CP2 | - Ridotto peso del magnete (incluso criogeno)
CP3 | - Ridotta portata di acqua in ingresso per raffreddamento
CP4 | - Ridotta profondità del gantry (incluso il carter) ed ampia apertura e svasatura per consentire il massimo comfort del paziente
CP5 | - Ridotta lunghezza del gantry a diametro minimo
CP6 | - Massima distanza verticale dalla superficie del piano porta paziente (incluso cuscino standard) alla sommità del gantry
CP7 | - Accorgimenti aggiuntivi per il comfort del paziente
CP8 | - Accorgimenti per la riduzione del rumore
CP9 | - Elevata ed estesa omogeneità di campo
CP10 | - Elevata stabilità temporale di campo statico
CP11 | - Ridotti perso ed ingombro complessivo del sistema in condizioni operative in sala esame
CP12 | - Ridotte necessità di area minima del locale gantry
CP13 | - Ridotta necessità di altezze minime del locale gantry
CP14 | - Ridotta necessità di area minima del locale tecnico
CP15 | Gradienti
CP16 | - Copertura geometrica dei gradienti efficaci per l'intero volume utile dell'esame
CP17 | - Elevato copertura spaziale dei gradienti (x,y,z) alla massima intensità di gradienti ed a massimo slew rate
CP18 | - Elevata linearità di campo a FOV massimo e massimi gradienti
CP19 | - Ottimizzazione dei consumi energetici
CP20 | - Possibilità di aggiornamento ed espansione dei gradienti (eventuale quotazione da riportare a parte nell’offerta, quale componente opzionale)
CP21 | Sistema Radiofrequenza
CP22 | Generatore/Ricevitore Radiofrequenza
CP23 | - Numero di canali simultaneamente attivabili non inferiore a 48
CP24 | - Elevato numero di singoli elementi/antenne contemporanemante connessi
CP25 | - Massima riduzione del percorso analogico del segnale
CP26 | - Elevato rapporto segnale/rumore
CP27 | - Bassa rumorosità in fase di emissione RF
CP28 | - Elevati livelli di sicurezza sulla stima del SAR
CP29 | - Elevato controllo dei valori di frequenza, fase ed ampiezza della radiofrequenza emessa
CP30 | - Possibilità di aggiornamento ed espansione dei canali (eventuale quotazione da riportare a parte nell’offerta economica, quale componente opzionale)
CP31 | Bobine Radiofrequenza
CP32 | - Elevati fattori di accelerazione
CP33 | - Massima riduzione del percorso analogico del segnale
CP34 | - Elevato rapporto segnale/rumore
CP35 | - Bobina rachide/colonna integrata nel lettino porta paziente ad elevata copertura e possibilmente permanente
CP36 | - Bobina testa e/o testa-collo inclinabile per ridurre il fastidio dei pazienti cifotici
CP37 | - Bobina corpo intero integrata utilizzabile sia in trasmissione che in ricezione
CP38 | - Bobine specialistiche ad elevato numero di elementi e canali in phased array
CP39 | - Bobina mammella bilaterale
CP40 | - Kit biopsia per bobina mammella di elevata ergonomia per l’operatore
CP41 | - Dotazione di bobine per whole body ed angio periferico tale da garantire la copertura totale e la acquisizione sequenziale senza necessità di riposizionamento delle bobine
CP42 | - Ottimizzazione/riduzione del SAR
CP43 | - Ottimizzazione della dotazione di bobine (ad esempio con soluzioni multipurpose) che mantengano elevate caratteristiche qualitative di emissione e ricezione del segnale riducendo la necessità di un numero eccessivo di singole bobine differenti
CP44 | - Possibilità di aggiunta di altre bobine rigide e flessibili (eventuale quotazione da riportare a parte nell’offerta economica, quale componente opzionale)
CP45 | Lettino paziente
CP46 | - Elevata portata per grandi obesi non inferiore a 230 kg
CP47 | - Massima escursione di movimentazione verticale
CP48 | - Minima altezza in condizioni di riposo
CP49 | - Massima escursione longitudinale
CP50 | - Dotazione di lettini rimovibili e/o piani porta paziente e relativi trolley di trasporto per consentire l’ottimizzazione dei flussi di lavoro ovvero consentire la simultaneità di conduzione di un esame su di un paziente e preparazione del paziente successivo direttamente sul piano d’esame minimizzando la necessità di dover riposizionare e/o movimentare il paziente sul piano d’esame
CP51 | - Minima distanza tra la superficie del piano porta paziente e gli elementi di bobina colonna/rachide integrata
CP52 | - Accorgimenti per il miglioramento delle caratteristiche di sicurezza in condizioni di emergenza
CP53 | - Videocamera integrata nel gantry
CP54 | Sistema Elaborazione
CP55 | Consolle di comando
CP56 | - Ridotti tempi di elaborazione e ricostruzione delle immagini acquisite
CP57 | - Processore principale quad core o superiore
CP58 | - Elevata RAM di sistema
CP59 | - Elevate prestazioni hardware e software per l’acquisizione e l’elaborazione delle immagini acquisite.
CP60 | - Elevata capacità di archiviazione degli esami acquisiti
CP61 | - Elevate matrici di acquisizione/visualizzazione
CP62 | - Tecnologia RAID o equivalente a maggior garanzia del dato archiviato
CP63 | - Presenza di guida in linea (help on line) in lingua italiana
CP64 | - Aderenza ai profili IHE per lo specifico ambito di applicazione
CP65 | - Possibilità di monitoraggio integrato nell’apparecchiatura di parametri cardiorespiratori
CP66 | - Pannello di visualizzazione parametri per controllo/comando a bordo gantry
CP67 | - Dotazione di cuffie per l’isolamento acustico del paziente con possibilità di diffusione musicale
CP68 | - Avvio facilitato dell’esame con auto posizionamento del FOV sull’isocentro
CP69 | - Ottimizzazione del workflow di processo
CP70 | - Controlli semplificati per l’esecuzione dell’esame, riconoscimento, selezione oed attivazione ottimizzata ed automatica delle bobine e dei relativi elementi,
CP71 | - Controlli semplificati per la pianificazione, la scansione e la elaborazione dell’esame
CP72 | - Display LCD colore di almeno 24”
CP73 | Tecniche di Scansione e Acquisizione
CP74 | - Ricostruzione di almeno 16 frames/sec con matrice 256x256 pixel
CP75 | - Tecniche avanzate di acquisizione dati nello Spazio-K
CP76 | - Tecniche per acquisizione in cine-RM
CP77 | - Sarà valutata positivamente la fornitura di ulteriori tecniche di scansione che verranno considerate utili al miglioramento qualitativo clinico e/o produttivo dell’apparecchiatura
CP78 | - Possibilità di ricostruzione di volumi acquisiti su stazioni/lettini differenti
CP79 | Sequenze
CP80 | - Angio-RM con tecniche:Time Resolved
CP81 | - Fast Spin Echo con possibilità di 90° flip back pulse
CP82 | - Pacchetto per valutazione qualitativa e quantitativa della pulsatilità liquorale;
CP83 | - Sarà valutata positivamente la fornitura di ulteriori sequenze che verranno considerate utili al miglioramento qualitativo clinico e/o produttivo dell’apparecchiatura nonché alla abilitazione di ricerche a carattere scientifico
CP84 | - Possibilità e facilità di interscambio tra operatori e sistemi di protocolli di acquisizione e studi clinici specifici
CP85 | Sequenze per imaging avanzato
CP86 | - Spettroscopia del protone:
CP87 | · tecniche di riduzione dei tempi di acquisizione;
CP88 | · tecniche di soppressione del segnale dei lipidi (out-of-volume) dello scalpo.
CP89 | · Accessibilità dei dati grezzi delle acquisizioni per l’elaborazione, l’interpretazione con possibilità di archiviazione dei dati
CP90 | - RM funzionale (fMRI):
CP91 | · Pacchetto per studi di attivazione con sequenze EPI (“single-shot” e multi-shot”) con contrasto BOLD;
CP92 | · Pacchetto per l’acquisizione e visualizzazione in tempo reale di dati fMRI e altre sequenze EPI o con TR ultrarapido (fluoroscopia) con possibilità di eseguire paradigmi complessi (es.linguaggio).
CP93 | - Sarà valutata positivamente la fornitura di ulteriori sequenze che verranno considerate utili al miglioramento qualitativo clinico e/o produttivo dell’apparecchiatura nonché alla abilitazione di ricerche a carattere scientifico..
CP94 | Sistema di Post Elaborazione
CP95
CP96 | Workstation aggiuntive di post elaborazione
CP97 | - Elevate prestazioni hardware e software per la post elaborazione delle immagini acquisite
CP98 | - Display landscape colore dual-head medicale
CP99 | - Elevata capacità di archiviazione degli esami
CP100 | - Ridotti tempi di elaborazione e ricostruzione delle immagini
CP101 | - Tecnologia RAID o equivalente a maggior garanzia del dato archiviato
CP102 | - Presenza di altre classi di servizio DICOM (Storage Commitment, Modality Performed Procedure Step …ecc)
CP103 | - Assolvimento delle specifiche richieste con soluzione client server e relativa fornitura delle parti HW e SW sia lato server che lato client
CP104 | - Possibilità di numero aggiuntivo di licenze d’uso SW simultanee
CP105 | Moduli software specifici per la WS di post elaborazione generica all purpose
CP106 | - Software per elaborazione dati RM funzionale (fMRI-descrivere dettagliatamente i SW forniti e la loro funzionalità)
CP107 | - Sarà valutata positivamente la fornitura di ulteriori software anche non proprietari(ad es. Brain Voyager, SPM, FSL, AFNI …..) che verranno considerate utili al miglioramento qualitativo clinico e/o produttivo dell’apparecchiatura; dichiarare inoltre la loro integrazione all’interno della WS fornita o la necessità di PC aggiuntivo.
CP108 | (eventuale quotazione da riportare a parte nell’offerta economica, quale componente opzionale)
CP109 | - Presenza di guida in linea (help on line) in lingua italiana
CP110 | - Aderenza ai profili IHE per lo specifico ambito di applicazione
CP111 | - Image Fusion (CT, PET, SPECT,…)
CP112 | Moduli software specifici per le WS di post elaborazione cardio RM
CP113 | - Visualizzazione con modelli color coded mesh
CP114 | - Visualizzazione simultanea di due differenti studi (side by side)
CP115 | - Caratterizzazione dei tessuti
CP116 | · Analisi LGE (Late Gadolinium Enhancement) per la valutazione dell’infarto
CP117 | · Analisi EGE (Early Gadolinium Enhancement) per la valutazione degli stati infiammatori
CP118 | · Analisi T2 per la valutazione dell’edema miocardico
CP119 | · Mapping T1 per la valutazione della fibrosi miocardica diffusa
CP120 | · (myocardial edema)
CP121 | · Quantificazione T2 per la valutazione MIOT (myocardial iron overload)
CP122 | - Modulo di refertazione
CP123 | - Tools avanzati per studi in ambito di ricerca scientifica di ambito cardio RM
CP124 | - Presenza di guida in linea (help on line) in lingua italiana
CP125 | - Aderenza ai profili IHE per lo specifico ambito di applicazione
CP126 | - Image Fusion (CT, PET, SPECT,…)
CP127 | Dispositivi per i controlli di qualità
CP128 | Dotazione integrativa di fantocci specifici per controlli qualità in Risonanza Magnetica
CP129
CP130 | Altre tecnologie sanitarie
CP131 | Monitor multiparametrico amagnetico per il controllo dei parametri vitali del paziente con ripetitore in sala consolle:
CP132 | elevata durata nel funzionamento a batteria
CP133 | elevato numero di tracce e parametri visualizzabili contemporaneamente
CP134 | acquisizione e visualizzazione di parametri vitali aggiuntivi (O2 e CO2 inspirata/espirata, gas anestetici, IBP, …)
CP135 | possibilità di integrazione dati con sistemi informativi clinici ospedalieri
CP136 | interfaccia utente facilitata
CP137
CP138 | Barella amagnetica
CP139
CP140 | Aste porta flebo amagnetiche
CP141
CP142 | Seggetta amagnetica
CP143
CP144 | Armadio porta accessori amagnetico
CP145
CP146 | Carrello porta dispositivi/accessori amagnetico
CP147
CP148 | Iniettore MDC amagnetico
CP149 | possibilità di utilizzo di siringhe/contenitori di capacità superiore a quella indicata come minima;
CP150 | solzione che minimizzi i costi di gestione (scarto di mdc, utilizzo di consumabile monouso, multiuso, monosessione, monogiornata, etc..) garantendo nel contempo elevati livelli di sicurezza;
CP151 | possibilità di regolazione del flusso e del volume delle siringhe con incrementi minimi;
CP152 | possibilità di programmare il tempo di ritardo di scansione o di iniezione;
CP153 | possibilità di programmare almeno 4 fasi per ogni iniezione, sia per il mezzo di contrasto che per la soluzione fisiologica
CP154 | possibilità di controllo e regolazione del flusso anche durante la fase d’iniezione;
CP155 | montaggio a pensile dal soffitto con bracciio ad ampia movimentabilità;
CP156
CP157 | Ventilatore polmonare amagnetico (OPZIONALE)
CP158 | ventilazione a controllo elettronico;
CP159 | range operativi dei parametri ventilatori più ampi di quelli indicati come minimi;
CP160 | possibilità di effettuare ulteriori tecniche di ventilazione rispetto a quelle già indicate tra i requisiti tecnici di minima;
CP161 | possibilità di rilevare la FiO2 erogata;
CP162 | apparecchio trasportabile;
CP163 | dotato di umidificatore riscaldato;
CP164
CP165
CP166 | Pompa di infusione amagnetica (OPZIONALE)
CP167 | Integrabile su sistemi infusionali complessi
CP168 | Interfacciabile con sistemi informativi clinici

## Questionario tecnico TRM
QUESTIONARIO PER TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA
Ditta produttrice
Ditta distributrice
Modello
Versione
Anno di inizio produzione
| Codice CIVAB | TRM
| QUESITO | RISPOSTA/VALORE
1. | MAGNETE
1.1 | Tipo magnete (superconduttivo, ... )
1.2 | Campo magnetico statico (T)
1.3 | Ditta costruttrice del magnete
1.4 | Modello del magnete
1.5 | Dimensione del magnete
1.6 | Peso del magnete (Kg)
1.7 | Assorbimento potenza elettrica (kW) (per magneti resistivi)
1.8 | Temperatura ambiente di funzionamento
1.9 | Portata acqua in ingresso per raffreddamento (l/h)
1.10 | Omogeneità del campo statico su volume sferico. Per ogni sfera deve essere indicato, in metodo VRMS, sia il valore tipico che quello garantito.
1.10.1 | Sfera diametro 50 cm ( ppm )
1.10.2 | Sfera diametro 45 cm ( ppm )
1.10.3 | Sfera diametro 40 cm ( ppm )
1.10.4 | Sfera diametro 30 cm ( ppm )
1.10.5 | Sfera diametro 20 cm ( ppm )
1.10.6 | Sfera diametro 10 cm ( ppm )
1.11 | Metodo di compensazione delle disomogeneità del campo (shimming principale)
1.12 | Stabilità temporale del campo magnetico statico ( ppm/h )
1.13 | Sistema criogenico (breve descrizione)
1.14 | Numero e tipo criogeni
1.14.1 | Consumi medi per ogni criogeno (litri/giorno)
1.14.2 | Modalità e frequenza di rabbocco
1.15 | Dimensioni dello spazio-paziente nel magnete
1.15.1 | Larghezza ( cm )
1.15.2 | Altezza ( cm )
1.15.3 | Profondità ( cm )
1.15.4 | Profondità del tratto a diametro minimo ( cm )
1.16 | Schermature per campo magnetico statico presenti nel magnete. Autoschermatura. Descrizione ed efficacia.
1.17 | Presenza di autoshimming.
1.18 | Caratteristiche tecniche delle strutture di shimming passivo e attivo
1.19 | Sistema di compensazione delle Eddy currents
1.20 | Altre schermature per campo magnetico esterno al magnete.
1.21 | Rumore prodotto all’interno del tunnel (dBA)
1.22 | Descrizione dei dispositivi che consentono la riduzione della sensazione di claustrofobia
2. | LETTINO, POSIZIONAMENTO E CONTROLLO DEL PAZIENTE
2.1 | Movimentazione del lettino portapaziente
2.1.1 | Motorizzata ( sì/no )
2.1.2 | Manuale ( sì/no )
2.1.3 | Escursione verticale ( da/a in mm )
2.1.4 | Escursione longitudinale ( mm )
2.1.5 | Precisione spostamenti ( mm )
2.1.6 | Sgancio rapido per emergenza
2.1.7 | Lettino seprabile per il trasposto paziente
2.1.8 | Peso massimo consentito (Kg)
2.2 | Controllo ottico isocentro ( sì/no )
2.2.1 | Descrizione del sistema ottico (laser/lampada alogena/precisione/ecc.)
2.2.2 | Altro sistema utilizzato
2.3 | Controllo delle principali funzioni fisiologiche del paziente: parametri monitorizzabili
2.4 | Sistema di comunicazione con il paziente ( descrivere )
2.5 | Possibilità di diffusione di brani musicali (sì/no)
2.6 | Sistema di osservazione del paziente ( descrivere )
2.7 | Sistema di ventilazione (descrivere)
2.8 | Accessori per il posizionamento del paziente ( descrivere )
2.9 | Sistema di illuminazione
2.10 | Altri dispositivi per il comfort del paziente
3. | GRADIENTI
3.1 | Tecnologia costruttiva
3.2 | Geometria dei gradienti
3.3 | Intensità massima dei gradienti ( mT/m ) asse x,y,z
3.4 | Slew - rate dei gradienti ( mT/m/mS )
3.5 | Tempo di salita a 10mT/m (mS )
3.6 | Tempo di commutazione dal valore minimo al valore massimo ( ms )
3.7 | Linearità al FOV massimo e con gradienti alla massima frequenza
3.8 | Sistema di monitoraggio PNS (peripheral nerve stimulation)
3.9 | Duty cycle alla potenza massima
3.10 | Dispositivi di attenuazione del rumore prodotto dalla macchina durante il funzionamento
3.11 | Indicare copertura spaziale dei gradienti (specificare intensità e slew rate) nelle tre direzioni x,y,z
3.12 | Sistema di schermatura gradienti (descrivere)
4. | SISTEMA RADIOFREQUENZA
4.1 | Descrizione del sistema RF in TX e RX:generazione forme d'onda, tipo di ricevitore, conversione in banda base, in media frequenza, tipo di filtri, convertitori AD, ecc.)
4.2 | Tempo minimo di ripetizione delle sequenze di impulsi (ms)
4.3 | Tempo minimo di echo (ms)
4.4 | Tempo minimo di inversione (ms)
4.5 | CIRCUITO TRASMETTITIORE
4.5.1 | Potenza massima di emissione
4.5.2 | Potenza di emissione massima di picco per body coil / head coil ( Kw )
4.5.3 | Frequenza di emissione (MHz)
4.5.4 | Controllo di frequenza (Hz/bit)
4.5.5 | Controllo di fase (bit)
4.5.6 | Controllo di ampiezza (bit)
4.5.7 | Sistema di monitoraggio emissione RF
4.5.8 | Sistema per stima del SAR
4.5.9 | Controllo del SAR in acquisizione
4.5.10 | Monitori di sicurezza per la RF
4.5.11 | Valore massimo SAR stimato per le principali sequenze
4.6 | CIRCUITO RICEVITORE
4.6.1 | Numero di canali
4.6.2 | Larghezza di banda (KHz)
4.6.3 | Convertitore ADC
4.6.4 | Intervallo di campionamento (usec)
5. | BOBINE
5.1 | Possibilità di posizionare contemporaneamente più di una bobina (descrivere )
5.2 | Possibilità di acquisire dati contemporaneamente da più bobine (descrivere )
5.3 | Presenza di amplificatore integrato sulle bobine
5.4 | Hardware per bobine phased array; indicare il numero di canali del sistema
5.5 | Hardware per bobine phased array; indicare l’ampiezza di banda in ricezione per singolo canale.
5.6 | Bobine disponibili
5.6.1 | Specificare per bobina: tipo, dimensioni e per le phased array il numero di elementi e il numero di canali
5.6.2 | Bobine corpo integrata nel sistema (lineare/quadratura)
5.6.3 | Bobina encefalo in quadratura
5.6.4 | Bobine di superficie phased array per applicazioni generali:
5.6.5 | Bobina collo phased array
5.6.6 | Bobina colonna phased array
5.6.7 | Bobina per ginocchio, polso, spalla phased array
5.6.8 | Bobine flessibili phased array
5.6.9 | Bobina cardiaca phased array
5.6.10 | Bobina endorettale
5.6.11 | Bobina per mammella phased array
5.6.12 | …
5.6.13 | …
5.6.14 | …
5.6.15 | …
5.6.16 | …
6. | SISTEMA DI ELABORAZIONE
6.1 | CONSOLLE DI COMANDO
6.1.2 | Descrizione ed architettura dell’elaboratore
6.1.3 | Processore (produttore e modello)
6.1.4 | Frequenza di clock ( MHz )
6.1.5 | Numero di bit del processore ( intrinseco/periferiche )
6.1.6 | Velocità di processo ( MIPS/MFLOPS/SPECSmarks)
6.1.7 | Capacità della memoria RAM ( MByte )
6.1.8 | Capacità del disco magnetico (MB)
6.1.9 | Capacità del disco ottico rescrivibile
6.1.10 | Sistema operativo software ( versione e release )
6.1.11 | Memoria dell’Array Processor
6.1.12 | Velocità di ricostruzione immagini (N° di immagini 256X256/sec. con full 2D-FFT in Spin Echo)
6.1.13 | Matrici di acquisizione
6.1.14 | Matrici di visualizzazione
6.1.15 | Memorie di massa disponibili, con specificato per ognuna il numero di immagini 256 x 256 (512 x 512) memorizzabili ( disco ottico, floppy disk, nastro magnetico, altro )
6.1.16 | Numero e tipo delle funzioni che si possono svolgere contemporaneamente dalla consolle di comando
6.1.17 | Scheda grafica utilizzata(indicare)
6.1.18 | Caratteristiche del monitor di visualizzazione ( B/N, colori, risoluzione, dimensioni in pollici, altro )
6.1.19 | Monitor di visualizzazione (specificare dimensioni e tipo monitor)
6.1.20 | Visualizzazione immagini 1024x1024
6.1.21 | Numero e tipo dei protocolli di acquisizione pre programmati
6.1.22 | Interfaccia grafica utente
6.1.23 | Help in linea in lingua italiana (si,no specificare)
6.2 | CONNETTIVITA'
6.2.1 | Descrivere interfaccia hw per connessione in rete:RJ45, ...
6.2.2 | Descrivere protocolli sw di connessione in rete (TCP/IP, …)
6.2.3 | Sistema completamente interfacciabile hardware e software in rete con protocollo DICOM 3.0
6.2.4 | Possibilità di stampare in protocollo DICOM
6.3 | CLASSI DI SERVIZIO DICOM per la modalità della presente diagnostica
6.3.1 | Image Storage (server, provider, entrambi)
6.3.2 | Query/retrive (server, provider, entrambi)
6.3.3 | Print (server, provider, entrambi)
6.3.4 | Modality worklist (server, provider, entrambi)
6.3.5 | Modality performed procedure step MPPS (server, provider, entrambi)
6.3.6 | Storage committment (server, provider, entrambi)
6.3.7 | Interchange media storage (server, provider, entrambi)
6.3.8 | Altre classi di servizio DICOM per altre modalità (elencare)
6.3.9 | Allegare "conformance statement" DICOM 3.0
7. | ACQUISIZIONE DATI (specificare se i dati sono relativi a una matrice diversa dalla 256x256)
7.1 | Risoluzione (mm)
7.1.1 | Minimo FOV
7.1.2 | Massimo FOV
7.1.3 | FOV offset (mm)
7.1.4 | Campi di vista con relativo passo ( mm )
7.1.5 | Minimo Pixel
7.1.6 | Minimo spessore di strato (mm)
7.1.7 | FOV alla massima intensità
7.2 | Modalità di calcolo
7.2.1 | Densità protonica (sì, no)
7.2.2 | T1 ( sì/no )
7.2.3 | T2 ( sì/no )
7.2.4 | Numero di medie del segnale
7.2.6 | Tempi di ricostruzione 2DFT per immagini spin echo/echo di gradiente con dimensioni della matrice di acquisizione 256 x 256 e 512 x 512 ( mS )
7.2.6.1 | SE:256 x 256 512 x 512
7.2.6.2 | EG: 256 x 256 512 x 512
7.2.7 | Tempi di ricostruzione 3DFT per immagini spin echo/echo di gradiente con dimensioni della matrice di acquisizione 256 x 256 e 512 x 512 ( mS )
7.2.7.1 | SE:256 x 256 x 256 512 x 512 x 512
7.2.7.2 | EG: 256 x 256 x 256 512 x 512 x 512
7.3 | Sequenze disponibili, specificare si,no TE, TR e TI minimi e gli altri parametri richiesti
7.3.1 | Spin echo ( sì/no ). Indicare TE minimo
7.3.2 | Multi echo ( specificare il numero di echi )
7.3.3 | Inversion recovery ( sì/no )
7.3.4 | Gradient echo (sì, no)
7.3.5 | Fast gradient echo o equivalenti ( descrivere )
7.3.6 | Fast field echo o equivalenti ( descrivere )
7.3.7 | Saturation recovery ( sì/no )
7.3.8 | Fast spin echo ( sì/no ). Indicare anche echo spacing minimo e treno di echi
7.3.9 | EPI o equivalente ( sì/no ).
7.3.10 | Altre ( in particolare Ultrafast, specificare )
7.3.11 | …
7.3.12 | …
7.4 | Modalità di scansione
7.5 | Single slice 2D ( specificare gli spessori degli strati )
7.6 | Multi slice 2D ( specificare il numero massimo di strati e lo spessore minimo di strato ):
7.7 | 3D ( specificare le dimensioni dei volumi indagati )
7.8 | Numero massimo degli strati consecutivi in 2D e 3D possibilmente non inferiore a 256.
7.9 | Spessore minimo e massimo di strato con tecniche 2D e 3D
7.10 | Spessori possibili di strato con relativo passo ( mm )
7.11 | Possibilità di angolazione sia in 2D che 3D (possibilmente anche doppia angolazione)
7.12 | Orientamenti possibili dello strato:
7.13 | Passo delle inclinazioni dello strato ( mm )
7.14 | Matrici di acquisizione ( pixel x pixel ) specificare si,no e se interpolate
7.14.1 | 256x256
7.14.2 | 512x512
7.14.3 | 1024x1024
7.14.4 | …
7.14.5 | …
7.14.6 | …
7.14.7 | Numero di livelli memorizzati su file (dinamica dell'immagine)
7.14.8 | Risoluzione in bit delle matrici di acquisizione
7.14.9 | Livelli di grigio visualizzabili
7.15 | Tecniche di segmentazione dello spazio K
7.16 | Tecnica Fast o equivalente)
7.17 | Tecnica Spin Echo, fast spin echo o equivalente, in modalità base e single shot
7.18 | Tecnica Echo Planar Imaging o equivalente
7.19 | Ricostruzione Multiplanare ( specificare numero di immagini real time al secondo con relative matrici di acquisizione )
7.20 | Tecnica di Magnetization Transfer Contrast o equivalente
7.21 | Tecniche per la soppressione del grasso
7.22 | Sequenza FLAIR o equivalente
7.23 | Sequenze per la soppressione del CSF
7.24 | Sistemi di compensazione degli artefatti da movimento e da flusso
7.25 | Sequenze per Colangiografia
7.26 | Acquisizione in sincronizzazione cardiaca
7.27 | Sincronizzazione cardiaca perferica
7.28 | Acquisizione in sincronizzazione respiratoria
7.29 | Dispositivi Hardware/Software per ridurre artefatti di movimento, di chemical shift, ecc.
7.30 | Descrizione di eventuali software particolari per la riduzione significativa del tempo di scansione mantenendo inalterata la qualità immagine ottenuta con tecniche convenzionali.
7.31 | Modalità di programmazione dell'esame ( specificare )
7.32 | Output dei dati
7.32.1 | Modalità di programmazione dei dati ( specificare )
7.32.2 | Formato dati memorizzati
7.32.3 | tecniche di imaging parallelo (indicare nel dettaglio gli algoritmi)
8. | SOFTWARE APPLICATIVO
8.2 | Angiografia RM
8.3 | Metodo di acquisizione Tempo di volo in 2D e 3D
8.4 | Metodo di acquisizione Contrasto di fase in 2D e 3D
8.5 | Sequenze multislab o equivalenti in Tempo di volo
8.6 | Tecnica TONE, RAMPED RF o equivalente
8.7 | Acquisizioni angiografiche sia in tempo di volo che in contrasto di fase con sincronizzazione cardiaca
8.8 | Acquisizioni angiografiche, anche in apnea, con mezzo di contrasto
8.9 | Tecnica di quantificazione del flusso
8.10 | Ulteriori programmi di ANGIO RM
8.11 | Software per studi angiografici con mezzo di contrasto con possibilità di riconoscimento automatico dell’arrivo del bolo e visualizzazione in tempo reale dell’andamento del bolo.
8.12 | Tecnica per Angiografia periferica con movimento sincronizzato del lettino porta paziente
8.13 | Descrizione di eventuali altri programmi per acquisizione angiografica disponibili specificando quali sono presenti nella configurazione base e quali opzionali
8.14 | Imaging Cardio MR
8.15 | Software per studi cardiaci morfologico-funzionali
8.16 | Software per studi di perfusione cardiaca
8.17 | Descrizione di eventuali programmi (se disponibili ) dedicati allo studio delle coronarie.
8.18 | Tecniche per l’imaging delle arterie coronarie anche a respiro libero con echo navigator prospettico o equivalente
8.19 | Programmi dedicati per Perfusione : Descrivere ed indicare numero di fasi max e strati. Specificare le applicazioni possibili oltre a quella cardiaca. Descrizione della sequenza utilizzata con particolare riguardo alla tecnica di soppressione del miocardio “sano”.
8.20 | Programmi dedicati per lo studio Cardiaco morfologico ( sequenze a sangue nero con doppio e triplo impulso di inversione) Descrivere
8.21 | Programmi dedicati per lo studio Cardiaco funzionale ( n. di fasi, copertura intervallo RR)
8.22 | Possibilità di sincronizzazione delle sequenze CE-MRA con trigger cardiaco
8.23 | Altri software
8.24 | Programmi Imaging 3D ( descrivere )
8.25 | Descrizione di ulteriori programmi di acquisizione disponibili nel sistema offerto o opzionali
9. | CONTROLLI DI QUALITÀ'
9.1 | Disponibilità di software dedicato ai controlli di qualità ( specificare le caratteristiche )
9.2 | Fantoccio/i disponibili, anche opzionali, con particolare riferimento a:
9.3 | uniformità dell'immagine, artefatti, rapporto segnale - rumore per tutte le bobine, uniformità del rapporto segnale - rumore, distorsione geometrica, profilo e spessore dello strato, posizione dello
10 | CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED INSTALLAZIONE (PER L'INTERA APPARECCHIATURA)
10.1 | Tempo medio di installazione dell'intero sistema
10.2 | PROTEZIONE DELLA SALA DALLE INTERFERENZE DA RADIOFREQUENZA
10.2.1. | Tipo di schermatura utilizzata per l'attenuazione di campi parassiti ad alta frequenza
10.2.1. | Descrizione dei punti di ingresso nella cabina schermata (porta, finestra, ingresso per aria condizionata, per alimentazione elettrica, ecc.)
10.2.1. | Valore di attenuazione alla frequenza di lavoro per la componente elettrica ( dB ) ( secondo IEEE 299 )
10.2.1. | Valore di attenuazione per la componente magnetica (ad una frequenza tra 5 e 10 Mhz) per i vari punti di ingresso (porta, finestra, ecc.) ( secondo IEEE 299 )
10.2.1. | Necessità di schermature per altri disturbi specificare
10.2.1. | Necessità di compensare masse magnetiche in movimento (descrivere)
10.2.1. | Necessità di compensare altri campi magnetici (descrivere)
10.3 | CARATTERISTICHE MECCANICHE
10.3.1 | Dimensioni dei componenti (cm: altXlargXprof)
10.3.2 | Peso totale (Kg)
10.3.3 | Magnete
10.3.3.1 | Peso del magnete ( Kg )
10.3.3.2 | Area di appoggio del magnete ( m2 )
10.3.3.3 | Massimo carico reale ( Kg/m2 )
10.4 | LAY-OUT
10.4.1 | Superficie minima per la sala magnete ( linea isomagnetica 5 Gauss all'interno della sala )
10.4.2 | Altezza minima del soffitto della sala magnete ( m )
10.4.3 | Superficie minima per la sala consolle ( m2 )
10.4.4 | Altezza minima del soffitto della sala consolle ( m )
10.4.5 | Superficie minima della stanza tecnica ( m2 )
10.4.6 | Altezza minima del soffitto della sala tecnica ( m )
10.5 | CARATTERISTICHE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA
10.5.1 | Tensione ( V )
10.5.2 | Monofase ( sì/no )
10.5.3 | Trifase ( sì/no )
10.5.4 | Frequenza ( Hz )
10.5.5 | Consumo in stand - by ( VA, KW )
10.5.6 | Consumo in fase di scansione ( VA, KW )
10.5.7 | Consumo di picco (VA, KW)
10.5.8 | Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, ...)
10.6 | SISTEMA REFRIGERANTE
10.6.1 | Decrivere caratteristiche e portate
10.6.2 | Dispositivi di sicurezza sul sistema di refrigerazione del magnete ( descrivere)
10.7 | CARATTERISTICHE DI MICROCLIMA
10.7.1 | Umidità relativa ( % ) minima massima
10.7.2 | Range di temperatura ( °C ) min-max
10.7.3 | Ricambi d'aria ambiente/ora
10.7.3.1 | funzionamento normale
10.7.3.2 | condizioni di emergenza
10.7.4 | Sistema di monitoraggio della % di O2 in sala magnete (descrivere )
14 | SICUREZZA
14.1 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
14.2 | Presenza e numero del dispositivo per il " quench " pilotato del magnete ( sì/no )
14.3 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
14.4 | Accessibilità fusibili di protezione
14.5 | Marchi qualità (elencare)
14.6 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5 ed. 1990 o 62-5 IIIed 2006
14.7 | Classificazione ambiente di installazione secondo la norma CEI 64-8 (es. gruppo 1)
14.8 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
14.9 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
14.10 | Certificazione di conformità alle DIRETTIVE 89/336, 93/42, 47/2007 ... (descrivere con allegato)
14.11 | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
14.12 | Certificazione di qualità ISO 9002 o EN 29002 della ditta manutentrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
14.13 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
14.14 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
14.15 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (si,no)
14.16 | Presenza e numero dispositivi di interruzione elettrica a monte dell'apparecchiatura (indicare numero e posizione)
14.17 | Presenza e numero dispositivi di arresto di emergenza sull'apparecchiatura (indicare numero e posizione)
15 | ALTRE CARATTERISTICHE
15.1 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
15.2 | Indicazione del numero di impianti dello stesso modello installati in Italia
15.3 | Numero di apparecchiature vendute in Italia nell'ultimo anno
15.4 | Indicazione del numero di impianti dello stesso modello installati in Europa
15.5 | Indicazione del numero di impianti dello stesso modello installati nel mondo
16 | CARATTERISTICHE PARTICOLARI (descrivere)
17 | Ulteriori informazioni a cura della ditta
18 | Accessori ( specificare )
NOTA : Nel caso in cui alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente allegare relazione.
NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.

## Questionario tecnico WSD
QUESTIONARIO PER ACQUISTO WORKSTATION DIAGNOSTICA PER BIOIMMAGINI
Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione
| Codice CIVAB | WSD
| PARAMETRI | RISPOSTA/VALORE
WORKSTATION post elaborazione (descrivere per ciascuna delle tipologie di WS offerte)
1 | Sistema
1.1 | Marca unità centrale
1.2 | Modello unità centrale
1.3 | Fattore di forma del case (tower, desktop,…)
1.4 | CPU (marca/modello)
1.5 | Clock CPU (MHz)
1.6 | Numero processori unità centrale (installati/massimo)
1.7 | Larghezza bus dati unità centrale (bit)
1.8 | Dimensione cache L1 (installata/massima) Mbyte
1.9 | Dimensione cache L2 (installata/massima) Mbyte
1.10 | Dimensione cache L3 (installata/massima) Mbyte
1.11 | RAM (installata/massima) Mbyte
1.12 | Tipo memoria/frequenza (SDRAM, RAMBUS/Mhz)
1.13 | Larghezza bus dati memoria (bit)
1.14 | Frequenza bus dati memoria (Mhz)
1.15 | Capacità di calcolo (MIPS)
1.16 | Storage
1.16.1 | Controller Memoria di massa (SCSI, ATA, SATA, Gbit Fiber Channel,..)
1.16.2 | Memoria di massa (Hard Disk): descrivere capacità (installata/massima interna/massima gestibile) Gbyte
1.16.3 | Gestione RAID (descrivere tipo)
1.16.4 | Memoria di massa (Hard Disk) disponibile per l'archiviazione locale delle immagini (tipo/Gbyte)
1.16.5 | Altri supporti storage (tipo/Gbyte)
1.16.6 | Numero immagini 512x512x2 e 1024x1024x2 memorizzabili su memoria di massa
1.17 | Scheda Video Medicale
1.17.1 | Marca
1.17.2 | Modello
1.17.3 | Tipo (colore/grayscale)
1.17.4 | Interfaccia (AGP, PCI)
1.17.5 | Risoluzione video (pixel x pixel)
1.17.6 | Scala di grigi (bit simultanei / bit palette)
1.17.7 | Numero massimo di colori (se applicabile)
1.17.8 | Memoria Video dedicata (Mbyte)
1.17.9 | Uscite (DVI, 15 pin, S-Video, BNC,... )
1.17.10 | Multi head (descrivere)
1.17.11 | Refresh rate (Hz)
1.17.12 | Dinamica LUT (bit)
1.17.13 | Gestione LUT indipendente (si/no)
1.17.14 | VGA boot (si/no)
1.17.15 | Conformità DICOM GSDF (si/no)
1.18 | Scheda Video non Medicale (se presente)
1.18.1 | Marca
1.18.2 | Modello
1.18.3 | Interfaccia (AGP, PCI)
1.18.4 | Risoluzione video (pixel x pixel)
1.18.5 | Scala di grigi (bit simultanei / bit palette)
1.18.6 | Memoria Video dedicata (Mbyte)
1.18.7 | Uscite (DVI, 15 pin, S-Video, BNC,... )
1.18.8 | Multi head (descrivere)
1.18.9 | Refresh rate (Hz)
1.19 | Scheda Audio
1.19.1 | Marca
1.19.2 | Modello
1.19.3 | Interfaccia (AGP, PCI, USB,...)
1.19.4 | Rapporto S/N (dB)
1.19.5 | Analog to Digital Converter ADC (n.ro bit , freq kHz)
1.19.6 | Digital to Analog Converter DAC (n.ro bit , freq kHz)
1.19.7 | Porte in/out (elencare)
1.19.8 | Marca Microfono
1.19.9 | Modello Microfono
1.20 | Espandibilità
1.20.1 | Slot PCI disponibili
1.20.2 | Slot AGP disponibili
1.20.3 | Disk Bays
1.21 | Rete dati
1.21.1 | Numero interfaccie di rete
1.21.2 | Tipo interfaccie di rete (Eth10/100, Gbit, …)
1.21.3 | Descrivere interfaccia hw per connessione in rete:RJ45, ...
1.21.4 | Descrivere protocolli sw di connessione in rete (TCP/IP, …)
1.21.5 | CLASSI DI SERVIZIO DICOM per la modalità della presente diagnostica
1.21.6 | Image Storage (server, provider, entrambi)
1.21.7 | Query/retrive (server, provider, entrambi)
1.21.8 | Print (server, provider, entrambi)
1.21.9 | Modality worklist (server, provider, entrambi)
1.21.10 | Modality performed procedure step (server, provider, entrambi)
1.21.11 | Storage committment (server, provider, entrambi)
1.21.12 | Interchange media storage (server, provider, entrambi)
1.21.13 | Altre classi di servizio DICOM per altre modalità (elencare)
1.21.14 | Allegare "conformance statement" DICOM 3.0
1.22 | Sicurezza ed Affidabilità
1.22.1 | Hot swappable disks (si,no)
1.22.2 | Redundant hardware (descrivere)
1.22.3 | Hot Plug hardware (descrivere)
1.22.4 | Sistema di back-up dati (descrivere)
1.22.5 | Sistema di autodiagnosi (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
1.22.6 | Sistema di diagnosi di funzionamento in remoto (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
1.22.7 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
1.22.8 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
1.22.9 | Accessibilità fusibili di protezione dall'esterno (si,no)
1.23 | Monitors Medicali
1.23.1 | Marca
1.23.2 | Modello
1.23.3 | Tipo (grayscale/colore)
1.23.4 | Risoluzione video (pixel x pixel)
1.23.5 | Dimensioni area visibile (pollici diagonale)
1.23.6 | Rapporto di forma area attiva (es. 4:3)
1.23.7 | Tecnologia (CRT, LCD, plasma,…)
1.23.8 | Tipo fosofori se applicabile (es.P45, P104)
1.23.9 | Pixel Pitch (mm)
1.23.10 | Refresh rate (Hz)
1.23.11 | Pixel clock (Mhz)
1.23.12 | Luminanza nominale (FL)
1.23.13 | Rapporto di contrasto (es. 300:1)
1.23.14 | Angolo di visuale (orizzontale, verticale)
1.23.15 | Pivoting landscape/portrait (es. +90/-90)
1.23.16 | Scala di grigi (bit simultanei / bit palette)
1.23.17 | Numero massimo di colori (se applicabile)
1.23.18 | Dispositivo integrato di calibrazione (si,no,opzionale)
1.23.19 | Controllo calibrazione remoto
1.23.20 | Ingressi (DVI, 15 pin, S-Video, BNC,... )
1.23.21 | Conformita DICOM GSDF
1.24 | Monitors non Medicali(se presenti)
1.24.1 | Marca
1.24.2 | Modello
1.24.3 | Risoluzione video (pixel x pixel)
1.24.4 | Dimensioni area visibile (pollici diagonale)
1.24.5 | Tecnologia (CRT, LCD, plasma,…)
1.24.6 | Pixel Pitch (mm)
1.24.7 | Refresh rate (Hz)
1.24.8 | Luminanza nominale (FL)
1.24.9 | Rapporto di contrasto (es. 300:1)
1.24.10 | Angolo di visuale (orizzontale, verticale)
1.24.11 | Pivoting landscape/portrait (es. +90/-90)
1.24.12 | Scala di grigi (bit simultanei / bit palette)
1.24.13 | Numero di colori (se applicabile)
1.24.14 | Ingressi (DVI, 15 pin, S-Video, BNC,... )
1.25 | SW generico
1.25.1 | Sistema operativo
1.25.2 | Versione sistema operativo
1.25.3 | Dotazione SW amministrazione (Antivirus, Remote Administration, Back-up,…; elencare)
1.26 | SW Applicativo
1.26.1 | IMMAGINI VISUALIZZABILI ED ERABOLABILI
1.26.2 | CT (si, no)
1.26.3 | RM (si,no)
1.26.4 | COMPUTED RADIOGRAPHY CR (si, no)
1.26.5 | SECONDARY CAPTURE (si, no)
1.26.6 | RADIOLOGIA (da scanner) (si, no)
1.26.7 | MEDICINA NUCLEARE (si,no)
1.26.7 | ECOGRAFIA (si,no)
1.26.8 | SOFTWARE DI ELABORAZIONI IMMAGINI (indicare anche se necessitano di standard immagini in DICOM o in standrad proprietario)
1.26.9 | Elaborazioen immagini RMN (descrivere)
1.26.9 | Elaborazione immagini TAC (descrivere)
1.26.10 | Software di ricostruzione
1.26.11 | Descrivere altri programmi applicativi disponibli (ricostruzione, elaborazione, ..)
1.26.12 | SISTEMA/I DI STAMPA COLLEGABILI
1.26.14 | Stampante laser (elencare)
1.26.15 | Altri sistemi di stampa supportati (elencare)
1.26.16 | Possibilità di stampare in protocollo DICOM 3.0
2 | CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ED INSTALLAZIONE (PER L'INTERA APPARECCHIATURA)
2.1 | Dimensioni (cm: altXlargXprof)
2.2 | Trasportabilità sistema (se si descrivere)
2.3 | Tempo medio di installazione
2.4 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
2.5 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
2.6 | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionameto (KW)
2.7 | Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, ...)
2.8 | Classificazione ambiente di installazione secondo la norma CEI 64-8 (es. gruppo 1)
2.9 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
2.10 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
2.11 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...); descrivere
2.12 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza (si,no se si descrivere)
2.13 | Necessità di schermature per raggi-X (si,no se si descrivere)
2.14 | Peso totale (Kg)
2.15 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
3 | SICUREZZA
3.1 | Sistema di autodiagnosi strumentale (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
3.2 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
3.3 | Protezione con fusibili: descrivere tipo
3.4 | Accessibilità fusibili di protezione
3.5 | Marchi qualità (elencare)
3.6 | Classe e tipo (secondo norme CEI 62-5 ed. 1990 o 62-5 IIIed 2006)
3.7 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
3.8 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
3.9 | Certificazione di conformità alle DIRETTIVE 89/336, 93/42, 47/2007 ... (descrivere con allegato)
3.10 | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
3.11 | Certificazione di qualità ISO 9002 o EN 29002 della ditta manutentrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
3.12 | Manuali d'uso in italiano (si,no)
3.13 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata del software e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si,no)
3.14 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (si,no)
4 | ALTRE CARATTERISTICHE
4.1 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
4.2 | Numero delle installazioni in Italia
4.3 | Indicare le installazioni in ambito regionale (specificare reparto, ospedale, anno vendita)
4.4 | Numero di apparecchiature vendute in Italia nell'ultimo anno
5 | Ulteriori informazioni a cura della ditta
NOTA : Nel caso in cui alcuni punti del questionario non sia possibile rispondere sinteticamente allegare relazione.
NOTA: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.

## IHE-Connectathon
Partecipazione a Connectathon |  | rev6.3
Nome Produttore:
Ha mai partecipato a Connectathon?
Se 'sì' indicare di seguito a quali edizioni:
North America 2006
North America 2007
North America 2008
North America 2009
North America 2010
North America 2011
Europe 2008
Europe 2009
Europe 2010
Europe 2011
Indicare i prodotti testati (nome commerciale) e la loro funzione principale (es. RIS, stampante, WS refertazione,…)
Note:
Selezionare gli attori testati:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration |  | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer |  | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler |  | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality |  | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager |  | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager |  | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive |  | FALSE | FALSE
□ Image Display |  |  | FALSE
□ Image Creator |  |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler |  | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality |  | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager |  | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager |  | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive |  | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  |  | FALSE
□ Image Display |  |  | FALSE
□ Image Creator |  |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality |  | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager |  | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager |  | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive |  | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display |  | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator |  | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler |  | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager |  | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader |  | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository |  | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager |  | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive |  | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  |  | FALSE
| □ Image Creator |  |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security
□ ADT Patient Registration | □ Time Server |  | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node |  | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository |  | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  |  | FALSE
Firma:__________________________________
Firma autenticata ai sensi di legge:__________________________________

## IHE-prodotto
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________

## IHE-prodotto (2)
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________

## IHE-prodotto (3)
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________

## IHE-prodotto (4)
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________

## IHE-prodotto (5)
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________

## IHE-prodotto (6)
Scheda di valutazione IHE di prodotto | rev6.3
Nome Produttore:
Modello e Versione:
Disponibilità immediata del prodotto?
Descrizione funzionale nel sistema:
Note:
Selezionare profili ed attori del prodotto:
Scheduled Workflow | Patient Information Reconciliation | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ ADT Patient Registration | FALSE | FALSE
□ Order Placer | □ Order Placer | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Consistent Presentation of Images | Presentation of Grouped Procedures | FALSE | FALSE
□ Print Composer | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ Print Server | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ PPS Manager | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive |  | FALSE
□ Image Display |  | FALSE
□ Image Creator |  | FALSE
Access to Radiology Information | Key Image Note | FALSE | FALSE
□ External Report Repository | □ Acquisition Modality | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ PPS Manager | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Image Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
□ Image Archive | □ Image Display | FALSE | FALSE
□ Image Display | □ Image Creator | FALSE | FALSE
Simple Image and Numeric Report | Post-Processing Workflow | FALSE | FALSE
□ Enterprise Report Repository | □ Dept System Scheduler/Order Filler | FALSE | FALSE
□ External Report Access | □ Post-Processing Manager | FALSE | FALSE
□ Report Reader | □ Report Reader | FALSE | FALSE
□ Report Repository | □ Report Repository | FALSE | FALSE
□ Report Creator | □ Image Manager | FALSE | FALSE
□ Report Manager | □ Image Archive | FALSE | FALSE
| □ Image Display |  | FALSE
| □ Image Creator |  | FALSE
Charge Posting | Basic Security | FALSE | FALSE
□ ADT Patient Registration | □ Time Server | FALSE | FALSE
□ Dept System Scheduler/Order Filler | □ Secure Node | FALSE | FALSE
□ Acquisition Modality | □ Audit Record Repository | FALSE | FALSE
□ Charge Processor |  | FALSE
Addizionalmente selezionare BSL (Basic Security Level) per gli attori che implementano tale profilo
Firma:__________________________________