## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.1 sistema di monitoraggio multiparametrico dei parametri vitali comprensivo di:
2 | · N.1 Centrale di monitoraggio dotata di stampanti
3 | · N.4 Monitor multiparametrici
4 | · N.4 Stand per monitor con ruote pivottanti
5 | · N.1 infrastruttura di rete wireless per la comunicazione dati tra monitor, centrale e rete dati aziendale
6 | Se il sistema offerto non è esente dal rischio di blocco (crash di sistema) a seguito di interruzione di erogazione di energia elettrica, il Concorrente deve prevedere nell’offerta economica, quale componente essenziale dell’offerta economica stessa, ove non presenti nella struttura di destinazione, la fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), adeguati alle necessità di continuità del servizio.
7 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
8 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Neurochirurgia e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto.
9 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
10 | · installazione, configurazione a sistema, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia
11 | · materiale usurabile (cavi, connettori, bracciali, sonde, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto.

## Caratteristiche di minima
CARATTERISTICHE DI MINIMA
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CM1 | MONITOR MULTIPARAMETRICI
CM2 | GENERALITA’
CM3 | Sistema di acquisizione dei parametri di tipo modulare
CM4 | Parametri base ECG,SpO2,Nibp.PA e T in unico modulo trasportabile
CM5 | Modulo di acquisizione parametri autoalimentato, con possibilità di visualizzazione autonoma di forme d'onda, trend ed allarmi, utilizzabile come soluzione per il trasporto del paziente e per il trasferimento dei dati da posto letto a posto letto.
CM6 | Espandibilità del sistema, con particolare riferimento all’acquisizione e analisi di ulteriori parametri vitali, nel rispetto della ‘connettività’ di cui ai punti di seguito
CM7 | Dispositivo di fissaggio a parete, completo di piano di appoggio/braccio ruotabile
CM8 | Ottimizzazione della gestione/ funzionalità del posto letto (minimizzazione degli ingombri, delle ridondanze, ergonomia dell’intero sistema e delle connessioni, etc).
CM9 | Circuito di ricarica presente, con attivazione automatica e notifica a display del livello di carica. Indicatori luminosi e visivi dell'imminente scarica attivi in tempo utile per attuare la ricarica senza malfunzionamenti o perdite di dati.
CM10 | Batterie con autonomia di circa 2 ore con tutti i parametri in uso, senza effetto memoria, senza bisogno di manutenzione.
CM11 | Acquisizione segnale
CM12 | Per ogni posto letto:
CM13 | Connettori cavi paziente contraddistinti da diversi colori e protetti contro errori di inserimento.
CM14 | Protezione da scariche di defibrillatore
CM15 | Riconoscimento pace-maker disattivabile (On/Off), a soglie di ampiezza e durata regolabili.
CM16 | Elettrocardiogramma a 3, 5 e 10 elettrodi (inclusa fornitura di tutte le tipologie di cavi paziente) con 12 derivazioni reali
CM17 | Respiro Metodo impedenzometrico
CM18 | Rilevazione Saturazione Periferica di Ossigeno con sensore poliuso
CM19 | Pressione non invasiva. Rilevazione su adulti e pediatrici (corredato di n. 3 bracciali a scelta)
CM20 | Rilevazione temperatura corporea superficiale
CM21
CM22 | Connettività
CM23 | Connettività in sottorete fisicamente/logicamente separata
CM24 | Integrazione uplink dell'intero sistema alla rete dati aziendale
CM25 | Funzione bed to bed
CM26 | Modi di impiego centralizzato e stand-alone
CM27 | Centralizzazione wireless (specificare le frequenze di trasmissione)
CM28 | Soluzione Full Disclosure Unificata
CM29 | Gestione dati
CM30 | Configurazione automatica della presentazione delle curve e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro.
CM31 | Unità di memorizzazione dati estraibile, in grado di memorizzare, visualizzare e trasferire parametri di set up del monitor e dati paziente (anagrafica, full disclosure e trends) verso la/e centrali connesse alla rete di monitoraggio. Il trasferimento dati deve essere possibile da e verso ogni modello offerto.
CM32 | Trends delle ultime 24 ore almeno, su tutti i parametri, in formato grafico e tabellare.
CM33 | Analisi aritmie basali
CM34 | Analisi tratto ST su tutte le derivazioni
CM35 | Software per adulti e pediatrico con relativi accessori dedicati
CM36 | Software per il calcolo del dosaggio farmaci
CM37 | Classificazione allarmi articolata in almeno 3 livelli a gravità crescente, con politiche di silenziamento e priorità configurabili solo sugli allarmi non vitali, con possibilità di visione a grande distanza .
CM38 | Aggiornamento software di semplice esecuzione.
CM39 | Capacità di memorizzazione fino ad 4 ore, con trends grafici e tabellari.
CM40 | Unità di visualizzazione
CM41 | Display almeno 12”, LCD TFT a colori, pulibili con normali detergenti di sala
CM42 | Gestione input/output intuitiva ed ergonomica (se a touch-screen con modalità di inserimento alternativa, almeno per le funzioni critiche, immediatamente a disposizione).
CM43 | Interfaccia grafica Altamente personalizzabile tramite meccanismi protetti
CM44 | Numero tracce visualizzabili contemporaneamente: almeno 6 tracce. Possibilità di visualizzazione completa delle 12 derivazioni elettrocardiografiche in un'unica schermata oppure in schermate successive.
CM45 | CENTRALE DI MONITORAGGIO SEMINTENSIVO
CM46 | Connettività
CM47 | Full Disclosure Unificata
CM48 | Gestione dati
CM49 | Classificazione allarmi articolata in almeno 3 livelli a gravità crescente, con politiche di silenziamento e priorità configurabili solo sugli allarmi non vitali.
CM50 | Stampante per tracciati o referti con tecnologia laser.
CM51 | Stampante termica per report rapido di eventi connessa, dedicata, ad almeno 2 canali, con stampa report manuale o automatica, con stack interno per gestione della contemporaneità degli allarmi.
CM52 | Funzionalità di revisione allarmi, forme d'onda, eventi, trends grafici e tabellari, ST delle ultime 24 ore almeno, con possibilità di inserire marker e note. Risoluzione temporale di revisione configurabile.
CM53 | Full Disclosure di almeno 48 ore su tutti i parametri, compresi quelli eventualmente acquisibili da altre apparecchiature a posto letto
CM54 | Unità di Visualizzazione
CM55 | Funzione di visualizzazione completa parametri singolo paziente
CM56 | Forme d'onda visualizzabili contemporaneamente per paziente almeno 2, selezionabili tra tutte le forme d'onda trasmesse dal monitor a posto letto o da dispositivi ad esso collegati.
CM57 | Gestione input/output intuitiva ed ergonomica, sia tramite touch-screen che tastiera e mouse.
CM58 | Ottimizzazione del lay-out dello schermo automatica, tale da consentire sempre il controllo su ogni paziente monitorato, indipendentemente dal tipo di funzione svolta dalla centrale.
CM59 | Pazienti visualizzabili contemporaneamente Almeno pari al numero di posti letto monitorati della localizzazione prevista.
CM60 | Display almeno 18" LCD a colori. Possibilità di aggiungere display aggiuntivi.
CM61 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO
CM62 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi
CM63 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)
CM64 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO
CM65 | copertura 24hx7gg: NO
CM66 | inclusa fornitura consumabile: NO
CM67 | inclusa fornitura usurabile: SI
CM68 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
CM69 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
CM70 | o per guasto bloccante ≤ 8h
CM71 | o per guasto non bloccante ≤ 48h (12h con Field Service Engineer)
CM72 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
CM73 | o per guasto bloccante ≤ 24h
CM74 | o per guasto non bloccante ≤ 96h
CM75 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI
CM76 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI
CM77 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI
CM78 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI
CM79 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg
CM80 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h
CM81 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h
CM82 | manutenzione remota, teleassistenza: NO
CM83 | fornitura HW per manutenzione remota: NO
CM84 | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi (Totale T1 del modello offerta) ≤ 5%
CM85 | Servizi di Formazione e supporto scientifico
CM86 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 4h
CM87 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 8h
CM88 | esaustività dei piani formativi

## Caratteristiche preferenziali
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CP1 | MONITOR MULTIPARAMETRICI
CP2 | Connettività
CP3 | Elevata integrazione con il sistema di monitoraggio installato presso il presidio San Salvatore di Pesaro - Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione
CP4 | Ergonomia delle connessioni paziente con soluzioni che semplifichino l’operatività.
CP5 | Trasferimento in modalità automatica dei principali dati acquisiti tra monitor e monitor ovvero centrale di monitoraggio , al fine di garantire la continuità di tracciabilità dei dati acquisiti. La comunicazione dei dati è preferibile che avvenga attraverso il trasferimento del modulo/i dei parametri vitali, oppure in modalità telemetrica e/o wireless, comunque senza disconnessione dei cavi dal paziente.
CP6 | GESTIONE DATI
CP7 | Elevata integrazione con il sistema di monitoraggio installato presso il presidio San Salvatore di Pesaro - Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione
CP8 | Unità di visualizzazione
CP9 | Interfaccia grafica con possibilità di controllare un ampio numero di funzionalità da un punto centralizzato e remoto.
CP10 | Supporto guidato in linea per l'utilizzo dell'apparecchiatura (Help on line) in italiano.
CP11 | Simulatore, esterno o preferibilmente interno,per la formazione del personale.
CP12 | Dispositivi di visualizzazione rapida del posto letto in allarme.
CP13 | Possibilità di visualizzazione grafica agevolata di trend e parametri
CP14 | UNITA’ DI VISUALIZZAZIONE
CP15 | Display da 15” LCD TFT a colori, pulibili con i normali detergenti di sala, in sostituzione del monitor da 12” richiesto in offerta base.
CP16 | CENTRALE DI MONITORAGGIO SEMINTENSIVO
CP17 | Connettività
CP18 | Elevata integrazione con il sistema di monitoraggio installato presso il presidio San Salvatore di Pesaro - Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione
CP19 | GESTIONE DATI
CP20 | Elevata integrazione con il sistema di monitoraggio installato presso il presidio San Salvatore di Pesaro - Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione
CP21 | Protezione dati
CP22 | Protezione dall' attacco di virus informatici realizzata in maniera da protrarre la propria efficacia nel tempo, anche in considerazione del continuo evolversi della tecnologia.

## MON
Legenda | Classe tecnologica | Monitor
Produttore
Modello
Fornitore
Anno inizio produzione
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
Codice CIVAB
Unità di visualizzazione | Tipo di comandi e interfaccia utente
Risoluzione dello schermo (in linee o pixel x pixel)
Scheda grafica (VGA, SVGA, ecc.)
Tecnologia di costruzione dello schermo
Moduli | Peso e Dimensione modulo (indicare il massimo e minimo)
Tecnologia sensori SpO2
Gestione dati | Indicare la precisione (risoluzione) ed accuratezza nei parametri rilevati
Livelli di allarme previsti
TREND VISUALIZZABILI (formati)
TREND MEMORIZZABILI (parametri)
Acquisizione segnale | Dati acquisibili dal paziente (Distinguere tra: continui, periodici)
Altro | Tempo di ricarica accumulatore (ore)
Peso totale (Kg)
Modalità di aggiornamento software del monitor
Autonomia massima (ore) degli accumulatori interni
Allarmi | Memorizzazione dei dati e degli allarmi (indicare il numero e il massimo tempo di memorizzazione)
Memorizzazione dei dati e degli allarmi in caso di caduta di tensione di alimentazione (sì, no, se sì indicare il numero e il massimo tempo di memorizzazione)
Software aritmie (descrivere)
Connettività | Numero e tipo di porte per ingresso/uscite dati
Numero e tipo porte video
Numero e tipo di porte analogiche
Numero di porte Centronics
Numero e tipo di porte per collegamento in rete locale
Tipo di protocollo supportato per il collegamento con la centrale
Altre porte (descrivere)
Altri tipi di protocolli supportati (descrivere)
Interfaccia utente | Presenza di un sistema di Help in linea in lingua italiana
Tecnologia di comando delle funzioni del monitor (descrivere es. Touch screen, Touch screen SAW, trim-knob, tastiera, ecc.)
Dispositivi ingresso dati (tastiera funzionale, tastiera alfanumerica, lettore barcode, altro) specificare
Referenze | Numero delle installazioni (indicare le principali in ambito regionale)
Numero di apparecchiature dello stesso tipo vendute
Hardware | Capacità di elaborazione
Tipologia processore principale (es. Pentium, ecc.)
Frequenza processore principale (MHz)
Capacità di memoria RAM (Mbyte)
Software | Denominazione del software installato
Versione del software installato
Modulo ECG | Campo di applicazione (adulti,pediatrico,neonatale)
Numero tracce ECG visualizzabili contemporaneamente
N° Derivazioni selezionabili
Accuratezza nella misura della frequenza cardiaca (%)
Intervallo di aggiornamento del display (msec)
Tempo di ripristino della linea base dopo una defibrillazione (msec)
Impedenza d'ingresso min.(Mohm)/frequenza di riferimento (Hz)
CMRR min. (dB)/sbilanciamento (Kohm,microFarad)
Risposta in frequenza in diagnosi (Hz)
Risposta in frequenza in monitoraggio (Hz)
Soglia di sensibilità del QRS (µVolt)
Dinamica d'ingresso (mV AC)
Frequenza di campionamento per canale (Hz)(se digitale)
Risoluzione (microVolt/div)(se digitale)
Velocità della traccia sullo schermo (mm/sec)
Possibilità di inserimento di Marker (sì, no)
Protezione da defibrillatore (sì, no)
Filtro tremori muscolari (sì, no)
Test della qualità del contatto elettrodo-paziente (sì, no)
Autotest funzionale (sì, no)
Autotest di sicurezza (sì, no)
Durata/Ampiezza di riconoscimento pacemaker (µsec/mVolt)
Tempo di ritardo attivazione allarme frequenza (sec.)
Presenza allarme per asistolia (sì, no)
Tempo di ritardo attivazione allarme asistolie (sec.)
Presenza allarme distacco elettrodi (sì, no)
Presenza programma calcolo param. ECG (sì, no)
Presenza programma interpretativo (sì, no)
Tipo programma interpretativo
Presenza software analisi aritmie (sì, no, se sì descrivere in allegato)
Presenza software analisi automatica tratto ST (sì, no, se sì descrivere in allegato)
Durata registrazione trend (h)
Risoluzione trend (min.)
Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x largh. x prof.) (cm)
Peso (se modulo autonomo) (Kg)
Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990 o 2007)
Norme di sicurezza CEI a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale (es. 62-18)
Accessori compresi in offerta (elencare)
Ulteriori caratteristiche
Modulo o canale temperatura | Campo di misura (°C)
Risoluzione della misura (°C)
Accuratezza della misura (%F.S. o °C)
Campo di impostazione degli allarmi di temperatura (°C)
Tipo di trasduttori utilizzabili (elenco)
Durata registrazione trend (h)
Risoluzione trend della temperatura (min.)
Autotest funzionale
Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
Peso (se modulo autonomo) (Kg)
Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990 o 2007)
Norme di sicurezza CEI a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
Protezione da defibrillatore (sì, no)
Accessori compresi in offerta
Ulteriori caratteristiche
Modulo o canale gittata cardiaca | Tipo di cateteri utilizzabili (dimensioni e modelli)
Caratteristiche tecniche dei cateteri (termistore)
Campo di misura della temperatura del liquido da iniettare (TI) (°C)
Accuratezza della misura di gittata cardiaca (%)
Accuratezza nella misura della temp. del liquido da iniettare (TI) (°C)
Tempo massimo per l'iniezione del liquido refrigerante (sec)
Modalità di attivazione della fase di iniezione del liquido refrigerante
Volumi iniettabili di liquidi refrigerati (mlitri)
Campo di allarme per la temperatura del sangue (°C)
Tempo di ritardo dell'allarme relativo alla temperatura del sangue (sec)
Delta temperatura minima (°C)
Formula di calcolo della gittata cardiaca (descrivere con allegato)
Parametri inseribili per i calcoli emodinamici
Eventuali moduli necessari per effettuare i calcoli emodinamici
Elenco parametri ricavabili dai calcoli emodinamici
Autotest funzionale
Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
Peso (se modulo autonomo) (Kg)
Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990 o 2007)
Norme di sicurezza CEI a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
Protezione da defibrillatore (sì, no)
Accessori compresi in offerta
Ulteriori caratteristiche
Modulo o canale pressione non invasiva | Campo di applicazione (adulti,pediatrico,neonatale)
Numero parametri pressori visualizzati
Campo di misura pressione sistolica (mmHg)
Campo di misura pressione diastolica (mmHg)
Metodo utilizzato per il calcolo della pressione media (descrivere)
Tipo di trasduttore di pressione
Tempo di gonfiaggio del bracciale (sec)
Tempo di sgonfiaggio del bracciale (sec)
Precisione della pressione del bracciale (% o mmHg)
Protezione da sovrapressione nel bracciale (sì, no)
Controllo dei disturbi legati al movimento (sì, no)
Misurazione della pressione con attivazione manuale (sì, no)
Misurazione della pressione con attivazione automatica (sì, no)
Misurazione della pressione con attivazione continua (sì, no)
Durata registrazione trend (h)
Risoluzione trend della pressione (min.)
Autotest funzionale
Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
Peso (se modulo autonomo) (Kg)
Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990 o 2007)
Norme di sicurezza CEI a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
Protezione da defibrillatore (sì, no)
Accessori compresi in offerta
Ulteriori caratteristiche
Modulo o canale pressione invasiva | Campi di misura selezionabili : indicare le voci sottostanti.
mmHg (Si, No)
Kpa (Si, No)
cmH2O (Si, No)
Sensibilità dei trasduttori che possono essere selezionate (µV/V/mmHg)
Campo di definizione dello 'zero' di pressione (mmHg)
Accuratezza nella definizione dello 'zero' di pressione (mmHg)
Deriva dello 'zero' di pressione (mmHg/°C)
Accuratezza nella misura del valore di pressione (%F.S. o mmHg)
Deriva della misura del valore della pressione (%/°C o mmHg/°C)
Errore di non linearità ed isteresi (%F.S. o mmHg)
Risposta in frequenza del modulo di misura della pressione (Hz)
Campo di frequenza dei filtri passa basso (Hz)
Presenza di allarme di sconnessione del circuito di misura (sì,no)
Impostazione manuale del campo di visualizzazione delle forme d'onda (sì,no)
Impostazione automatica del campo di visualizzazione delle forme d'onda (sì,no)
Durata registrazione trend (h)
Risoluzione trend (min.)
Autotest funzionale (sì, no)
Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
Peso (se modulo autonomo) (Kg)
Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990 o 2007)
Norme di sicurezza CEI a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
Protezione da defibrillatore (sì, no)
Accessori compresi in offerta
Ulteriori caratteristiche
Modulo o canale saturimetria/pletismografia | Campo di applicazione (adulti,pediatrico,neonatale)
Visualizzazione onda pletismografica (sì, no)
Precisione della misura (errore in % in funzione del valore misurato e del sensore)
Allarme saturimetria (Si, No)
Allarme frequenza cardiaca (Si, No)
Allarme per trasduttore scollegato (sì,no)
Allarme mancanza polso (sì, no)
Allarme per segnale rumoroso (sì,no)
Allarme per interferenza luminosa (sì, no)
Campo di misurazione frequenza del polso (bpm)
Precisione della misura (errore in % )
Frequenza di aggiornamento del polso (msec)
Elenco trasduttori riutilizzabili e monouso utilizzabili con il modulo (allegare elenco)
Durata registrazione trend (h)
Risoluzione trend (min.)
Autotest funzionale (sì, no)
Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
Peso (se modulo autonomo) (Kg)
Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990 o 2007)
Norme di sicurezza CEI a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
Protezione da defibrillatore (sì, no)
Accessori compresi in offerta
Ulteriori caratteristiche
Modulo o canale CO2 | Sistema di misura della concentrazione di CO2 (mainstream, sidestream)
Principio di misura (descrivere)
Misura della CO2 in ingresso al paziente (inCO2) (sì, no)
Misura della CO2 in uscita dal paziente (etCO2) (sì, no)
Visualizzazione in tempo reale del capnogramma (sì, no)
Volume di campionamento usato dalla cella di misura (µl)
Campo di misura della CO2 (mmHg o KPa)
Accuratezza della misura ( ±% o ±mmHg)
Tempo di warm-up (minuti)
Massima deriva di zero (mmHg/ora)
Presenza di sistema di autocalibrazione automatica (sì, no, se sì indicare intervallo)
Necessità di calibrazione periodica con bombole calibrate (sì, no, se sì indicare periodicità in mesi)
Eventuali bombole di calibrazione (esterne od interne)
Portata (o portate) di gas prelevata per la misura (solo sidestream)(ml/min)
Tempo di risposta della cella (in funzione della portata di prelievo, solo sidestream) (msec)
Compensazione per presenza di ossigeno (manuale o automatica)
Campo di misura della frequenza respiratoria (in funzione della portata di prelievo, solo sidestream) (bpm)
Accuratezza della misura ( ±bpm)
Allarmi (descrivere)
Durata registrazione trend (h)
Risoluzione trend (min.)
Autotest funzionale (sì, no)
Dimensioni (se modulo autonomo) (alt. x larg. x prof.) (cm)
Peso (se modulo autonomo) (Kg)
Classe e Tipo (secondo norme CEI 62.5 ed. 1980 o 1990 o 2007)
Norme di sicurezza a cui è conforme il modulo o l'apparecchiatura dotata del canale
Protezione da defibrillatore (sì, no)
Accessori compresi in offerta
Ulteriori caratteristiche
SICUREZZA | Sistema di autodiagnosi strumentale (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
Protezione con fusibili: descrivere tipo
Accessibilità fusibili di protezione
Possibilità di collegamento con altri dispositivi compresa nella certificazione CE 93/42 (specificare quali dispositivi)
Protezione da scariche di defibrillazione (si, no)
CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE | Dimensioni (cm: ALTxLARGxLUNG)
Spazio minimo richiesto per l'apparecchiatura (cm: ALTxLARGxLUNG)
Trasportabilita' (se SI descrivere)
Impianto elettrico (monofase,trifase)
Caratteristiche assorbimento elettrico (W)
Necessità di stabilizzatore di tensione (SI, NO se SI descrivere)
Presenza accumulatori interni (no, base, opzionale)
Tipologia accumulatori interni (piombo, NiCd, ecc.)
Autonomia massima (ore)
Capacita' complessiva (Ah)
Tempo di ricarica (m)
Eventale presenza di filtri sulla sezione di raffreddamento (si, no)
Peso totale (Kg)
Tempo medio di installazione
Necessita' particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
CARATTERISTICHE PARTICOLARI O ALTRE CARATTERISTICHE (descrivere a cura della ditta)
ACCESSORI (modello, tipo, produttore, caratteristiche, ecc.)
Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.

## CMO
Legenda | Classe tecnologica | Centrale di monitoraggio
Produttore
Modello
Fornitore
Anno inizio produzione
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
Codice CIVAB
CARATTERISTICHE GENERALI | Numero posti letto visualizzabili contemporaneamente
Numero massimo di monitor collegabili alla stessa centrale (specificare il numero di moduli di collegamento eventualmente necessari. Es. 1 x 8p.l., 2 x 16 p.l., ecc.)
Tecnologia di costruzione dello schermo (CRT, TFT e/o LCD, ecc)
Allarmi (descrivere)
Memorizzazione dei dati e degli allarmi (indicare il numero e il massimo tempo di memorizzazione)
Memorizzazione dei dati e degli allarmi in caso di caduta di tensione di alimentazione (sì, no, se sì indicare il numero e il massimo tempo di memorizzazione)
Stampa automatica degli allarmi dedicato (Si, no)
Stampa Sistema di stampa degli allarmi dedicato (numero canali)
Trend disponibili (descrivere)
Software aritmie (se si descrivere)
Sistema di stampa tracciati e referti (descrivere nelle voci sottostanti)
Tipo e modello della stampante
Tecnologia di stampa
UNITA' DI VISUALIZZAZIONE | Numero di tracce stampate
Numero minimo tracce visualizzabili contemporaneamente per p.l.
Numero di parametri numerici visualizzabili contemporaneamente per p.l. (specificare quali)
Display di visualizzazione dei dati (specificare nelle voci sottostanti)
Dimensione schermo (in pollici)
Risoluzione dello schermo (in linee o pixel x pixel)
Scheda grafica (VGA, SVGA, ecc.)
CONNETTIVITA' | Numero di porte seriali RS232
Numero e tipo porte video
Numero e tipo di porte analogiche
Numero di porte Centronics
Numero e tipo di porte per collegamento in rete locale
Altre porte (descrivere)
Tipo di protocollo supportato per il collegamento con i monitor
Altri tipi di protocolli supportati (descrivere)
Interfaccia utente (specificare nelle voci sottostanti)
Presenza di un sistema di Help in linea in lingua italiana
Tecnologia di comando delle funzioni del monitor (descrivere es. Touch screen, Touch screen SAW, trim-knob, tastiera, ecc.)
HARDWARE | Dispositivi ingresso dati (tastiera funzionale, tastiera alfanumerica, lettore barcode, altro) specificare
Capacità di elaborazione
Tipologia processore principale (es. Pentium, ecc.)
Frequenza processore principale (MHz)
Capacità di memoria RAM (Mbyte)
Floppy disk drive (si, no se si descrivere)
CD - ROM drive (si, no se si descrivere)
Hard disk (capacità Gbyte)
Denominazione del software installato
Versione del software installato
ACCESSORI DISPONIBILI | Elencare tipo e descrivere
MATERIALE DI CONSUMO | Elencare tipo e descrivere
SICUREZZA | Sistema di autodiagnosi strumentale (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
Protezione con fusibili: descrivere tipo
Accessibilità fusibili di protezione
Possibilità di collegamento con altri dispositivi prevista nella certificazione CE 93/42 (specificare quali dispositivi)
Protezione da scariche di defibrillazione (si, no)
Protezioni attive o passive da virus informatici
CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE | Dimensioni (cm: ALTxLARGxLUNG)
Spazio minimo richiesto per l'apparecchiatura (cm: ALTxLARGxLUNG)
Impianto elettrico (monofase,trifase)
Caratteristiche assorbimento elettrico (W)
Filtro 50 Hz (si, no)
Necessità stabilizzatore di tensione (si,no se si descrivere)
Eventale presenza di filtri sulla sezione di raffreddamento (si, no)
Peso totale del sistema (Kg)
Tempo medio di installazione
Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
CARATTERISTICHE PARTICOLARI O ALTRE CARATTERISTICHE (descrivere a cura della ditta)
Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.