## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | · N.6 Incubatrici Neonatali da assistenza intensiva/semintensiva
2 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
3 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Pediatria e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto.
4 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
6 | Esigenze cliniche
7 | · Fornire supporto e controllo alle attività di terapia e monitoraggio neonatale.

## Caratteristiche di minima
CARATTERISTICHE DI MINIMA
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CM1 | Caratteristiche di sistema.
CM2 | · incubatrice per terapia intensiva/semi-intensiva con servocontrollo a microprocessori su tutti i parametri (temperatura aria, temperatura cutanea, concentrazione ossigeno, umidità relativa, pulsossimetria).
CM3 | · completa di cassettiera;
CM4 | · regolazione del lettino in trendelenburg e fowler fino ad almeno 10° di inclinazione;
CM5 | · lettino con materassino antidecubito, estraibile dall’incubatrice;
CM6 | · doppia pedaliera per la regolazione elettrica dell’altezza del piano di lavoro;
CM7 | · capottina trasparente con almeno 6 aperture/oblò e con pannelli frontale e posteriore apribili e richiudibili;
CM8 | · schermo/display orientabile da entrambe i lati, per l’impostazione dei parametri, il loro monitoraggio numerico e la visualizzazione delle curve e dei trend di tutti i parametri misurati;
CM9 | · misurazione della doppia temperatura del neonato tramite sonde di temperatura;
CM10 | · regolazione elettronica della temperatura cutanea del neonato almeno fino a 39°C (override) con allarmi preimpostati;
CM11 | · impostazione della temperatura dell’aria almeno fino a 39°C (override) per la cura anche dei neonati di peso estremamente basso;
CM12 | · regolazione elettronica della temperatura dell'aria all'interno della culla con allarmi preimpostati;
CM13 | · regolazione elettronica della concentrazione di ossigeno (Oxygen Controller) almeno fino al 65% all'interno della campana della culla attraverso doppio sistema di ossimetro con allarmi preimpostati di minima e massima;
CM14 | · regolazione elettronica dell'umidità relativa almeno fino a valori di 95% RH all'interno della culla. Il sistema di umidificazione deve essere ad iniezione di vapore acqueo;
CM15 | · rumorosità interna alla culla non superiore a 47 dB;
CM16 | · bilancia elettronica integrata;
CM17 | · parti e componenti latex-free;
CM18 | · classe di protezione I, grado di protezione BF
CM19 | · Allarmi per: alta temperatura, set point, mancanza alimentazione, ventilatore, sonda temperatura cutanea, guasto di sistema, assenza umidificazione, basso livello dell’acqua, sensore ossigeno, concentrazione ossigeno
CM20 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO
CM21 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi
CM22 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)
CM23 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO
CM24 | copertura 24hx7gg: NO
CM25 | inclusa fornitura consumabile: NO
CM26 | inclusa fornitura usurabile: NO
CM27 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
CM28 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
CM29 | o per guasto bloccante ≤ 12h
CM30 | o per guasto non bloccante ≤ 48h
CM31 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
CM32 | o per guasto bloccante ≤ 48h
CM33 | o per guasto non bloccante ≤ 96h
CM34 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI
CM35 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI
CM36 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI
CM37 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI
CM38 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg
CM39 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h
CM40 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h
CM41 | manutenzione remota, teleassistenza: NO
CM42 | fornitura HW per manutenzione remota: NO
CM43 | costo annuo contratto FULL RISK (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi (Totale T1 del modello offerta) ≤ 10%
CM44 | Servizi di Formazione e supporto scientifico
CM45 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 2h
CM46 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 8h
CM47 | esaustività dei piani formativi

## Caratteristiche preferenziali
CARATTERISTICHE PREFERENZIALI
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
CP1 | Caratteristiche di sistema.
CP2 | · doppia campana o caratteristiche di isolamento termico equivalenti
CP3 | · se in presenza di doppie pareti, quelle interne devono essere preferibilmente rimovibili dalla campana;
CP4 | · interfacce di collegamento (RS232)
CP5 | · connessione di rete RJ45
CP6 | · sistema di umidificazione facilmente sanificabile;
CP7 | · sensori di temperatura tali da poter essere sistemati in modo sicuro in ogni repere anatomico senza causare alcun decubito al paziente; preferibilmente distinti con diverso colore;
CP8 | · display multifunzionale TFT-LCD a colori ad alto contrasto di almeno 6 pollici 640x480
CP9 | · visualizzazione dei parametri e dei trend a display con codice colore che faciliti l’interpretazione dei dati;
CP10 | · doppio accesso da entrambe i lati che faciliti l’operatività del personale ed il trattamento del paziente;
CP11 | · sistema di chiusura di sicurezza contro aperture accidentali;
CP12 | · umidificatore completamente rimovibile e facilmente sanificabili;
CP13 | · sistema di agganci e binari standardizzati con carico massimo non inferiore ad 8 kg.
CP14 | · filtro aria elettrostatico ad alta efficienza;
CP15 | · camera di condizionamento in acciaio inox facilmente sanificabile;
CP16 | · basso livello di rumore per le movimentazioni previste;
CP17 | · ingombro del volume principale non superiore a 110 x 70 cm
CP18 | · possibilità di doppio utilizzo convertibile da incubatrice neonatale ad isola neonatale (funzione necessaria per uno solo dei dispositivi richiesti) dotata di:
CP19 | - riscaldamento uniforme del materassino tramite sistema di riscaldamento radiante
CP20 | - sistema di alimentazione per mantenere la continuità del trattamento in caso di brevi trasporti intraospedalieri
CP21 | - trasformazione da sistema chiuso ad aperto e viceversa rapido, silenzioso e automatizzato, dotato di sistema di sicurezza per il riconoscimento di eventuali ostacoli
CP22 | - sistema di protezione per prevenire le cadute del paziente in modalità isola neonatale con pareti abbattute
CP23 | Controllo temperatura.
CP24 | · settaggio standard temperatura cutanea 35.0 - 37.5°C
CP25 | · settaggio override temperatura cutanea: 37.6 - 39.0°C
CP26 | · settaggio temperatura aria manuale: 23.0 - 37.0°C
CP27 | · settaggio temperatura aria override: 37.1 - 39.0°C
CP28 | · incrementi non superiori a 0.1°C
CP29 | · range temperatura cutanea visualizzata 30.0 - 42.0°C
CP30 | · precisione non superiore a ± 0.3°C
CP31 | · range temperatura aria visualizzata 20.0 - 42.0°C
CP32 | · precisione non superiore: ± 0.3°C
CP33 | Controllo umidità.
CP34 | · controllo umidità a servocontrollo
CP35 | · range impostazione umidità: 40-95% RH (incrementi non superiori a 1%)
CP36 | · range visualizzazione umidità15-99% RH (precisione non superiore a 5%)
CP37 | · umidità massima: 90% (ad umidità ambiente 50% RH, temperatura ambiente 25°C, temperatura aria incubatrice 37°C)
CP38 | Pulsossimetro.
CP39 | · range visualizzato 1 - 100% SpO2
CP40 | · accuratezza non superiore: ± 3% (a 70 - 100%)
CP41 | · frequenza aggiornamento display non superiore a:1 secondo
CP42 | · range allarmi: superiore 50 - 100%, OFF – inferiore 45 - 95%, OFF (incrementi non superiori a 1%)
CP43 | · visualizzazione frequenza cardiaca 25 - 240bpm, accuratezza non superiore a ± 3bpm
CP44 | · allarme frequenza cardiaca: superiore 80 - 240bpm, OFF – inferiore 35 - 180bpm, OFF (incrementi non superiori a 5bpm)
CP45 | · range
CP46 | · segnale acustici di frequenza
CP47 | Alimentazione ossigeno.
CP48 | · massima concentrazione di ossigeno 65% (con flusso O2 da 10L/min)
CP49 | · rampa 30 minuti (da 21% a 60% con flusso O2 da 10L/min)
CP50 | Controllo ossigeno.
CP51 | · modalità controllo servocontrollata
CP52 | · range impostazione concentrazione ossigeno 22 - 65% (incrementi non superiori a 1%)
CP53 | · range visualizzazione concentrazione ossigeno 15 - 105%
CP54 | · pressione fornitura O2: 294 - 490kPa (2 - 5gf/cm2)
CP55 | · accuratezza di misura della concentrazione: ±2% in 15 - 25%, ±3% in 25 - 100%
CP56 | · durata del sensore approssimativamente non inferiore a 24 mesi
CP57 | Bilancia elettronica.
CP58 | · range di misura non inferiore a 300~7000g
CP59 | · accuratezza ± 5g
CP60 | · tipologia di misura: manuale, automatica, differenziale
CP61 | · possibilità di memorizzazione del valore di misura

## INN
INN - QUESTIONARIO PER ACQUISTO INCUBATRICE NEONATALE
Produttore
Modello
Fornitore
Anno inizio produzione
| Codice CIVAB | INN
| PARAMETRI | VALORE | PUNTI
1 | Campo di utilizzo (terapia intensiva, semintensiva, media, base, ecc.)
2 | Temperatura
2.1 | Modo operativo (specificare nelle voci sottostanti)
2.1.1 | Controllo temperatura aria (SI, NO)
2.1.2 | Controllo temperatura cutanea (SI, NO)
2.1.3 | Altro
2.2 | Intervallo di temperatura aria (min-max. in °C)
2.2.1 | Minima variazione impostabile per il punto precedente ( in °C)
2.3 | Intervallo di temperatura cutanea (min-max. in °C)
2.3.1 | Minima variazione impostabile per il punto precedente ( in °C)
3 | Caratteristiche aria interna
3.1 | Tipo riscaldatore (descrivere)
3.2 | Tipo ventilatore (se presente descrivere)
3.3 | Modalità di riscaldamento (proporzionale, on/ff, ... :descrivere)
3.4 | Tempo di raggiungimento di regime dall'accensione ( minuti )
3.5 | Modalità di purificazione (tipologia dei filtri)
3.5.1 | Grado di purezza dei filtri (micron)
3.6 | Flusso aria all'interno dell'incubatrice (descrivere)
3.7 | Massima velocità aria in zona bambino (specificare)
3.8 | Descrivere caratteristiche motori se presenti (CC, ....)
3.9 | Descrivere sicurezze meccaniche
4 | Sensori temperatura
4.1 | Tipo sensori di temperatura aria (descrivere)
4.1.1 | Precisione sensori di temperatura aria
4.2 | Tipo sensori di temperatura cutanea (descrivere)
4.2.1 | Precisione sensori di temperatura cutanea
5 | Pareti e caratteristiche meccaniche
5.1 | Materiale delle pareti (descrivere)
5.2 | Doppie pareti (si,no)
5.3 | Pareti riscaldate (SI, NO se SI descrivere sistema di riscaldamento)
6 | Accessi al neonato
6.1 | Tipo e numero sportelli
6.2 | Altre aperture
6 | Ossigeno e anidride carbonica
6.1 | Numero di ingressi O2
6.2 | Controllo O2 (SI, NO)
6.3 | Allarme O2 (SI, NO)
6.4 | Concentrazioni di ossigeno possibili all'interno dell'incubatrice
6.5 | Concentrazioni di anidride carbonica che si possono verificare all'interno dell'incubatrice
7 | Sistema di umidificazione
7.1 | Tipo
7.2 | Range di umidità impostabile (min.-max.)
7.3 | Modalità di variazione umidità (descrivere)
7.4 | Precisione indicatore di umidità
8 | Rumore
8.1 | Massimo rumore interno (db)
8.2 | Massimo rumore interno con allarmi in funzione (db)
8.3 | Massimo rumore esterno (3metri) con allarmi in funzione (db)
8.4 | Controllo (SI, NO)
9 | Allarmi
9.1 | Allarme sconnessione sensore cutaneo (si,no)
9.2 | Allarme sconnessione ventola o blocco aria (si,no)
9.3 | Allarme riscaldamento eccessivo(si,no,se si temperatura di innesco allarme)
9.4 | Allarme interruzione alimentazione elettrica (si,no)
9.5 | Altri allarmi (elencare e descrivere)
10 | Caratteristiche generali
10.1 | Sistema di autodiagnosi (assente, presente; se presente descriverne il funzionamento)
10.2 | Modalità visualizzazione parametri: descrivere (monitor, LCD, led, ecc.)
10.3 | Sistema collegato a Personal Computer -PC- (si, no; se si descrivere tipo collegamento)
10.4 | Descrivere caratteristiche PC (processore, clock, RAM, Hard disk, floppy, video, tastiera, stampante)
10.5 | Visualizzazione dei dati su PC (si,no; se si descrivere)
10.6 | Possibilità di installare monitor per parametri fisiologici o altre attrezzature di rianimazione
10.7 | Ruote bloccabili (si,no)
11 | Altre carateristiche
11.1 | Numero delle installazioni (indicare le principali in ambito regionale)
11.2 | Numero di apparecchiature vendute nel1994
12 | Accessori
12.1 | Elencare tipo e descrivere
13 | Materiale di consumo
13.1 | Elencare tipo e descrivere
14 | Sicurezza
14.1 | Segnalazione tipo di guasto (sì, no, se si specificare)
14.2 | Classe e tipo (secondo lenorme 62-5 ed. 1990)
14.3 | Marchi qualità (elencare)
14.4 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
14.5 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
15 | Caratteristiche impiantistiche
15.1 | Dimensioni (cm: ALTxLARGxLUNG)
15.2 | Spazio minimo richiesto per l'apparecchiatura (cm: ALTxLARGxLUNG)
15.3 | Impianto elettrico (monofase,trifase)
15.4 | Caratteristiche assorbimento elettrico in stand-by, funzionamento normale e in spunto ( A, V, VA)
15.5 | Caratteristiche impianto elettrico ( A, V, KW)
15.6 | Umidità ambiente di funzionamento (min.-max.)
15.7 | Temperatura ambiente di funzionamento (min.-max.)
15.8 | Altre alimentazioni (idrica, vuoto, aria, scarichi...) (descrivere caratteristiche e portate)
15.9 | Peso dei vari componenti il sistema (Kg) (elencare)
15.10 | Peso totale (kg)
15.11 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
16 | Altre caratteristiche a cura della ditta
Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.