LOTTO 1

CAPITOLATO TECNICO PER LA FONITURA DI N.1 SISTEMA TOMOGRAFICO PER RISONANZA MAGNETICA AD ALTRO CAMPO (1,5T) E TECNOLOGIE ACCESSORIE

Art. 1 – PREMESSA	2

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO	2

Art. 3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	3

3.1 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI SISTEMI PREVISTI IN FORNITURA	3

3.2 – CARATTERISTICHE DELLE OPERE DI INSTALLAZIONE PREVISTE IN FORNITURA	5

3.3 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI PREVISTI IN FORNITURA	7

Art. 4 – REFERENTI DELLA DITTA PER LA FORNITURA	8

Art. 5 – ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE	8

Allegati:

- n° 1: caratteristiche tecniche della fornitura Lotto 1

# Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico (CT) disciplina per gli aspetti tecnici la fornitura di Tecnologie  Sanitarie (TS) e relativi accessori, opere impiantistiche/edili per la loro messa in funzione e servizi  annessi, a soddisfacimento delle necessità della Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).

# Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Fornitura di N.1 sistema tomografico a risonanza magnetica ad alto campo (1.5T) comprensivo di tecnologie sanitarie accessorie, opere  edili/impiantistiche necessarie alla  installazione e messa in funzione a soddisfacimento delle esigenze della U.O.C Diagnostica per Immagini – Ospedale San Salvatore - di questa SA, secondo quanto descritto nel  capitolato speciale d’appalto, nel capitolato tecnico e  relativi allegati.

L’importo complessivo a base d’asta della fornitura ammonta ad € 1.185.107,77 oltre ad € 1.800,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA (21%), composto come da seguente quadro economico di progetto:

| QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IMPORTI |  |
| IMPORTI | PARZIALI | TOTALI |
| Sistema tomografico per Risonanza Magnetica e tecnologie sanitarie accessorie |  | € 1.075.747,77 |
| Importo lavori a corpo per opere ed adeguamenti edili ed impiantistici necessari al completamento dei locali ed alla installazione delle tecnologie sanitarie |  | € 90.000,00 |
| Importo altri servizi di supporto (installazione, formazione, ritiro e smaltimento, etc.i) |  | € 10.000,00 |
| Spese tecniche di progettazione e direzione lavori | € 9.000,00 |  |
| CNPAIA (4%) spese tecniche | € 360,00 |  |
| Totale spese tecniche |  | € 9.360,00 |
| importo complessivo a base d'asta al netto oneri della sicurezza IVA ESCLUSA |  | € 1.185.107,77 |
| Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 1.800,00 |  |
| Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta |  | € 1.800,00 |
| Importo complessivo inclusi oneri della sicurezza IVA ESCLUSA |  | € 1.186.907,77 |
| IVA (21%) |  | € 249.250,63 |
| IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 1 IVA INCLUSA |  | € 1.436.158,40 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: |  |  |
| Interventi non quantificabili a priori (~ 4% dei lavori) |  | € 3.600,00 |
| IVA (21%) interventi non quantificabili a priori |  | € 756,00 |
| Spese di gara (onnicomprensive) |  | € 2.965,60 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO LOTTO 1 |  | € 1.443.480,00 |

# Art. 3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto di gara, prevede che i sistemi offerti debbano rispondere in pieno alle necessità e alle esigenze descritte nel presente capitolato, alle caratteristiche generali articolate del presente articolo ed alle caratteristiche specifiche riportate nell’allegato 1 al presente CT.

Le specifiche tecniche vanno tutte intese o interpretate in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. 12 aprile 2006. n 163 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto il  Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in coerenza con i criteri esplicitati nel disciplinare di gara. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera almeno equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Le opzioni dovranno essere limitate a quelle specificatamente richieste oppure essere esclusivamente addizionali (e non sostitutive) alla configurazione richiesta.

## 3.1 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI SISTEMI PREVISTI IN FORNITURA

Le TS devono soddisfare i seguenti requisiti di ordine generale.

- Le TS devono essere comprensive di tutti gli accessori e/o moduli hardware e software necessari al funzionamento “pronto all’uso”, nonché della strumentazione dedicata (se necessaria) alla loro manutenzione. Pertanto la fornitura dovrà comprendere tutto quanto è necessario ad installare “a regola d’arte” i dispositivi, comprese tutte le opere di trasferimento,trasporto, facchinaggio, le schermature per disturbi dovuti a campi elettromagnetici (radiofrequenza, ecc.), e quant’altro il proponente ritenga necessario per il corretto funzionamento delle TS proposte, nulla escluso, ivi compresa la realizzazione dei collegamenti necessari al funzionamento e alla relativa installazione delle TS (considerando questo servizio incluso nel costo della TS).

- Le TS devono soddisfare le disposizioni legislative sui Dispositivi Medici (DM) di riferimento, oltre - se applicabili:

  - Decreto Legislativo n. 194/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni, ricettivo della Direttiva n. 108/2004 CE (direttiva “compatibilità elettromagnetica”);

  - Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva  “bassa tensione”);

  - Decreto Legislativo 17/2010 di recepimento della direttiva 2006/42/CE (direttiva “macchine”);

  - Decreto Legislativo n. 46/1997 e sue successive modifiche ed integrazioni, ricettivo della Direttiva n. 93/CEE/42, ed al Decreto Legislativo n. 37/2010, ricettivo della Direttiva 2007/CE/47 (direttiva “dispositivi medici”)

  - Decreto Legislativo n. 230/1995 e sue successive modifiche ed integrazioni e rispetto delle caratteristiche di minima accettabilità richiesti dal Decreto Legislativo n. 187/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

- Dovrà pertanto essere presente sulle apparecchiature la marcatura CE, con riferimento su manuale d’uso in lingua italiana delle disposizioni / direttive applicate.

- Le TS devono soddisfare le norme tecniche nazionali / internazionali in vigore e applicabili. Qualora non fossero conformi alle norme in vigore, la Ditta proponente dovrà provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera almeno equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche norme tecniche. Si riportano di seguito le principali norme nazionali di riferimento sulle apparecchiature elettromedicali:

  - Apparecchiature Elettromedicali - CEI 62.5 (2007) – EN 60601-1. Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali;

  - Apparecchiature Elettromedicali - CEI 62-50 - CEI EN 60601-1-2 e successive variazioni. Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove;

  - Sistemi di Apparecchiature Elettromedicali - CEI 62-51 - CEI EN 60601-1-2 e eventuali successive variazioni. Parte 1: Prescrizioni generali per la sicurezza - Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove;

  - Apparecchi elettromedicali - CEI 62-137 - CEI EN 60601-1-8. Parte 1: Prescrizioni generali di sicurezza - Norma collaterale: Sistemi di allarme - Prescrizioni generali, prove e linee guida per sistemi di allarme usati in apparecchi e sistemi elettromedicali;

  - Apparecchi elettromedicali – 62-138 – CEI EN 60601-1-6. Norme generali per la sicurezza - Norma collaterale: Usabilità;

  - Dispositivi Medici - CEI 62-121 CEI UNI EN ISO 14971. Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici;

  - Dispositivi Medici - CEI 62-140 - CEI EN 62304. Software per dispositivi medici - Processi relativi al ciclo di vita del software.

- La realizzazione di punti rete e connessioni con la rete informatica della SA (Stazione Appaltante) dovrà assicurare il rispetto delle norme di riferimento allo stato dell’arte e dei seguenti standard:

Cablaggio strutturato:

- ANSI/EIA/TIA 568-A, EN 50173, ISO/IEC 11801

- Cavi di categoria 6 - STP

- Canalizzazioni in conformità agli standard utilizzati in ospedale

Protocolli di rete:

- Ethernet (10/100/1000 Mbit/s)

- TCP/IP

- Tutti i sistemi proposti  (dove applicabile) devono interconnettersi funzionalmente agli eventuali sistemi informatici locali, quale i PACS – RIS, LIS, CIS,  in dotazione. Devono inoltre essere inclusi nella fornitura tutti i dispositivi hardware e software e tutti i servizi di supporto necessario per collegare i sistemi diagnostici ai suddetti sistemi informatici con la massima funzionalità possibile. La trasmissione dei dati dovrà avere la massima aderenza agli standard esistenti ed applicabili (ad es.DICOM e Framework IHE )

- Le TS, se applicabile, devono essere conformi alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

- Per ogni TS, dovrà essere proposto un sistema / servizio per tele - assistenza (diagnosi di funzionamento e di guasto, risoluzione del guasto in remoto) collegato al Servizio di Assistenza Tecnica del produttore, da consegnare all’Ente Beneficiario. In ogni caso, per l’accesso remoto ai sistemi proposti, la Ditta fornitrice e manutentrice potrà utilizzare esclusivamente modalità tramite RAS (Remote Access Service) – Total Control, VPN od equivalenti, chiedendo all’Ente Beneficiario apposito account di accesso. Tutta l’attività di accesso remoto del fornitore/manutentore deve essere rendicontata su questo sistema in tempo reale. La visibilità della rete interna aziendale, salvo eccezioni, sarà limitata ai sistemi proposti. L’Ente Beneficiario si riserva di percorrere vie legali qualora rilevasse accessi alla rete interna in violazione a detta regola.

## 3.2 – CARATTERISTICHE DELLE OPERE DI INSTALLAZIONE PREVISTE IN FORNITURA

L’Aggiudicatario deve garantire il supporto all’installazione dei sistemi che comprende gli oneri di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, realizzazione delle opere ed installazione, al fine di garantire l’installazione a regola d’arte delle TS fornite. Il costo del supporto all’installazione, così come l’esecuzione degli interventi previsti, è da considerarsi compreso nel costo della fornitura.

Le opere che la Ditta dovrà realizzare, se necessarie, in conformità con quanto specificatamente riportato nell’allegato 1 al presente CT “caratteristiche tecniche della fornitura” sono indicativamente i seguenti:

- Opere preliminari di allestimento del cantiere con separazione delle aree di intervento, in modo da non creare disturbi alle attività sanitarie che continueranno ad essere svolte nelle aree adiacenti;

- Opere murarie e di rifinitura per adeguamento dei locali tecnici, ove previsti, inclusa la messa a norma del locale identificato come DI/10 nella planimetria allegata (es. quadro elettrico, pavimento, tinteggiatura, condizionamento e tutto quanto necessario per la messa a norma);

- Realizzazione di impianti elettrici e di illuminazione, ove non presenti, e/o adeguamento a quelli già esistenti nella struttura di destinazione con relativo cablaggio all’UPS;

- Impianto di fonia-dati nei locali interessati dall’intervento;

- Impianto di condizionamento del locale tecnico, se necessario;

- Opere di rinforzo dei solai, se necessarie;

- Opere di adeguamento anti-incendio, secondo quanto indicato nei suddetti DM del 10/03/1998 e del 18/09/2002, coordinate al progetto anti-incendio dell’intera struttura ospedaliera;

- Realizzazione e montaggio quadro elettrico di macchina collegato al quadro elettrico di zona;

- Collegamenti dei sistemi all’impianto elettrico, inclusa la fornitura ed installazione di eventuali quadri elettrici dedicati;

- Collegamenti hardware alla rete informatica (le prese di rete sono a carico della Ditta);

- Tutti i collegamenti funzionali necessari all’interno del sistema offerto;

- Messa in funzione dell’ eventuale UPS necessario al salvataggio dei dati di monitoraggio acquisiti dal sistema, secondo quanto richiesto dal presente capitolato tecnico, e/o verificare la loro compatibilità con il gruppo di continuità attuale, prevedendone le possibili modifiche necessarie;

- Allacciamenti agli impianti fissi e canalizzazioni necessarie, se non è possibile sfruttare le esistenti;

- Realizzazione ed installazione dei supporti necessari al funzionamento delle apparecchiature fornite (rotaie, supporti, supporti di sostegno a sistemi pensili,…);

- Altri impianti o accorgimenti necessari al funzionamento delle TS offerte (se necessario);

- Garantire l’uniformità alle soluzioni esistenti ed alla regola dell’arte qualora siano necessarie di modifiche a pavimenti, pareti, etc.;

- Ritiro, comprensivo di trasporto, degli imballi o del materiale di scarto;

- Smontaggio, ritiro e smaltimento delle vecchie TS secondo le normative vigenti (D. Lgs. n. 151 del 25 Luglio 2005);

- Eventuali opere migliorative.

Per tutto quanto concerne la qualità e provenienza dei materiali, le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro e l’ordine da tenersi nell’andamento dei lavori valgono tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale tipo per gli appalti di lavori edilizi stampato dalla tipografia dello Stato Edizione 1981 a cura del Ministero dei Lavori Pubblici e predisposto presso l’Ufficio Contratti del predetto Ministero, nonché quelle legislative successivamente emanate a modifica delle stesse materie.

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Aggiudicatario riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti di cui alla direttiva CEE 89/106 in materia di prodotti da costruzione e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 21.04.1993 n. 246 e rispondano inoltre ai requisiti di seguito indicati. In generale, i materiali da impiegare per l’esecuzione delle opere edili/impiantistiche dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato è in grado di fornire, tenuto anche conto dell’importanza della continuità del servizio e della facilità di manutenzione. I materiali da impiegare nell’esecuzione delle opere dovranno, inoltre, essere riconosciuti ottimi dal progettista e dalla Direzione Lavori: dovranno presentare tutte le qualità di solidità, di durata e di buon funzionamento.

In particolare sono richieste le seguenti caratteristiche generali:

- Gli impianti elettrici ed affini dovranno essere realizzati “a regola d’arte” ed in perfetta conformità delle norme e delle leggi che regolamentano tali costruzioni. Considerato l’ambiente nel quale i lavori si dovranno svolgere, si impone la scrupolosa osservanza della Norma CEI 64.8, con particolare riguardo alla Parte 7 – Sezione 710 inerente i locali ad uso medico, oltre che del suddetto DM n. 37 del 22/01/2008.

- Norma generale CEI 62.5 (EN 60601-1): collaterali e/o particolari;

- I materiali e le apparecchiature elettriche dovranno corrispondere alle relative normative CEI ed alle tabelle di unificazione CEI – UNEL - CENELEC, ove queste esistono, in conformità anche alle norme contenute nella circolare n. 85 del 08.11.1966 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “Vigilanza in materia di prevenzione presso i costruttori e commercianti materiali elettrici”.

- I materiali e le apparecchiature dell’impianto idrosanitario dovranno rispondere alle norme UNI e UNI – ECOMAR – UNIGIC; il valvolame da inserire nei circuiti dovrà avere la certificazione degli organi di controllo.

- Gli impianti di climatizzazione, idrosanitario, antincendio devono essere costruiti secondo le prescrizioni generali e particolari di seguito specificate, salvi restando l’osservanza dei più moderni criteri della tecnica impiantistica ed il fedele e costante rispetto delle buone regole d’installazione. In particolare, si seguano le leggi e le norme vigenti in materia al momento dell’installazione:

  - D. Lgs. n. 10 del 9/1/1991 ed il relativo regolamento D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. riguardante: “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”;

  - D. Lgs. del 9/7/1926 e s.m.i. in relazione alle norme per la prevenzione contro gli infortuni;

  - DM del 1/12/1975 – Norme di sicurezza per apparecchi contenenti i liquidi caldi sotto pressione;

  - Norme CEI;

  - R.D. n. 824 del 12/05/1927 e s.m.i.;

  - D.P.R. n. 547 del 25/03/1966 e s.m.i.

  - Circolare Ministeriale n. 13011 del 22/11/1974 riguardante: “ Requisiti fisico-tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. Proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione.”;

  - Raccomandazioni dei Vigili del Fuoco (D. Lgs. n. 818 del 1994) e s.m.i.;

In modo particolare la rispondenza degli impianti alle suddette norme deve essere intesa nel modo più restrittivo, nel senso che non solo l’installazione sarà adeguata a quanto stabilito dai vari criteri, ma sarà anche richiesta un’ analoga rispondenza alle norme da parte di tutti i materiali ed apparecchiature che saranno impiegati nella loro realizzazione.

A tal fine il Concorrente ha obbligo di ispezionare il sito di installazione (locali e impianti) nonchè di prendere visione delle planimetrie dei locali interessati in modo da acquisire ogni aspetto utile alla valutazione del contesto di inserimento del progetto.

Tutte le verifiche tecniche e dimensionali della rispondenza degli elaborati grafici forniti dall’Amministrazione Appaltante alla situazione reale ed effettiva degli edifici esistenti e dei luoghi interessati dal progetto sono a carico e rischio delle imprese concorrenti. Pertanto, la valutazione della fattibilità dei propri piani di lavoro deve essere effettuata precedentemente la redazione dell’offerta, a scanso di errori od errate valutazioni di quest’ultima. Nessuna eventuale difformità fra il materiale fornito e lo stato di fatto potrà, dunque, dare adito a rivalse da parte dei partecipanti.

La Ditta aggiudicataria potrà allacciarsi agli impianti solo dopo esplicita autorizzazione della locale UOC Opere strutturali e Cantieri.

Il servizio di supporto all’ installazione ha durata sino all’installazione e messa in funzione dei singoli sistemi.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre varianti nelle opere, nell’interesse della buona riuscita e dell’ economia dei lavori, senza che l’Aggiudicatario possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed interessi, di qualsiasi natura e specie, se non previsti nei documenti della presente gara.

Si intende altresì che non saranno contabilizzate le opere di qualsiasi natura e consistenza, che pur non essendo comprese nelle previsioni del contratto, per errata previsione del Concorrente, o per omissione, risulteranno indispensabili al completamento dell’opera, a giudizio insindacabile della direzione lavori e della Amministrazione appaltante. Verranno contabilizzate in aumento esclusivamente le opere ordinate per iscritto dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, su proposta della Direzione Lavori e non previste dal contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

## 3.3 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI PREVISTI IN FORNITURA

Formazione all’utilizzo dei dispositivi oggetto della fornitura

Deve essere garantita la formazione sui prodotti offerti a tutto il personale medico, tecnico sanitario, tecnico, sul corretto uso delle TS e sulla manutenzione autonoma.

La Ditta fornitrice dovrà inoltre garantire la formazione del personale tecnico del SIC abilitandolo, con apposita attestazione, alla manutenzione delle TS proposte quantomeno sino al primo livello di intervento.

La Ditta dovrà presentare una sintesi degli argomenti trattati e la durata prevista.

Tutti i momenti formativi dovranno, a meno di particolari eccezioni, essere effettuati presso i siti di installazione e ospitare un numero di persone adeguato a non interrompere le rispettive attività. Il corso di formazione per il personale sanitario deve riguardare tutti i prodotti offerti. L’offerta dei corsi per il personale sanitario dovrà essere autorizzata dal responsabile del Servizio assegnatario che si riserva di valutarne i contenuti e di integrarli nel caso in cui fosse necessario.

La didattica rivolta al personale per il quale è prevista la formazione tramite crediti formativi ECM (tipicamente ruolo sanitario: Medici, Infermieri), potrà essere inserita dall’Azienda in iniziative formative rispondenti ai criteri fissati dalla Regione Marche per il conseguimento dei Crediti Formativi ECM. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria nei modi e entro i termini richiesti dall’Azienda appaltante.

Il corso di formazione del personale sanitario dovrà aver luogo quanto prima e possibilmente entro il termine del collaudo di accettazione e dovrà trattare anche i controlli di funzionalità e stato delle attrezzature fornite.

# Art. 4 – REFERENTI DELLA DITTA PER LA FORNITURA

Entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari: trasmettere copia delle polizze assicurative contro i danni e di responsabilità civile verso terzi; comunicare alla SA il nominativo e recapiti del Responsabile Unico Tecnico-Supervisore della fornitura, per tutti gli adempimenti previsti dal presente CSA e dal CT, nulla escluso. In caso di assenza, ferie incluse, o di impedimento dell’incarico, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo ed i recapiti del sostituto. In attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in caso di esecuzione di interventi edili/impiantistici, tale figura professionale dovrà altresì assumere l’incarico di Direzione di Cantiere; in caso di interventi edili/impiantistici e ove necessario, a nominare, in pieno accordo con la SA, Direttore dei Lavori e/o del Coordinatore della sicurezza.

Inoltre l’Aggiudicatario, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori, ove previsto, dovrà comunicare al Direttore dei Lavori, o, se nominato, al Coordinatore della sicurezza, il Piano Operativo della Sicurezza (POS) in osservanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 222/2003 e D. Lgs. 81/2008. Nell’ipotesi di subappalto, l’Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere. Il Direttore del Cantiere è responsabile del rispetto del POS da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dell’appalto affidato. Detti professionisti opereranno in coordinamento con i tecnici incaricati dalla SA con particolare riferimento al personale indicato dalle UU.OO. Opere Strutturali & Cantieri e SIC.

Gli oneri relativi alle nomine sopra indicate sono totalmente a carico dell’Aggiudicatario.

# Art. 5 – ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Durante il periodo di garanzia si applicheranno le condizioni di cui al contratto “Tutto compreso 24x7”.

La Ditta manutentrice dovrà fornire al SIC documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione delle visite di manutenzione preventiva (fogli di lavoro, bolle, ...). Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione è facoltà di questa Azienda applicare le penalità oppure sospendere la quota di manutenzione dei canoni, fino ad avvenuta regolarizzazione degli interventi.

La Ditta manutentrice provvederà ad espletare tutte le procedure di manutenzione preventiva programmata previste dai manuali di servizio delle apparecchiature e con le periodicità indicate. Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con i tecnici del SIC. Dovrà essere fornito dalla Ditta, per iscritto, il calendario concordato.

Tutte le parti di ricambio montate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali e congruenti con il progetto dell'apparecchiatura interessata. In caso in cui la Ditta non installi parti di ricambio originali dovrà chiedere autorizzazione, caso per caso, all’Amministrazione appaltante.

Tutti i tecnici della Ditta manutentrice che interverranno sulle apparecchiature in contratto dovranno dimostrare di essere stati istruiti alla manutenzione e di essere autorizzati dal produttore delle apparecchiature ad intervenire sulle stesse. La Ditta dovrà fornire l’elenco nominativo dei tecnici che interverranno sulle apparecchiature biomediche dell’ Azienda e tenere questo elenco aggiornato durante tutto il tempo di validità contrattuale.

La Ditta deve garantire sui tecnici indicati un’adeguata formazione e il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione. La SA ha facoltà di chiedere documentazione di verifica relativa al rispetto del precedente paragrafo.

La SA mette a disposizione la documentazione necessaria all’Aggiudicatario a soddisfare i suoi obblighi relativi alla sicurezza dei suoi tecnici.

Le prestazioni del servizio di manutenzione “TUTTO COMPRESO 24x7”, fatto salvo gli interventi di manutenzione programmata, dovranno avvenire con tempistiche relative al Tempo di intervento ed al Tempo di risoluzione del guasto non superiori a quelle indicate nell’allegato al presente Capitolato Tecnico.

NOTA:

(*)Tempo di intervento = tempo che intercorre dalla chiamata della AORMN all’inizio dell’intervento tecnico;

(**)Tempo di risoluzione = tempo che intercorre dalla chiamata della AORMN alla risoluzione del guasto e corretto ripristino della funzionalità;

Il servizio è da intendersi attivo h24 7gg su 7 (festivi e prefestivi inclusi). Per ogni giorno di ritardo (inteso come 24 ore solari consecutive, prefestivi e festivi inclusi) rispetto alla suscritta tempistica, ovvero all’eventuale offerta migliorativa da parte della Ditta concorrente, sarà applicata una penale pari a:

(valore  della TS IVA inclusa) / (365x8) * 10

NOTA: il valore della TS è da intendersi come valore di aggiudicazione indicato nell’offerta economica, IVA inclusa.

In caso di inosservanza a quanto sopra richiesto, la SA, oltre all’applicazione delle penali su indicate, si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta il rimborso delle spese eventualmente sostenute per garantire ai propri pazienti le prestazioni dovute anche tramite trasferimento presso altre strutture. Sono, pertanto, da intendersi esigibili al rimborso anche i costi relativi agli spostamenti, alle prestazioni sanitarie e tutto ciò che consegue in termini di riorganizzazione dei turni lavorativi del personale interno e sua remunerazione.

La Ditta dovrà specificare il numero massimo di giorni di indisponibilità che garantisce sul sistema per anno. L’indisponibilità viene calcolata dal momento in cui alla Ditta di manutenzione viene richiesto l’intervento fino alla risoluzione del guasto, anche se l’apparecchiatura funziona parzialmente. Esempi. Se la Ditta viene chiamata l’11 novembre e interviene lo stesso giorno e ripara il guasto è conteggiato un giorno di indisponibilità, se interviene il 12 novembre e ripara il guasto sono conteggiati due giorni di indisponibilità, se interviene ripetutamente e il guasto viene risolto il 20 novembre sono dieci giorni di indisponibilità. I giorni di indisponibilità comprendono anche i giorni festivi ed il sabato e devono comprendere anche le giornate di manutenzione preventiva.

Il numero massimo dei giorni di indisponibilità, per ciascuna apparecchiatura, deve essere specificato per il contratto “TUTTO COMPRESO”.

Saranno applicate per ogni giorno di indisponibilità in più rispetto a quelli stabiliti una penale per ogni giorno di ritardo pari a:

(valore  della TS IVA inclusa) / (365x8) * 10

NOTA: il valore della TS è da intendersi come valore di aggiudicazione indicato nell’offerta economica, IVA inclusa.

In caso di inosservanza a quanto sopra richiesto, la SA, oltre all’applicazione delle penali su indicate, si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario il rimborso delle spese eventualmente sostenute per garantire ai propri pazienti la prestazione sanitaria anche tramite trasferimento presso altre strutture. Sono, pertanto, da intendersi esigibili al rimborso anche i costi relativi agli spostamenti, alle prestazioni sanitarie e tutto ciò che consegue in termini di riorganizzazione dei turni lavorativi del personale interno e sua remunerazione.

Sarà obbligo della Ditta adottare, nell’ esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori nel rispetto della legislazione sulla sicurezza, nonché di terzi, ed evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sulla Ditta, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata l’ Amministrazione.

La Ditta è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

La Ditta resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

La Ditta è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o sostituzione, non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.

Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare verbale che verrà sottoscritto dalla Ditta e dall’Ente appaltante.

La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di fornire il supporto necessario, senza alcun costo aggiuntivo, ad autorità terze che lo richiedano, nel caso di visite e verifiche sulle apparecchiature oggetto del presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite in quanto applicabili ed in via integrativa delle prescrizioni e vincoli previsti nel CSA e nello schema di contratto:

- dal Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16/7/1962 n. 1063;

- da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale di ogni tipo;

- dai contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e normativi del personale impiegato;

- di tutte le norme tecniche in vigore (CEI, UNI, ecc …)

- di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L’Aggiudicatario è considerato a tutti gli effetti Impresa Capo Commessa. Esso è unico responsabile garante della bontà dell'esecuzione dei servizi. Esso è tenuto a realizzare con proprio personale tutti i servizi attinenti alla propria specializzazione, nessuno escluso.

Secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale questa SA si riserva di acquistare dalla ditta che risulterà aggiudicataria, e la ditta aggiudicataria si obbliga a fornire agli stessi prezzi, patti e condizioni, i servizi di cui al presente articolo.