LOTTO 4

SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO DEI PARAMETRI VITALI

| Categoria principale:[Z] APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI |  |
| --- | --- |
| Gruppo: [Z12] STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI |  |
| Tipologia: : [Z1203] STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI [Z120302] STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI [Z12030202] MONITOR MULTIPARAMETRICI |  |
| CODICE CND | DESCRIZIONE |
| Z12030201 | CENTRALI MONITORAGGIO CMO |
| [Z1203020202] | MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI/PORTATILI |
| CODICE GMDN | DESCRIZIONE |
| 38470 | CENTRALI MONITORAGGIO A device that continually receives and displays physiological data (e.g. vital signs) from one or more bedside patient monitors or monitoring systems. It produces visible and/or audible signals/alarms when adverse conditions are registered. It will typically be located in an intensive care unit or a coronary ward at a central patient monitoring station where the staff can monitor many patients simultaneously. Additional features may be, e.g. Holter or St-segment monitoring. |
| 36872 | MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI/PORTATILI A device comprised of several units, modules or components (e.g. monitors, recorders, amplifiers) used to continually detect, measure, and display multiple patient physiological parameters while the patient is in transit, e.g. to a hospital, between hospitals, or to departments within a hospital. The monitored parameters can be, e.g. electrocardiogram (ECG), blood pressure, temperature or pulse oximetry. This device may also be used at the beside. |
| Q.TA’ RICHIESTA | N.1 Centrale di monitoraggio + N.4 Monitor multiparametrici portatili wireless |
| UBICAZIONE | U.O.C. NEUROCHIRURGIA |
| PRESIDIO OSPEDALIERO | P.O. SAN SALVATORE DI PESARO |
| AZIENDA | AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD |
| DESTINAZIONE D’USO | Monitoraggio dei principali parametri vitali dei pazienti in area sub-intensiva di reparto. |

- dati aziendale

Se il sistema offerto non è esente dal rischio di blocco (crash di sistema) a seguito di interruzione di erogazione di energia elettrica, il Concorrente deve prevedere nell’offerta economica, quale componente essenziale dell’offerta economica stessa, ove non presenti nella struttura di destinazione, la fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), adeguati alle necessità di continuità del servizio.

La fornitura dovrà essere comprensiva di:

- Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) della UOC Neurochirurgia e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di manutenzione full-risk che l’Azienda si riserva di sottoscrivere con l’aggiudicatario al termine del periodo di garanzia.

- Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto di manutenzione full-risk che l’Azienda si riserva di sottoscrivere con l’aggiudicatario al termine del periodo di garanzia.

- installazione, configurazione a sistema, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia

- materiale usurabile (cavi, connettori, etc, ad esclusione del materiale consumabile) per tutta la durata del contratto.

#### Esigenze cliniche

- Monitoraggio dei principali parametri vitali dei pazienti in area sub-intensiva di reparto.

- Il sistema dovrà soddisfare tutti i requisiti di una moderna organizzazione delle aree di degenza in ottica di intensità di cura sia in termini di funzionalità che qualità diagnostica.

#### CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE

### DI MINIMA E PREFERENZIALI DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura sono elencate nella seguente tabella.

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell’appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell’ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Fatto salvo quanto sopra, si intendono:

- obbligatorie le specifiche di ‘minima’.

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima.

Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.

Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.

Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

- auspicabili le specifiche ‘preferenziali’.

La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali.

Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

Ogni caratteristica i-esima è espressa in tabella indicandone:

- il codice identificativo univoco CMi (ad es. CM1, CM34,…) per le caratteristiche di minima

- il codice identificativo univoco CPi (ad es. CP1, CP34,…) per le caratteristiche preferenziali

- la descrizione Di (ad es. “Velocita rotazionale non inferiore a 18 gradi/sec”)

- la condizione di soddisfacimento (SI/NO) della caratteristica di minima CMi ovvero della caratteristica preferenziale CPi

- i valori e le note di riferimento rispetto al soddisfacimento della caratteristica ovvero l’esplicitazione delle eventuali condizioni migliorative.

NOTA BENE

La descrizione della fornitura, le caratteristiche di minima e le caratteristiche preferenziali devono essere esplicitamente dichiarate dalla Ditta concorrente tramite la compilazione dell’Allegato 6 al Capitolato Tecnico.

La mancata, errata o mendace dichiarazione da parte della Ditta concorrente di una condizione di soddisfacimento o di un valore nominale relativo alle caratteristiche di minima o preferenziali comporterà, a seconda dei casi, l’esclusione della offerta ovvero l’assegnazione di un punteggio nullo per la specifica caratteristica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere chiarimenti alla Ditta concorrente al fine di verificare e/o accertare l’attendibilità di quanto da essa dichiarato.

CARATTERISTICHE DI MINIMA

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.

La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

| ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) |
| --- | --- |
| CM1 | MONITOR MULTIPARAMETRICI |
| CM2 | GENERALITA’ |
| CM3 | Sistema di acquisizione dei parametri di tipo modulare |
| CM4 | Parametri base ECG,SpO2,Nibp.PA e T in unico modulo trasportabile |
| CM5 | Modulo di acquisizione parametri autoalimentato, con possibilità di visualizzazione autonoma di forme d'onda, trend ed allarmi, utilizzabile come soluzione per il trasporto del paziente e per il trasferimento dei dati da posto letto a posto letto. |
| CM6 | Espandibilità del sistema, con particolare riferimento all’acquisizione e analisi di ulteriori parametri vitali, nel rispetto della ‘connettività’ di cui ai punti di seguito |
| CM7 | Dispositivo di fissaggio a parete, completo di piano di appoggio/braccio ruotabile |
| CM8 | Ottimizzazione della gestione/ funzionalità del posto letto (minimizzazione degli ingombri, delle ridondanze, ergonomia dell’intero sistema e delle connessioni, etc). |
| CM9 | Circuito di ricarica presente, con attivazione automatica e notifica a display del livello di carica. Indicatori luminosi e visivi dell'imminente scarica attivi in tempo utile per attuare la ricarica senza malfunzionamenti o perdite di dati. |
| CM10 | Batterie con autonomia di circa 2 ore con tutti i parametri in uso, senza effetto memoria, senza bisogno di manutenzione. |
| CM11 | Acquisizione segnale |
| CM12 | Per ogni posto letto: |
| CM13 | Connettori cavi paziente contraddistinti da diversi colori e protetti contro errori di inserimento. |
| CM14 | Protezione da scariche di defibrillatore |
| CM15 | Riconoscimento pace-maker disattivabile (On/Off), a soglie di ampiezza e durata regolabili. |
| CM16 | Elettrocardiogramma a 3, 5 e 10 elettrodi (inclusa fornitura di tutte le tipologie di cavi paziente) con 12 derivazioni reali |
| CM17 | Respiro Metodo impedenzometrico |
| CM18 | Rilevazione Saturazione Periferica di Ossigeno con sensore poliuso |
| CM19 | Pressione non invasiva. Rilevazione su adulti e pediatrici (corredato di n. 3 bracciali a scelta) |
| CM20 | Rilevazione temperatura corporea superficiale |
| CM21 |  |
| CM22 | Connettività |
| CM23 | Connettività in sottorete fisicamente/logicamente separata |
| CM24 | Integrazione uplink dell'intero sistema alla rete dati aziendale |
| CM25 | Funzione bed to bed |
| CM26 | Modi di impiego centralizzato e stand-alone |
| CM27 | Centralizzazione wireless (specificare le frequenze di trasmissione) |
| CM28 | Soluzione Full Disclosure Unificata |
| CM29 | Gestione dati |
| CM30 | Configurazione automatica della presentazione delle curve e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro. |
| CM31 | Unità di memorizzazione dati estraibile, in grado di memorizzare, visualizzare e trasferire parametri di set up del monitor e dati paziente (anagrafica, full disclosure e trends) verso la/e centrali connesse alla rete di monitoraggio. Il trasferimento dati deve essere possibile da e verso ogni modello offerto. |
| CM32 | Trends delle ultime 24 ore almeno, su tutti i parametri, in formato grafico e tabellare. |
| CM33 | Analisi aritmie basali |
| CM34 | Analisi tratto ST su tutte le derivazioni |
| CM35 | Software per adulti e pediatrico con relativi accessori dedicati |
| CM36 | Software per il calcolo del dosaggio farmaci |
| CM37 | Classificazione allarmi articolata in almeno 3 livelli a gravità crescente, con politiche di silenziamento e priorità configurabili solo sugli allarmi non vitali, con possibilità di visione a grande distanza . |
| CM38 | Aggiornamento software di semplice esecuzione. |
| CM39 | Capacità di memorizzazione fino ad 4 ore, con trends grafici e tabellari. |
| CM40 | Unità di visualizzazione |
| CM41 | Display almeno 12”, LCD TFT a colori, pulibili con normali detergenti di sala |
| CM42 | Gestione input/output intuitiva ed ergonomica (se a touch-screen con modalità di inserimento alternativa, almeno per le funzioni critiche, immediatamente a disposizione). |
| CM43 | Interfaccia grafica Altamente personalizzabile tramite meccanismi protetti |
| CM44 | Numero tracce visualizzabili contemporaneamente: almeno 6 tracce. Possibilità di visualizzazione completa delle 12 derivazioni elettrocardiografiche in un'unica schermata oppure in schermate successive. |
| CM45 | CENTRALE DI MONITORAGGIO SEMINTENSIVO |
| CM46 | Connettività |
| CM47 | Full Disclosure Unificata |
| CM48 | Gestione dati |
| CM49 | Classificazione allarmi articolata in almeno 3 livelli a gravità crescente, con politiche di silenziamento e priorità configurabili solo sugli allarmi non vitali. |
| CM50 | Stampante per tracciati o referti con tecnologia laser. |
| CM51 | Stampante termica per report rapido di eventi connessa, dedicata, ad almeno 2 canali, con stampa report manuale o automatica, con stack interno per gestione della contemporaneità degli allarmi. |
| CM52 | Funzionalità di revisione allarmi, forme d'onda, eventi, trends grafici e tabellari, ST delle ultime 24 ore almeno, con possibilità di inserire marker e note. Risoluzione temporale di revisione configurabile. |
| CM53 | Full Disclosure di almeno 48 ore su tutti i parametri, compresi quelli eventualmente acquisibili da altre apparecchiature a posto letto |
| CM54 | Unità di Visualizzazione |
| CM55 | Funzione di visualizzazione completa parametri singolo paziente |
| CM56 | Forme d'onda visualizzabili contemporaneamente per paziente almeno 2, selezionabili tra tutte le forme d'onda trasmesse dal monitor a posto letto o da dispositivi ad esso collegati. |
| CM57 | Gestione input/output intuitiva ed ergonomica, sia tramite touch-screen che tastiera e mouse. |
| CM58 | Ottimizzazione del lay-out dello schermo automatica, tale da consentire sempre il controllo su ogni paziente monitorato, indipendentemente dal tipo di funzione svolta dalla centrale. |
| CM59 | Pazienti visualizzabili contemporaneamente Almeno pari al numero di posti letto monitorati della localizzazione prevista. |
| CM60 | Display almeno 18" LCD a colori. Possibilità di aggiungere display aggiuntivi. |
| CM61 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO |
| CM62 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) ≥ 0 mesi |
| CM63 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk) |
| CM64 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO |
| CM65 | copertura 24hx7gg: NO |
| CM66 | inclusa fornitura consumabile: NO |
| CM67 | inclusa fornitura usurabile: SI |
| CM68 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h |
| CM69 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): |
| CM70 | o per guasto bloccante ≤ 8h |
| CM71 | o per guasto non bloccante ≤ 48h (12h con Field Service Engineer) |
| CM72 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) |
| CM73 | o per guasto bloccante ≤ 24h |
| CM74 | o per guasto non bloccante ≤ 96h |
| CM75 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI |
| CM76 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI |
| CM77 | attività controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale: SI |
| CM78 | nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale: SI |
| CM79 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12gg |
| CM80 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h |
| CM81 | range orario attività lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h |
| CM82 | manutenzione remota, teleassistenza: NO |
| CM83 | fornitura HW per manutenzione remota: NO |
| CM84 | costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 5% |
| CM85 | Servizi di Formazione e supporto scientifico |
| CM86 | durata del corso per il personale tecnico e medico ≥ 4h |
| CM87 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica ≥ 8h |
| CM88 | esaustività dei piani formativi |

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI

La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali. Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica preferenziale è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.

La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.

| ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) |
| --- | --- |
| CP1 | MONITOR MULTIPARAMETRICI |
| CP2 | Connettività |
| CP3 | Elevata integrazione con il sistema di monitoraggio installato presso il presidio San Salvatore di Pesaro - Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione |
| CP4 | Ergonomia delle connessioni paziente con soluzioni che semplifichino l’operatività. |
| CP5 | Trasferimento in modalità automatica dei principali dati acquisiti tra monitor e monitor ovvero centrale di monitoraggio , al fine di garantire la continuità di tracciabilità dei dati acquisiti. La comunicazione dei dati è preferibile che avvenga attraverso il trasferimento del modulo/i dei parametri vitali, oppure in modalità telemetrica e/o wireless, comunque senza disconnessione dei cavi dal paziente. |
| CP6 | GESTIONE DATI |
| CP7 | Elevata integrazione con il sistema di monitoraggio installato presso il presidio San Salvatore di Pesaro - Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione |
| CP8 | Unità di visualizzazione |
| CP9 | Interfaccia grafica con possibilità di controllare un ampio numero di funzionalità da un punto centralizzato e remoto. |
| CP10 | Supporto guidato in linea per l'utilizzo dell'apparecchiatura (Help on line) in italiano. |
| CP11 | Simulatore, esterno o preferibilmente interno,per la formazione del personale. |
| CP12 | Dispositivi di visualizzazione rapida del posto letto in allarme. |
| CP13 | Possibilità di visualizzazione grafica agevolata di trend e parametri |
| CP14 | UNITA’ DI VISUALIZZAZIONE |
| CP15 | Display da 15” LCD TFT a colori, pulibili con i normali detergenti di sala, in sostituzione del monitor da 12” richiesto in offerta base. |
| CP16 | CENTRALE DI MONITORAGGIO SEMINTENSIVO |
| CP17 | Connettività |
| CP18 | Elevata integrazione con il sistema di monitoraggio installato presso il presidio San Salvatore di Pesaro - Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione |
| CP19 | GESTIONE DATI |
| CP20 | Elevata integrazione con il sistema di monitoraggio installato presso il presidio San Salvatore di Pesaro - Dip. DEA - S.S. Anestesia Rianimazione |
| CP21 | Protezione dati |
| CP22 | Protezione dall' attacco di virus informatici realizzata in maniera da protrarre la propria efficacia nel tempo, anche in considerazione del continuo evolversi della tecnologia. |

FULL DISCLOSURE UNIFICATA

Normalmente per full-disclosure  si intende la possibilità di accedere in revisione alla  totalità dei dati acquisiti (alla massima definizione) dal singolo sistema di monitoraggio di reparto.

Nel raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo precedente si richiede la realizzazione di un sistema di condivisioni dati unificato all’interno del singolo Presidio Ospedaliero interessato,  (full disclosure unificata del Sistema di monitoraggio), attraverso soluzioni progettuali caratterizzate dalla massima continuità, completezza, accessibilità  e riservatezza dei dati acquisiti, come di seguito esplicitato:

- Continuità : Il monitoraggio deve essere il più possibile continuo. Questo significa che nel sistema proposto dovrebbero essere memorizzate e rese disponibili le informazioni cliniche inerenti tutto il tempo in cui le condizioni del paziente ne rendono opportuna la sorveglianza, inclusi trasferimenti intra (Es.: trasferimento verso diagnostiche) o inter reparto, salvo interruzioni causate da: a) un distacco elettrodi giustificato dalla pratica clinica (es.: necessità di riposizionamento causa contatto insufficiente, ecc.), b)  Interruzioni dovute a black out o guasti della Rete Ospedaliera. Tutte le interruzioni  non appartenenti a queste categorie, incluse quelle connesse a caratteristiche o limiti del sistema offerto, devono essere ridotte al minimo e, se ineliminabili devono essere elencate, motivate e quantificate nel caso peggiore.

- Completezza: Il set di dati di monitoraggio disponibili nel sistema deve essere il più possibile completo. Questo significa che l’insieme di dati paziente resi disponibili deve coincidere il più possibile con l’insieme di dati effettivamente acquisiti dalla TS a questo preposta. L’insieme deve quindi variare in funzione del livello di monitoraggio cui viene sottoposto il paziente.

- Accessibilità: Il sistema dovrà occuparsi di rendere tutti i dati resi disponibili massimamente fruibili in consultazione all’interno della rete di monitoraggio  sia in termini spaziali ( dal maggior numero di postazioni possibile) che in termini temporali (per il maggior tempo possibile), nel modo più veloce, affidabile e usabile possibile. Ai fini specificati potrà essere usata la Rete Ospedaliera.

- Riservatezza:  Le elaborazioni e le refertazioni sui parametri fisiologici devono rimanere esclusivo appannaggio del reparto di competenza (ovvero quello in cui  il paziente è ammesso al momento dell’acquisizione). Gli accessi ai dati devono essere opportunamente autorizzati.

## INSTALLAZIONE

Il sistema è da installare nei locali dell’area del piano interrato della UOC Neurochirurgia dell’ospedale San Salvatore di Pesaro – AORMN.

L’impresa concorrente dovrà recarsi sul posto, prendere visione dei locali, al fine di garantire l’installazione del sistema offerto a regola d’arte all’interno degli ambienti proposti.

## TEMPI DI CONSEGNA

- Il fornitore deve dichiarare il tempo di consegna massimo per ciascun sistema dal momento  dell’ordine. Il tempo di consegna è da intendersi come la consegna in disponibilità alla  AORMN del sistema ai fini del collaudo dello stesso una volta eseguiti i lavori di installazione  e la sua messa in funzione;