## 1.1 - Fornitura
ALLEGATO 1 - FORNITURA
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO) | COMMENTO A CURA DELLA DITTA
1 | Apparecchiatura: n. 1 (+1 opzione) Piattaforma completa HRA – OCT SPECTRALIS MULTICOLOR FULL OPTIONAL CON ANGIO OCT + MODULO DA CAMERA ANTERIORE, con tutti i software analitici disponibili per le varie patologie da esaminare (prodotto da Heidelberg engineering) incluso di PC dedicato ad alte prestazioni e stampante laser a colori mod.C3010ND SAMSUNG su carta comune e possibilità di stampa su carta “cerata” con fornitura di almeno 1000 fogli di carta fotografica lucida professionale.
2 | RDM 287757 CND Z12120105
3 | Eventuali lavori accessori alla fornitura( predisposizione locali ed impianti, opere edili, installazione sistemi, ripristino condizioni ecc) e interfacciamento dei due sistemi HRA_OCT
4 | Trasporto, installazione, messa in funzione, verifica di conformità (collaudo) delle TS fornite, ritiro, comprensivo di trasporto, degli imballi o del materiale di scarto
5 | Formazione iniziale all’utilizzo a favore del personale utilizzatore (tecnico e medico) delle UUOOCC coinvolte in AORMN, del personale della UOC Ingegneria Clinica di AORMN ed ulteriori corsi che si rendessero necessari in seguito per operatori già formati o per nuovo personale, per tutta la durata del contratto
6 | Assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto (60 mesi)
8 | Aggiornamento apparecchiature e release software che presentino migliorie di qualsiasi natura rispetto a quanto stabilito in sede di aggiudicazione per tutta la durata del contratto
9 | Assistenza tecnica per eventuali trasferimenti di strumentazione in altra sede per tutta la durata del contratto

## 1.2 MIN SISTEMI
ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE DI MINIMA
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (CMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO) | COMMENTO A CURA DELLA DITTA
CM1 | Apparecchiatura: n.1 (+1opzione) Piattaforma completa HRA – OCT SPECTRALIS MULTICOLOR FULL OPTIONAL CON ANGIO OCT + MODULO DA CAMERA ANTERIORE, con tutti i software analitici disponibili per le varie patologie da esaminare (prodotto da Heidelberg engineering) incluso di PC dedicato ad alte prestazioni e stampante laser a colori mod.C3010ND SAMSUNG su carta comune e possibilità di stampa su carta “cerata” con fornitura di almeno 1000 fogli di carta fotografica lucida professionale.
CM2 | Apparecchiatura nuove installata su un tavolo elettrico dedicato con ruote frenabili
CM3 | Aggiornata all’ultima relese software e hardware. Incluso aggiornamenti software per il periodo di garanzia fissato in 60 mesi
CM4 | PC dedicato ad alte prestazioni da almeno 32 Giga di Ram con processore Xeon con monitor con risoluzione minima 1920*1200 da almeno 24 pollici e stampante laser predisposta per il collegamento via rete a colori modello già presente in Azienda
CM5 | MODULO ANGIOGRAFIA
CM6 | Acquisizione immagini con LASER A SCANSIONE CONFOCALE per SEQUENZA DINAMICA AD ALTA FREQUENZA (20 imm/sec.);
CM7 | ALTA DEFINIZIONE DELLE IMMAGINI, presenza di fotosensori che consentono una precisa e dettagliata lettura delle fasi precoci ed una visione delle fasi tardive con ICG, anche a 90 minuti dall’iniezione;
CM8 | SIMULTANEITA’ DELLE ANGIOGRAFIE CON FLUORESCEINA ED INDOCIANINA (unica iniezione dei mezzi di contrasto) con VISIONE CONTEMPORANEA DELLE DUE ANGIOGRAFIE;
CM9 | Dotato di SISTEMA DI ALLINEAMENTO OCULARE ATTIVO TRUTRACK
CM10 | Incluso di funzione AUTOMATIC REAL TIME (ART)
CM11 | Incluso di SOFTWARE REGION FINDER per la determinazione e il confronto negli esami successivi delle aree atrofiche della retina.
CM12 | INFORMAZIONI TRIDIMENSIONALI della retina, in particolare del POLO POSTERIORE con SCANSIONE LONGITUDINALE;
CM13 | Incluso di programma dedicato per COSTRUZIONE AUTOMATICA COMPUTERIZZATA DELLA MAPPA RETINICA.
CM14 | Acquisizione immagini a scansione laser del fondo con TECNOLOGIA MULTICOLOR per ottenere un’immagine Laser a Colori altamente contrastata e permettere consentire il dettaglio delle differenti strutture delle retina a diverse profondità.
CM15 | SORGENTI LASER con quattro lunghezze d'onda diverse:
CM16 | 1) LASER BLU a stato solido con una lunghezza d'onda di 488 nm ±2 nm oppure un diodo laser blu con una lunghezza d'onda di 486 ±3 nm per eccitare la fluoresceina o l'autofluorescenza intrinseca. Possibilità di creare imaging di autofluorescenza BluePeak di alta qualità.
CM17 | 2) LASER A DIODO con lunghezza d'onda di 786 nm usato con un filtro di sbarramento a 830 nm per separare l'eccitazione dalla fluorescenza nella retina usando il colorante verde di indocianina.
CM18 | 3) LASER A DIODO con lunghezza d'onda di 815 nm produce immagini di riflettanza (IR) a infrarossi.
CM19 | 4) LASER A DIODO con lunghezza d'onda di 518 nm.
CM20 | Risoluzione ottica trasversale (laterale): 6 µm in modalità High resolutio
CM21 | Campo d'osservazione: fino a 55° con la lente Wide Field in dotazione.
CM22 | Campi di osservazione selezionabili: 15° - 20° - 30° con lente macula, 15° - 30 – 55° con lente Wide Field
CM23 | Dimensione immagine digit. (pixel): 1536x1536 (30°) 1024x1024 (20°) 768x768 (15°)
CM24 | Lunghezza della serie di immagini: fino a 1000
CM25 | Tempo di scansione per immagine(ms) : 192 (30°) - 128 (20°) - 96 (15°).
CM26 | MODULO OCT2
CM27 | DISPOSITIVO HRNT XLA per la riduzione del rumore
CM28 | SISTEMA ESCLUSIVO DI ALLINEAMENTO TRUE TRAK AUTOMATICO
CM29 | Incluso di funzione AUTOMATIC REAL TIME (ART)
CM30 | SISTEMA EYE TRACKING con dual beam attivo
CM31 | incluso di FUNZIONE DI FOLLOW UP: l’utilizzo simultaneo del sistema di allineamento TRUE TRACK, del sistema di riduzione del rumore di fondo ART e dell’EYE TRACKING ATTIVO permette di effettuare esami di Follow Up estremamente precisi con possibilità di visualizzare cambiamenti strutturali di solo 1 micron.
CM32 | DIODO SUPERLUMINESCENTE SLD con lunghezza d’onda di 870 nm anziché 820-840 mm
CM33 | Sorgenti laser: SLD diodo superluminescente da 870 nm
CM34 | Immagini: OCT ad alta definizione e presentazione 3-D
CM35 | Velocità di scansione: 85.000 scan/sec
CM36 | Risoluzione ottica: assiale: 3,9 micron – 1 micron in follow up con la funzione ART attivata; trasversale: 5.7 micron anche in Angio OCT
CM37 | Risoluzione digitale: 3.5 micron
CM38 | Sistema riduzione rumore: HRNT
CM39 | Sistema di allineamento automatico: TRUE TRAK
CM40 | Sistema Eye Tracking: SISTEMA OTTICO DUAL BEAM ATTIVO
CM41 | Diametro pupillare: >2.5/3 mm
CM42 | Dotato dei seguenti software sia per lo studio delle patologie retiniche che del glaucoma che della coroide, in particolare:
CM43 | 1)Software per lo studio della retina comprendente possibilità di acquisizione immagini lineari – volumetriche – scansione tipo star con possibilità di utilizzo di preset preimpostati o customizzabili
CM44 | 2)Software per la visualizzazione delle immagini retiniche volumetriche in 3D
CM45 | 3)Software per lo studio delle mappe retiniche
CM46 | 4)Software di segmentazione degli strati retinici con visualizzazione degli spessori e mappatura dei singoli strati ( compreso il singolo strato delle cellule Ganglionari )
CM47 | 5)Software per scansioni sul piano Z Transverse con possibilità di analisi dei diversi strati retinici
CM48 | 6)Software Region Finder per la quantificazione ed il monitoraggio della aree di atrofia retinica.
CM49 | 7)Software per analisi della testa del nervo ottico con scansione circolare con analisi dell’RNFL nei vari settori con database normativo per lo studio e il monitoraggio della patologia glaucomatosa
CM50 | 8)Modulo software GMPE ( GLAUCOMA PREMIUM ) per lo studio della testa del nervo ottico attraverso la misura sia dell'RNFL che del RIM con individuazione automatica del bordo anatomico della testa del nervo ottico ed allineamento automatico sull'asse anatomico fovea/ centro papilla ottica.
CM51 | 9)Software per l’analisi delle asimmetrie del segmento posteriore retinico per lo screening precoce della patologia glaucomatosa
CM52 | 10)Software EDI per lo studio della coroide con scansioni focalizzate sul piano coroideo
CM53 | 11)Software OCTA per effettuazione di esami Angio Oct senza mezzo di contrasto per lo studio della struttura vascolare retinica.
CM54 | Multiple possibilita’ di segmentazione di tutti gli strati, compresa la COROIDE E LA CORIOCAPILLARE.
CM55 | Possibilita’ di segmentare e misurare il solo strato GCL ( strato delle cellule ganglionari )
CM56 | Lente 55° per effettuazione OCT WIDEFIELD
CM57 | Possibilita’ di interfacciamento e sovrapposizione automatica di tutte le modalita’ e metodiche d’esame per ottimizzare al massimo la capacita’ di valutazione clinica della patologia

## 1.3 MIN SERVIZI
ALLEGATO 1 - CARATTERISTICHE DI MINIMA GARANZIA - ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE
Da compilare dettagliatamente in ogni parte
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (SMi) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CONDIZIONE DI SODDISFACIMENTO (SI/NO) | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando la rispondenza alle condizioni richieste)
SM1 | Garanzia:
SM2 | durata garanzia: 60 mesi
SM3 | Tipologia di assistenza tecnica per periodo di garanzia: FULL-RISK inclusi usurabili
SM4 | Prestazioni del servizio di Assistenza Tecnica "FULL-RISK inclusi usurabili" valevoli per il periodo di garanzia e per un contratto post-garanzia eventualmente attivabile:
SM5 | Illimitati interventi di correttiva
SM6 | Nessuna esclusione di parti/ricambi
SM7 | Copertura del servizio in giorni lavorativi
SM8 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (esclusi festivi e prefestivi):
SM9 | per guasto bloccante ≤ 8h LAVORATIVE
SM10 | per guasto non bloccante ≤ 16h LAVORATIVE
SM11 | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (esclusi festivi e prefestivi)
SM12 | per guasto bloccante ≤ 24h LAVORATIVE
SM13 | per guasto non bloccante ≤ 48h LAVORATIVE
SM14 | per risoluzione guasto superiore a 7 gg lavorativi: fornitura muletto sostitutivo
SM15 | Interventi di manutenzione preventiva in conformità a norme CEI o a quanto espressamente dichiarato da manuale d’uso: almeno 1 anno
SM16 | Controlli funzionali/qualità/tarature in conformità a norme CEI o a quanto espressamente dichiarato da manuale d’uso: almeno 1 anno
SM17 | Costo annuo contratto post-garanzia FULL RISK (inclusi usurabili) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤7%
SM18 | Numero massimo di giorni/anno di indisponibilità del servizio per ciascuna tecnologia offerta (incluse attività programmate) ≤ 8
SM19 | FORNITURA MULETTO SOSTITUTIVO ( facoltativo)
SM20 | Corsi di formazione all’uso del sistema proposto e supporto applicativo al personale utilizzatore
SM21 | Formazione a favore del personale della UOC ingegneria clinica che preveda almeno i seguenti argomenti: principi generali di funzionamento della tecnologia, principio di funzionamento del particolare prodotto offerto, principali attività manutentive richieste dal prodotto offerto