## Specifiche
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (PRE)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (MIN) pena l'esclusione.
Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.
Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.
Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
PEN = violazione contrattuale (non conformità) che comporta la penale pecuniaria indicata; INA = violazione/inadempimento contrattuale che comporta recesso del contratto; u.d.m.= Unita di Misura utilizzata | Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti del piano documentale di offerta) | PEN/INA | PENALE
1 | TIPOLOGIA CONTRATTUALE
2 | Full - Risk Tutto Compreso - TCA consumabile, usurabile, parti/ricambi e materiale da tenere obbligatoriamente in pronto utilizzo. | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
3 | Servizio di “Disaster Transport & Recovery” per tutta la durata contrattuale | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
4 | Servizio di sanificazione periodica (1 volta l'anno) di tutti i contenitori criogenici per tutta la durara contrattuale | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
5 | DURATA CONTRATTUALE
6 | 36 mesi + estensione di ulteriori 12 mesi | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
A | CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
7 | copertura = 7/7gg (inclusi sabato, domenica, prefestivi e festivi) | MIN |  |  | INA
8 | range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura 24h | MIN |  |  | INA
9 | range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura 24h | MIN |  |  | INA
10 | Procedure certificate secondo sistema qualità | PRE
11 | Rispondenza a standard/norme e certificazioni | PRE
12 | Modifiche software al sistema Sintesy Eagle della Criobanca (modifica grafica del sinottico, aggiunta di nuovi dispositivi da controllare, modifiche dei set point di allarme, modifiche di programmazione dei sistemi annessi e connessi al sistema Sintesy, etc..) | PRE
13 | Modifiche software al sistema Sintesy Eagle del Laboratorio di PMA (modifica grafica del sinottico, aggiunta di nuovi dispositivi da controllare, modifiche dei set point di allarme, modifiche di programmazione dei sistemi annessi e connessi al sistema Sintesy, etc..) | PRE
14 | fornitura di parti/ricambi in magazzino Criobanca AORMN da tenere obbligatoriamente in pronto utilizzo (VEDI ALLEGATO A). La totalità della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni solari consecutivi dalla data di stipula del contratto. Nel caso vengano utilizzati questi ricambi definiti “obbligatori”, gli stessi dovranno essere riapprovvigionati dalla ditta nei tempi definiti nella "ID16" della presente tabella. Tutti i costi derivanti dal reintegro dei ricambi da tenere obbligatoriamente in pronto utilizzo nonché i costi dei ricambi stessi sono interamente a carico della ditta per tutta la durata del contratto. Al termine del contratto, tutta la ricambistica rimarrà di proprietà AORMN. | MIN |  |  | INA | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
15 | Distanza della sede di lavoro dal presidio ospedaliero di Muraglia via Lombroso Pesaro ≤ 50Km | PRE
B | TEMPI (* vedasi definizioni Business Day in allegato A) . Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
16 | Reintegro dei ricambi da tenere obbligatoriamente in pronto utilizzo (vedi ALLEGATO A) ≤ next 10 business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
17 | tempo massimo di consegna parti/ricambi ≤ next 3 business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
18 | tempo massimo di intervento dalla chiamata in vigenza contrattuale.
19 | o contatto telefonico diretto con tecnico: ≤ 30 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
20 | o connessione remota VPN (nel range orario attività lavorativa): ≤ 60 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni 10 u.d.m.
21 | presenza fisica del Tecnico
22 | o per guasto bloccante ≤ 60 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni 10 u.d.m. oltre la soglia
23 | o per guasto non bloccante ≤ next 1 business days | MIN |  |  | PEN | 250 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
24 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata in vigenza contrattuale anche attraverso la fornitura di medesime tecnologie, ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori).
25 | o per guasto bloccante ≤ next 1 business days (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) x 6 per ogni u.d.m. oltre la soglia
26 | o per guasto non bloccante ≤ next 3 business days (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) per ogni u.d.m. oltre la soglia
C | ATTIVITA' PROGRAMMATE E UPTIME
27 | periodicità minima manutenzione preventiva (MP): ≥ 3 MP/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
28 | periodicità minima controlli di sicurezza (VS): ≥ 3 VS/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
29 | periodicità minima controlli funzionali/qualità (VF): ≥ 3 VF/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
30 | minimo "time between failures" per ciascuna apparecchiatura (tempo tra ciascun guasto ed il successivo) ≥ 30gg solari consecutivi (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) per ogni u.d.m. sotto la soglia
31 | n.ro massimo di business days/anno di indisponibilità/failure bloccanti (inclusa l'indisponiblità per attività tecniche quali MP, VS, VF) di ciascuna apparecchiatura ≤ 18 business days/anno (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | ((valore patrimoniale apparecchiatura interessata)/(5x240)) x 10 per ogni u.d.m. oltre la soglia
D | ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PREVENTIVA (Rif. Allegato F)
32 | Taratura sonde di livello e temperatura ogni ≤ 12 mesi sui Contenitori Criogenici Marca AirLiquide Modello Espace 330 | MIN |  |  | INA
33 | Taratura sonde di livello e temperatura ogni ≤ 12 mesi su Contenitori Criogenici Marca AirLiquide Modello Espace 331 | MIN |  |  | INA
34 | Taratura sonde di livello e temperatura ≤ 12 mesi su Contenitore Criogenico Marca AirLiquide Modello RCB500 | MIN |  |  | INA
35 | Taratura sonde di livello e temperatura ≤ 12 mesi su Contenitore Criogenico Marca CryoDiffusione Modello BF2350M | MIN |  |  | INA
36 | Taratura sonde di livello e temperatura ≤ 12 mesi su Contenitori Criogenici Marca AirLiquide Modello NATAL 40 | MIN |  |  | INA
37 | Taratura sonde di livello e temperatura ogni ≤ 12 mesi su Contenitori Criogenici Marca CryoDiffusione Modello L02075 | MIN |  |  | INA
38 | Taratura sonde di livello e temperatura ogni ≤ 12 mesi su Contenitori Criogenici Marca CryoDiffusione Modello B2048 | MIN |  |  | INA
39 | Taratura sensori ossigeno ambientale ogni ≤ 6 mesi su impianto Criobanca | MIN |  |  | INA
40 | Taratura sensori ossigeno ambientale ogni ≤ 6 mesi su impianto Laboratorio PMA | MIN |  |  | INA
41 | Taratura sensori CO2 ambientale ogni ≤ 6 mesi su impianto Laboratorio PMA | MIN |  |  | INA
42 | Taratura sensori temperatura e umidità ambientale ogni ≤ 12 mesi su impianto Criobanca e Laboratorio PMA | MIN |  |  | INA
43 | Taratura ogni ≤ 12 mesi del sistema a bilancia per pesatura Pressurizzato Criobanca | MIN |  |  | INA
44 | Taratura ogni ≤ 12 mesi delle sonde di temperatura Congelatore Programmabile PLANER e MRV | MIN |  |  | INA
45 | Taratura sensore ossigeno Securfill ogni ≤ 6 mesi su impianto Laboratorio PMA | MIN |  |  | INA
46 | Altre attività di manutenzione preventiva dei Criocontenitori Marca AirLiquide Modello Espace 330 oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
47 | Altre attività di manutenzione preventiva del Criocontenitore Marca AirLiquide Modello Espace 331 oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
48 | Altre attività di manutenzione preventiva del Criocontenitore Marca AirLiquide Modello RCB500 oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
49 | Altre attività di manutenzione preventiva del Criocontenitore Marca CryoDiffusion Modello BF2350M oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
50 | Altre attività di manutenzione preventiva dei Criocontenitori Marca AirLiquide Modello NATAL 40 oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
51 | Altre attività di manutenzione preventiva dei Criocontenitori Marca CryoDiffusione Modello L02075 oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
52 | Altre attività di manutenzione preventiva dei Criocontenitori Marca Cryodiffusion Modello B2048 oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
53 | Altre attività di manutenzione preventiva del Pressurizzato Marca Wessington Cryogenics Modello TPV 120 oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
54 | Altre attività di manutenzione preventiva dell'impianto di estrazione centralizzata dell'aria della Criobanca oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
55 | Altre attività di manutenzione preventiva dei sensori ossigeno ambientali Criobanca e Laboratorio PMA Marca Sintesy oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
56 | Altre attività di manutenzione preventiva dei sensori di umidità e temperatura ambientale Laboratorio PMA e Criobanca Marca Sintesy oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
57 | Altre attività di manutenzione preventiva dei sensori CO2 ambientali Laboratorio PMA Marca Sintesy oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
58 | Altre attività di manutenzione preventiva del sistema a bilancia del Pressurizzato Marca SOL modello ADOS T020E oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
59 | Altre attività di manutenzione preventiva UPS quadri Sintesy oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
60 | Altre attività di manutenzione preventiva dei quadri elettrici della Criobanca e del Laboratorio di PMA (Sintesy e Potenza) oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
61 | Altre attività di manutenzione preventiva dei Sistemi Sintesy Eagle e Sintesy S300 della Criobanca e del Laboratorio PMA oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
62 | Altre attività di manutenzione preventiva del Securfill Marca SOL Modello EM160IM oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
63 | Altre attività di manutenzione preventiva dei dispositivi di segnalazione acustica/luminosa di allarme Criobanca e Laboratorio PMA oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
64 | Altre attività di manutenzione preventiva del sistema di controllo accessi ed elettroserrature Criobanca e Laboratorio PMA oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
65 | Altre attività di manutenzione preventiva del congelatore Programmabile e Centralina di controllo marca Planer Modello KRYO 360-17 /MRV oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
66 | Altre attività di manutenzione preventiva del Computer portatile con software DeltaT V6 marca ACER modello Travelmate 5335 oltre quelle descritte nell'allegato F. | PRE
E | FORNITURE ACCESSORIE (parti/ricambi/…)
67 | inclusa fornitura consumabile (vedi allegato A) | MIN |  |  | INA
68 | inclusa fornitura usurabile (vedi allegato A) | MIN |  |  | INA
69 | nessuna esclusione di parti/ricambi | MIN |  |  | INA
70 | utilizzo di parti/ricambi originali | MIN |  |  | INA
71 | utilizzo di parti/ricambi anche non originali ma compatibili a norma di legge | MIN |  |  | INA
72 | Sostituzione sonde di temperatura e livello dei Contenitori Criogenici a seguito di rottura delle stesse causa formazione di ghiaccio | PRE
73 | Sostituzione guarnizioni dei coperchi dei Contenitori Criogenici a seguito di rottura delle stesse causa formazione di ghiaccio | PRE
F | SERVIZI ACCESSORI
74 | Attività di sbloccaggio coperchi Contenitori Criogenici per formazione di ghiaccio | PRE
75 | manutenzione remota in teleassistenza OpenVPN | MIN |  |  | INA
76 | fornitura HW di rete dati per manutenzione remota (l'accesso dovrà avvenire tramite infrastruttura fornita dal committente) | NO | NO | NON MODIFICABILE
77 | aggiornamenti ambito sicurezza (FMI) inclusi in contratto | MIN |  |  | INA
78 | Servizio di “Disaster Transport & Recovery” per tutta la durata contrattuale | MIN |  |  | INA
79 | Servizio di sanificazione periodica ≤ 1 volta l'anno di tutti i contenitori criogenici per tutta la durara contrattuale | MIN |  |  | INA
80 | incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie | PRE
G | COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE
81 | accesso a cruscotto su stato di funzionalità in tempo reale delle apparecchiature manutenute | PRE
82 | accesso a cruscotto su storico eventi delle apparecchiature manutenute | PRE
83 | messaggistica real time (email, SMS) su stato intervento (apertura/chiusura/tempi previsti) | PRE
84 | rendicontazione bolle di lavoro via email: ≤ 7 gg solari consecutivi dalla esecuzione | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
85 | rendicontazione trimestrale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
86 | Realizzazione della Procedura Operativa del servizio di Disaster Transport & Recovery che dovrà essere consegnata all’AORMN entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi la stipula del contratto Full Risk. | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
87 | Procedure certificate secondo sistema qualità del servizio di Disaster Transport & Recovery | PRE
88 | Rispondenza a standard/norme e certificazioni del servizio di Disaster Transport & Recovery | PRE
89 | Consegna del report per ogni Contenitore Criogenico trattato dell'avvenuta sanificazione secondo procedura certificata entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi il termine del processo. Sul report dovrà essere indicato l’indice di efficacia del processo comprovato dai risultati delle analisi del laboratorio microbiologico. | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
90 | Realizzazione della Procedura Operativa del servizio di Sanificazione che dovrà essere consegnata all’AORMN entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi la stipula del contratto Full Risk. | MIN |  |  | PEN | 101 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
91 | Procedure certificate secondo sistema qualità del servizio di Sanificazione | PRE
92 | Rispondenza a standard/norme e certificazioni del servizio di Sanificazione | PRE
93 | rendicontazione annuale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | INA
H | ATTIVITA' DI SUPPORTO
94 | formazione al personale tecnico di Ingegneria Clinica indicato da AORMN per attività di primo intervento | PRE
95 | accesso al personale tecnico AORMN alla knowledge base di assistenza tecnica per attività di primo intervento | PRE
96 | formazione al personale della Criobanca per il corretto utilizzo dei sistemi ≥ 2 gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
97 | formazione al personale del Laboratorio di PMA per il corretto utilizzo dei sistemi ≥ 2 gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
98 | supporto on site alle attività programmate per la certificazione dei processi legati alla PMA ed alla Criobanca ≥ 5 gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
99 | supporto on site alle attività programmate di controllo/misura da parte della Ingegneria Clinica ≥ 0gg/anno complessivi | PRE
100 | disponibilità aggiuntiva di field service engineer per attività programmata di supporto/monitoraggio/controllo ≥ 2 gg/anno complessivi | MIN |  |  | INA
I | PERSONALE TECNICO IMPIEGATO NEL SERVIZIO
101 | il personale tecnico incaricato è costantemente istruito alla manutenzione on site e remota sui sistemi iinformatici, dispositivi ed impianti oggetto di gara | MIN |  |  | INA
102 | il personale tecnico incaricato dispone di strumenti e tools per la manutenzione sia on site che remota sui sistemi informatici, dispositivi ed impianti oggetto di gara | MIN |  |  | INA
103 | il personale tecnico incaricato è sistematicamente e tempestivamente informato dal fabbricante dei sistemi iinformatici, dei dispositivi ed impianti oggetto di gara su eventuali alert, recall e procedure di Field Maintenance Instructions di ambito sicurezza e/o funzionalità. | MIN |  |  | INA