## lotto 1
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | CRITERIO | Requisito | MIN/PRE | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | A | N.2 sistema laparoscopico con risoluzione UHD 4K, ciascuno composto come segue:
2 | A03 | N.1 Carrello Elettrificato
3 | A03 | Facilmente lavabile e sanificabile | MIN
4 | A03 | Dotato di almeno 8 uscite interbloccate con prese standard | MIN
5 | A03 | Dotato di almeno 12 prese interbloccate con prese standard | PRE
6 | A03 | Fusibile di protezione dedicato per ciascun polo di alimentazione | MIN
7 | A03 | Dotato di cavo elettrico di collegamento IEC (spina/presa) per ogni uscita interboccata | MIN
8 | A03 | Alimentazione delle apparecchiature elettromedicali attraverso trasformatore d'isolamento | MIN
9 | A03 | Interruttore di comando generale | MIN
10 | A03 | Segnalazione luminosa per lo stato di funzionamento | PRE
11 | A03 | Ruote antistatiche pivottanti di cui almeno 2 frenanti | MIN
12 | A03 | Almeno n. 4 ripiani con portata di ciascuno non inferiore a 20 kg | MIN
13 | A03 | Dotato di almeno n.1 cassetto estraibile | MIN
14 | A03 | n.1 Portamonitor centrale con attacco VESA | MIN
15 | A03 | n.1 Braccio portamonitor con attacchi VESA con snodo che permetta la movimentazione | MIN
16 | A03 | Conforme alla direttiva 93/42/CE e successive integrazioni | MIN
17 | A03 | n.1 Portabombola CO2 (non richiesto per la configurazione 2 ORL) | MIN
18 | A03 | Dotato di adeguato numero di alloggiamenti e ripiani per ospitare tutte le apparecchiature del sistema previste in fornitura | MIN
19 | A01 | N.1 Monitor principale
20 | A01 | A colori | MIN
21 | A01 | Tecnologia LCD | MIN
22 | A01 | Tecnologia LED | PRE
23 | A01 | Diagonale di almeno 50 pollici | MIN
24 | A01 | Formato panoramico 16:9 | PRE
25 | A01 | Risoluzione UHD 4K 3840 x 2160 | MIN
26 | A01 | Risoluzione 4K 4096 x 2160 | PRE
27 | A01 | Antiriflesso | PRE
28 | A01 | Staffa di aggancio per attacco VESA | MIN
29 | A01 | Visualizzazione Immagini 3D | PRE
30 | A01 | Ingressi Analogici HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
31 | A01 | Ingressi Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
32 | A01 | Ingressi Digitali Full HD 3D (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
33 | A01 | Ingressi Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
34 | A01 | Uscite Analogiche HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
35 | A01 | Uscite Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
36 | A01 | Uscite Digitali Full HD 3D (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
37 | A01 | Uscite Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
38 | A01 | Modalità di visualizzazione PiP (Picture in Picture) | PRE
39 | A01 | Connessione senza fili (Wireless) del segnale video | PRE
40 | A01 | Carrello per la movimentazione | MIN
41 | A01 | Facilmente lavabile e sanificabile | PRE
42 | A01 | N.1 Monitor secondario
43 | A01 | A colori | MIN
44 | A01 | Tecnologia LCD | MIN
45 | A01 | Tecnologia LED | PRE
46 | A01 | Diagonale di almeno 26 pollici | MIN
47 | A01 | Formato panoramico 16:9 | PRE
48 | A01 | Risoluzione UHD 4K 3840 x 2160 | MIN
49 | A01 | Antiriflesso | PRE
50 | A01 | Staffa di aggancio per attacco VESA | MIN
51 | A01 | Visualizzazione Immagini 3D | PRE
52 | A01 | Ingressi Analogici HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
53 | A01 | Ingressi Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
54 | A01 | Ingressi Digitali Full HD 3D (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
55 | A01 | Ingressi Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
56 | A01 | Uscite Analogiche HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
57 | A01 | Uscite Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
58 | A01 | Uscite Digitali Full HD 3D (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
59 | A01 | Uscite Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
60 | A01 | Modalità di visualizzazione PiP (Picture in Picture) | PRE
61 | A01 | Connessione senza fili (Wireless) del segnale video | PRE
62 | A01 | N.1 Videoprocessore
63 | A01 | Elaborazione dell'immagine Full HD (1920X1080) | MIN
64 | A01 | Elaborazione dell'immagine Full HD 3D (1920X1080) | PRE
65 | A01 | Elaborazione dell'immagine UHD 4K (3840X2160) | PRE
66 | A01 | Elaborazione digitale per l'enfatizzazione dei tessuti | MIN
67 | A01 | Preset per enfatizzazione dei tessuti | MIN
68 | A01 | Personalizzazione dei preset per enfatizzazione dei tessuti | PRE
69 | A01 | Regolazione della luminosità automatica | PRE
70 | A01 | Bilanciamento del bianco | MIN
71 | A01 | Remotizzazione su telecamera della funzione di bilanciamento del bianco | PRE
72 | A01 | Possibilità di gestione remota | PRE
73 | A01 | Possibilità di trasmettere a monitor avvisi di stato e parametri di altri apparecchi elettromedicali | PRE
74 | A01 | Uscite Digitali Full HD (dettagliare q.tà e tipologie) | MIN
75 | A01 | Uscite Digitali Full HD 3D (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
76 | A01 | Uscite Digitali UHD 4K (dettagliare q.tà e tipologie) | PRE
77 | A01 | Interfaccia Touch screen per la gestione dei parametri di funzionamento | PRE
78 | A01 | Collegamento USB per la stampa immagini | PRE
79 | A01 | Possibilità di memorizzare immagini e video in Full HD 4K tramite supporto USB e/o scheda di memoria (dettagliare) | PRE
80 | A01 | Possibilità di memorizzare immagini e video in Full HD 2D tramite supporto USB e/o scheda di memoria (dettagliare) | PRE
81 | A02 | N.1 Fonte Luce
82 | A02 | Sorgente di luce xenon con potenza pari a circa 300W | MIN
83 | A02 | Sorgente di luce led con potenza luminosa equivalente a lampada xenon circa 300W | PRE
84 | A02 | Lampada di emergenza in caso di guasto della principale | PRE
85 | A02 | Temperatura di colore compresa nell'intervallo 5500-6500 °K | MIN
86 | A02 | Intensità luminosa regolabile manualmente | MIN
87 | A02 | Intensità luminosa regolabile con controllo remoto da telecamera | PRE
88 | A02 | Intensità luminosa regolabile automaticamente anche con controllo remoto da telecamera | PRE
89 | A02 | Durata della lampada >= 300 ore impiego | MIN
90 | A02 | Funzione di memoria per ripristinare l’intensità luminosa premendo il tasto stand by | PRE
91 | A02 | Funzione Stand By di sicurezza | PRE
92 | A02 | Funzione luce NBI | PRE
93 | A01 | N.1 Telecamera UHD 4K
94 | A01 | Testina dotata di sensore CCD/CMOS a colori | MIN
95 | A01 | Acquisizione immagini nel formato 16:9 | PRE
96 | A01 | Risoluzione nativa pari ad almeno 3840 x 2160 | PRE
97 | A01 | Sistema di messa a fuoco manuale | MIN
98 | A01 | Sistema di messa a fuoco automatica | PRE
99 | A01 | Zoom integrato alla testa della telecamera (dettagliare) | PRE
100 | A01 | Tasti di comando per il controllo del videoprocessore (dettagliare) | PRE
101 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | PRE
102 | A03 | N.1 Sistema Archiviazione Immagini e Filmati
103 | A03 | Archiviazione immagini e video in risoluzione Full HD 1920x1080 | MIN
104 | A03 | Archiviazione immagini e video in risoluzione UHD 4K 3840X2160 | PRE
105 | A03 | Interfaccia Touch screen per la gestione dei parametri di funzionamento | PRE
106 | A03 | Registrazione contemporanea di due segnali video | PRE
107 | A03 | Hard Disk interno con capacità >= 1 TB (terabyte) | MIN
108 | A03 | Archiviazione su supporto esterno USB o SD | PRE
109 | A03 | Dotato di interfaccia RJ45 per connessione a rete aziendale | PRE
110 | A03 | Dotato di interfaccia WiFi per connessione a rete aziendale | PRE
111 | A03 | Compatibilità con protocollo DICOM (dettagliare le classi DICOM supportate) | PRE
112 | A03 | Supporto allo streaming video su rete aziendale | PRE
113 | A03 | N.1 Insufflatore ( SOLO COLONNA 1 CHIRURGIA)
114 | A03 | Sistema di preriscaldamento autoclavabile o equivalente | PRE
115 | A03 | Portata regolabile | MIN
116 | A03 | Pressione endoaddominale regolabile | PRE
117 | A03 | Preset ottimizzati per procedure chirurgiche | PRE
118 | A03 | Portata di CO2 <= 40 l/min | MIN
119 | A03 | Visualizzazione dei parametri in tempo reale | MIN
120 | A03 | Interfaccia Touch screen per la gestione dei parametri di funzionamento | PRE
121 | A03 | Completo di tubo di connessione verso Bombola CO2 | MIN
122 | A03 | Integrazione con videoprocessore per visualizzazione parametri a monitor (dettagliare) | PRE
123 | A03 | Funzione di aspirazione dei fumi (dettagliare) | PRE
124 | A03 | N.1 Pompa Irrigazione (SOLO COLONNA 1 CHIRURGIA)
125 | A03 | Irrigazione mediante pompa a rullo per impiego in laparoscopia | PRE
126 | A03 | Funzioni di aspirazione per impiego in laparoscopia | PRE
127 | A03 | Pulsanti per impostazione parametri di irrigazione | PRE
128 | A03 | Pulsanti per impostazione parametri di aspirazione (dettagliare) | PRE
129 | A03 | Integrazione con videoprocessore per visualizzazione parametri a monitor (dettagliare) | PRE
130 | A03 | Comando dell'irrigazione tramite pedale | PRE
131 | A01 | Ottiche Rigide UHD ( COLONNA 1 CHIRURGIA)
132 | A01 | Complete di cestelli per il trasporto | MIN
133 | A01 | N. 1 ottiche rigide aventi le seguenti caratteristiche:
134 | A01 | Angolo di visione pari a 0° | MIN
135 | A01 | Diametro distale pari a 5 mm | MIN
136 | A01 | Elevata Luminosità (descrivere tecnologia) | MIN
137 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
138 | A01 | Lunghezza operativa di circa 30 cm | MIN
139 | A01 | N. 1 ottiche rigide aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
140 | A01 | Angolo di visione pari a 30° | MIN
141 | A01 | Diametro distale pari a 5 mm | MIN
142 | A01 | Elevata Luminosità (descrivere tecnologia) | MIN
143 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
144 | A01 | Lunghezza operativa di circa 30 cm | MIN
145 | A01 | N. 1 ottiche rigide aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
146 | A01 | Angolo di visione pari a 0° | MIN
147 | A01 | Diametro distale pari a 10 mm | MIN
148 | A01 | Elevata Luminosità (descrivere tecnologia) | MIN
149 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
150 | A01 | Lunghezza operativa di circa 30 cm | MIN
151 | A01 | N. 1 ottiche rigide aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
152 | A01 | Angolo di visione pari a 30° | MIN
153 | A01 | Diametro distale pari a 10 mm | MIN
154 | A01 | Elevata Luminosità (descrivere tecnologia) | MIN
155 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
156 | A01 | Lunghezza operativa di circa 30 cm | MIN
157 | A01 | Ottiche Rigide UHD (COLONNA 2 ORL)
158 | A01 | Complete di cestelli per il trasporto | MIN
159 | A01 | N. 4 ottiche rigide aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
160 | A01 | Angolo di visione pari a 45° | MIN
161 | A01 | Diametro distale pari a 4 mm | MIN
162 | A01 | Elevata Luminosità (descrivere tecnologia) | MIN
163 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
164 | A01 | Lunghezza operativa di circa 15 cm | MIN
165 | A01 | N. 4 ottiche rigide aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
166 | A01 | Angolo di visione pari a 0° | MIN
167 | A01 | Diametro distale pari a 4 mm | MIN
168 | A01 | Elevata Luminosità (descrivere tecnologia) | MIN
169 | A01 | Sterilizzabile in autoclave o bassa temperatura | MIN
170 | A01 | Lunghezza operativa di circa 15 cm | MIN
171 | A02 | Cavi Fonte Luce
172 | A02 | N. 9 cavi in fibra di vetro aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
173 | A02 | Diametro pari a 4,8 mm o equivalente (se non disponibile tale misura, dettagliare l'alternativa) | MIN
174 | A02 | Lunghezza pari ad almeno 230 cm | MIN
175 | A02 | Autoclavabile | MIN
176 | A02 | N. 1 cavi in fibra di vetro aventi le seguenti caratteristiche: | MIN
177 | A02 | Diametro pari a 3,5 mm o equivalente (se non disponibile tale misura, dettagliare l'alternativa) | MIN
178 | A02 | Lunghezza pari ad almeno 230 cm | MIN
179 | A02 | Autoclavabile | MIN
180 | B | Servizi
181 | B01 | Consegna ed Installazione
182 | B01 | La consegna di tutto quanto previsto nel presente appalto si intende porto franco comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto, e quant’altro previsto nell’offerta e nel presente capitolato, nulla escluso necessario alla consegna. | MIN
183 | B01 | La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati nell’ordine. | MIN
184 | B01 | Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti. | MIN
185 | B01 | La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all’ultima release disponibile all’atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, l’Aggiudicatario dovrà darne comunicazione alle aziende Committenti che si riservano il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell’offerta. | MIN
186 | B01 | La consegna dei beni dovrà essere accompagnata dal documento di accompagnamento riportante i riferimenti del buono d’ordine. | MIN
187 | B01 | L’intera fornitura dovrà essere corredata dalla manualistica in italiano relativamente a: | MIN
188 | B01 | manuale utente per ciascun componente hardware e/o software | MIN
189 | B01 | manuali tecnici / operativi del sistema per ciascun componente hardware e/o software | MIN
190 | B02 | Formazione all'Uso
191 | B02 | Corso dedicato per il personale tecnico della UO Ingegneria Clinica & Manutenzioni | MIN
192 | B02 | Durata del Corso per il personale tecnico (ore) ≥ 8 | MIN
193 | B02 | Corso dedicato per il personale sanitario | MIN
194 | B02 | Durata del Corso per il personale sanirario (ore) ≥ 20 | MIN
195 | B02 | Supporto scientifico ed applicativo (gg/anno) ≥ 5 | MIN
196 | B01 | Assistenza Tecnica HW Full Risk (incluso Usurabile)
197 | B01 | Con il presente appalto si richiede l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica Full Risk di tutto quanto fornito nell’ambito del presente appalto per tutta la durata della fornitura, ovvero all’eventuale offerta migliorativa aggiudicataria. | MIN
198 | B01 | Durante la Garanzia saranno applicate le medesime condizioni dei servizi di Assistenza Tecnica Full Risk. | MIN
199 | B01 | SLA - Guasti Bloccanti
200 | B01 | Tempo di intervento(ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 8 ore | MIN
201 | B01 | Tempo di risoluzione del guasto(ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 16 ore | MIN
202 | B01 | SLA - Guasti Non Bloccanti
203 | B01 | Tempo di intervento (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 24 ore | MIN
204 | B01 | Tempo di risoluzione del guasto (ore lavorative - festivi esclusi) ≤ 72 ore | MIN
205 | B01 | Condizioni
206 | B01 | Numero di manutenzioni preventive annuali ≥ 2 | MIN
207 | B01 | Fornitura di medesime tecnologie ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori (ove possibile, specificare) | PRE
208 | B01 | Fax attivo H24, 7 giorni su 7 | PRE
209 | B01 | Indirizzo di posta elettronica presidiato H24, 7 giorni su 7 | PRE
210 | B01 | Controlli di sicurezza in vigenza contrattuale | MIN
211 | B01 | Controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale | MIN
212 | B01 | Tutti i ricambi compresi | MIN
213 | B01 | Range orario ricevimento chiamate (ore) ≥ 8 | MIN
214 | B01 | Range orario attività lavorativa (ore) ≥ 8 | MIN
215 | B01 | N° massimo di giorni di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 15 gg. | MIN
216 | B01 | Servizi Post-Fornitura
217 | B01 | Costo annuo contratto Assistenza Tecnica FULL RISK TUTTO COMPRESO in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 8% | MIN
218 | B01 | Costo annuo contratto Assistenza Tecnica PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL’AORMN in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 6% | MIN
219 | C | Garanzia
220 | C | Durata della garanzia >= 24 mesi | MIN