## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.2 letti operatori così composti:
2 | · N.2 colonne mobili;
3 | · N.4 piani trasferibili;
4 | · N.4 carrelli
5 | · Accessori (in elenco)
6 | n.4 appoggia braccio
7 | n.3 reggitelo
8 | n.2 supporti laterali con cuscini per addome e schiena
9 | n.2 cuscini aggiuntivi per addome schiena da adattare ai supporti laterali
10 | n.4 (2 coppie) reggispalle
11 | n.2 piano di prolunga radiotrasparente
12 | n.2 dispositivo per artroscopia
13 | n.1 carrello porta accessori con relativi contenitori di supporto
14 | n.2 fascie fissa-corpo
15 | n.2 fascie fissa-polso
16 | n.2 fascie fissa-gambe separate
17 | n.4 morsetti di fissaggio
18 | n.4 cosciali
19 | n.2 fascie fissa-gambe separate
20 | n.1 carrellino con ruote antistatiche bloccanti (idoneo per sala operatoria) con altezza regolabile e piano di larghezza (P*L) indicativa cm 30 (P) per cm 50 (L)
21 | n.2 alimentatori per colonna mobile con tutte le connessioni e n.2 telecomendi
22 | n. 2 anelli poggiatesta per chirurgia
23 | n.2 coppie di protezione talloni
24 | n.2 cuscini a tunnel
25 | n.6 materassini in gel per tavolo operatorio
26 | n.1 placca acrilica per la protezione del braccio
27 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
28 | · Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore della sala parto e sala operatoria (tecnico e medico) della UOC Ginecologia e Ostetricia e personale della UOC Ingegneria Clinica e HTA, per tutta la durata del contratto di assistenza tecnica.
29 | · Servizi di assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto.
30 | · installazione, configurazione a sistema, formazione ed assistenza tecnica nel periodo di garanzia

## Caratteristiche
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID (Ci) | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | CM/CP | SI/NO | VALORI E NOTE DI RIFERIMENTO (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e le eventuali condizioni migliorative)
1 | TAVOLI OPERATORI
2 | Caratteristiche generali
3 | Elevata integrazione con i tavoli operatori e gli accessori installati presso il presidio San Salvatore di Pesaro – Blocco Operatorio | CP
4 | Elevati requisiti di sicurezza per pazienti ed operatori | CM
5 | Ampia autonomia di funzionamento con alimentazione a batteria | CM
6 | Elevata configurabilità per numerose specialistiche | CM
7 | Ampia disponibilità di accessori | CM
8 | facile manovrabilità del sistema | CM
9 | facilità d'utilizzo | CM
10 | Colonna mobile:
11 | movimentazione alto/basso, trendelemburg/antitrendelemburg, tilt bilaterale e traslazione lungitudinale | CM
12 | materiale di realizzazione della colonna resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi e rivestimento in acciaio inox | CM
13 | pulsantiera integrata, telecomando per la movimentazione della colonna e dei piani trasferibili | CM
14 | di facile pulizia per l’operatore | CM
15 | materiale di realizzazione della colonna IPX8 resistente ai disinfettanti e alla penetrazione dei liquidi | CP
16 | minimo ingombro per gli operatori | CM
17 | Piano trasferibile
18 | realizzato in acciaio inox di elevata qualità con movimentazioni elettromeccaniche | CM
19 | funzionalità garantita nel lungo tempo | CM
20 | realizzato con garanzia di sicurezza per il posizionamento del paziente, buona ergonomicità e massima versatilità d’uso | CM
21 | sezioni di movimento con traslazione longitudinale automatica del piano al fine di garantire massima accessibilità alle apparecchiature di diagnostica radiologica | CM
22 | radiotrasparenza del piano | CM
23 | piano suddiviso in almeno 6 sezioni | CM
24 | sezione testa regolabile | CM
25 | sezione gambe a due elementi per posizionamento ad arti inferiori divaricati a regolazione elettrica , estraibile. | CM
26 | accesso perineale (chirurgia proctologica, urologica e ginecologica) | CM
27 | idoneo per uso in chirurgia con portata minima indicativa 250Kg di peso corporeo | CM
28 | cuscini di copertura del piano antistatici, antidecubito e autoportanti | CM
29 | di facile pulizia per l’operatore | CP
30 | sezione testa regolabile in posizioni alto-basso e inclinazione laterale | CP
31 | sezione gambe a due elementi per posizionamento ad arti inferiori divaricati con sistema anticollisione del piano gambe con il pavimento | CP
32 | cuscini di copertura del piano asportabili | CP
33 | con portata fino 350Kg di peso corporeo | CP
34 | Carrello:
35 | robusto per il trasporto del singolo piano operatorio e contemporaneamente del piano operatorio e della colonna | CM
36 | buona qualità costruttiva | CM
37 | dotato di movimentazione trendelemburg/antitrendelemburg | CM
38 | sia consentito il trasporto del piano con il paziente almeno indicativamente per 250Kg di peso corporeo | CM
39 | facilmente manovrabile per l’operatore | CM
40 | garanzia di massima sicurezza per il paziente | CM
41 | dotato di dispositivi di bloccaggio delle ruote | CM
42 | dotato di sponde anticaduta per il paziente | CM
43 | di facile pulizia per l’operatore | CM
44 | con portata fino 350Kg di peso corporeo | CP
45 | Accessori
46 | Elevata qualità costruttiva e funzionale | CM
47 | Accessori corredati dei relativi morsetti di fissaggio con aggancio di tipo universale e/o tutte le parti necessarie per soddisfarne il totale e pieno utilizzo in sicurezza | CP
48 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO
49 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 24 mesi) ≥ 0 mesi | CM
50 | Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)
51 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO | CM
52 | copertura 24hx7gg: NO | CM
53 | inclusa fornitura consumabile: NO | CM
54 | inclusa fornitura usurabile: SI | CM
55 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h | CM
56 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive): | CM
57 | o per guasto bloccante ≤ 8h | CM
58 | o per guasto non bloccante ≤ 48h (12h con Field Service Engineer) | CM
59 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive) | CM
60 | o per guasto bloccante ≤ 24h | CM
61 | o per guasto non bloccante ≤ 96h | CM
62 | attività manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI | CM
63 | attività controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: SI | CM

## questionario TOP
QUETSIONARIO TECNICO TOP
Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
colonna
tipo colonna(mobile/fissa)
bloccaggio colonna se mobile
materiale colonna
spessore basamento colonna
dimensioni basamento
telescopica per sollevamento tavolo(si,no)
inserimento del carrello
colonna fissa
colonna mobile
colonna mobile con carrello
posizione pannello di comando
AP-protetta
protezione da liquidi
carrello
tipo fisso
tradelemburg
anti-trandelemburg
tipo variabile
trandelemburg
anti-trandelemburg
inserimento
variabilità altezza
azionamenti
tipo azionamenti
comandi
funzione di azzeramento
trandelemburg di emergenza
a distanza
telecomando ad infrarossi
telecomando a filo
telecomando con display
tastiera
a pedale
previsto
funzioni consentite
protezione
sulla base
pannello di comando
visualizzazione della tensione di ricarica
indicatori di stato
posizione pannello indicatori
allarmi
allarmi durante la movimentazione
dispositivi di sicurezza
inibizione movimenti del piano durante lo spostamento del tavolo(si/no)
individuazione della presenza del piano(contatti,sensori ecc)
individuazione della pendenza del piano(contatti,sensori ecc)
inibizione ricezione comandi da consolle durante la movimentazione
interruzione dei movimenti nel caso di batteria scarica
dispositivo di movimentazione manuale in casi di urgenza
dispositivo elettrico di emergenza per movimentazione automatica in caso di guasto
test di autodiagnosi
unità di controllo
microprocessore si/no
dotata di interfaccia di collegamento a PC
movimenti
automatici
movimenti di trandelemburg(normal/reverse)
movimenti laterali (destro/sinistro)
movimenti colonna alto/basso
Schienale inferiore(alto/basso)
Schienale superiore(alto/basso)
Gambe(alto/basso)
Traslazione(avanti/indietro)
manuali | sezione testa
sezione inclinazione gambe
sezione schiena (dorsale)
sezione divaricazione
sezione traslazione telaio portalastre
alimentazione
alimentatore tavolo | rete/batteria
utilizzabile durante l'intervento
tipo accumulatori
autonomia accumulatori(min)
capacità di accumulo(Ah)
caricabatterie e alimentatore (si/no)
autospegnimento
variazione di tensione
potenza
tempo di ricarica(ore)
Protezioni contro pericoli da miscele anestetiche infiammabili
alimentatore telecomando | tipo alimentatore
capacità(Ah)
autonomia(min)
autospegnimento
AP protetto
condizioni operative | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
0 | SPECIALITA' (Si, NO)
0.1 | Chirurgia
0.2 | Cardiologia
0.3 | Ortopedia
0.4 | Ginecologia
0.5 | Ostetricia
0.6 | Urologia
0.7 | Traumatologia
0.8 | Neurochirurgia
0.9 | Endoscopia Digestiva
0.10 | Otorino
0.11 | Oculistica
1 | TAVOLO
1.1 | Materiale costitutivo piano portapaziente
1.2 | Tipo di piano portapaziente (permanente, removibile)
1.3 | Materiale costitutivo della base del tavolo operatorio
1.4 | Tipo di base del tavolo operatorio (fissa, mobile)
2 | CONTROLLO
2.1 | Manuale (se si indicare il tipo)
2.2 | Elettroidraulico (se si indicare il tipo)
2.3 | Altro (descrivere)
3 | POSSIBILITA' DI POSIZIONAMENTO
3.1 | Trendelberg (deg) (descrivere)
3.2 | Trendelberg rovescio (deg) (descrivere)
3.3 | Tilt laterale (deg) (descrivere)
schienale inferiore verso l'alto
schienale inferiore verso il basso
schienale superiore verso l'alto
schienale superiore verso il basso
gambe verso l'alto
gambe verso il basso
colonna alto/basso
3.4 | Traslazione (cm.)
testa vs alto
testa vs basso
4 | SEGMENTI COSTITUENTI IL PIANO PORTAPAZIENTE
4.1 | Numero di segmenti costituenti il piano portapaziente
4.2 | Possibilità di movimento dei segmenti (descrivere nei punti sottostanti)
4.2.1 | Schiena (deg) da .... a ....
4.2.2 | Testa (deg) da .... a ....
4.2.3 | Gambe (deg) da .... a ....
4.2.4 | Altro
5 | ALTRE CARATTERISTICHE
5.1 | Numero delle installazioni (indicare le principali in ambito regionale)
5.2 | Numero di apparecchiature vendute nel1994
5.3 | Limite di carico del tavolo (Kg/mq)
5.4 | Presenza di piano radiotrasparente (Si, NO, descrivere)
5.5 | Piani trasferibili (si, no; se si descrivere)
6 | ACCESSORI DISPONIBILI
6.1 | Elencare tipo e descrivere (anche su foglio a parte)
7 | MATERIALE DI CONSUMO
7.1 | Elencare tipo e descrivere
8 | INSTALLAZIONE (PER L'INTERA APPARECCHIATURA)
8.1 | Dimensioni totali tavolo e altri componenti (cm: altXlargXprof)
8.2 | Trasportabilità (se si descrivere)
8.3 | Tempo medio di installazione
8.4 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
8.5 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
8.6 | Altre caratteristiche di microclima (specificare)
8.7 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza (si,no se si descrivere)
8.8 | Dimensione dei locali di installazione, spazio minimo richiesto (mq)
8.9 | Peso di ciascuna componente dell'apparecchiatura
8.10 | Peso totale (Kg)
8.11 | Distribuzione del carico di ciascuna componente (kg/mq)
8.12 | Numero e superficie punti di appoggio
8.13 | Caratteristiche di tenuta dei solai supportanti l'installazione (Kg/mq)
8.14 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
9 | SICUREZZA
9.1 | Certificazione di conformità a norme nazionali (descrivere con allegato)
9.2 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
9.3 | Marcatura CE (obbligatoria direttiva 89/336/CEE)
9.4 | Certificazione di qualità ISO 9001 o EN 29001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
9.5 | Certificazione di qualità ISO 9002 o EN 29002 della ditta manutentrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
10 | OPTIONAL PREVISTI (elencare)
11 | Ulteriori informazioni a cura della ditta