## Requisiti Minimi
Requisiti di minima del sistema (PENA ESCLUSIONE) |  | SI/NO
Apparecchiature di gestione della fase pre-analitica
n°1 sistema LC ad elevate prestazioni
Campionatore automatico che permetta l’utilizzo di micropiastre a 96 pozzetti (almeno 5 piastre)
Certificazione di rispondenza alla Dir. Eu. 98/79/EC per l’impiego nella diagnostica IVD
Compatibilità con i kit forniti per lo screening neonatale esteso forniti in gara
Sistema automatico di lavaggio dell’ago
Valvola di campionamento facilmente accessibile e manutenibile
Pompa binaria HPLC con sistema di degassaggio degli eluenti, rispondente alla direttiva europea 98/79/EC per l'impiego nela diagnostica IVD
n°1 incubatore/agitatore per piastre
Accurato controllo della temperatura in un range da 15 a 65 °C
Accurato controllo per l’agitazione orizzontale
Timer di esecuzione dell’agitazione
Capacità di funzionamento in continuo
Velocità di agitazione personalizzabile
Capacità di ospitare almeno 2 piastre
Spettrometro di massa tandem
n°1 analizzatore in spettrometria di massa tandem (LC-MS-MS) con le seguenti caratteristiche:
agevole collocazione sul banco di lavoro presso i locali del laboratorio analisi con dimensioni quanto più ridotte possibili
possibilità di introdurre campioni per infusione diretta e possibilità di interfacciamento con il sistema LC fornito
spettrometro a triplo quadrupolo, comprensivo di un analizzatore di massa a quadrupolo “MS-1” iniziale, una camera di collisione ed un analizzatore di massa a quadrupolo “MS-2” che permetta l’analisi dei frammenti delle masse. Il range di massa deve essere il più ampio possibile, deve essere garantita una elevata sensibilità e un basso segnale di disturbo
sistema ad alto vuoto ottenuto mediante pompa turbomolecolare
Possibilità di operare sia con ionizzazione positiva che negativa con un tempo di switch tra le due impostazioni di polarità non superiore a 100 ms
sorgente ESI (Electro Spray Ionizzation) compresa nella fornitura
la sorgente deve includere un flusso di gas dal cono riscaldato, separato dal nebulizzatore, per garantire un efficiente “declustering” degli ioni
Cono di riserva
la sorgente deve garantire un facile accesso per assicurare una pulizia completa ed efficace, evitando l’interruzione della condizione di “vuoto” in cui opera l’apparecchiatura
la cella di collisione deve misurare più analiti contemporaneamente e deve avere una elevata velocità di acquisizione
il detector deve avere basso rumore di fondo
sistema fluidico che permetta il controllo sia manuale che automatizzato
Generatore di azoto per LC/MS-MS idoneo, che produca gas di spiccata purezza, con livello di rumorosità adeguato agli ambienti di lavoro che permetta di avere il gas di profilamento (sheath gas) che concorra alla nebulizzazione e all’evaporazione della soluzione campione
Modalità di acquisizione dati:
o Full scan MS
o Product Ion Scan
o Precursor Ion Scan
o Constant Neutral Loss Scan
o Selected Ion Recording (SIR)
o Multiple Reaction Monitoring (MRM)
strumento certificato per rispondere alla direttiva europea 98/79/EC per l’impiego nella diagnostica IVD
n° 1 gruppo di continuità per evitare fermi macchina per interruzione di corrente
ridotto ingombro
tempo d’intervento inferiore o uguale agli 0,5 secondi, che garantisca la continuità dell’erogazione elettrica agli strumenti in caso di black-out
correttamente dimensionato per sostenere il carico delle apparecchiature fornite attraverso codesto CSA, per un tempo di 30 minuti
n° 1 vasca ultrasuoni per la pulizia di routine delle parti dello strumento
dimensioni minime di 300 mm x 150 mm x 100 mm di profondità
Hardware e Software per la gestione dei dati prodotti
n° 1 workstation completa che comprende:
PC di ultima generazione comprensivo di licenza del Sistema Operativo Windows Professional(XP SP3, Vista, Seven)
Monitor di almeno 19 pollici
Tastiera e mouse
Stampante laser a colori
Software unico per la gestione completa delle tecnologie fornite, sia per il sistema LC che per lo spettrometro di massa, che garantisca:
l’acquisizione e la gestione del dato in maniera integrale
il monitoraggio del sistema (campionatore+LC+spettrometro massa tandem)
la diagnosi del sistema (campionatore+LC+spettrometro massa tandem)
il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza tramite accesso protetto da password personale, con utenze che siano specifiche per i diversi profili di accesso (es: medico, operatore di laboratorio,…)
il controllo di tutti i parametri operativi
un’interfaccia utente grafica “user friendly”, con la possibilità di personalizzazione in base alle preferenze dell’operatore che utilizza la macchina
che inglobi la possibilità di eseguire il tuning automatico e manuale
modulo software applicativo dedicato allo screening neonatale esteso (aminoacidi, acilcarnitine e succinilacetone) che sia in grado di:
gestire e facilitare il pannello analitico eseguibile sulla macchina
possibilità di personalizzare i parametri di positività ed i report dei dati
possibilità di valutare i risultati generati dallo spettrometro di massa tandem, con differenziazione cromatica dei pozzetti normali rispetto ai patologici
gestione dei controlli di qualità a più livelli per singolo analita mediante carte Levey-Jennings
visualizzazione in forma grafica dei TIC (Total Ion Chromatogram) per la valutazione della validità delle analisi del singolo pozzetto selezionato, o di tutti i pozzetti
possibilità di valutazione statistica dei cut-off relativi alla popolazione neonatale
possibilità di esportazione dei dati in formato compatibile con il software gestionale del programma di screening neonatale presente in laboratorio
Reagenti, kit e materiale consumabile
Carta Bibula - Cartoncini per screening neonatale
Cartoncino (cartoncino DBS) per screening neonatale prebarcodato, per raccolta del materiale ematico da prelievo capillare (in cui sono presenti almeno 5 posizioni di spot) ed area di raccolta dati demografici, completamente separabili ed archiviabili in forma anonimizzata su carta S&S 903 o equivalenti
dispositivi certificati per rispondere alla direttiva europea 98/79/EC per l’impiego nella diagnostica IVD, commercializzati con destinazione d’uso “screening neonatale”
carta assorbente conforme ai protocolli per testare le caratteristiche di assorbimento e le specifiche tecniche previste dal documento CLSI LA4-A5:2007
il produttore deve imprimere il proprio marchio, il numero di lotto, la scadenza del cartoncino, e il codice sia sulla parte assorbente che su quella anagrafica
doppio codice a barre, uno posizionato nella sezione destinata alla raccolta dei dati, l’altro posto nella sezione del prelievo
La Ditta deve garantire la possibilità di personalizzare il layout ed il contenuto della parte anagrafica dei dispositivi forniti, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Appaltante, previa consegna degli stessi a corredo della fornitura. In tal senso si ricorda che nella fornitura devono essere compresi almeno n. 1000 (mille) cartoncini.
Ciascun cartoncino deve essere dotato di quanto ritenuto necessario per la conservazione e la protezione da agenti patogeni durante il trasporto, evitando la contaminazione crociata tra campioni o la contaminazione con l’esterno.
Kit per esecuzione test
Il kit per l’esecuzione dei test deve permettere il dosaggio quantitativo di amminoacidi, acilcarnitine e succinilacetone su spot di sangue essiccato, per l’esecuzione dello screening neonatale esteso
metodo non derivatizzato
utilizzo di micro piastre a 96 pozzetti (incluse nel kit)
inclusione di tutti i reagenti ed altro materiale di consumo
dosaggio quantitativo degli analiti mediante utilizzo di standard interni di riferimento marcati con isotopi stabili
applicabilità allo screening neonatale per amminoacidopatie, acidosi organiche e difetti di beta-ossidazione
controlli di qualità interni a diversi livelli di concentrazione
rapidità di esecuzione
certificato per essere rispondente alla Direttiva Europea 98/79/EC per la diagnostica IVD
Pannello analitico
PKU | Fenilchetonuria
BIOPT (BS) | Difetti biosintesi cofattore biopterina
BIOPT (REG) | Difetti rigenerazione cofattore biopterina
MCAD | Difetti acil CoA deidrogenasi a catena media
GA I | Acidemia glutarica tipo I
IVA | Acidemia isovalerica
MSUD | Malattia delle urine a sciroppo d’acero
TYR I | Tirosinemia tipo I
CUD | Difetti del trasporto della carnitina
LCHAD | Difetti dell’idrossiacil CoA deidrogenasi a catena lunga
TFP | Difetti della proteina trifunzionale
VLCAD | Difetti acil CoA deidrogenasi a catena molto lunga
HMG | 3idrossi-3-metilglutarico aciduria
BKT | Difetti della ß chetotiolasi
Cbl A,B | Acidemia Metilmalonica (A,B)
MUT | Acidemia Metilmalonica (Mut)
PA | Acidemia propionica
ASA | Acidemia Argininosuccinica
CIT | Citrullinemia
HCY | Omocistinuria (CBS deficiency)
TYRII | Tirosinemia tipo II
CPT II | Difetti carnitina palmitoiltrasferasi II
GA II | Acidemia glutarica tipo II
MCD | Difetti mutipli carbossilasi
HPA | Iperfenilalalinemie
Cbl C,D | Acidemia Metilmalonica (C,D)
ARG | Argininemia
CIT II | Citrullinemia tipo II, difetti di citrina
MET | Ipermetioninemia
TYR III | Tirosinemia tipo III
CPT I | Difetti carnitina palmitoiltrasferasi I
SCAD | Difetti acil CoA deidrogenasi a catena corta
CACT | Difetti carnitina-acilcarnitina translocasi
3MCC | Difetti 3metilcrotonil CoA Carbossilasi
2MBD | Difetti del 2 metilbutirril CoA deidrogenasi
3MGA | Acidemia 3-metil glutaconica
IBD | Difetti isobutirril CoA deidrogenasi
MAL | Aciduria Malonica
DE-RED | Difetti del dienoil reduttasi
M/SCHAD | Difetti idrossiacil CoA deidrogenasi a catena media/corta
MCKAT | Difetti del chetoacil CoA deidrogenasi a catena media
2M3HBA | Aciduria 2-metil-3-idrossi butirrica

## Pre-analitica
Si specifica che, nel caso in cui non sia prevista la risposta al quesito, occorre riportare la dicitura "N.A." (non applicabile)
Fornitore
Anno di inizio produzione
Codice CND
PARAMETRI
GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA
1 | Sistema LC ad elevate prestazioni
Campionatore automatico
1.1 | Costruttore
1.2 | Modello
1.3 | Dimensioni (LUNxLARGxALT) [cm]
1.4 | Peso [kg]
1.5 | Capacità di campionamento disponibili (elencare)
1.6 | Numero massimo di campionamenti configurabili (n°)
1.7 | Tipologie di piastre utilizzabili (elencare)
1.8 | Sistema di termostatazione del campione (si/no, descrivere)
1.9 | Range sistema di termostatazione (min-max, in °C)
1.10 | Durata della termostatazione (min-max, in secondi)
1.11 | Volumi di iniezione applicabili (min-max, in µL)
1.12 | Ripetizione dell'iniezione (si/no)
1.13 | Numero ripetizioni consecutive
1.14 | Stazione di lavaggio (si/no, descrivere)
1.15 | Tipologia di solventi utilizzati (descrivere)
1.16 | Precisione (µL)
1.17 | Carryover
1.18 | Velocità di iniezione (µL/s)
1.19 | Durata ciclo di iniezione più breve (secondi)
1.20 | Capacità della siringa di diluizione (ml)
1.21 | Tipologia di controllo
1.22 | Interfaccia di connessione
1.23 | Integrazione con software di gestione fornito (si/no)
1.24 | Caratteristiche impiantistiche ed installazione
1.24.1 | Tempo medio di installazione
1.24.2 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
1.24.3 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
1.24.4 | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW)
1.24.5 | Temperatura ottimale nel/i locale/i (minima-massima)
1.24.6 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...) (descrivere)
1.24.7 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici, a radiofrequenza e raggi X (sì,no; se sì descrivere)
1.24.8 | Necessità ulteriori locali (specificare dimensioni)
1.24.9 | Distribuzione del carico di ciascuna componente dell'intero impianto (kg/mq)
1.24.10 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
1.25 | Sicurezza
1.25.1 | Marchi qualità (elencare)
1.25.2 | FDA approval (si,no; se si descrivere con allegato)
1.25.3 | Certificazione di conformità a norme e/o Linee Guida nazionali (descrivere con allegato)
1.25.4 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
1.25.5 | Certificazione di qualità ISO 9001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
1.25.6 | Manuali d'uso in italiano (sì, no)
1.25.7 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata dell'intero impianto e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (sì,no)
1.25.8 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (sì, no)
2 | Pompa binaria HPLC
2.1 | Costruttore
2.2 | Modello
2.3 | Dimensioni (LUNxLARGxALT) [cm]
2.4 | Peso [kg]
2.5 | Flusso
2.5.1 | Precisione (ml/min)
2.5.2 | Accuratezza
2.5.3 | Pressione operativa massima
2.5.4 | Limiti della pressione operativa
2.5.5 | Ritardo del volume
2.6 | Gradiente
2.6.1 | Accuratezza
2.6.2 | Precisione
2.6.3 | Gradiente di ondulazione
2.6.4 | Integrazione con software di gestione fornito (si/no)
2.6.5 | Micropiastra compatibili (elencare tipologia)
2.6.6 | Numero piastre campionabili (numero)
2.7 | Caratteristiche impiantistiche ed installazione
2.7.1 | Tempo medio di installazione
2.7.2 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
2.7.3 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
2.7.4 | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW)
2.7.5 | Temperatura ottimale nel/i locale/i (minima-massima)
2.7.6 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...) (descrivere)
2.7.7 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici, a radiofrequenza e raggi X (sì,no; se sì descrivere)
2.7.8 | Necessità ulteriori locali (specificare dimensioni)
2.7.9 | Distribuzione del carico di ciascuna componente dell'intero impianto (kg/mq)
2.7.10 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
2.8 | Sicurezza
2.8.1 | Marchi qualità (elencare)
2.8.2 | FDA approval (si,no; se si descrivere con allegato)
2.8.3 | Certificazione di conformità a norme e/o Linee Guida nazionali (descrivere con allegato)
2.8.4 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
2.8.5 | Certificazione di qualità ISO 9001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
2.8.6 | Manuali d'uso in italiano (sì, no)
2.8.7 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata dell'intero impianto e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (sì,no)
2.8.8 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (sì, no)
3 | Incubatore/Agitatore per piastre
3.1 | Costruttore
3.2 | Modello
3.3 | Dimensioni (LUNxLARGxALT) [cm]
3.4 | Peso [kg]
3.5 | Range di Temperatura
3.6 | Risoluzione (°C)
3.7 | Precisione (°C)
3.8 | Sistema di circolazione dell'aria
3.9 | Uniformità di temperatura
3.10 | Capacità di contenimento
3.11 | Allarmi (elencare)
3.12 | Portata massima della piastra di lavoro (kg)
3.13 | Dimensione piastra di lavoro (LUNxLARG) [cm]
3.14 | Range di velocità (min-max) [RPM]
3.15 | Utilizzo in continuo (si/no)
3.16 | Range timer (min-max)
3.17 | Tipologia display (LCD,LED,…)
3.18 | Tipologia tastiera/controlli
4 | Caratteristiche impiantistiche ed installazione
4.1 | Tempo medio di installazione
4.2 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
4.3 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
4.4 | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW)
4.5 | Temperatura ottimale nel/i locale/i (minima-massima)
4.6 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...) (descrivere)
4.7 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici, a radiofrequenza e raggi X (sì,no; se sì descrivere)
4.8 | Necessità ulteriori locali (specificare dimensioni)
4.9 | Distribuzione del carico di ciascuna componente dell'intero impianto (kg/mq)
4.10 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
5 | Sicurezza
5.1 | Marchi qualità (elencare)
5.2 | FDA approval (si,no; se si descrivere con allegato)
5.3 | Certificazione di conformità a norme e/o Linee Guida nazionali (descrivere con allegato)
5.4 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
5.5 | Certificazione di qualità ISO 9001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
5.6 | Manuali d'uso in italiano (sì, no)
5.7 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata dell'intero impianto e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (sì,no)
5.8 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (sì, no)
6 | Ulteriori informazioni a cura della ditta
Nota: Nel caso in cui alcuni puni del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.

## Spettrometro MS-MS
Si specifica che, nel caso in cui non sia prevista la risposta al quesito, occorre riportare la dicitura "N.A." (non applicabile)
Fornitore
Anno di inizio produzione
Codice CND
| PARAMETRI | VALORE
SPETTROMETRIA DI MASSA TANDEM
1 | Pompa vuoto
1.1 | Costruttore
1.2 | Modello
1.3 | Dimensioni (LUNxLARGxALT) [cm]
1.4 | Peso [kg]
1.5 | Rumorosità [dB]
1.6 | Grado di vuoto
1.7 | Velocità di pompaggio
1.8 | Portata
1.9 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
1.10 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
1.11 | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW)
1.12 | Temperatura ottimale nel/i locale/i (minima-massima)
2 | Sorgente ESI
2.1 | Costruttore
2.2 | Modello
2.3 | Sistemi di visione e controllo (si/no,se si descrivere)
2.4 | Riscaldatori (si/no,se si descrivere)
2.5 | Numero
2.6 | Materiale
2.7 | Sensori di temperatura (si/no)
2.8 | Autopulizia (si/no)
2.9 | Configurazione dello spray
2.10 | Smaltimento solventi
2.11 | Valvola di isolamento per manutenzione
2.12 | Identificazione automatica
3 | Generatore di azoto
3.1 | Costruttore
3.2 | Modello
3.3 | Dimensioni (LUNxLARGxALT) [cm]
3.4 | Peso [kg]
3.5 | Pressione ingresso (min-max)
3.6 | Pressione uscita
3.7 | Flusso
3.8 | Temperatura operativa min
3.9 | Temperatura operativa max
3.10 | Grado di purezza
3.11 | N° uscite
3.12 | Rumorosita [dB]
3.13 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
3.14 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
3.15 | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW)
4 | Spettrometro di massa
4.1 | Costruttore
4.2 | Modello
4.3 | Dimensioni (LUNxLARGxALT) [cm]
4.4 | Peso [kg]
4.5 | Intervallo di massa
4.6 | Velocità di scansione
4.7 | Velocità di cambio polarità
4.8 | Range dinamico
4.9 | Stabilità di massa
4.10 | Consumi di gas
4.11 | Caratteristiche impiantistiche ed installazione
4.11.1 | Tempo medio di installazione
4.11.2 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
4.11.3 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
4.11.4 | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW)
4.11.5 | Temperatura ottimale nel/i locale/i (minima-massima)
4.11.6 | Altre caratteristiche microclima degli ambienti di installazione (purezza aria, ricambi aria, ...) (descrivere)
4.11.7 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici, a radiofrequenza e raggi X (sì,no; se sì descrivere)
4.11.8 | Necessità ulteriori locali (specificare dimensioni)
4.11.9 | Distribuzione del carico di ciascuna componente dell'intero impianto (kg/mq)
4.11.10 | Necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere)
4.12 | Sicurezza
4.12.1 | Marchi qualità (elencare)
4.12.2 | FDA approval (si,no; se si descrivere con allegato)
4.12.3 | Certificazione di conformità a norme e/o Linee Guida nazionali (descrivere con allegato)
4.12.4 | Certificazione di conformità a norme internazionali (descrivere con allegato)
4.12.5 | Certificazione di qualità ISO 9001 della ditta produttrice (sì, no; se sì allegare certificazione)
4.12.6 | Manuali d'uso in italiano (sì, no)
4.12.7 | Manuale di servizio per la manutenzione comprensivo di schemi elettrici e circuitali, descrizione dettagliata dell'intero impianto e tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (sì,no)
4.12.8 | Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (sì, no)
5 | Gruppo di continuità
5.1 | Costruttore
5.2 | Modello
5.3 | Dimensioni (LUNxLARGxALT) [cm]
5.4 | Peso [kg]
5.5 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
5.6 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
5.7 | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW)
5.8 | Temperatura ottimale nel/i locale/i (minima-massima)
5.9 | Fattore di potenza
5.10 | Potenza nominale
5.11 | Tempo di intervento
5.12 | Autonomia a mezzo carico
5.13 | Autonomia a pieno carico
5.14 | n°massimo di dispositivi alimentati
6 | Vasca a ultrasuoni
6.1 | Costruttore
6.2 | Modello
6.3 | Dimensioni (LUNxLARGxALT) [cm]
6.4 | Dimensioni interne (LUNxLARGxALT) [cm]
6.5 | Peso [kg]
6.6 | Capacità di contenimento reale
6.7 | Materiale vasca
6.8 | Sistema temporizzazione
6.9 | Riscaldamento
6.10 | Alimentazione elettrica (monofase, trifase)
6.11 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
6.12 | Potenza elettrica assorbita in stand-by e in funzionamento (kW)
6.13 | Temperatura ottimale nel/i locale/i (minima-massima)
6.14 | Temporizzatore
6.15 | Frequenza ultrasuoni
6.16 | n° trasduttori US
6.17 | Accessori (elencare)
Nota: Nel caso in cui alcuni puni del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.

## Workstation elaborazione
Si specifica che, nel caso in cui non sia prevista la risposta al quesito, occorre riportare la dicitura "N.A." (non applicabile)
Fornitore
Anno di inizio produzione
Codice CND
| PARAMETRI | VALORE
HARDWARE E SOFTWARE PER L'ELABORAZIONE
1 | Workstation
1.1 | Pc
1.1.1 | Processore
1.1.2 | RAM (GB e velocità)
1.1.3 | Scheda Video (marca, modello e memoria dedicata)
1.1.4 | Disco rigido (numero, tipo e capacità)
1.1.5 | Sistema RAID (si/o, se si specificare tipo)
1.1.6 | Masterizzatore DVD+/-RW con interfaccia SATA
1.1.7 | Schede di rete
1.1.8 | Sistema Operativo
1.1.9 | Lettore di smart card [si/no] - dettagliare in caso affermativo
1.1.10 | Licenze d'uso installate
1.2 | Monitor
1.2.1 | Produttore
1.2.2 | Modello
1.2.3 | Tipo (LCD,LED, descivere)
1.2.4 | Rapporto di forma (16:9, 16:10, 4:3, descrivere)
1.2.5 | Dimensione diagonale (pollici)
1.2.6 | Rispondenza alla Dir.Eu 93/42 [si/no]
1.3 | Stampante
1.3.1 | Tipologia (getto d'inchistro, laser,…specificare)
1.3.2 | Marca
1.3.3 | Modello
1.3.4 | Velocità di stampa a colori (pag/minuto)
1.3.5 | Velocità di stampa BN (pag/minuto)
1.4 | Altro Hw
1.4.1 | UPS (capacità nominale, tipo e modo di installazione)
1.4.2 | Altre eventuali caratteristiche delle tecnologie di elaborazione
1.5 | INSTALLAZIONE
1.5.1 | Caratteristiche di alimentazione elettrica (V,A,VA)
1.5.2 | Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, ...)
1.5.3 | Temperatura ambiente di funzionamento (minima-massima)
1.5.4 | Umidità ambiente di funzionamento (minima-massima)
1.5.5 | Caratteristiche di microclima (specificare)
1.5.6 | Necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza in particolare
1.5.7 | Dimensioni (cm: alt X larg X prof)
1.6 | Trasportabilità (se sI descrivere)
1.6.1 | Peso totale (kg)
1.6.2 | Numero punti f.e.m. e dati richiesti
1.6.3 | Tempo medio di installazione
2 | Software di gestione ed elaborazione dati
2.1 | MODULO GESTIONE DELLE ATTREZZATURE
2.1.1 | Denominazione
2.1.2 | Ultima release
2.1.3 | Anno release
2.1.4 | Tipologia licenza fornita
2.1.5 | Numero massimo di utenze utilizzabili con ciascun licenza (numero)
2.1.6 | Tipologia installazione (Applicativo client-server, web,misto, descrivere)
2.1.7 | Strumenti monitorati (n°)
2.1.8 | Tipologia di strumenti monitorati (elencare)
2.1.9 | Strumenti di diagnosi del sistema (descrivere)
2.1.10 | Allarmi segnalati (calibrazione necessaria, avaria, errore, campione insufficiente, elencare le modalità di segnalazione)
2.1.11 | Tipologia di password a protezione del sistema
2.1.12 | Sistema di autenticazione (smartcard, password,…)
2.1.13 | Profili utenti (si/no)
2.1.14 | Tipologia e numero di profili esistenti (medico, infermiere,…elencare)
2.1.15 | Possiiblità di creazione profilo utente
2.1.16 | Controllo dei parametri operativi (descrivere)
2.1.17 | Switching tuning automatico e manuale
2.2 | MODULO GESTIONE DELLO SCREENING NEONATALE ALLARGATO
2.2.1 | Gestione del pannello analitico (descrivere)
2.2.2 | Personalizzazione dei parametri di positività
2.2.3 | Personalizzazione dei report dei dati
2.2.4 | Valutazione dei risultati generati dallo spettrometro di massa tandem
2.2.5 | Differenziazione cromatica dei pozzetti normali rispetto ai patologici (si/no, se no descrirvere modalità differenziaizione)
2.2.6 | gestione dei controlli di qualità a più livelli per singolo analita mediante carte Levey-Jennings
2.2.7 | Visualizzazione in forma grafica dei TIC (Total Ion Chromatogram) per la valutazione della validità delle analisi del singolo pozzetto selezionato
2.2.8 | Visualizzazione in forma grafica dei TIC (Total Ion Chromatogram) per la valutazione della validità delle analisi di tutti i pozzetti
2.2.9 | Valutazione statistica dei cut-off relativi alla popolazione neonatale
2.2.10 | Altre funzioni disponibili (elencare e descrivere)
2.3 | ESPORTAZIONE DATI
2.3.1 | Possibilità di esportazione dati [si/no] - dettagliare in caso affermativo ( tutti i dati di un paziente, di uno studio, di un protocollo, etc.)
2.3.2 | Esportazione dati in formato standard [si/no] - dettagliare in caso affermativo
2.3.3 | Specificare se l'AORMN può autonomamente esportare i dati o se è necessaria la richiesta al fornitore/fabbricante
2.4 | INTEGRAZIONE CON SISTEMI INFORMATIVI OSPEDALIERI
2.4.1 | Specificare le modalità attuabili di integrazione con sistemi informativi sanitari (Classi/servizi DICOM implementate, livello e modalità di integrazione con gli altri sistemi informativi,descrivere
2.4.2 | Specificare, tra le modalità attuabili, quelle offerte in gara (licenze incluse)
2.4.3 | Integrazione con Sistema informativo anagrafico MPI aziendale (indicare se possibilie e con quali modalità)
2.4.4 | Integrazione con Sistemi informativo LIS aziendale (indicare se possibilie e con quali protocolli)
3 | Ulteriori informazioni a cura della ditta
Nota: Nel caso in cui alcuni puni del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.

## Reagenti e kit
Si specifica che, nel caso in cui non sia prevista la risposta al quesito, occorre riportare la dicitura "N.A." (non applicabile)
Fornitore
Anno di inizio produzione
Codice CND
| PARAMETRI | VALORE
REAGENTI E KIT
1 | Kit per l'esecuzione del test
1.1 | Numero di esami eseguibili con ciascun kit
1.2 | Durata dell'analisi (secondi)
1.3 | Coefficiente di variazione intra-assay
1.4 | Linearità
1.5 | Gradienti(elencare)
1.6 | Valori di cutoff (elencare)
1.7 | Componenti del kit (elencare)
1.8 | Descrivere le attività di pre-analisi da anteporre all'utilizzo del Kit (fasi e durata)
1.9 | Parametri di utilizzo dello spettrometro di massa tandem
1.9.1 | Volume di iniziezione
1.9.2 | Gradiente
1.10 | Modalità spettrometro massa tandem
1.11 | Descrivere la configurazione dello spettrometro in base all'analità
Pannello analitico
| PKU | Fenilchetonuria
| BIOPT (BS) | Difetti biosintesi cofattore biopterina
| BIOPT (REG) | Difetti rigenerazione cofattore biopterina
| MCAD | Difetti acil CoA deidrogenasi a catena media
| GA I | Acidemia glutarica tipo I
| IVA | Acidemia isovalerica
| MSUD | Malattia delle urine a sciroppo d’acero
| TYR I | Tirosinemia tipo I
| CUD | Difetti del trasporto della carnitina
| LCHAD | Difetti dell’idrossiacil CoA deidrogenasi a catena lunga
| TFP | Difetti della proteina trifunzionale
| VLCAD | Difetti acil CoA deidrogenasi a catena molto lunga
| HMG | 3idrossi-3-metilglutarico aciduria
| BKT | Difetti della ß chetotiolasi
| Cbl A,B | Acidemia Metilmalonica (A,B)
| MUT | Acidemia Metilmalonica (Mut)
| PA | Acidemia propionica
| ASA | Acidemia Argininosuccinica
| CIT | Citrullinemia
| HCY | Omocistinuria (CBS deficiency)
| TYRII | Tirosinemia tipo II
| CPT II | Difetti carnitina palmitoiltrasferasi II
| GA II | Acidemia glutarica tipo II
| MCD | Difetti mutipli carbossilasi
| HPA | Iperfenilalalinemie
| Cbl C,D | Acidemia Metilmalonica (C,D)
| ARG | Argininemia
| CIT II | Citrullinemia tipo II, difetti di citrina
| MET | Ipermetioninemia
| TYR III | Tirosinemia tipo III
| CPT I | Difetti carnitina palmitoiltrasferasi I
| SCAD | Difetti acil CoA deidrogenasi a catena corta
| CACT | Difetti carnitina-acilcarnitina translocasi
| 3MCC | Difetti 3metilcrotonil CoA Carbossilasi
| 2MBD | Difetti del 2 metilbutirril CoA deidrogenasi
| 3MGA | Acidemia 3-metil glutaconica
| IBD | Difetti isobutirril CoA deidrogenasi
| MAL | Aciduria Malonica
| DE-RED | Difetti del dienoil reduttasi
| M/SCHAD | Difetti idrossiacil CoA deidrogenasi a catena media/corta
| MCKAT | Difetti del chetoacil CoA deidrogenasi a catena media
| 2M3HBA | Aciduria 2-metil-3-idrossi butirrica
1.12 | Elencare altri analiti rilevabili con i kit
1.13 | Ulteriori informazioni a cura della ditta
Nota: Nel caso in cui alcuni puni del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.